附表1
国家重点监控企业
污染源自动监测设备现场核查表(一)
核查单位：





  





日期：               

	企业名称
	
	组织机构代码
	

	地  址
	
	邮编
	

	法人代表
	
	环保负责人
	
	电话
	

	污染源自动监测设备

基本情况
	排污口名称
	

	
	排污口编码
	

	
	设备型号
	

	
	生产厂家
	

	
	验收情况
	

	制度执行

情  况
	设备操作、使用维护保养记录
	有□ 无□
	合格 □ 不合格 □  

	
	运行、巡检记录
	有□ 无□
	合格 □ 不合格 □

	
	定期校准校验记录
	有□ 无□
	合格 □ 不合格 □

	
	标准物质易耗品定期更换记录
	有□ 无□
	合格 □ 不合格 □

	
	设备故障状况及处理记录
	有□ 无□
	合格 □ 不合格 □

	
	维护人员持证上岗
	有□ 无□
	合格 □ 不合格 □

	设备运行

情  况
	数据报表
	污染物排放浓度
	有□ 无□

	
	
	流量
	有□ 无□

	
	
	污染物排放总量
	有□ 无□

	
	
	日报
	有□ 无□

	
	
	月报
	有□ 无□

	
	
	季报
	有□ 无□

	
	异常、缺失数据标记和处理
	有无标记
	有□ 无□

	
	
	有无处理
	有□ 无□

	核查人员（签字）：                                日期：

	企业人员（签字）：                                日期：


续附表1：
国家重点监控企业
污染源自动监测设备现场核查表(二)
核查单位：





  





日期：               

	设备运行

情  况
	水污染源自动监测
仪器参数设置情况
	二级门禁管理系统
	有□ 无□

	
	
	标准曲线参数
（斜率、截距和相关系数）
	

	
	
	测量过程参数

（反应温度和时间、测量周期、清洗时间、堰槽类型）
	

	
	
	测量量程
（标准液浓度）
	

	
	
	计量槽的计算公式
	

	
	气污染源自动监测
仪器参数设置情况
	二级门禁管理系统
	有□ 无□

	
	
	标准曲线参数
（斜率、截距和相关系数）
	

	
	
	烟道截面积
	

	
	
	过量空气系数折算值
	

	
	
	速度场系数
	

	
	
	皮托管系数
	

	
	
	烟尘系数
	

	
	
	二氧化硫量程
	

	
	
	氮氧化物量程
	

	
	
	颗粒物量程
	

	
	
	实测氧浓度量程
	

	
	设备运转率（％）
	

	
	数据传输率（％）
	

	其他
	备注
	

	核查人员（签字）：                                日期：

	企业人员（签字）：                                日期：


1.设备运转率计算公式：设备运转率（%）=（实际运转小时数/总运转小时数）×100%

2.数据传输率运算公式：数据传输率（%）=（实际传输数据量/总数据量）×100%

附表2
固定污染源废水自动监测系统现场评分表

（满分100分）

核查单位：

	评分项目
	评分内容
	评分细则
	得分
	扣分原因

	一、废水自动监测系统组成的完全性（满分22分）

	规范化排污口

（满分9分）
	排污口是否规范并安装有标准计量堰槽。
	有得3分，没有不得分
	
	

	
	是否有排污口标志牌、编号及特征污染物名称。
	有得2分，没有不得分
	
	

	
	排污口是否在总排污渠位置，是否反映总排污状况。
	有得2分，没有不得分
	
	

	
	 是否有含动力泵的循环采样管路过滤部分。
	有得2分，没有不得分
	
	

	流量监测系统

（满分3分）
	是否有明渠流量计，计量堰槽选择是否合理。
	有得3分，没有不得分
	
	

	主要污染因子

监测系统

（满分8分）
	是否有COD、氨氮、总磷等主要污染物监测分析仪器。
	有得5分，没有不得分
	
	

	
	是否有pH或其他监测仪表。
	有得3分，没有不得分
	
	

	数据传输系统

（满分2分）
	是否有国家统一规定的数据采集传输通讯终端。
	有得2分，没有不得分
	
	

	二、监测用房和仪器系统功能要求及安装的规范性（满分33分）

	监测机房

（满分6分）
	1．面积大于6m2，配备照明、专用配电；

2．配备空调；

3．配备可靠接地；

4．配备交流净化稳压电源；

5．配备上下水；

6．有工作制度和操作制度。
	符合得6分，缺1项扣1分
	
	

	流量计计量槽

安装位置的合理性（满分4分）
	1．堰槽上游顺直段长度应大于水面宽度的5-10倍；

2．上游排水中如有动、势能应有消除该能量的措施；

3．堰槽下游出水口无淹没流；

4．计量堰槽符合明渠堰槽流量计规程JJG711—1990中标明的技术要求。
	符合得4分，缺1项扣1分
	
	

	流量计探头

安装位置的合理性（满分3分）
	1．探头安装在计量堰槽规定的水位观测断面中心线上；

2．仪器零点水位与堰槽计量零点一致；

3．探头安装牢固，不易移动。
	符合得3分，缺1项扣1分
	
	

	采样管位置及

管路安装的合理性

（满分3分）
	1．采水口在废水水面下0.3米处；

2．采水管路、泵配备有活动接头，便于清堵和维修；

3．采水管路有防护措施。
	符合得3分，缺1项扣1分
	
	

	污水流量计的

功能要求

（满分4分）
	1．有总累计流量、瞬时流量、水位、日期和时间显示；

2．有年、月、日累计流量显示；

3．支持各种标准计量堰槽（至少2种以上）；

4．根据选择不同的标准计量堰槽，可以显示相应的流量计算公式。
	符合得4分，缺1项扣1分
	
	

	自动监测设备系统

功能要求

（满分9分）
	1．中文显示、键盘正常；

2．有日期、时间设置功能；

3．是否有数据、参数存储，断电保护和来电自动恢复功能；

4．是否有自动采样频次、加热反应时间和自动清洗频次设置功能；

5．有标准RS232/485/422数字接口；

6．是否有二级门禁管理和标准曲线参数管理系统；

7．是否有打印机或打印接口，现场打印监测数据；

8．是否有异常、缺失数据标记和处理功能；

9．是否有污染物浓度超标报警。
	符合得9分，缺1项扣1分
	
	

	废液处置要求

（满分2分）
	是否有废液回收制度和处置记录。
	符合得2分，缺1项扣1分
	
	

	设备保护

（满分2分）
	安装位置无振动、无水滴、无水雾、不漏风、容易接近、方便日常维护。
	符合得2分，缺项不得分
	
	

	四、通讯系统的畅通性及数据安整性（满分13分）

	数据传输

是否符合国标要求（满分4分）
	数据采集、传输及通讯协议是否符合国标要求
	符合国标得4分，否则不得分
	
	

	联网情况与稳定性（满分4分）
	是否能与环保部门监控平台稳定联网
	能与环保部门联网得4分，否则不得分
	
	

	数据保存与查阅

（满分5分）
	是否具备历史数据存储功能和查询功能，可以查询日报、月报、季报和年报统计数据。
	现场调阅实时、历史监测数据，可调出得2分，否则不得分
	
	

	
	现场可查阅污染物排放浓度、

排放曲线、排放总量
	符合要求得3分，缺一项扣1分
	
	

	五、运行管理的规范性（满分32分）

	相关资质文件

（满分10分）
	是否有验收监测报告，是否有仪器设备的说明书、合格证、计量证书、环保认定证书
	相关资质文件齐全得10分，缺1项扣2分
	
	

	管理制度

（满分6分）
	是否建立了系统运行、维护技术管理制度和人员岗位职责制度
	符合要求得6分，缺1项扣2分
	
	

	运行记录

（满分16分）
	是否有自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和校准记录。是否建档，并保持完整性、连续性
	符合要求得16分，缺1项扣4分
	
	


附表3
固定污染源排放烟气连续监测系统现场审核评分表

（满分100分）

核查单位：（盖章）

	评分项目
	评分内容
	评分细则
	得分
	扣分原因

	一、CEMS系统组成的完全性（满分26分）

	颗粒物监测系统

（满分1分）
	是否有颗粒物监测系统。
	有得1分，没有不得分
	
	

	气态污染物

监测系统

（满分2分）
	是否有SO2污染物监测系统。
	有得1分，没有不得分
	
	

	
	是否有NOX污染物监测系统。
	有得1分，没有不得分
	
	

	烟气参数监测系统

（满分4分）
	是否有烟气流速监测系统。
	有得1分，没有不得分
	
	

	
	是否有烟气温度监测系统。
	有得1分，没有不得分
	
	

	
	是否有含氧量监测系统。
	有得1分，没有不得分
	
	

	
	是否有烟道压力监测系统。
	有得1分，没有不得分
	
	

	气态污染物

采样预处理系统

（满分3分）
	是否有采样管加温部分。
	有得1分，没有不得分（控温小于120℃不得分）
	
	

	
	是否有水气除去部分。
	有得1分，没有不得分（制冷器温度大于5℃不得分）
	
	

	
	是否有烟尘过滤部分。
	有得1分，没有不得分
	
	

	校准系统

（满分10分）
	零点漂移，气态污染物应≤±2.5% F·S
	合格得2分，没有不得分
	
	

	
	量程漂移，气态污染物应≤±2.5% F·S
	合格得2分，没有不得分
	
	

	
	是否有颗粒物、气态污染物校准系统。
	有得2分，没有不得分
	
	

	
	检查速度场系数和皮托管系数K值校准系统。
	有得2分，没有不得分
	
	

	
	标气进气系统
	标气的进气口在采样口处得2分，否则不得分
	
	

	自动清洗系统

（满分4分）
	采样探头是否有反吹风清洗功能。
	有得1分，没有不得分
	
	

	
	皮托管测压孔是否有反吹风清洗功能。
	有得1分，没有不得分
	
	

	
	采样管线是否有反吹风清洗功能。
	有得1分，没有不得分
	
	

	
	烟尘监测仪是否有反吹风清洗功能。
	有得1分，没有不得分
	
	

	安全及防雷系统

（满分2分）
	是否有二级门禁管理和三级防雷系统
	具有得2分，否则不得分
	
	

	二、监测用房和仪器安装的规范性（满分32分）

	监测机房

（满分4分）
	1．面积大于6m2；配备专用配电及空调；

2．监测传感器或采样系统到一次分析仪器数据采集/控制仪的信号传输距离尽可能缩短；

3．随机所带的三芯电源可靠接地；

4．监测用房室内分析仪器设备应和配电柜、仪表柜保持一定的距离。
	符合得4分，缺1项扣1分
	
	

	安装位置

（满分6分）
	1．颗粒物CEMS：位于所有颗粒物控制设备下游，不受环境光线的影响；颗粒物CEMS应尽可能安装在流速大于5 m/s的位置。优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；

2．气态污染物CEMS：位于气态污染物混合均匀的位置，该处测得的气态污染物浓度或排放速率能代表固定污染源的排放，同时要便于日常维护；

3．流速连续测量系统：安装位置位于颗粒物和气态污染物CEMS下游＞300mm处，但不得影响颗粒物和气态污染物CEMS的测定。烟气流速连续测量系统应尽可能安装在5 m/s的位置。
	符合得6分，缺1项扣2分
	
	

	探头和管线

（满分2分）
	探头的安装是否规范，管线有无破损，管线走向是否向下倾斜5度。
	符合得2分，否则不得分
	
	

	气体处理和

稀释系统的检查

（满分2分）
	1．按维护要求定期更换过滤器；

2．冷却器温度在操作条件之内；

3．采样管线内无冷凝现象；

4．采样泵无腐蚀、非正常的噪声或漏气情况。
	符合得2分，缺1项扣0.5分
	
	

	分析仪器的检查

（满分2分）
	1．牢固安装并配有采样系统的备用件；

2．所有联结是否牢固密封；

3．控制面板的灯光、指示器、警报器的状态正常，量程范围设置在适当的位置；

4．按规定进行了维护保养。
	符合得2分，缺1项扣0.5分
	
	

	标准气体的检查

（满分2分）
	标准气体为技术监督部门授权的单位所生产，有标准气体的证明书，在有效期内，其浓度与量程相匹配。
	全部符合得2分，否则不得分
	
	

	设备保护

（满分6分）
	安装位置无振动、无水滴、无水雾、不漏风、容易接近、方便日常维护。
	符合得6分，缺1项扣1分
	
	

	人工检测条件

（满分2分）
	是否在监测孔下游0.5m左右预留手工采样孔。
	预留且位置符合得2分，预留但位置不符合要求得1分，未预留不得分。
	
	

	维护保养

（满分4分）
	有仪器日常校准的记录；维护保养记录与历史数据记录一致；排放数据进行了校准，有丢失及出现异常数据的处理措施。
	符合得4分，缺1项扣1分
	
	

	采样操作平台

（满分2分）
	操作平台不小于3m2，平台栏杆高度不低于1.5m；平台高度与比对孔距离为1.2~1.5m，采用斜爬梯，倾角不大于60°，宽度为0.6~0.8m。
	全部符合得2分，缺1项扣0.5分
	
	

	三、数据采集系统准确性（满分6分）

	数据采集记录系统

（满分4分）
	是否有排放数据、丢失数据、操作数据记录，是否有日常校准的原始记录单。
	符合得4分，缺1项扣1分
	
	

	数据一致性

（满分2分）
	通过日常校准、线性、相对准确度等数据记录，校核最近的数据记录来审核系统的准确性；现场数据是否与主管环保部门数据一致性。
	符合得2分，缺1项扣1分
	
	

	四、通讯系统的畅通性及数据完整性（满分18分）

	数据传输是否符合国标要求

（满分2分）
	数据采集、传输及通讯协议是否符合国标要求
	符合国标得2分，否则不得分
	
	

	联网情况与稳定性

（满分4分）
	是否能与环保部门监控平台稳定联网。
	能与环保部门监控平台联网得4分，否则不得分 
	
	

	数据保存与查阅

（满分5分）
	是否具备历史数据存储功能和查询功能，可以查询日报、月报、季报和年报统计数据。
	现场调阅实时、历史监测数据，可调出得2分，否则不得分
	
	

	
	现场可查阅污染物排放浓度、排放曲线、排放总量
	符合要求得3分，缺一项扣1分
	
	

	报警功能

（满分2分）
	具有污染物浓度、总量超标报警功能和异常、缺失数据标记和处理功能。
	符合要求得2分，缺一项扣1分
	
	

	打印功能

（满分3分）
	能打印任意时段标准状态下干烟气的烟尘、SO2、NOX、的平均排放浓度（mg/m3）和排放量（kg/h、t/d、t/a）
	符合要求得3分，缺一项扣1分
	
	

	通讯接口

（满分2分）
	有RSS232、RS422或RS485接口。
	有得2分，否则不得分
	
	

	五、运行管理的规范性（满分18分）

	设备资料

（满分10分）
	是否有验收监测报告，仪器设备的说明书、合格证、环保认证、适用性检测合格报告等设备资料是否完整，检修记录是否建档，并保持完整。
	有验收监测报告得5分，否则不得分。其他符合得5分，缺一项扣1分
	
	

	管理制度

（满分3分）
	是否建立了系统运行、校准、维护技术管理制度和人员岗位职责。
	符合要求得每项得1分，缺1项扣1分
	
	

	运行记录

（满分5分）
	是否有自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和校准记录以及台帐。是否建档，并保持完整性、连续性。
	符合要求得5分，缺1项扣1分
	
	


附表4
环保部门监督审核结论

	                                          （公章）

经办人（签字）：           审批人（签字）：           年     月    日




附1：
废水污染源自动监测设备比对

监 测 报 告
◇◇◇◇◇〔◇◇〕第◇号
	企业名称：
	

	运营单位：
	

	报告日期：
	◇◇年◇◇月◇◇日


监测单位名称（盖章）
监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、 环保验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测。由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责。

[image: image7.png]


2、报告无本站公章、     章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向 我站提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，本站不予受理。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

6、未经同意，不得部分复制本报告。

地    址：  ◇◇◇◇◇
邮    编：  ◇◇◇◇◇
电    话：  ◇◇◇◇◇ 

传    真：  ◇◇◇◇◇
一、监测信息

	任务

来源
	受◇◇委托，我站承担◇◇废水在线仪比对监测工作。

	委托方信息
	名 称
	

	
	地 址
	
	邮 编
	

	
	联系人
	
	联系方式
	

	受检方信息
	名 称
	

	
	地 址
	
	邮 编
	

	
	联系人
	
	联系方式
	

	监测

类型
	□委托监测     □竣工验收监测     
[image: image1.wmf]□

 

√

 

监督性监测
□污染仲裁监测    □污染事故应急监测   □自送样

□其它（         ）

	监测时工况
	监测期间，环保设施运转正常。

	
	日期
	生产能力
	设计能力
	生产负荷

	
	◇◇月◇◇日
	◇◇
	◇◇
	◇◇

	样品

说明
	来源
	
[image: image2.wmf]□

 

√

 

现场采样   采样时间：◇◇年◇◇月◇◇日

	
	采样

依据
	HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》；《HJ/T 355-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》；HJ/T 356-2007《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》

	
	类型
	
[image: image3.wmf]□

 

√

 

废水  □地表水  □地下水  □废气  □环境空气  □室内空气  □噪声 □土壤 □植物  □底质□煤质□其它（  ）

	
	状态
	水样为无色，容器为玻璃瓶

	样品分析说明
	现场分析项目
	废水流量
	分析

时间
	◇◇月◇◇日

	
	实验室分析项目
	COD、pH值

	
	分析条件说明
	现场和实验室分析条件：符合本检测机构规定的条件要求


二、监测项目及分析方法

监测项目及分析方法
	监测因子
	分析方法
	检出限

	COD
	
	

	pH值
	
	

	流量
	
	


三、监测仪器

分析仪器及编号
	仪器型号及名称
	仪器编号
	监测因子

	
	
	

	
	
	

	
	
	


四、监测布点示意图

在污水处理站总排口的废水在线监测仪位置进行监测

五、仪器信息

表5-1  仪器信息

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	工作原理
	生产厂家

	1
	COD分析仪
	
	
	

	2
	pH分析仪
	
	
	

	3
	流量监测仪
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表5-2 仪器参数设定

	序号
	仪器参数
	参数设定值
	备注

	1
	标准曲线参数（斜率、截距和相关系数）
	
	

	2
	测量过程参数（反应温度和时间、测量周期、清洗时间、堰槽类型）
	
	

	3
	测量量程（标准液浓度）
	
	

	4
	计量槽的计算公式
	
	


六、评价标准
按《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354-2007），具体见表6-1。

表6-1   实际水样比对试验相对误差

	仪器类型
	实际水样比对试验相对误差

	化学需氧量（CODcr）总有机碳（TOC）

紫外（UV）吸收
	±5mg/L(COD<30mg/L)

以接近实际水样的低浓度质控样代替实际水样进行试验

	
	±30%（30mg/L≤COD<60mg/L）

	
	±20%（60mg/L≤COD<100mg/L）

	
	±15%（COD≥100mg/L）

	氨氮、总磷
	±15%

	pH
	±0.5pH


七、监测结果

表7-1



COD自动监测仪质控样考核结果      单位：mg/L
	采样时间
	质控样标准值
	仪器测值
	相对误差

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	指标要求
	

	结果评价
	


表7-2



COD自动监测仪实际水样比对结果    单位：mg/L
	采样时间
	手工测值
	自动仪器测值
	相对误差
	指标要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	结果评价
	


表7-3



pH自动监测仪质控样考核结果

	采样时间
	质控样标准值
	自动仪器测值
	相对误差

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	指标要求
	

	结果评价
	


表7-4



pH自动监测仪实际水样比对结果

	采样时间
	手工测值
	自动仪器测值
	绝对误差

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	指标要求
	

	结果评价
	


表7-5






流量比对结果        单位：m3/h

	测试时间
	手工测值
	自动仪器测值
	相对偏差

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表7-6 废水监测结果
	监测
日期
	监测
点位
	次数
	pH值
	CODCr

(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	流量

(m3/s)

	
	◎进口

	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	日均值
	/
	
	
	

	
	◎出口
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	日均值
	/
	
	
	


比对结果评价：◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
以上结果仅对   本次监测工况条件下       负责。

	以下空白


	


报告编制：        
审核：            
签发：            
日期：              
日期：            
日期：             

监测单位名称（盖章）
附2
废气污染源自动监测设备比对

监 测 报 告
◇◇◇◇◇〔◇◇〕第◇号
	企业名称：
	

	运营单位：
	

	报告日期：
	◇◇年◇◇月◇◇日


监测单位名称（盖章）
监测报告说明

1、委托单位在委托前应说明监测目的，凡是污染事故调查、 环保验收监测、仲裁及鉴定监测需在委托书中说明，并由我单位按规范采样、监测。由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责。

2、报告无本站公章、     章及骑缝章无效。

3、报告出具的数据涂改无效。

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向 我站提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，本站不予受理。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

6、未经同意，不得部分复制本报告。

地    址：  ◇◇◇◇◇
邮    编：  ◇◇◇◇◇
电    话：  ◇◇◇◇◇ 

传    真：  ◇◇◇◇◇
一、监测信息

	任务

来源
	受◇◇委托，我站承担◇◇废气在线仪比对监测工作。

	委托方信息
	名 称
	

	
	地 址
	
	邮 编
	

	
	联系人
	
	联系方式
	

	受检方信息
	名 称
	

	
	地 址
	
	邮 编
	

	
	联系人
	
	联系方式
	

	监测

类型
	
[image: image4.wmf]□

 

√

 

委托监测    □ 竣工验收监测    □ 监督性监测
□污染仲裁监测    □污染事故应急监测   □自送样 □其它（         ）

	监测时工况
	监测期间，环保设施运转正常。

	
	日期
	生产能力
	设计能力
	生产负荷

	
	◇◇月◇◇日
	
	
	

	样品

说明
	来源
	
[image: image5.wmf]□

 

√

 

现场采样 采样时间：◇◇年◇◇月◇◇日

	
	采样

依据
	HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》；

HJ/T75-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》

	
	类型
	□废水 □地表 □地下水
[image: image6.wmf]□

 

√

 

废气□环境空气□室内空气 □噪声 □土壤 □植物  □底质 □固体废弃物 □煤质 □其它（  ）

	
	状态
	烟尘为灰色，容器为玻璃纤维滤筒

	样品分析说明
	现场分析项目
	废气SO2、NOx、含氧量、流速、烟温
	分析

时间
	◇◇月◇◇日

	
	实验室

分析项目
	接样时间：◇◇年◇◇月◇◇日；

分析完成时间：◇◇年◇◇月◇◇日

	
	
	烟尘。

	
	分析条件说明
	1、现场分析条件：符合本检测机构规定的条件要求

2、实验室分析条件：符合本检测机构规定的条件要求


二、监测项目及分析方法

监测项目及分析方法
	监测因子
	分析方法
	检出限

	烟尘
	
	

	废气SO2
	
	

	废气NOx
	
	

	烟气含氧量
	
	

	烟温
	
	

	烟气流速
	
	


三、监测仪器分析仪器及编号
	仪器型号及名称
	编号
	监测因子

	TH880V烟尘采样仪
	
	

	AB204-S天平
	
	

	KM9106烟气分析仪
	
	

	SO2标气
	
	

	NO标气
	
	


四、监测布点示意图

五、CEMS信息

表5-1  仪器信息

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	工作原理
	生产厂家

	1
	SO2分析仪
	
	
	

	2
	NOx分析仪
	
	
	

	3
	烟尘监测仪
	
	
	

	4
	流速监测仪
	
	
	

	5
	系统集成
	
	
	


表5-2 仪器参数设定

	序号
	仪器
	参数设定值
	备注

	1
	标准曲线参数（斜率、截距和相关系数）
	
	

	2
	烟道截面积
	
	

	3
	过量空气系数折算值
	
	

	4
	速度场系数
	
	

	5
	皮托管系数
	
	

	6
	烟尘系数
	
	

	7
	二氧化硫量程
	
	

	8
	氮氧化物量程
	
	

	9
	颗粒物量程
	
	

	10
	实测氧浓度量程
	
	


六、评价标准
烟气在线监测系统（CEMS）的准确度评价标准按《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007），具体见表6-1。

表6-1




CEMS准确度评价标准

	监测因子
	准确度要求

	颗粒物
	≤50mg/m3时，绝对误差≤15mg/m3；

>50 ~≤100mg/m3时，相对误差≤±25%；

>100 ~≤200mg/m3时，相对误差≤±20%；

>200mg/m3时，相对误差≤±15%

	SO2
	≤57mg/m3时，绝对误差≤±17 mg/m3
>57 ~≤714mg/m3时，相对误差≤±20%

>714mg/m3时，相对准确度≤15%

	NO2
	≤41mg/m3时，绝对误差≤12 mg/m3
>41 ~≤513mg/m3时，相对误差≤±20%

>513mg/m3时，相对准确度≤15%

	O2
	相对准确度≤15%

	流速
	>10m/s时，相对误差不超过±10%

≤10m/s时，相对误差不超过±12%

	烟温
	绝对误差不超过±3℃


七、监测结果
表7-1



SO2比对监测

	序号
	比对时间
	参比方法A
	CEMS法B
	数据对差A－B

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	平均值
	
	
	

	
	结果
	指标要求
	评价

	数据对差的平均值的绝对值（绝对误差）
	
	
	

	数据对差的标准偏差
	
	
	

	置信系数
	
	
	

	相对误差
	
	
	

	相对准确度
	
	
	


表7-2


NOx比对监测

	序号
	时间
	参比方法A
	CEMS法B
	数据对差A－B

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	平均值
	
	
	

	
	结果
	指标要求
	评价

	数据对差的平均值的绝对值（绝对误差）
	
	
	

	数据对差的标准偏差
	
	
	

	置信系数
	
	
	

	相对误差
	
	
	

	相对准确度
	
	
	


表7-3



O2比对监测

	序号
	时间
	参比方法A
	CEMS法B
	数据对差A－B

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	平均值
	
	
	

	
	结果
	指标要求
	评价

	相对准确度
	
	
	


表7-4


颗粒物、流速、烟温比对监测 

	序号
	时间
	颗粒物(mg/m3)
	流速(m/s)
	烟温(℃)

	
	
	参比方法
	CEMS法
	参比方法
	CEMS法
	参比方法
	CEMS法

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	均值
	
	
	
	
	
	

	
	结果
	指标要求
	评价

	颗粒物绝对误差
	
	
	

	颗粒物相对误差
	
	
	

	流速相对误差
	
	
	

	烟温绝对误差
	
	
	


表7-5   废气污染物监测结果

	监测

时间
	监测
位置
	次数
	标况风量

(m3/h)
	颗粒物
	SO2
	NOx

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度
(mg/m3)
	排放量

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放量

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	排放量

(kg/h)

	
	◎进口
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	◎出口
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	处理效率
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


比对结果评价：◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
以上结果仅对   本次监测工况条件下      负责。

	以下空白


	


报告编制：        
审核：            
签发：            
日期：              
日期：            
日期：             

广西壮族自治区环境监测中心站（盖章）

场核常运行制度执行情况和设备


















































































































附3
污染源自动监控系统现场核查内容和方法

一、自动监测系统水污染源现场核查

（一） 计量槽选型适合性核查
计量槽是废水明渠流量计一个非常重要的计量部件，计量槽选择正确与否，其结果直接影响废水排放浓度和排放总量。
现场核查的要点是：

1、根据现场废水明渠流量计的测量结果，对照表1中的最佳流量测量范围 （m3/s），可以直接判别计量槽选择是否正确。
2、根据现场废水的透明度，可以直接判别计量槽选择是否正确。一般比较清晰的废水，可选择各类堰槽；比较混浊的废水，宜选择巴歇尔槽。因为除巴歇尔堰槽以外的其它堰槽通常是在废水排放渠道中安装计量档板，其结果会使废水中污泥在计量挡板前沉积，造成废水浓度富集和水位高度改变，从而影响监测结果的准确性。
表1 计量槽的类型与污水流量的关系表

	序号
	计量槽名称
	最佳流量称量范围（m3/s）

	1
	三角形缺口薄壁堰
	0.2×10-3~1.8

	2
	矩形缺口薄壁堰
	1.4×10-3~49

	3
	等宽薄壁堰
	0.8×10-3~77

	4
	矩形宽顶堰
	8×10-3~65

	5
	园缘宽顶堰
	8×10-3~820

	6
	三角形剖面堰
	3×10-3~1300

	7
	平坦V形堰
	14×10-3~630

	8
	巴歇尔槽
	0.1×10-3~93


（二） 计量槽安装位置的核查
通过现场查看的方法，根据所安装计量槽的种类，检查安装位置的上游顺直段的长度是否符合规定的距离。其判别标准是：

1、薄壁堰、宽顶堰安装位置的上游顺直段长度应大于水面宽度10倍。
2、三角形剖面堰、平坦V形堰、巴歇尔槽安装位置的上游顺直段长度应大于水面宽度5倍 。
3、应垂直安装在顺直的、壁光滑的和底部水平的渠槽内。
4、堰顶高程应大于堰体下游渠槽可能出现的最高水位0.1米。
（三）采样口位置的核查
采样口位置是决定样品代表性的重要因素，现场核查的要点主要是检查以下的环节：

1、自动监测仪的采水系统应安置在总排水渠道上。
2、采水口应设置在水面下0.3米处，离水槽底部20mm以上，应避免受到充氧和水底污泥的影响。
3、采水管应配备足够的活动接头，防止堵塞和方便检修。
4、采水管道适宜埋地敷设，当横穿马路时，应增加金属保护套管。

（四）系统参数的核查

1、核查系统是否有二级门禁管理权限，即：操作系统和管理系统分设管理，对管理系统的进入要求门禁限制。管理人员可以通过密码进入管理系统进行参数或系数的设置和查看；一般人员只能在操作系统的权限范围内，进行日常的例行维护和操作，不能进入管理系统更改参数或系数的设置。

2、调阅管理系统的标准曲线参数（包括标准曲线的斜率、截距和相关系数）、校准参数（标准液的浓度），计量槽的计算公式、自动清洗和采样频次、污染物浓度和总量报表。

3、调阅系统设置的测量范围，要求系统设置的测量范围可以涵盖实际污水的排放浓度。
4、调阅系统设置的浓度报警限值。要求系统设置的浓度报警限值与该排污口核定的排放标准值一致。
5、调阅系统设置的前置采样排空时间或排空体积。要求采样排空时间或排空体积大于从采样口到样品分析室的路程时间或路程的水样体积，保证到样品分析室的水样是来自于排污渠道中的污水。
6、调阅系统的历史数据，从日报、月报和季报数据中查看数据异常、缺失情况和标记以及处理方式和处理结果。
（五）现场故障模拟恢复核查

核查方法是人为模拟现场断电、断水等故障，在恢复供电等外部条件后，检查废水自动监控系统是否能自行启动，数据不被丢失。

二、气污染源自动监测系统现场核查

（一） CEMS安装位置的核查
由于烟气流速在烟道中分布的不均匀性，因此我们要求CEMS安装位置尽可能选择在烟气流速相对稳定的断面，以保障所监测的污染物排放浓度和排放总量的准确性。
1、CEMS安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度，且前直管段不小于4倍烟道直径，后直管段不小于2倍烟道直径；当后直管段不能满足2倍烟道直径时，离烟气排气口距离应不小于1/2烟道直径。只有在这样的条件下，才可使烟气流速相对稳定，自动监测才有意义。
当CEMS的安装位置不满足前4后2的安装条件时，则要考虑采取手工监测的方法，求得速度场系数，以弥补安装位置不足的缺陷。因此在安装位置的核查中，遇见CEMS的安装位置不符合前4后2的安装条件时，应要核查在安装CEMS位置附近是否开孔设置了系列手工监测孔。
2、CEMS安装位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，没有水滴和水雾。优先选择烟道负压区域，且所处位置的烟气流速应大于5m/s。
在核查中，遇见CEMS安装在正压烟道区域时，则要检查仪器是否加大了采样头和皮托管的清洗反吹频次，因为正压烟道容易堵塞采样头和皮托管。
由于皮托管监测烟气流速的测量范围为（5-35）m/s，因此CEMS安装选点时，应考虑所处位置的烟气流速应大于5m/s。在矩形烟道中，CEMS的安装位置越高，烟气流速越大。
3、应安装在污染净化设施和傍路档板的下游，位于污染物完全混合均匀的位置，其监测数据应能代表固定污染源的排放水平。
4、CEMS安装位置易于接近、安全，有足够的操作空间，便于查看和校准。监测操作平台不少于4.0 m2，平台、爬梯栏杆高度不低于1.5m，平台爬梯型式应是斜爬梯或Z字型斜爬梯。爬梯的宽度范围为600～800mm，爬梯的角度不得大于51º，监测操作平台上应安装220V三相电源插座4个。

（二）CEMS系统参数的核查
CEMS系统参数设置的核查内容主要包括两个方面，即CEMS操作系统的门禁管理和CEMS管理系统的参数设置的种类、参数设置的内容。其核查的要点是：

1、CEMS操作系统应有二级门禁管理权限。管理员可以通过密码进入管理系统进行参数或系数的设置，一般工作人员只能进行日常例行维护和操作，不能进入管理系统更改设置。

2、CEMS管理系统应有标准曲线参数、速度场系数、皮托管系数、过量空气系数折算值（α）、烟道截面积、污染物浓度和总量报表。

3、CEMS管理系统参数设置内容的判别方法：
（1）标准曲线参数和速度场系数的核查方法是：对照CEMS的调试报告、验收报告或比对报告中的标准曲线参数和速度场系数与CEMS管理系统参数设置标准曲线参数和速度场系数是否一致。
（2）皮托管系数的核查方法是：对照皮托管的检定证书或校准证书中的皮托管系数K值与CEMS管理系统参数设置的皮托管系数是否一致。皮托管系数K值应该在0.81～0.86之间。
（3）过量空气系数折算值（α）的核查方法是：
①小于65t/h的燃煤锅炉烟尘初始排放浓度α=1.7; 烟尘、二氧化硫排放浓度α=1.8；燃油和燃气锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度α=1.2。
②工业炉窑α=1.7。
③电厂燃煤锅炉α=1.4；燃油锅炉α=1.2；燃气轮机组α=3.5。
（4）烟道截面积核查方法是：实测烟道截面积与CEMS管理系统参数设置的烟道截面积是否一致。
（5）污染物浓度和总量报表核查方法是：调阅CEMS系统的历史数据，查看是否有日报表、月报表、季报表和年报表及相应的排放总量的统计和计算。
4、调阅CEMS系统设置的测量范围。要求系统设置的测量范围可以涵盖外排烟气的排放浓度。
5、调阅CEMS系统设置的浓度报警限值。要求系统设置的浓度报警限值与该排污口核定的排放标准值一致。
6、调阅CEMS系统的历史数据，从日报、月报和季报数据中查看数据异常、缺失情况和标记以及处理方式和处理结果。
7、调阅CEMS系统的数据统计设置，检查数据统计设置是否是每10秒获得1个累积平均值，自动生成分钟均值、小时均值。
（三）采样伴热管走向布置的核查

采样伴热管的核查要点主要有两个方面，即采样伴热管的走向角度和采样伴热管的设置温度。具体核查内容是：

1、采样伴热管从探头到除湿装置或分析仪的整条管路长度不宜超过100m，其走向应向下倾斜角度不得小于5º，并在每隔4~5m处装线卡箍固定。其走向为向上倾斜和出现U字形或V字形的布线，均容易形成水封，造成被监测气体的损失，使监测结果偏低。

2、采样伴热管的温度设置不得低于120℃。采样伴热管的温度低于120℃时，烟气容易在管线内结露，形成水珠，吸附二氧化硫，使监测结果偏低。

（四）冷凝器的核查

冷凝器的核查要点主要是检查冷凝器的设置和实际控制温度是否在5℃以下。如果冷凝器工作不正常，采样气体只通过自然降温，其所含水分会在控制机内的取样管壁上吸附凝结，因无法排出而越积越多，造成SO2大量溶解于水中被水吸收，致使SO2测量浓度降低。
（五）现场故障模拟恢复核查

核查方法是人为模拟现场断电等故障，在恢复供电等外部条件后，检查气污染物自动监控系统是否能自行启动，数据不被丢失。

目   录
错误！未定义书签。1、名词概念

1.1有效数据的定义
错误！未定义书签。
1.2有效性审核的定义
错误！未定义书签。
1.3审核机构
错误！未定义书签。
2、审核依据
错误！未定义书签。
3、责任部门
错误！未定义书签。
3.1责任环保部门
错误！未定义书签。
3.2企业
错误！未定义书签。
3.3第三方自动监控设施运营机构
错误！未定义书签。
4、审核工作程序
错误！未定义书签。
5、审核工作内容
错误！未定义书签。
5.1比对监测
错误！未定义书签。
5.2比对监测报告
错误！未定义书签。
5.3现场核查
错误！未定义书签。
5.4综合评价及审核结论
错误！未定义书签。


PAGE  
1

_1254317362.doc
□

√












_1254317501.doc
□

√












