
第二章  采购需求
说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6. 本章采购需求一览表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则投标无效；未标注“▲”号的项目需要及技术需求中有负偏离（或未作响应）A分标达 4 项（不含）以上的投标无效，B分标达 6 项（不含）以上的投标无效。
7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写“开标一览表”和“技术偏离表”。

9.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

10.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

11.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.本项目需求一览表中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

采购需求一览表

  A  分标：
	一、项目要求及技术需求

	项号
	采购标的
	数量及单位
	项目需要及技术需求

	1 
	离子色谱仪
	1套
	一、 应用范围：主要用于测定样品中的无机和有机污染物。所测定的污染物包括F¯、 Cl¯、 Br¯、NO3¯、NO2¯、SO42-、PO43-、BrO3¯、ClO3¯、ClO2¯、HCOO¯、CH3COO¯、I¯等阴离子。仪器应具备ppb到ppm的分析能力。
二、工作环境条件
1.环境温度：5～40℃
2.供电电源电压：220～230V

3.环境湿度：30～80%

三、技术要求

1.离子色谱系统

1.1离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵，内置电动六通阀，原装内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴离子抑制器，电导检测器，自动进样器，淋洗液发生器。

1.2所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，至少包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。具有在线梯度淋洗功能。
1.3泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.3.1流速范围：单泵头最大流速：≥4.50 mL/min 

1.3.2最大压力：≥31 Mpa(4500 psi) 

▲1.3.3流速最大误差≤0.1%

1.3.4流量精密度：＜0.1%

1.3.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

1.3.6 可升级为二元低压或高压梯度淋洗系统

1.3.6.1 高压梯度重复性偏差限：＜0.2%

1.3.6.2 高压梯度误差限：＜0.15%

2. 电导检测器

2.1可与自动电解连续再生微膜抑制器联用。

2.2 类型：数字信号控制处理器

2.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。

2.4 电导池体积：＜1.0 μL.

2.5 全程信号输出范围：0～13000 μS 

▲2.6 检测器分辨率（检测器最小分度值）：≤0.0023nS/cm

2.7 检测器耐受最大压力：≥10 MPa 

2.8 电子漂移：≤ 5ns/cm.h（满量程）

2.9信号采集频率：≥100Hz

2.10电导池控温范围：环境+7℃到55℃
2.11温度稳定性：＜0.01℃
2.12电导池电极：电极钝化316不锈钢

2.13电导池体材料：化学惰性聚合材料

2.14线性：≤1%

3.阴离子自动电解连续再生微膜抑制器

原厂生产，无需外加硫酸进行轮流再生。不需使用蠕动泵，可耐反压300 psi 以上。
4.阴离子分离柱及保护柱
▲4.1原厂生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器，高效高容量。

4.2色谱柱采用聚合物基质，耐受pH 0～14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂，使用强酸强碱淋洗液。

4.3柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。
5.在线电解淋洗液发生器

5.1产生方式：利用在线电解产生的H+生成酸性淋洗液。

5.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区。

▲5.3梯度精度≤0.2%

5.4梯度准确度≤0.15%

6.软件

6.1操作系统:可兼容windows 7或以上

6.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序

6.3可自动进行快速数据采集和后处理.

6.4可提供实时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

6.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

6.6 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器。

6.7 可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

7.离子色谱用自动进样器

7.1 具有不少于50个进样瓶物理位置的自动进样器

7.2 定量环上样体积：0.4 μL至5 mL

7.3浓缩进样体积：0.1 mL至5 mL

7.4上样速度：≤5.0 ml/min

7.5单一样品瓶装样后可实现同一样品不少于40次上样

7.6有样品盘保护罩

8.柱温箱

8.1原装内置柱温箱

8.2操作温度范围30 ～ 60℃或环境+5 ～ 60℃
▲8.3温度准确性±0.5℃
8.4 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱

9.工作站配置

9.1原厂配置工作站系统：数据处理系统1套和数据输出系统1套。

9.2配置要求：不低于以下配置：处理器:Intel Core i5-8500 3G 6C Vpro或同档次及以上，光驱:DVD-RW 光驱， 16GB内存，1TB硬盘，千兆网卡，21.5英寸宽屏LED液晶显示器。

9.3操作系统: 正版Windows10 Professional  64Bit  中/英文

9.4激光打印机：支持自动双面打印和网络打印。

10. 不间断电源

10.1输入电压：120～275V AC

10.2输入频率：40～70Hz

10.3输入功因：≥0.99

10.4输出电压：220V AC  

10.5输出精度：≤±1%

10.6输出频率：50/60Hz±0.2Hz

10.7输出波形：纯净正弦输出

10.8电池续航时间：≥3小时

10.9容量：≥10KVA/9KW

10.10工作环境参数：温度0～40℃；湿度20～90%；距离1米噪声＜50dB

四、 配置要求：(包含但不仅限于以下)
1.主机系统：双活塞恒流泵,恒温电导检测器、电子六通进样阀、原装工作站软件  1套

2.气体调节阀 1 套

3.阴离子分析柱 1 套

4.阴离子保护柱 1 套

5.阴离子抑制器 1 套

6.阴离子标准品 1 瓶

7.自动进样器 1 套

8.样品瓶 1 套

9.样品瓶工具 1 套

10.在线淋洗液发生器1套

11.内置柱温箱 1个

12.电源线 3根

13.工作站 1套

14.黑白激光双面打印机 1台

15.不间断电源1套

	2 
	流动注射仪
	1套
	一、应用范围：适用于测定地表水、地下水、饮用水和废水中的挥发酚、氰化物、总氰化物。
二、工作环境条件：

1、环境温度：10—40℃；

2、电源：220VAC，50HZ

3、相对湿度：25%—85%， 无凝结

▲三、仪器原理要求：符合HJ 823-2017 、HJ 825-2017标准。仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定。

四、技术性能要求：

▲1、挥发酚分析模块/（总）氰化物分析模块，每个模块都为一体机式设计。每个通道包括一个自动进样装置（至少包括40个10ml样品位、2个50ml样品位、1个2位载流槽、1个10通道蠕动泵、1套化学分析流路、1个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等），分析通道与自动进样器及在线稀释装置为不可拆分的整体设计。除工作站软件外，模块间无共用装置。模块与工作站软件通过网线接口进行数据传输。所有化学方法模块无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头；每个通道可以放在不同的实验室独立工作。

2.全自动挥发酚分析通道：含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，全自动在线稀释功能装置，自动进样器。

2.1要求挥发酚分析模块为一体机式设计，适合应急事故在车载，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：该模块（含自动进样功能及全自动在线稀释功能）尺寸（长×宽×高）≤70cm×30cm×45cm。

2.2方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法

2.3特别要求：膜分离在线蒸馏模块、在线电冷凝模块

2.4 检出限: ＜0.0003mg/L

2.5线性范围：0.002～0.2mg/L

2.6样品分析频率：≥18样/小时

2.7精密度：＜1%（0.05mg/L）连续7次测试

2.8准确度：≤±3% 

2.9加标回收率：90％～110％

3.全自动氰化物分析通道：含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，全自动在线稀释功能装置，自动进样器。

3.1要求（总）氰化物分析模块为一体机式设计，适合应急事故在车载，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：该模块（含自动进样功能及全自动在线稀释功能）尺寸（长×宽×高）≤70cm×30cm×45cm。

3.2方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法

3.3特别要求：膜分离在线蒸馏模块

3.4线性范围：0.001～0.2mg/L

3.5 检出限：＜0.0003mg/L 

3.6样品分析频率：≥18样/小时

3.7精密度：＜1%（0.02mg/L）连续7次测试

3.8准确度：≤±3% 

3.9加标回收：90%－110%

4.仪器总体技术要求：

▲4.1仪器进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，非多个塑料泵夹固定 (投标文件中提供提供此功能的结构图)。

4.2仪器具备全自动在线稀释功能装置为内置式，不使用注射泵，模块上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，六个点工作曲线配置时间＜20min，在线自动稀释≥20倍内高浓度样品，除工作站软件外，各模块间无共用装置（分析模块与自动进样器为不可拆分的整体设计）。

▲4.3每个分析通道包括一个波长范围400～1100nm的专用双光束检测器，配备一个10mm光程的流通式比色皿。

4.4每个模块配置内置恒温加热器，温度通过软件控制实时监测，使化学反应温度为最佳反应温度，温度控制区间为室温到220℃，温度精度≤0.1℃，数字显示。

4.5全中文操作软件，可控制1～16个通道同时工作。

4.6使用半导体在线冷凝器，无需冰水混合物制冷。

4.7每个通道都包括一个自动进样装置，该装置≥42个位置，其中载流位置≥2个，10ml样品位置≥40个，50ml样品位置≥2个。载流不但携带样品与试剂混合，还需起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。

4.8分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在windows7及以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析模块的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理（处理数据采用峰面积法计算）。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作。

4.9需配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。

4.10仪器配套的化学分析管路需为FEP全化学惰性透明管路,无需气泡生成及消除装置。

4.11使用三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。

4.12通道采用一种整体式网线连接系统真正意义上实现通道同时运行，数据同时处理互不干扰（投标文件中提供提供仪器该功能的实物图结构）。

4.13配制流动分析试剂包，此试剂包可与全自动流动注射分析仪配套使用，每个检测方法有各自对应的方法试剂包，用于所需检测溶液的配制，使用时无需进行繁琐的试剂称量工作，无需直接接触有毒有害试剂，仅按说明书顺序将各个化学试剂转移到相应的容量瓶，用去离子水定容即可使用。同时无条件提供试剂包配方。

▲4.14仪器配套的化学流路元件固定在化学流路板上，化学流路板与水平面成15～45度倾角放置。

4.15每个模块的载流槽采用动态平衡补液系统，可持续补充清洗液及载流液，检测全程无人值守。

5. 工作站配置

5.1原厂配置工作站系统：数据处理系统1套和数据输出系统1套。

5.2配置要求：不低于以下配置：处理器:Intel Core i5-8500 3G 6C Vpro或同档次及以上，光驱:DVD-RW 光驱， 16GB内存，1TB硬盘，千兆网卡，21.5英寸宽屏LED液晶显示器。

5.3操作系统: 正版Windows10 Professional  64Bit  中/英文 

5.4激光打印机：支持自动双面打印和网络打印。

6. 不间断电源

6.1输入电压：120～275V AC

6.2输入频率：40～70Hz

6.3输入功因：≥0.99

6.4输出电压：220V AC  

6.5输出精度：≤±1%

6.6输出频率：50/60Hz±0.2Hz

6.7输出波形：纯净正弦输出

6.8电池续航时间：≥3小时

6.9 容量：≥10KVA/9KW

6.10工作环境参数：温度0～40℃；湿度20～90%；噪声＜50dB@距离1米。

7.超声清洗器

7.1 清洗槽体积：≥28L，单槽

7.2 超声频率：37/80kHz双频可调，自动变频，37kHz用于常规清洗，80kHz用于精密清洗；

7.3 加热范围：30～80℃，温控开机功能：达到预设温度以后自动开始超声清洗；具有过温保护功能：温度高于90℃自动关机。

7.4 可定时：1～60min，也可连续工作，连续工作超12小时以后自动关机，防止过度操作对机器的损害；

7.5 总功率：≥1630W，超声功率：≥380W，加热功率：≥1250W

7.6 功率可调；调节范围：30～100%；强力脉冲模式：提供相当于120%的功率强力清洗，可用于清洗极难清洗的物质；

7.7 专用于清洗的轻柔功能：连续微变频技术，使超声波在声场中分布绝对均匀，消除清洗盲点，使清洗更加充分；

7.8脱气功能：可用于溶剂的快速脱气及清洗液快速混匀；标准模式：用于样品混匀、分离、萃取和乳化等；

7.9 数字显示设定和实际的加热温度和清洗时间；

7.10 振动系统：夹层式大功率振动系统；清洗槽：耐气蚀不锈钢振动清洗槽

7.11 保护等级：≥IP 20；声压级：＜70 dB；

四、配置要求：(包含但不仅限于以下)

1.全自动流动注射仪

1.1挥发酚方法分析模块（包括在线蒸馏装置、独立的双通道数字式分光光度计检测器、独立的在线电冷凝模块、独立的反应池、独立的流动比色池及滤光器、≥42位进样器、在线自动稀释和配标曲功能、全自动补液装置），1套；

1.2氰化物方法分析模块（包括在线蒸馏装置、独立的双通道数字式分光光度计检测器、独立的在线电冷凝模块、独立的反应池、独立的流动比色池及滤光器、≥42位进样器、在线自动稀释和配标曲功能、全自动补液装置），1套；

2.工作站 1套

3.黑白双面激光打印机1台

4.溶剂过滤器1台

5.真空泵1台

6.不间断电源1套

7.配套试剂（挥发酚方法、氰化物方法）2个模块试剂，各8套，共16套(需根据业主方要求的时间提供最新日期的试剂包)

8. 挥发酚方法、氰化物方法方法配件套包（包括泵管、接头、进样针等），各2套 共4套

9.交换机1台

10.仪器配超声波清洗器1台

11.说明书：软件、仪器及方法说明3套。

12.配套样品管：规格10ml共400根，50ml共20根

	3 
	全自动阴离子洗涤剂在线萃取分析仪
	1台
	一．应用范围：
适用于生活饮用水、地表水、生活污水及工业废水中阴离子表面活性物质及挥发酚等项目的测定分析。

二．工作环境条件

1.环境温度：5～40℃
2.供电电源电压：220～230V

3.环境湿度：30～80%

三．技术要求：

▲1.测量方法：满足GB 7494-1987《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》和HJ 503-2009《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》等标准方法。
2.样品位：阴离子≥30位、挥发酚≥20位

3.样品自动进样、萃取、分析、数据处理等全过程，无需人员干预值守。

4.样品量：至少包含100mL或250mL两种模式

5.进样模式：三维自动注射泵定量进样模式，顺序流动进样，流路自动清洗，进样器与主机一体化结构模式。

6.溶剂注入：亚甲蓝、氯仿、洗涤液等溶剂自动注入

▲7.检出限：阴离子表面活性剂≤0.01mg/L,挥发酚≤0.0003 mg/L

8.测量范围：阴离子表面活性剂（0～2）mg/L，挥发酚（0～0.04）mg/L

9.重复性：≤3.0%

10.准确度：≤2.5%

11.回收率：≥85%

12.自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，符合国标要求10个标准浓度点，且线性系数>0.999

13.分析软件：智能数据分析软件，兼容windows7及以上系统电脑，人性化反控，自动计算样品结果，数据溯源方便。

14.废气处理达到职业健康安全管理体系要求，实验萃取废气智能转移，无需配套通风系统，安全有效运行，自动收集有毒液体试剂等废液。

15.工作站配置

15.1原厂配置工作站系统：数据处理系统1套和数据输出系统1套。

15.2配置要求：不低于以下配置：处理器:Intel Core i5-8500 3G 6C Vpro，光驱:DVD-RW 光驱， 16GB内存，1TB硬盘，千兆网卡，21.5英寸宽屏LED液晶显示器。

15.3操作系统: 正版Windows10 Professional  64Bit 中/英文

15.4激光打印机：支持自动双面打印和网络打印。

四．配置要求：(包含但不仅限于以下)

1.主机1套

2.阴离子样品盘和挥发酚样品盘各1套

3.脱水膜2套

4.试剂瓶4个

5.废气收集装置1套

6.数据工作站软件1套

7.耗材：100mL石英样品杯100个，250mL石英样品杯50个

8.工作站 1套

9.黑白激光双面打印机 1台

	4 
	全自动紫外分光油分析仪
	1台
	一、应用范围
用于地表水、饮用水等环境样品的石油类测定。

二、工作环境条件

1. 环境温度：5～40℃
2. 供电电源：220～230V， 50Hz  300W

3. 环境湿度：30～80%

三、技术要求

1.基本要求

▲1.1 仪器测量要求采用正己烷萃取，满足《水质石油类测定紫外分光光度法(试行)》（HJ 970-2018 ）。

1.2 仪器采用高精度注射泵，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染；

1.3 通过硅酸镁吸附柱吸附动植物油，可连续测量水样中石油类样品，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量；

1.4 配备专用采样器、采样箱、采样瓶，市售采样瓶可直接用于现场采样，且可直接读取水样体积，还可直接上机萃取，无需转移到量筒中读取，避免水样转移带来的油损失；

1.5 萃取后测量值超量程时，仪器应能进行自动稀释；

1.6 需自带废气处理装置和配备废液收集装置，废液中的试剂可自动分离。

2.技术要求：

2.1测量项目：连续测量水中石油类，自动切换硅酸镁柱。

2.2水样种类：地表水、地下水、海洋中的石油类，可直接测量含1000mg/L 悬浮物的水样。

2.3采样方式：专用采样器、采样瓶，水样直接上机不转移。

2.4分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

2.5 体积量取：非接触式自动测量水样体积，误差＜2%。

2.6 操作方式：自动触屏电脑或者台式电脑。

2.7 样品位数：不少于12 位。

2.8 试剂计量：经计量部门检定合格的精密注射器，0～50 毫升任意设置。

2.9 萃取试剂：正己烷。

2.10 萃取比例：0.01～100 之间任意设置。

2.11 仪器校准：标准曲线校正

2.12 测量范围：0～50mg/L，超量程自动稀释。

2.13 分辨率：0.001mg/L。

▲2.14 检出限：≤0.01mg/L。

2.15 重现性：RSD＜2%。

2.16 准确度：±2%。

2.17 线性：>0.999。

2.18 测量波长：225nm。

2.19 单次测量时间：5～8 分钟。

2.20 分析软件：具备校正、分析、计算等多种功能。

3. 不间断电源

3.1输入电压：120～275V AC

3.2输入频率：40～70Hz

3.3输入功因：≥0.99

3.4输出电压：220V AC

3.5输出精度：≤±1%

3.6输出频率：50/60Hz±0.2Hz

3.7输出波形：纯净正弦输出

3.8电池续航时间：≥3小时

3.9容量：≥10KVA/9KW

3.10工作环境参数：温度0～40℃；湿度20～90%；距离1米噪声＜50dB 

四、配置要求：(包含但不仅限于以下)
1.主机 1 台。

2.全自动定量萃取进样器1 台（不少于12 位）。

3.专用工具1 套。

4.采样器（含盖）3 套（每套1 个采样器，1 个聚四氟乙烯采样器瓶盖）。

5.采样箱5 个。

6.配套电源线、信号线各1 根，操作手册1 本。

7.零配件及易耗品1 批：分离管1 根、过滤膜 10mmPP（50/pK）1 包、鼠标1 个、配2cm 比色皿6 个、蠕动泵泵管4 根、隔水膜10mm（10/pK）1 包、硅酸镁柱4 根、配O 型圈5×1 mm（10/pK）1 包、O 型圈22×2mm（3/pK）1 包、活性碳1 包、油标样1 支、配500ml 专用萃取瓶配备50 个（含瓶盖）、配2000ml 专用废液瓶（含瓶盖）1 个、配2000ml 清洗瓶（含瓶盖）1 个。

8.不间断电源  1套

	5 
	紫外可见分光光度计
	1台
	一、应用范围：
适用于市政污水、工业污水、饮用水、地表水等水质光度法分析。

二、工作环境条件：

1.
电源：200～240 V，50/60 Hz

2.
环境温度：10～40(C

3.
环境湿度：30～80%（非冷凝）

三、技术要求：

▲1.波长范围：190～1100nm

▲2.波长准确度：±1nm(200～900nm) 

3.波长分辨率：≤0.1nm

4.波长再现性：＜0.1nm

5.扫描速度：≥900nm/min (步增1nm)

6.带宽：≤2nm

7.波长校准模式：自动

8.波长选择：有自动和手动两种选择模式

9.仪器有内置和自建方法两种功能，内置不少于250多种预置方法包括最常用的测试方法、详细的操作指南以及内置的质量保证软件，有进行趋势、比例等数据处理、内置操作流程提醒机制和结果分析筛选功能。

10.具有扩展流通池模块功能。

11.信息管理系统：可兼容LIMS 

12.吸光度测量范围：±3.0 Abs （波长200～900 nm 范围内）

13.吸光度测量准确度：≤5 mAbs （0.0～0.5 Abs）；≤1% （0.50～2.0 Abs）

▲14.光度漂移：± 0.0034 Abs
15.光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光），Czerry-Turner单色器，硅光电二极管检测器。
16.杂散光：＜3.3 Abs/＜0.05%T （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定）。

17.接口：不少于2个A型USB接口，不少于1个B型USB接口，不少于1个以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准。

18.显示：不小于7英寸的彩色触摸屏显示。

19.语言：有包括中文的多种语言选择。

20.显示模式：至少包含有透光率（%），吸光度和浓度3种模式。

21.仪器有不同光程比色皿的智能识别功能。

22.比色池及适配器：适配器可适配于不少于以下规格的比色皿：（矩形10mm，20mm，50mm，1英寸）和圆形（1英寸），1英寸方形比色池

▲23.具有抗震稳定性，具备长途运输及野外作业能力。仪器外壳为耐腐蚀性的非金属材质。

四、配置要求(包含但不仅限于以下)
1.主机（含光源）1台

2.多功能单比色池适配器1套

3.1英寸方形玻璃比色池1对

4.数据工作站软件1套
5.仪器配件：电源及电源线1套

6.氘灯1个

	6 
	pH计
	1套
	一、应用范围
适用于废水、土壤、纯水等样品的pH值、电导率、氟离子测定。

二、工作环境条件

1. 环境温度：5～40℃

2. 供电电源：220～230V

3. 环境湿度：30～80%

三、技术要求：

1.模块组合设计，可同时进行三通道（pH/mV模块、pH/离子模块、电导率模块、溶解氧（含光学法和极谱法）/BOD模块中的三个模块）测量显示，不小于7英寸的高分辨率电容式彩色触摸屏，中文菜单；

2.智能电极管理：仪表可自动识别ISM电极，校准数据存储在电极中，连接仪表时自动传输到仪表里以备使用。

3.用户管理：不少于四级；

4.可连续测量及输出数据，有 USB、以太网和RS232接口，可连接打印机、电脑、U盘、条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器、自动进样器等多种外围设备, 可连接自动进样器；

5.pH/mV/离子模块：

5.1pH测量范围-2.000～19.000 ，分辨率0.001/0.01/0.1， 精度±0.002。

5.2mV测量范围：-2000.0～2000.0，分辨率：0.1/1 ，精度±0.1

5.3离子浓度测量范围：0～999999mg/L,ppm 分辨率：0.001～1，精度：±0.5%；温度-30.0～130.0℃，分辨率0.1℃，精度±0.1℃。；

6.电导模块：测量范围：0.001～999990μS/cm，分辨率：自动可变，精度：±0.5%

7.溶解氧/BOD模块：

7.1测量范围（光学法）：0.000～50mg/L(ppm)，分辨率：0.001/0.01/0.1，精度：±0.1mg/L(0～8 mg/L)、±0.2mg/L(8～20 mg/L)、±10%(20～80 mg/L)。

7.2测量范围（极谱法）：0.00～99mg/L(ppm)，分辨率：0.001/0.01/0.1，精度：±0.5%，校准：不少于2点，不少于2个预置，不少于1种用户定义。

8.系统设置：日期/时间、密码设置、用户管理、10种语言。

9.数据导出 U盘、配套pH 软件。

10.数据存储：不少于有20 000 个数据点、250 组分析结果。

11.校正：PH要求不少于5点，不少于8个预置和20个用户定义的缓冲液组；电导要求不少于13个预置和20个用户定义标准液；DO要求不少于2点。

▲12.满足《土壤检测第2部分：土壤pH的测定》（NY/T 1121.2-2006）和《土壤 pH值的测定电位法》（HJ962-2018）等标准中测定土壤pH值的要求，测定国家酸性、中性、碱性范围的标准样品达到相关要求。

13.土壤专用电极：三合一固体/半固体样品pH电极，玻璃材质，多针接头有可延长电极使用寿命系统，适用于土壤等固体/半固体样品测量。

14.电导电极：测量范围10uS/cm～1000mS/cm，温度范围0～100℃，环氧树脂材质，适合电导率较高的水溶液的测量。

15.超纯水电导率电极：测量范围0.001～500uS/cm，温度范围0～100℃，不锈钢材质，适用于纯水及超纯水电导率测量。

16.复合氟离子电极：测量范围：10-6mol/L～1mol/L)，BNC接头。

17.流通池：适用于超纯水在线检测。

四、配置要求：(包含但不仅限于以下)

1.主机1台

2.pH/离子浓度模块1个

3.土壤专用电极三合一固体/半固体样品PH电极（带电缆1.2m）  1根

4.电导率模块1个

5.电导电极，含1m电缆 1根

6.保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲等

7.超纯水电导率电极（含1m电缆） 1根

8.氟离子电极（含1.2m电缆）1根、磁力搅拌器(含搅拌子)1个、袋装缓冲液3包、氟离子校准标准液（1000 mg/L）1瓶,氟离子强度调节剂1瓶, 氟离子参比液5瓶。

9.流通池1个

	7 
	阳离子交换量前处理系统
	1台
	一、 应用范围：
适用于土壤环境监测等样品中阳离子交换量项目的自动淋洗、净化抽滤等前处理。

二、工作环境条件：

1. 电源：220 VAC ±10%  50Hz

2. 温度：操作环境10～35℃

3. 冷凝水压：0.02MPa～1MPa

4.冷凝水温度：≤20℃
三、技术要求：

▲1.满足《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NYT 295-1995）、《森林土壤阳离子交换量测定》（LYT 1243-1999）

2.前处理样品数量：≥4个

3. 测定样品重量：≤5g

4.自动加乙酸铵体积：≤150ml/次

5.自动加乙醇体积：≤150ml/次

6. 回收率：符合土壤有效态成分分析标准物质中阳离子交换量测定要求。

7.采用一键开始与暂停操作，可实现单路单控，实验过程掌控灵活。

8. 采用桨式搅拌及旋转式清洗，无土壤挂壁的现象；

9.采用高性能电磁阀、加液泵、真空泵。

10. 产品外壳采用奥氏体不锈钢，喷涂防指纹涂层，防腐性能强；

11.外置壁挂式控制器。 

12.人性化操作界面， 7寸高清彩色触摸屏，功能强大、使用方便，整个实验过程实时掌控。

13.可自动注入乙酸铵试剂与样品反应，自动加入乙醇洗涤，自动淋洗抽滤，试剂注入量、反应时间等各参数可任意设定，无人值守自动完成。

四、配置要求：(包含但不仅限于以下)
1. 四通道主机    1套；

2. 控制系统      1套；

3. 试剂桶（6L）  3个；
4.布氏漏斗      10个；

5.样品支架 2个；

6.抽滤瓶（500ml）  10个；

7.滤纸             2包；

	8 
	超声波清洗仪
	1套
	一、应用范围
适用于超声处理实验室样品、清洗常见实验室玻璃器皿。

二、工作环境条件

1.环境温度：5～40℃

2. 供电电源：220～230V

三、技术要求

1.清洗槽体积：单槽≥50L

2.超声频率：双频可调，用于大量或者初步清洗的超声频率20～30kHz，用于精密清洗的超声频率40～50kHz；

3.加热范围：30～80℃，温控开机功能：达到预设温度以后自动开始超声清洗；高温保护模式：超过90℃以后自动关机，防止过热对仪器的损坏；

4.可定时：1～30min，或连续工作，连续工作超12小时以后自动关机，防止过度操作对机器的损害；

5.总功率：2000～3000W，超声功率：轻柔和强力脉冲模式分别为540W（25kHz）/600W（45kHz），动态模式600W，加热功率：1400W；

6.清洗的功能：采用连续微变频技术，要求使超声波在声场中分布均匀，消除清洗盲点，使清洗更加充分，强力清洗时，可清洗极难清洗的物质，要求清洗后的玻璃容器达到实验分析的空白要求；

▲6.1轻柔和强力脉冲、动态模式间自动切换，提高清洗效率； 

7.显示方式：LED显示加热温度和定时时间的设定值和实际工作值，控制面板符合人体工学设计，操作方便，防水防飞溅；

8.换能器：高性能双夹层压电陶瓷换能器，低噪音，声波均匀稳定；
9.清洗槽：耐腐蚀不锈钢振动清洗槽，保护等级：IP 23；

10. 清洗篮可固定于腔体或悬挂于晾干位点；底部滚轮设计，移动便捷。

11. 不锈钢吊篮：带把手和防腐涂层。

12. 降音盖：防飞溅，翻转可作滴水盘。

13. 技术资料：详细的中文操作指南。

四、配置清单(包含但不仅限于以下)
1.超声波清洗器主机 1台

2.不锈钢吊篮1个

3.降音盖1个

4.技术资料 1套

5.磁力搅拌超声器1个

	9 
	叶绿素a研磨仪
	1套
	1、 应用范围
适用于水质叶绿素a分析的研磨前处理

二、工作环境

1. 环境温度＜40℃
2. 供电电源：220～230V

3. 环境湿度：30～80%。

三、技术要求
1.15秒内最大处理量同时可以处理≥8个样品。

2.研磨管≥15ML。

3.可同时处理≥8个的研磨管样品。

4.触摸屏显示,可以方便直观的操作。

4.1可存储不少于五组实验数据，根据不同实验样本，设置模式。

4.2模式循环：根据设置的实验参数，可在多个设置好的参数间不断循环。

5. 具备防震功能，采用上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。

6.最终出料粒度：≤5µm

7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数)≥2 

8.带自动中心定位的紧固装置 

▲9．均质速度： 0～70 HZ/秒，工作时间：0～9999分钟，可自行设定； 

10.研磨球直径： 0.1～30mm

11.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；

12.加速：达到最大速度所需时间≤2秒

13.减速：达到最低速度所需时间≤2秒

14.噪音等级：＜55db

15.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨

▲16.符合《水质叶绿素a的测定分光光度法》HJ897-2017的分析要求。

17.电机：直流无刷

四、配置要求：(包含但不仅限于以下)
1.主机 1台

2.适配器 2套

3.研磨锆珠2瓶

4.研磨管200根

	10 
	节能COD恒温加热器
	2套
	一、应用范围:适用于环保、科研，以及造纸、石油化工、冶金和印染工业等废水的COD消解。
二、工作环境条件：

1. 环境温度＜40℃
2. 供电电源：220～230V

3. 环境湿度：30～80%。

三、技术要求：

1.消化容量：≥12个样品

2.工作温度：165℃～180℃
3.温度可调范围：150℃～200℃
4.升温时间：升至工作温度＜30分钟

5.自动恒温，恒温精度：±2℃
6.最大功率：≤1.2kw

7.加热管及冷凝管选用硬质料玻璃，热膨胀系数小

四、配置清单：(包含但不仅限于以下)
1.主机         1台

2.加热冷凝管48套

3.加热管架4个

4.水银温度计   1支

5.瓷粒         1包

6.保险丝 10A   2只

7.说明书       1份

8.电源线       1根

	二、涉及项目的其他要求

	采购预算金额
	223.50万元

	采购标的需实现的功能或者目标
	见本表“项目需要及技术需求”。

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见 “投标人须知”及“评标办法及评分标准”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“项目需要及技术需求”。

	采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
	见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。

	其他技术、服务要求
	如有，请结合评标方法及评标标准提供相关材料。

	三、投标人的资信要求

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	见 “评标办法及评分标准”。

	能力或业绩要求
	见 “评标办法及评分标准”。

	原厂商授权
	“项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。

	产品资料及说明文件
	“项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。

	四、商务条款

	▲质保期
	1、质量保证期2年（自交货并验收合格之日起计），按国家有关产品“三包”规定执行，终身维修。
2、2年质保期内出现非人为原因导致的核心部件故障情况，需直接更换全新整机。

	▲报价要求
	1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、维护保养等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装费用、验收过程检定或校准费用等。

（5）设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等。

	▲售后服务要求
	1、故障响应时间：当系统出现故障，接到故障通知后，30分钟内作出响应，在24小时内到达用户现场，48个小时内按国家及行业标准排除故障（质量保证期内免费维修、更换配件），并提供7×24小时电话咨询服务，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
2、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，出厂日期不超过1年，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。

3、在保修期内至少一年四次到现场对系统进行维护保养，包括系统诊断，必要的机械设备和电子部件的调整和对有潜在问题和已损坏的部件更换。

4、中标人需提供工作站终身升级服务，业主无需再支付费用。

5、技术培训：安装验收期间，为采购人进行现场培训，培训内容包括仪器操作、日常维护等。并针对1～4项货物仪器提供至少每项仪器4个培训采购人名额参加厂家举办的系统培训，培训费用由中标人负责。

	▲交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起60天（日历日）内完成供货。
交货地点：南宁市民主路45号采购人指定实验室。

	验收要求
	1、货物数量、外观由中标供应商与采购人共同开箱验收。采购人监视、协助货物的安装、调试。
2、技术指标按招标文件要求验收。验收方法以中华人民共和国计量检定规程为准。对没有检定规程的，按制造商提供的验收方法验收，该验收应溯源到标准物质。

3、对无法在用户场地验收的技术指标，投标人提供该参数的出厂验收报告及验收方法文本。

4、采用分析标准物质的方式验收的，标准物质由投标人负责提供，其费用包括在投标报价内。

5、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。

6、仪器设备验收时间：货到后30天（日历日）内完成安装调试验收和通过计量检定，附验收报告，特殊原因不能在30天（日历日）内验收和通过计量检定，采购人、中标供应商双方应明确验收时间，延期最长不超过15天（日历日）。属采购人原因无法验收的，2个月后视为自动通过验收；属中标供应商原因，超合同约定验收时间15天（日历日）未通过验收和计量检定的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。

7、仪器设备不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。

8、1～6项货物验收时需提供有计量检定资质的部门在能力范围内出具的所有项目的检定/校准合格证书。

9、验收未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

	付款条件
	本项目签订合同后，预付合同款的70%，待供应商交货完毕验收合格后，一次性付清合同尾款。

	▲其他要求
	1、本分标的第1、5、8项设备已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品，如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用；②如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有相关进出口税费；③如选用进口产品投标，投标报价为非免税价，采购人不能协助办理免税，相关税费由投标人自行考虑在投标报价中；④投标人必须取得生产厂家的授权。
2、投标时在投标文件中提供产品的说明书或彩页（体现主要技术参数）；与投标文件一并装订，也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等。

3、投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书、产品彩页或从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家或其合法派出机构出具的说明其原因的有效证明文件。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术偏离表。

	五、采购人对项目的特殊要求及说明

	进口产品说明
	详见四、商务条款的“其他要求”第1条。

	核心产品
	本分标第1项货物（离子色谱仪）为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	其他说明
	为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。


  B  分标：
	一、项目要求及技术需求

	项号
	采购标的
	数量及单位
	项目需要及技术需求

	1 
	紫外烟气分析仪
	1台
	一、应用范围：用于测量烟气中SO2、NO、NO2、CO、O2等气体浓度。
二、工作条件：

1.工作环境温度：-30℃ ～ 50℃。

2.工作环境湿度：0%～95%。

3.贮存极限条件：-40℃～70℃。

4.电源：220V，频率：50 Hz 或DC12V。

5.大气压:80～110KPa。

三、技术参数

1.总体要求：

1.1采用紫外差分吸收光谱技术（DOAS）和热湿法测量，可扩展检测NH3、CS2、苯系物等气体。

1.2长光程设计（2.2m光程），SO2、NO检出限≤1mg/m3，NO2≤2mg/m3。

▲1.3采用枪式结构设计，集采样、预处理与分析于一体，预热时间≤20min，取样管可插拔，可用手操器遥控操作并实时显示测量结果，实现30m远距离操控。

1.4具备一键测量功能，可自动完成校零、预测、测量、存储、吹扫等一系列操作，且校零可选自动模式也可选手动模式。

1.5内置锂电池，具备测量结束后自动吹扫功能。

▲1.6 内置物联网卡，数据可实时上传至云平台，并可手机APP实时查看测量结果。

1.7用420～450nm光谱检测NO2，采用模式识别等化学计量学方法，消除气体间交叉干扰影响。

1.8 SO2分析采用双量程模式，可根据浓度值自动切换测量量程。

▲1.9具有双操控系统：可使用平板显控操控，也可选择主机LED屏和薄膜按键操控。

▲1.10实时测量烟气湿度，取样管可拆卸。

1.11配套微型热敏打印机，能及时打印监测数据。

1.12可存储数据量：≥9999组。

2.技术要求：

2.1主机

2.1.1 SO2低量程(0～430)mg/m3：分辨率0.1mg/m3；准确度：示值误差不超过±5％，重复性≤2％，响应时间≤90秒，稳定性：1小时内示值变化不大于5％。

2.1.2 SO2高量程(0～4300)mg/m3：>1000mg/m3分辨率1mg/m3，≤1000mg/m3分辨率0.1mg/m3；准确度：示值误差不超过±5％，重复性≤2％，响应时间≤90秒，稳定性：1小时内示值变化不大于5％。

2.1.3  NO量程(0～1340)mg/m3：>1000mg/m3分辨率1mg/m3，

≤1000mg/m3分辨率0.1mg/m3；准确度：示值误差不超过±5％，重复性≤2％，响应时间≤90秒，稳定性：1小时内示值变化不大于5％。

2.1.4 NO2 量程 (0～1030) mg/m3：>1000mg/m3分辨率1mg/m3，

≤1000mg/m3分辨率0.1mg/m3；准确度：示值误差不超过±5％，重复性≤2％，响应时间≤90秒，稳定性：1小时内示值变化不大于5％。

2.1.5 O2量程(0～30)%：分辨率0.01%；准确度：示值误差不超过±5％，重复性≤2％，响应时间≤90秒，稳定性：1小时内示值变化不大于5％。

2.1.6 CO量程 (0～5000) mg/m3：分辨率0.1mg/m3，准确度：示值误差不超过±5％，重复性≤2％，响应时间≤90秒，稳定性：1小时内示值变化不大于5％。

2.1.7烟气湿度量程 (0～40)%：分辨率0.1%；准确度：不超过±2%。

2.1.8烟气湿度量程(40～60)%：分辨率0.1%；准确度：不超过±4%。

2.1.9烟气采样流量：1.0L/min。

2.1.10外形尺寸(长×宽×厚)≤292mm×180mm×86mm，可插拔取样杆有效长度(1300～1350mm）。

2.1.11主机重量：≤5.0kg。

2.1.12功耗：＜240W。

四.主要配置(包括但不限于)

紫外烟气分析仪主机1台、电源适配器1个、热敏打印机1台,主机箱1个。

	2 
	便携式挥发性有机气体分析仪
	1台
	一、应用范围：用于VOCs排查溯源、污染应急现场、石油化工企业设备及管阀件等无组织排放检测（LDAR）以及土壤中VOCs检测。
二、工作条件：

1.工作环境温度： -10℃～+45℃。

2.工作环境湿度：0%～90%。

3.电源：220V，频率：50 Hz 或DC12V。

三、技术参数

1.总体要求：

▲1.1仪器主机有氢火焰离子检测器（FID）和光离子化检测器（PID）双检测器（投标文件中须提供技术彩页）。

1.2仪器主机内置屏幕和键盘，可显示仪器监测结果浓度数值，查看移动数据传输器WiFi ID号、仪器电量等信息。

▲1.3仪器手操器内置APP为简体中文操作界面，操作系统不低于android5.1，电容式触摸屏，可与仪器主机通过WIFI、USB线连接，并自动记录保存检测数据峰值，且开放数据接口权限。

1.4仪器可进行标气校准、泵流量调节。

▲1.5仪器主机防爆等级：不低于本安防爆+隔爆 Ex d ia IIC T4 Gb；手操器防爆等级：本安防爆 Ex ib IIC T5 Gb + 粉尘防爆 Ex ibD 21 T100℃ IP68 。（投标文件中提供防爆合格证证书复印件）

1.6仪器由省级计量行政部门颁发的CPA证书(投标文件中提供计量器具型式批准证书复印件）。

2.技术要求

2.1 仪器配备有氢火焰离子检测器（FID）和光离子化学检测器（PID）双检测器。

2.2检测器量程范围： 0～50000ppm甲烷（FID），分辨率：0.1ppm；0.5～2000ppm异丁烯（PID），分辨率：0.1ppm；支持多点校正。

2.3 最低检出限：≤0.5ppm甲烷（FID）；≤0.5ppm异丁烯（PID）。

2.4 采样速度：在采样探头入口处，额定为1L/Min。

2.5 电池：手操器电池容量不小于3000mAh，主机电池在0℃时至少可连续工作10小时。

2.6 检测器寿命：FID＞6000小时，PID＞2200小时，整机正常使用寿命大于10年。

▲2.7 氢气瓶：内置不可拆卸气瓶；气瓶压力为2200psi（15.3MPa）可连续工作≥10小时；充氢时间≤35s，放氢操作时间≤60s。

2.8仪器主机外壳和前面板由耐热、抗化学腐蚀的高分子材料制成，可用10%氯溶液清洗。

2.9 探头连接：探头及探头连接处采用防水处理。

2.10 尺寸：主机≤300mm×245 mm×88mm；探头≤279.6 mm×Ø36mm。

▲2.11 重量：分析仪≤3.9Kg。

2.12 数据存储间隔：自动模式1s～999min可调；VOC或FE模式2～30s可调。

四、配置清单（包括但不限于）

主机1台、手操器1套、标准采样探头1套、氢气充气组件1套、220V电源适配器及充电线缆1套、标准耗材包（含除水滤膜20片、金属过滤器5个）1套、常用工具包1套、硬质安全箱1套、专用人体工学背包1套、USB数据线缆1根，手操器电池1个、手操器220V充电器1个、手操器USB线缆1根。

	3 
	便携式烟气水分仪
	2台
	一、应用范围：用于有组织废气烟气含湿量的监测。
二、工作条件：

1.工作烟气温度：＜180℃。

2.电源：220V，频率：50 Hz。

3.大气压:50～130KPa。

三、技术参数

1.总体要求：

▲1.1仪器采用阻容法湿度传感器，具备自动温度补偿功能。

▲1.2具有伴热功能。

1.3实时工况压力测量，并参与算法修正。

1.4具有数据打印功能。

1.5主机及取样管长度：1.20m～1.25m。

▲2.技术要求

2.1含湿量：

测量范围（0～40）%时，分辨率：0.01 %，误差：≤±2%。

测量范围（40～60）%时，分辨率：0.02 %，误差：≤±4%。

2.2大气压：范围：（50～130）kPa，分辨率：0.01kPa，误差：不超过±500Pa。

2.3整体重量：≤2.4Kg。

四、主要配置（包括但不限于）

主机1个、电源适配1个、蓝牙打印机1套,主机箱1个。

	4 
	声级计
	1套
	一、应用范围：用于噪声的监测。
二、工作条件：

1.工作环境：工作温度范围：-15 ℃～55 ℃。

2.工作环境湿度：20 %～90 %。

3.工作环境大气压力：65 kPa～108 kPa 。
4.电源：4节AA碱性电池，可同时使用 5 V外接电源。
三、技术参数

1.总体要求：

1.1仪器主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL 等。

1.2仪器有技术监督部门颁发的CPA证书(计量器具型式批准证书)，精度1 级 。
▲1.3测量上限：低量程132 dB（A），高量程142 dB（A）。

1.4自生噪声：≤16 dB（A）、21dB（C）、26dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31 dB）。 

▲1.5级线性范围：大于 112 dB（A），频率计权：并行（同时）A、C、Z 。

▲1.6指示器：≥2.5寸彩屏显示，分辨率240×320，背光延时为常开时，亮度可自动调节，其他可手动调节。

1.7输出接口： 

1.7.1交流输出，输出功率：150 mW，可接 8 Ω监听耳机。 

1.7.2直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB。 

1.7.3 RS232 接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 

1.7.4 USB 接口：与计算机通信，固件升级，符合 USB1.1 标准，兼容 USB2.0 标准。

1.8内部日历时钟：误差小于1分钟/月。 

1.9外形尺寸：≤260 mm×80 mm×3020 mm。

1.10重量：≤0.37 Kg。

2. 技术要求
2.1统计分析性能指标

2.1.1频率计权：并行A、C、Z。

2.1.2时间计权：并行F、S、I。

2.1.3主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq，T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD (其中x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95)。

2.1.4 24H测量指标：除了统计分析菜单所有的测量指标外，还有Ld、Ln、Ldn。

2.1.5积分时间：1s到99h59m59s任意设置。

2.1.6数据存贮：可存贮统计分析结果、24H测量结果。

   统计1和统计2分析指标相同时：最多3328组。

   统计1和统计2分析指标不同时：最多2663组。

2.1.7显示界面：

    单次模式：有列表和图形界面。

    24H模式：有列表、全体和图形界面。

2.1.8显示分辨率：0.1dB。

2.2  1/1OCT分析性能指标

2.2.1主要功能：1/1倍频程频谱分析、积分测量。

2.2.2频率计权：并行A 、C、Z。

2.2.3时间计权：并行F、S。

2.2.4级线性范围：大于90 dB，1档量程。

2.2.5滤波器类型：并行(实时)倍频程，G=103/10。

2.2.6滤波器中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、 250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz。

2.2.7主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq，T)。

2.2.8实时分析：同时完成各中心频率、SPL（A）、SPL（C）和SPL（Z）的计算。

2.2.9积分时间：1s到99h59m59s任意设置。

2.2.10数据存贮：最多3328组。

2.2.11测量界面：列表界面、图形界面、醒目界面和室内界面。

2.2.12显示分辨率：0.1 dB，醒目下0.01 dB。

2.3配套声校准器性能指标
▲2.3.1精度：1级。

2.3.2声压级：94 dB，114dB。

2.3.3声压级准确度：±0.3 dB（-10 ℃ ～ +50 ℃）。

2.3.4频率：1000 Hz±1 %。

2.3.5总谐波失真：≤1%（94 dB时）。

2.3.6稳定时间：≤3 s。

2.3.7尺寸：≤φ53 mm×117 mm。

2.3.8主机重量：≤480g

四、主要配置（包括但不限于）

声级计主机1台，1/1OCT分析软件1套，声校准器1台，电源线1根，快速打印机1个（含打印纸 5 卷），统计分析软件1套,主机箱1个。

	5 
	多功能声
级计(一级)
	4套
	一、应用范围：用于噪声的监测。
二、工作条件：

1.工作环境：工作温度范围：-15 ℃～55 ℃。

2.工作环境湿度：20 %～90 %。

3.工作环境大气压力：65 kPa～108 kPa 。
4.电源：4节AA碱性电池，可同时使用 5 V外接电源。
三、技术参数

1.总体要求：

1.1仪器主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL 等。

1.2仪器有技术监督部门颁发的CPA证书 (计量器具型式批准证书），精度1 级 。
▲1.3测量上限：低量程132 dB（A），高量程142 dB（A）。

1.4自生噪声：≤16 dB（A）、21dB（C）、26dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31 dB）。

▲1.5级线性范围：大于 112 dB（A），频率计权：并行（同时）A、C、Z 。

▲1.6指示器：≥2.5寸彩屏显示，分辨率240×320，背光延时为常开时，亮度可自动调节，其他可手动调节。

1.7输出接口： 

1.7.1交流输出，输出功率：150 mW，可接 8 Ω监听耳机。 

1.7.2直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB。 

1.7.3 RS232 接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 

1.7.4 USB 接口：与计算机通信，固件升级，符合 USB1.1 标准，兼容 USB2.0 标准。

1.8内部日历时钟：误差小于1分钟/月。 

1.9 外形尺寸：≤260 mm×80 mm×3020 mm。

1.10重量：≤0.37 Kg。

2. 技术指标
2.1统计分析性能指标

2.1.1频率计权：并行A、C、Z。

2.1.2时间计权：并行F、S、I。

2.1.3主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq，T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD (其中x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95)。

2.1.4 24H测量指标：除了统计分析菜单所有的测量指标外，还有Ld、Ln、Ldn。

2.1.5积分时间：1s到99h59m59s任意设置。

2.1.6数据存贮：可存贮统计分析结果、24H测量结果。

   统计1和统计2分析指标相同时：最多3328组。

   统计1和统计2分析指标不同时：最多2663组。

2.1.7显示界面：

    单次模式：有列表和图形界面。

    24H模式：有列表、全体和图形界面。

2.1.8显示分辨率：0.1dB。

2.2  1/1OCT分析性能指标

2.2.1主要功能：1/1倍频程频谱分析、积分测量。

2.2.2频率计权：并行A 、C、Z。

2.2.3时间计权：并行F、S。

2.2.4级线性范围：大于90 dB，1档量程。

2.2.5滤波器类型：并行(实时)倍频程，G=103/10。

2.2.6滤波器中心频率：16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、 250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz。

2.2.7主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq，T)。

2.2.8实时分析：同时完成各中心频率、SPL（A）、SPL（C）和SPL（Z）的计算。

2.2.9积分时间：1s到99h59m59s任意设置。

2.2.10数据存贮：最多3328组。

2.2.11测量界面：列表界面、图形界面、醒目界面和室内界面。

2.2.12显示分辨率：0.1 dB，醒目下0.01 dB。

四、主要配置（包括但不限于）

多功能声级计主机1台，1/1OCT分析软件1套，电源线1根，快速打印机1个（含打印纸 5 卷），统计分析软件1套,主机箱1个。

	6 
	声校准器（一级）
	4台
	一、应用范围：用于对测试传声器和声学测量仪进行声压灵敏度的校准。
二、工作条件：

1.使用环境温度：-10℃ ～ 50℃。

2.储存温度：-40℃ ～ 60℃。

3.工作环境湿度：10%～90%。

4.电源：9V层叠电池。

三、技术参数

1.总体要求：
1.1仪器符合《GB/T15173-2010电声学 声校准器》的相关标准要求。

2.技术要求
▲2.1精度：1级。

2.2声压级：94 dB，114dB。

▲2.3声压级准确度：±0.3dB（-10℃～+50℃）。

2.4频率：1000 Hz±1%。

2.5总谐波失真：≤1 %（94 dB时）。

2.6稳定时间：≤3 s。

2.7尺寸：≤φ53 mm×117 mm。

2.8主机重量：≤480g

四、主要配置（包括但不限于）

声校准器主机1台,主机箱1个。

	7 
	手持式测深仪（水深）
	2台
	1、 应用范围：用于水深度的测量。
二、工作条件：

1.工作环境温度：5℃ ～ 50℃。

2.电源：9伏干电池。
三、技术参数

1.总体要求：

1.1仪器采用超声波法测量水深。

2.技术要求：

2.1防水：≥50m。

2.2频率200KHz，波束角24度。

2.3背光数字显示屏，测量结果显示时间≥10秒。

2.4测深范围：0.6m～79m。

四、主要配置（包括但不限于）

主机1个，外置换能器头1个（配大于3米延长线）,主机箱1个。

	二、涉及项目的其他要求

	采购预算金额
	52.16万元

	采购标的需实现的功能或者目标
	见本表“项目需要及技术需求”。

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见 “投标人须知”及“评标办法及评分标准”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“项目需要及技术需求”。

	采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
	见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。

	采购标的验收标准及要求
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的项目需要及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	其他技术、服务要求
	如有，请结合评标方法及评标标准提供相关材料。

	三、投标人的资信要求

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	见 “评标办法及评分标准”。

	能力或业绩要求
	见 “评标办法及评分标准”。

	原厂商授权
	“项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。

	产品资料及说明文件
	“项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。

	▲四、商务条款

	▲质保期
	1、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计），按国家有关产品“三包”规定执行，终身维修。
2、1年质保期内出现非人为原因导致的核心部件故障情况，需直接更换全新整机。

	▲报价要求
	1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、维护保养费等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）包括安装费用、验收过程检定或校准费用等。

（5）设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等。

	▲售后服务要求
	1、故障响应时间：当系统出现故障，接到故障通知后，30分钟内作出响应，在24小时内到达用户现场，48个小时内按国家及行业标准排除故障（质量保证期内免费维修、更换配件），并提供7×24小时电话咨询服务。
2、在质保期内至少一年四次到现场对系统进行维护保养，包括系统诊断，必要的机械设备和电子部件的调整和对有潜在问题和已损坏的部件更换。

3、中标人需提供仪器软件终身的升级服务，业主无需再支付费用。

4、技术培训：安装验收期间，为采购人进行现场培训，培训内容包括仪器操作、日常维护等。

	▲交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起35个日历日内安装调试完毕。
交货地点：南宁市民主路45号采购人指定实验室。

	验收要求
	1、货物数量、外观由中标供应商与采购人共同开箱验收。采购人监视、协助货物的安装、调试。
2、技术指标按招标文件要求验收。验收方法以中华人民共和国计量检定规程为准。对没有检定规程的，按制造商提供的验收方法验收，该验收应溯源到标准物质。

3、采用分析标准物质的方式验收的，标准物质由投标人负责提供，其费用包括在投标报价内。

4、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。

5、仪器设备验收时间：货到后35天（日历日）内完成安装调试验收和通过计量检定或校准，附验收报告，特殊原因不能在35天（日历日）内验收和通过计量检定或校准，采购人、中标供应商双方应明确验收时间，延期最长不超过15天（日历日）。属采购人原因无法验收的，2个月后视为自动通过验收；属中标供应商原因，超合同约定验收时间15天（日历日）未通过验收和计量检定或校准的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。

6、仪器设备不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。

7、验收未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

	付款条件
	本项目签订合同后，预付合同款的70%，待供应商交货完毕验收合格后，一次性付清合同尾款。

	▲其他要求
	1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品，出厂日期不超过1年，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。
2、投标时，在投标文件中提供项号为1、2的产品的说明书或彩页（体现主要技术参数）；也可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等。

3、投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应提供生产厂家盖章的该货物产品说明书或产品彩页。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术偏离表。

	五、采购人对项目的特殊要求及说明

	进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

	核心产品
	本分标第1项货物（紫外烟气分析仪）为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	其他说明
	为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。


0
121

PAGE  
30

