采购需求
说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标方法及评标标准及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6. 标注“▲”号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，否则视为无效投标处理。未标“▲”号条款为一般性参数指标，负偏离或不响应达6项以上（不含本数）的，投标文件将被视为无效处理；如投标文件中的应答参数与投标文件中提供的佐证材料上的参数不一致时，以佐证材料上的参数为准。

7.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

	（一）、采购标的及技术需求

	序号
	采购标的
	数量
	单位
	功能目标要求及技术指标
	所属行业

	1
	电感耦合等离子体质谱仪
	1
	台
	（1） 仪器总体要求：
1、电感耦合等离子体质谱要求包含以下核心部件：

（1）离子透镜组：能聚焦待测离子，能保证待测离子以最佳传输效率进入碰撞反应池；能实现离子束与中性粒子的完全分离，能降低系统背景噪声。

（2）碰撞反应池：具备不低于四极杆离子约束构件的在线干扰消除装置，能去除质谱干扰，能保证测定结果的准确性。

（3）质量分析器：通过四极杆的质量扫描实现待测元素的定性检测。

（4）检测器：待测离子经过90度偏转后进入检测器，转变为可记录的电信号，能实现离子的定量检测。

2、仪器能适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，能满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求。

（2） 工作条件：
1、环境温度:15～30℃；
2、环境湿度:20～80%；
3、电源:200～240V，30A，50/60Hz。
（3） 技术参数：
1、硬件参数
（1）雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器。

（2）雾室：石英雾室，采用制冷技术，需标配半导体制冷装置，提升去溶效果。

（3）整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计。（投标文件中提供气路结构硬件图示及软件中对应的气体流量控制参数截图证明，加盖投标单位公章）。

（4）高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把高盐样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式，最高耐盐可达25%的含盐量。

（5）炬管：石英炬管，拆卸和安装方便，实现炬管X/Y/Z自动定位。

（6）接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤3个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，截取锥孔径≤1.0mm；若截取锥采用嵌片技术，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；为保证安全，采样锥与截取锥之间不得使用任何气体；（投标文件中需提供产品生产厂家硬件参数证明锥孔大小，加盖投标单位公章）。
▲（7）离子源：固态射频发生器，射频频率≤34 MHz，功率范围600～1500W。
（8）二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配20套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿。（如采用屏蔽矩物理接地技术，投标文件中需提供屏蔽矩实物图，加盖投标单位公章）。

（9）离子透镜：由离子提取和离子偏转双系统组成，必须同时装有不少于2个提取透镜，可通过分别施加不同电压来实现多种离子提取效果，提升整个质量范围内离子传输效率（投标文件中须提供2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图证明，加盖投标单位公章）；采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，投标文件中须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图证明，加盖投标单位公章；透镜系统必须放置在碰撞反应池的前部，透镜系统应采用易拆装设计，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作，有效提升其使用寿命，减少维护维修成本。

（10）碰撞/反应池：

①要求具备不低于四极杆的设计，以保证最佳离子聚焦及传输效率。
②碰撞反应池具有温控功能，控温范围55～95℃，0.1℃步进可调。（投标文件中须提供池温控参数软件截图证明，加盖投标单位公章）。

③碰撞/反应池至少拥有两种工作模式，碰撞模式、反应模式，不同模式间能进行快速切换，切换时间小于3秒。

④碰撞/反应气体流速可达12 mL/min（投标文件中须提供对应软件截图证明，加盖投标单位公章）。

（11）质量分析器：采用四极杆设计，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度。

▲①四极杆驱动频率≥2.5 MHz。 

▲②四极杆质量数范围：3～255 amu。

（12）检测器：

90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离，降低背景噪音（投标文件中提供偏转设计结构示意图证明，加盖投标单位公章；投标文件中提供产品生产厂家彩页参数证明文件及其公开下载的官网网址证明）。 

▲②能够满足从ppt级到百分级浓度的测定，具有≥10个数量级线性动态范围(0.1～109cps),在同一次运行中同时测定痕量与常量元素
（13）智能快速进样系统

智能快速进样系统能由ICP-MS操作软件直接控制，需与ICP-MS为同一生产商生产，以确保能由ICP-MS操作软件直接控制，并由ICP-MS 生产商提供技术支持和售后服务。可实现不连续进样功能及调谐内标溶液自动切换功能，能控制进样量，减少样品消耗量。

2、应用要求：
痕量元素分析能力：由于样品种类多、基体复杂，国家标准对重金属元素检出限要求高，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt。（投标文件中提供产品生产厂家应用文献及其公开下载的官网网址证明并加盖投标单位公章）。

3、工作站配置：
（1）原厂配置计算机系统。

（2）配置要求：参照或相当于Intel® 四核3.2 GHz； 4G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器。

（3）激光打印机：激光自动双面打印。
4、操作软件：
（1）操作系统：配Windows 10操作系统及在此系统下运行的仪器控制软件。

（2）全自动工作条件调谐 (AutoTuning)。

（3）具备批量数据表处理功能，可控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统。

（4）具备快速扫描功能。
5、性能指标：【（1）～（5）指标须在同一条件下测定】
（1）灵敏度【cps/ppm】

①低质量数灵敏度Li7或B9(50Mcps/ppm；
②中质量数灵敏度Y89或In115(400Mcps/ppm；
③高质量数灵敏度U238(120Mcps/ppm或Tl205(120Mcps/ppm；
（2）检测限【3*sigma，ppt】

①Be(9) ≤  0.5ppt；
②In(115) ≤  0.1ppt；
③Bi(209) ≤ 0.05 ppt；
（3）背景：≤1.0 cps；
（4）氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤2.0 %；
（5）双电荷产率(Ce2+/Ce+)或(Ba2+/ Ba +)：≤3.0 %；
（6）短期稳定性(RSD)： ≤3% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)；
（7）长期稳定性(RSD)：≤4% (不少于2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)；
（8）高盐样品分析性能指标：
稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4% RSD。
▲（四）基本配置：
1、ICP-MS 主机：1台；
2、高盐进样系统：1套；
3、ICP-MS 原装操作软件：1套；
4、循环冷却水机：1台；
5、不小于200位自动进样器：1个；

6、自动进样器防尘罩：1个；
7、原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液：各1套。

8、智能快速进样系统1套。 

9、技术资料 1套：全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书，提供相关应用技术资料。

（五）配件与耗材（除主机安装要求之外）：
1、石英炬管（中心喷射管内径1.5mm）：1套；
2、真空泵油：1升，2瓶 ；
3、蠕动泵进样管：12根 ；
4、蠕动泵废液管：12根 ；
5、采样锥的石墨密封圈：3个 ；
6、PFA样品管：5米； 

7、蠕动泵内标管（12根/包）：1包；
8、备用镍采样锥：2个； 

9、备用镍截取锥：2个； 

10、工作线圈组件：1套； 

11、洗涤剂：1加仑；
六、国内辅助设备：
1、高纯氦气（含钢瓶）：1瓶；

2、UPS电源（功率20千伏安，配备等于或优于12V38AH的高容量电池，备机3小时）。

七、因电感耦合等离子体质谱仪经常需要作为应急设备使用，要求厂家能提供7（每周7天）×8（每天8小时）的官方免费电话服务，确保可节假日也能及时联系上厂家进行服务；厂家在国内设有官方的配件维护维修服务中心，降低维修成本和提高维修效率。（需提供厂家盖章的官方证明文件）
	工业

	2
	全自动消解仪
	1
	台
	（一）、技术要求：
1、适用于植物、生物样、食品、药品、肥料、饲料、环境样、矿物、地质、聚合物、金属、原油、陶瓷、电子废弃物、废水等等各种样品金属元素分析的样品前处理即样品消解，要求能保证安全及样品的数据有效、完整；
2、适用于实验室样品中有机污染物，农药残留含量的萃取分析前处理；
3、主机和控制终端为专业一体化（内置触摸屏）。
4、仪器总体要求：能够快速地同批次处理大于40个食品、药品、农产品、土壤、生物样品、污水、环境监测类等相关样品，同时非接触地控制不小于40个样品罐的温度和压力安全，操作简单，高压消解罐无易耗品；
▲5、微波源采用专业双磁控管设计，微波输出功率≥1800W，全功率范围非脉冲控制，连续可调，控制精度：±1W；
6、主机配备功率最大化系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全；
7、主机配备多种接口，采用至少2个USB接口，可通过优盘等导入、导出应用方法，升级系统软件；采用至少1个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等；
8、主机门体具有大面积防弹玻璃视窗（尺寸不小于15cm*15cm），直接观察腔内消解罐异常情况，保证开关门安全，具有内置灯光识别反应状态系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段；
9、内置视频培训教程和文件及EPA、GB等国际标准通用方法，中文操作界面，用户可以直接选择无需特别培训；
10、内置多种消解模式，用户可自由选择和切换；
11、采用开放式操作平台，结合智能一键式操作技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，全过程无需用户手动输入任何参数，实现一键式消解；
12、主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图；
▲13、温度控制系统：底部安装，温度数据不受液面高度影响，保证精确的温度和最少的用酸量，无需其他的辅助连线实现实时监测所有反应罐的温度，并显示每个反应罐的温度，测温范围：常温～330℃，控温精度1℃；
14、压力控制系统：非接触式全罐压力控制系统，压控系统无需任何的连线与主机相连，40个反应罐内的压力，任何反应罐压力变化达到设定值，自动发出安全警告，并停止微波发射；
15、消解罐自动识别监控系统：腔体底部有非接触式红外消解罐自动识别监控系统两套，自动识别用户使用的消解罐状态（如消解罐类型、数量等），智能匹配最适合的消解程序，实现安全完备的自动消解；
16、消解罐工作方式为连续360°同向旋转；
▲17、内罐材质：高性能体状纯TFM材料，材料设计耐高温≥330℃，耐高压力≥2200psi，实验温状态下：最高耐温≥250℃，最高耐压1500psig，高压罐体体积≥55mL，超高压罐体体积≥80mL；
18、内罐设计：采用压力弹片泄压方式，无防爆膜，金属片等任何耗材，泄压弹片为实心TFM材质，可用酸浸泡清洗；外套与内罐紧密贴合无缝隙，保证操作安全和样品完整性； 

19、外罐：高性能宇航复合纤维材料，最高耐温600℃，最高耐压10000psi；
20、消解转子：为高性能体状复合聚合高分子材料，耐高温及酸碱度极强，轻便易搬动，要求安全且容易清洁； 

21、罐体手动开关：全TFM材料，防腐蚀性高，轻便耐用，适合各类实验者使用；
22、安全性：整机防腐蚀材料外壳设计，具有防爆复合钢结构可视化安全门，在危险出现的时能动平行弹出，提前释放横向冲击波，具有防爆可视窗且可正面观察腔内运行情况，能保证操作安全。
23、消解完成后风冷时间≤15min，冷却过程禁止搬运，确保安全；
24、工作条件电源：220VAC±10%,环境温度：（10～40）℃ 。
▲（二）、配置要求：
1、微波消解系统主机：1套；
2、一键式智能消解系统：1套；
3、非接触底部温度控制系统：2套；
4、非接触压力监控系统：1套；
5、全自动消解罐智能识别控制系统：2套；
6、超高压消解罐整体转子：1个；
7、超高压消解保护外罐：24套；
8、超高压消解内罐（含内罐，泄压弹片，盖子）：24套；
9、24位精密控温赶酸装置 （国内配套）：1套；
10、全TFM材料罐体手动开关：1个；
11、消解罐架：1个；
12、随机附件：1套。

13、技术资料 1套：全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书，提供相关应用技术资料。
	工业

	3
	全自动凯氏定氮仪
	1
	台
	（一）综合要求：凯氏定氮仪及其附属配件需要在高温、强酸碱、蒸汽等比较苛刻环境下开展工作。
（二）设备用途：用于检测食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。
（三）工作条件：
1、 电源：220 VAC ±10%  50Hz；
2、 温度：操作环境10～35℃；
3、 冷凝水压：0.02MPa～1MPa；
4、 冷凝水温度：≤20℃；
（四）功能参数：
1、仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统；
2、采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；
▲3、蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；
4、检测范围：（0.1～240）mgN；
5、回收率≥99.5%（1～240mgN）；
6、重复性误差：RSD≤0.5%（1～240mgN）；
7、滴定精度：1.0 μL/步；
8、测定样品重量：固体≤5g  液体≤20ml；
9、操作系统：内置5.6寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；
10、全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排空清洗、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果；
11、嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用；
12、数据存储量 ≥1800套；
13、蒸汽流量可调；
14、采用氨残留回收技术，保证样品的高回收率和结果的准确性；
15、蒸馏模式：双蒸馏模式可选；
16、蒸馏时间：0～30min 连续可调；
17、采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护；
▲18、具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率；
▲19、具备馏出液温度检测功能，避免馏出液温度过高造成氨挥发；
20、 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；
21、滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响；
22、采用柱塞泵式滴定系统；
▲23、具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性；
24、具备滴定颜色设置和微调功能；
25、具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测；
▲（五）仪器配置：
1、全自动凯氏定氮仪主机：1台；
2、定氮操作系统软件：1套；
3、300mL消化管：10根。

4、技术资料 1套：全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书，提供相关应用技术资料。
	工业

	4
	行星式研磨仪
	1
	台
	1、工作原理：行星式球磨机在同一转盘上装有四个研磨平台，当转盘转动时，球磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转作行星式运动，使研磨球与样品在研磨罐内高速翻滚，对实验样品产生强力剪切、冲击、碾压作用达到粉碎、研磨、分散、乳化物料的目的；
2、技术参数和配置：
2.1、研磨平台数：4个；
▲2.2、研磨罐尺寸：至少有80mL、250mL、500mL可选； 
2.3、研磨工具材质：仪器可允许配置不锈钢、硬质钢、碳化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉等不同材质的研磨罐；
2.4、最大进样尺寸：不小于10mm；
▲2.5、主盘速度：50～400 rpm，台式四罐行星式球磨机，要求球磨机的马达侧边放置设计，防止研磨腔体中的粉体掉入马达烧坏马达；
2.6、具有4个工作平台；
2.7、有效太阳轮直径：不小于250毫米；
2.8、太阳轮转速：50～400转/分钟；
2.9、数字显示支撑盘的实际转速；
2.10、能选择反向转动；
▲2.11、设备最大样品进料量：不小于4×225ml；
2.12、可实现<1 µm的最终精度，研磨至分析级细度小于5分钟；
▲2.13、设备至少可用时使用8个小体积（80ml）的或4个大体积（250ml、500ml）的研磨碗；
2.14、离心加速度：不小于22g；
2.15、程序化的控制研磨时间和冷却时间以及研磨序列，可设置精确到秒的短时间研磨；
2.16、研磨罐安全装置：双重安全锁，旋转式锁紧装置以及卡扣式压紧式锁紧装置；
2.17、带自动速度调节和显示的过载保护；
2.18、免维护带电子控制的三相马达（功率≥1.5 kW）驱动带有频率转换，持久的润滑性轴承；
2.19、主机或者研磨罐上不能有特有的定位孔等装置，设备可以兼容根据实验需要定制的研磨配件；
2.20、研磨台安全装置：4片加厚金属保护装置；
▲3、配置：
3.1、四罐行星式球磨机主机1台；
3.2、250ml玛瑙材质研磨罐4个；
3.3、250ml研磨罐密封圈40个；
3.4、20mm直径玛瑙研磨球80个；
	工业

	5
	全自动红外分光测油仪
	1
	台
	1、产品基本要求
符合HJ 637-2018等相关行业标准，可连续测量样品中油类、石油类和动植物油类。
▲1.3、仪器自带试剂冷藏装置、废气处理和废液收集装置，全过程密闭，不必使用通风柜。
1.4、采用三波长红外分光光度法，连续自动测量油类、石油类和动植物油，能同时获得三个数据。使用硅酸镁吸附柱吸附动植物油。

1.5、可使用四氯乙烯等各种密度萃取剂进行萃取。
1.6、采样瓶直接上机，非接触式自动测量水样体积，自动输入，无需转移和手工量取。

1.7、自动进样器可根据客户要求，任意选定四氯乙烯用量并且自动定量注入。
1.8、自动进样器适合各类样品前处理，样品体积可任意取0～600ml。适合密度大于水的各种萃取剂进行前处理。
▲1.9、采用多通切换阀和精密注射器配合，可处理乳化水样。
1.10萃取后超量程样品，仪器会自动稀释，废液废气自动处理。
2、技术参数
2.1、测量方法：三波长红外分光光度法，可扫描。

2.2、测量项目: 油类、动植物油。
2.3、采样方式：按国家标准方法，采样瓶采样后可直接上机萃取。
2.4、分离方式：试剂与水经萃取、分离管，隔水膜三次分离。
▲2.5、体积测量: 非接触式自动测量体积功能，体积数值可自动输入到电脑中。

2.6、定容方式：自动50ml定容，无需人工添加试剂。
2.7、样品位数：不少于8位。
2.8、试剂计量：精密注射器 0～50mL之间任意设置。
2.9、标样配制：带自动稀释器，自动配指控样、标样、标准曲线。
2.10、试剂回收：废液废气自动收集。
2.11、萃取 ：自动萃取，萃取率>95%。
2.12、萃取试剂：四氯乙烯。
2.13、萃取比例：在0.01～100之间任意设置。
2.14、校正方式：具有单点快速校正、标准曲线校正功能，也可以按标准方法，使用正十六烷、异辛烷、苯等三种物质进行红外系数的校正。
2.15、测量范围：0～50000mg/L，超量程自动稀释。
2.16、分辨率：0.001mg/L。
2.17、检出限：0.03mg/L。
2.18、重现性：RSD＜2%。

2.19、准确度：±2%。
2.20、线性： >0.999。
2.21、萃取率：>95%。
2.22、水样用量：10～600mL。
2.23、波数范围：2400～3400cm-1。
2.24、测量时间：8～15分钟。
2.25、操作方式：自带触屏工控平板电脑，或外接电脑。
2.26、手机远程：手机远程监控、操作仪器（提供手机操作照片）。
2.27、分析软件：具备扫描谱图、校正、分析、计算等多种功能，具有软件著作权证书。
▲3、基本配置
3.1、红外测油仪主机一台。
3.2、全自动进样器一台。
3.3、采样箱2套
3.4、600ml采样瓶16个。
3.5、硅酸镁柱8根
3.6、油标样1支。
3.7、软件一套。
	工业

	6
	索氏提取仪
	1
	台
	（一）综合要求：
索氏提取仪及其附属配件能满足在高温、有机溶剂等比较苛刻环境下开展工作的要求。
（二）设备要求：
1、能测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物；2、能从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质；
3、能萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等。
（三）工作条件：
1、环境温度：（5～30）℃；
2、相对湿度：不大于80%；
3、自来水压力：≥0.2MPa；
4、供电电源：AC220V， 50Hz。
（四）功能参数：
1、测定范围（0.1～100）%；
2、须采用一体式金属浴加热方式，控温范围不小于室温+5℃～300℃该温度区间；
3、加热杯体积不小于150mL；
4、溶剂回收率大于等于85%；
5、测定样品重量不应小于0.5g～15g该范围；
▲6、处理能力每批不少于6个；
7、测试时间应比传统方法提高不低于20～80%；
▲8、具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种萃取方式可任意选择；
9、要求内置PID控温系统，控温精度不大于±1℃；
10、分离式外置操控面板，液晶触控，尺寸大于7寸，远离高温环境，提高仪器使用寿命；
11、具备自动实现萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥至少四大功能；
▲12、具备乙醚泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性；
13、空气层隔热，保持机体外壳常温，具有隔热和保温双重作用；
▲14、溶剂杯应采用铝合金和玻璃杯；
15、独立计时与时间控制循环系统，准确掌控实验；
16、仪器冷凝水水压不足、升降故障等异常实时监控；
17、采用软密封式连接，避免有机溶剂泄露；
18、实验进程随时暂停或继续，灵活操控；
19、实验过程操作简单，一键完成实验；
20、密封方式，采用聚四氟乙烯作为密封材料，适合绝大多数有机溶剂。

▲（五）配置：
1、脂肪测定仪（索氏提取仪）主机1台；
2、导热片；6个；

3、铝制溶剂杯 6个；
4、玻璃溶剂杯6个；
5、外置控制器1套；
6、滤纸筒6个；
7、滤纸筒挂架6个；
8、扎带10根；
9、进水管/出水管 各1根；
10磁吸棒1件。
	工业

	7
	快速干燥仪
	1
	台
	（一）产品性能要求：
1、 要求高精度、高效、安全、广范围。
2、 要求便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。
3、 专用功能键实现温度设定。
4、 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
5、 立式双风道气套、涡轮离心强制送风，温度更均匀。
6、 调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。
7、 强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度＜50℃，长时长寿运行。
8、液晶多数据全屏操作显示，停电记忆，停电补偿。
9、过升防止器。
10、安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止。
（二）技术参数要求：
1、 方式：双风道强制对流；
2、 性能：使用温度范围：(RT+10～300)℃；
3、 温度分辨率：0.1℃；
4、 温度波动度：±1℃；
5、 温度分布精度：±2.5%；
6、 构成：内装：不锈钢板；
7、 外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装；
8、 断热材：硅酸铝纤维；
9、 加热器：镍铬合金加热丝；
10、 额定功率：3.0kw；
11、 排气口：顶部；
12、 控制器：温度控制方式：液晶双列PID；
13、 温度设定方式：轻触四按键设定；
14、 温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示：液晶下位显示；
15、 定时器：0～9999分钟（带定时等待功能）；
16、 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；
17、 程序模式：选配；
18、 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、过升防止器；
19、 无调速风机；
20、 传感器：Pt100；
21、 安全装置：过升防止器；
22、 规格：内尺寸（宽*深*高）：约600*500*750mm；
23、 外尺寸（宽*深*高）：约735*625*1220mm；
24、 外包装尺寸（宽*深*高）：约900*810*1330mm；
25、 内容积：≥230L；
26、 隔板承重：≥15kg；
27、 隔板层数：17层；
28、 隔板间距：35mm；
29、 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/13.6A；
30、 净重/毛重kg：约84/100；
31、 附属品：隔板：2件；
32、 隔板架：4件；
33、 230/625无调速风机；
	工业

	8
	清洗仪
	1
	台
	（一）主要技术参数：
1、外形尺寸：约900*650*800mm ；                            
2、内槽尺寸：约700*400*400mm；
3、容量：≥112L；
4、超声频率：40KHz；
5、超声功率：1500W；
6、超声功率可调范围：40～100%；
7、水位保护：有；
8、加热功率：6000W；
9、温度设定范围：室温～80℃；
10、工作时间可调：1～480min；
▲11、配置：清洗网篮、手控降音盖、电控进排水；
（二）主要性能要求：
1、清洗器采用单片机软件操作 ；
2、清洗器主体材质均为304优质不锈钢；
3、具有数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示；
4、具有数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）；
5、清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 ；
6、标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz。
	工业

	9
	恒温水浴锅
	2
	台
	1、电热恒温水浴锅是辅助恒温实验仪器，由外壳、内胆和控温装置三部分组成，主要适用于各实验室作蒸发及恒温加热之用，广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。

2、技术参数：
2.1型号：双列八孔；

2.2电源电压：AC220V ，50Hz；

2.3RT(室温)+ ：（5～100）℃；

2.4恒温波动度：±0.5℃；
2.5温度分辨率：0.1℃；
2.6输入功率：2000W；

2.9公称容积：不少于19.8L；
2.10定时范围：（1～9999）min；
3、产品特点

3.1表面采用静电喷涂工艺，内胆、上盖均采用不锈钢板制作，耐高温抗腐蚀；

3.2高精度微电脑温度控制，数字显示，直观准确,性能稳定；

3.3可根据实验需要设定报警温度点，温度偏高或超过设定温度将自动报警；

3.4具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；

3.5电热管用U型管，直接浸在水里。
	工业

	10
	土壤标准筛
	39
	个
	1、规格：10、16、20、60、80、100、160、200目；

▲2、10目尼龙7个；20、60、80、100目尼龙各5个； 160、200目尼龙各4个；16目不锈钢4个。
3、材质：尼龙、不锈钢材质；
4、其他要求：需要通过具有资质的计量部门检定通过才能验收合格。
	工业

	▲（二）商务要求表

	质保期
	质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期一年。

若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修，质保期内免费上门维护服务，并提供终身维护。

	售后服务要求
	1、所供产品（含部件）必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，报价包含送货上门安装调试至验收合格、计量检定服务费。

2、供应商所用竞标设备必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准和安全规范，满足或优于本项目需要的技术参数及性能（配置）要求。

3、中标人在备货前，必须到采购人处与采购人对所有货物的技术要求、规格尺寸、产品颜色等内容进行核对，核对无误后方可再按照采购人的要求备货。

4、售后服务保障或维修响应时间要求：如设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在半小时内响应；需要现场维修的，应在4小时内到达设备现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它在48小时内无法迅速解决的问题须免费提供备用设备，并在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿采购人的相应损失。

5、中标人免费提供仪器现场3人2～5天的技术培训，如采购人仍未熟练掌握仪器的使用，则再继续进行培训，直至采购人熟练掌握为止。仪器验收6个月内回访并免费培训一次。培训期间所产生的消耗品、技术资料和培训费均由中标人承担。培训时间由采购人选择,采购人确定培训时间并提前通知中标人,中标人在规定时间内到场培训。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自合同签订之日起90个日历日内交货并安装调试完毕交付使用。
2.交货地点：防城港市内采购人指定地点。

3.交货方式：送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。

	投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用。

（6）仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。

	付款条件
	财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。在签订合同之日起15个工作日内采购人收到中标人付款申请后支付合同总额的60%作为预付款；货到采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格，采购人自收到乙方提交的最终验收报告及付款申请之日起20个工作日内向中标人支付剩余的40%合同款。

	其他要求
	▲1、本项目第1项电感耦合等离子体质谱仪、第2项全自动消解仪、第4项行星式研磨仪货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责免费代办进口产品报关等手续；如投标人投标货物“第1项电感耦合等离子体质谱仪、第2项全自动消解仪、第4项行星式研磨仪”为进口设备的，必须在响应文件中提供生产厂家或者国内代理商针对本项目的专项授权证书原件和专项售后服务承诺书原件，否则投标无效。其余投标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。
2、投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、免费为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。

3、投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。进口产品需提供中文版的仪器使用说明书。

	（三）采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	在签订合同后供货前，采购方有权要求中标人提供所投产品型号进行试运行。若发现任一功能、性能与投标时响应的指标不符的，报采购监督管理部门处理。

	参考品牌及型号规格
	无

	为落实政府采购政策需满足的要求
	详见采购需求及第四章“评标方法及评标标准”

	政策性加分条件
	见本招标文件第四章“评标方法及评标标准”。

	规范标准
	按国家、行业、地方标准。

	验收标准、验收方法及方案
	1、 货到后一个月内完成安装调试验收，采购人根据相关的规定及采购文件的标准，由采购人及中标人双方共同进行验收发送到达现场的设备、配件的品牌、型号、配置、数量和产品资料等是否与招标文件的货物规定一致，如有错漏、损坏或文件不全由乙方立即解决，并由甲、乙方共同签收确认,因此造成完成验收的延期责任由乙方承担。签收应当签署《设备签收单》，签收单一式两份，有甲乙双方代表签字后生效。《设备签收单》的签署证明乙方所提供货物与本合同约定相一致。

2、 采购人可委托国家认可的质量检验机构开展采购项目履约验收工作，采购人将委托广西壮族自治区计量检测研究院对采购的货物中需要计量检定的设备进行计量检定，计量检定服务费用及相关其他因检验产生的费用由中标人负责。对不符合要求的产品，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。

3、中标人必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将产品安装并摆放到正常使用的最佳状态，否则采购人有权拒绝接受，由此产生的一切后果，均由中标人承担。

	核心产品
	本项目的核心产品是：电感耦合等离子体质谱仪；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


