附件：采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.“◆”为重要参数。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

6.采购内容所属行业： 工业* 
 1 分标：采购预算：人民币176万元 
	序号
	货物名称
	数量单位
	技术参数、性能（配置）及其它要求

（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的是重要参数要求）

	1
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	1套
	一、具体用途

设备主要用于环境样品中一些未知化合物和农药残留等有毒有害物质的分析与检测。

二、技术规格和性能要求

1.气相色谱部分

（1）色谱性能

①进样口及检测器的容量要求：可以同时安装≥2个进样口及四个检测器；

②具有≥3个色谱柱智能钥匙接口和3个USB联机端口；

③色谱仪控制方式包含至少3种控制模式，包括：本地用户界面（工作站）、仪器触摸屏界面、浏览器用户界面；

④具有智能化控制能力：自动监测评估系统健康状况，并提醒使用人员设备潜在的隐患。具备内置的自引导诊断和维护功能，可实现自动化的设备检查和故障判断；

◆⑤压力控制精度≤0.001 psi；

⑥交互式触摸屏界面：可直接在触摸屏上操作并获取仪器状态和信息，允许自定义触摸屏仪器界面，可实时显示色谱图采集状态；

⑦降温速率：温度从450˚C降到50˚C，时间≤4min；

（2）多模式进样口

①可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫；

②进样口可以程序升温阶数≥8阶；

◆③最大升温速率：最大升温速率≥880˚C/min；

④进样模式：热不分流模式、冷不分流模式、溶剂放空模式；

    ⑤可预留大体积进样口功能；
2.液体自动进样器

（1）液体进样量范围： 0.1-40μL ；

◆（2）样品瓶位数：≥165位；

（3）进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调；

3.质谱部分       

 （1）质量数范围：10-1000 m/z；

▲（2）仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：IDL(MRM): ≤0.5 fg ，2.0 fg OFN 连续8次进样，（30m，0.25mm，0.25um色谱柱）；

◆（3）碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调；

（4）扫描速率：最大800个MRM/秒 ；

◆（5）灯丝电流：0-280uA；

◆（6）最大离子化能量：280eV；

（7）离子源:配置独立EI源，独立控温，最高温度可到350˚C ； 

◆（8）四极杆质量分析器：能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热)；

（9）气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C；

（10）扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）；

（11）质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能；

（12）真空系统：抽速≥300L/s，两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统；

4.数据处理系统

（1）软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件；

（2）通用谱库: NIST20谱库和化学结构式库；

◆（3）二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据；

（4）计算机:CPU 四核，单主频≥3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD； 

▲5.配置清单（包含但不限于）：

序号

名称

数量及单位

1

GCMSMS质谱主机(EI)

1台

2

气相色谱主机

1台

3

多模式进样口 (含电子流量控制)  

1个

4

自动进样塔16位

1个

5

样品平台150位

1个

6

NIST谱库

1个

7

MRM谱库

1个
8

色谱柱

1个

9

离子源灯丝

1个
10

泵油

1桶
11

安装工具包

1个
12

氦气过滤器

1个
13

分流不分流衬管

1根

14

色谱柱端石墨垫圈、质谱端石墨垫圈、色谱柱柱螺帽、质谱端柱螺帽、O型圈、隔垫、调谐液、死堵柱螺帽
各1个

15

10ul进样针：镀金、蓝线

各1根

16

透明2mL样品瓶、2mL棕色带书写标签样品瓶

1包(100个）

17

无间断备用电源
1套


	▲一、商务条款

	售后服务要求
	1.质保期：货物验收合格之日起不少于一年。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期外免费维修，只收取零配件费用（需求中有特殊要求的，按需求中的要求执行）。

2.免费送货上门，免费安装调试合格，免费定期回访及维护，中标供应商供货时须提前告知采购人，并提供必要的安装前准备材料；安装和培训的总时间为不少于5个工作日，保证使用人员能正常使用，在此期间，中标供应商的一切费用自理。

3.中标供应商负责仪器安装调试，提供不少于2个免费培训名额到厂家技术中心、厂家应用实验室免费培训，采购人如另有培训需求时，需提供专业培训服务，费用按照仪器厂家要求执行，培训内容为仪器原理、仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，具有专职的维修工程师及应用工程师，能够及时、快捷的进行售后维修，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训直至独立使用；定期来现场协助用户进行分析方法开发，货物验收合格后6个月内回访并免费培训一次。

4.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

5.投标人应保证提供的货物必须是全新的原装产品，货物出厂时间不得早于2020年4月25日。

6.投标人须在投标文件中提供详细的售后服务方案。

7.仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，并及时地为用户提供备品备件。保修期后，中标供应商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。中标供应商须提供货物操作软件终身免费升级服务。

8.如设备出现问题或采购人有服务需求的，投标人应在24小时内响应；需要到现场维修的，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。提供终身维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话。

9.其余按厂家承诺进行。

	验收要求
	（1）验收部分：“3.质谱部分：▲（2）仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：IDL(MRM): ≤0.5 fg ，2.0 fg OFN 连续8次进样，（30m，0.25mm，0.25um色谱柱）”，检测、验收时的性能标准必须达到此条要求。
（2）其余条款验收确认以仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。

	交货时间及地点
	交货时间：货物自签订合同之日起180日（日历日）内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

交货地点：广西北海市公园路49号广西壮族自治区海洋环境监测中心站科研监测楼3-6层楼内。

	付款方式
	签订合同后中标供应商须向采购人提供中标金额的50%预付款保函，采购人收到保函后向中标供应商支付90%中标金额款项，待中标供应商交货后，支付余下10%中标金额款项；预付款保函自收到之日起满9个月解除。

	履约保证金
	中标供应商在签订合同后货物交付验收前向采购人按照中标金额的5 %以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式进行支付，中标人无违约情况的，履约保证金自收到之日起满一年退还（采购人在接到申请和相关票据后10个工作日内无息退还）。

	二、商务条款其他要求

	资料证明文件
	投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。

	投标报价要求
	1.投标报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和。

货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	其他要求
	1.供货时提供纸质版中英文说明书。

2.供货时提供原厂的出厂质量检验报告；

	▲三、核心产品

本表的核心产品为第 1 项产品。

	▲四、进口产品说明

	进口产品
	☑本表的第 1 项气相色谱-三重四极杆质谱联用仪已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
□本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


 2 分标：采购预算：人民币122万元 
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数、性能（配置）及其它要求

（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的是重要参数要求）

	1
	流式影像仪
	1套
	一、设备用途

主要用于浮游植物的自动计数、分类，获取每个颗粒的图像及形态学参数信息。可以实现浮游植物的自动、快速的分类。

技术指标

1.技术指标

（1）分析方法：

①生物数量：成像拍照+图像处理法；

②动态图像：流式显微成像法；

③长度测量：ESD或ABD两种测量法；

2.系统功能：

▲（1）藻类自动分析功能：流式细胞摄像系统必须具备显微摄像、动态图像、自动计数、体积监测的功能，进行海洋生物、淡水生物中藻类监测工作；
（2）摄像功能，流式细胞摄像系统的控制单元具有接入流式影象系统的功能，可同时测量并记录每个颗粒的ESD、ABD、长度、宽度、长宽比等多种特性参数；

（3）无需安装，所有功能均由电脑软件控制（包括系统上样，清洗等等）；

（4）高速获取数字化图像，几秒钟即可获取上千个粒子图像信息；

▲（5）过滤筛选功能：软件任意选择仪器摄存的图象作为图库，并利用建好的图谱库对新样品进行自动分类和计数，实现对样品的定性与定量分析；
（6）仪器具有自动清洗功能；

（7）仪器具有自动对焦技术，无需人工对焦；

（8）可更换不同放大倍数的显微物镜；

（9）具有仪器不向周围环境排放污染物功能；

（10）具有中控室良好兼容性和扩展性功能；

3.技术参数

（1）图像：大小量程：3μm～600μm；

（2）测量流速：0.05ml/min～3ml/min；

（3）数据接口：USB或Ethernet；

（4）相机：数字式CMOS相机，像素≥1920*1200；

（5）图像速度：≥120帧/秒；

（6）图像类型：≥24位真彩色(彩色CCD)，图片形式为JPG；

▲（7）放大倍数（包含但不限于）：40倍、100倍、200倍；

（8）进样系统：采用注射泵，无需鞘液；

（9）数据库：支持用户自建数据库；

（10）软件功能：智能化工作软件，可以实现浮游生物的自动分类、计数功能。可以将分析数据直接以图像、excel表、PDF等形式保存；

（11）基础形态测量参数（包含但不限于）：Area, Diameter (ABD), Equivalent Spherical Diameter (ESD), Length, Volume (ABD-based)等；

（12）高级形态参数（包含但不限于）：Area (Filled), Circle Fit, Circularity, Circularity (Hu), Compactness等；

（13）灰度及颜色参数（包含但不限于）: Average Blue, Average Green, Average Red, Edge Gradient, Intensity等；

▲4.配置清单（包含但不限于）：  
序号

名称

数量及单位

1

流式影像仪主机

1台

2

4X物镜及软件系统

1套
3

10X物镜及软件系统

1套
4

20X物镜及软件系统

1套


	2
	自动液液萃取仪
	1套
	一、技术参数

1.仪器采用密闭设计，防止萃取液挥发伤害人体；

2.仪器具有自动排风装置，废气可集中排放；

▲3.所有密度大于水的萃取液必须实现全自动液液萃取；必须实现萃取液的定量注入、液液萃取、萃取液分层、无水硫酸钠除水、废液排出；

4.密度小于水的萃取液，可自动实现萃取液的定量注入、液液萃取、萃取液分层过程；

◆5.一次可上机≥2个水样（自动进样器），每个水样完成时间≤6分钟；

6.在进行样品设置时，可自由设置萃取液的种类（通道设置）、萃取液体积、萃取时间、萃取的强度、静置时间等参数，具备调用参数用功能；

7.仪器可兼容0-500mL和0-2000mL两种萃取瓶，水样量分别为0-500mL和0-2000mL；

8.可同时兼容200mL顶空瓶、60mL EPA/VOC样品瓶作为萃取液收集瓶；

9.萃取液通道数≥5个，可同时容纳多种不同的萃取试剂，不同萃取试剂的实验可在一个方案模板中运行；

10.具有液体类型功能，针对不同的萃取液可建立独立的试剂模型，每种试剂类型均可进行校正，保证每种试剂都能够吸打准确；

11.具有试剂不足报警功能：仪器实时监测理论吸液量和实际吸液是否一致，当实际吸液量小于理论吸液量时，仪器立刻报警，提示试剂不足；

12.每次方案设置完成后，都会显示所有溶剂（通道萃取液）的使用量，可预防试剂不足的情况发生；

13.仪器具有流体压力过大报警功能：发生管路堵塞时，仪器自动报警，并停止运行；

14.可使用船舶上使用场景需求：仪器的转动、升降机构都具有撞击报警功能，发生撞击后会立刻停止运行，保护仪器；

◆15.注射器和多通道旋转阀直接相连，无需管路连接，减少管路残留带来的交叉污染；

◆16.注射泵使用寿命≥300万次；（投标时提供所投注射泵使用寿命≥300万次的测试报告）
◆17.多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命≥300万次；（投标时提供所投全陶瓷材料使用寿命≥300万次测试报告）

18.注射泵可兼容5mL,10mL,25mL等不同规格的注射器，无需拆卸注射泵，可直接更换注射器后，修改软件中注射泵的量程即可使用；

▲19.仪器尺寸长度≤800mm，深度≤420mm，高度≤850mm，且底部预留固定装置，方便放置在船上使用；

◆20.自动液液萃取仪质保期为1年。
▲二、配置清单（包含但不限于）：

序号
名称
数量及单位
1

全自动液液萃取仪

（自带工控系统或其他控制系统）
一台

2

仪器适配航空箱
1个
3

试剂箱
1个
4

2000mL液液萃取瓶
≥30个
5

500mL液液萃取瓶
≥30个
6

布式漏斗
≥12个
7

多通道全陶瓷旋转阀注射泵
≥1套
8

25mL注射器
≥一支
9

棕色1L溶剂瓶
≥7个
10

15L废液桶
≥1个


	▲一、商务要求

	售后服务要求
	1.质保期：货物验收合格之日起不少于一年。按国家有关产品“三包”

规定执行“三包”，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期外免费维修，只收取零配件费用（需求中有特殊要求的，按需求中的要求执行）。

2.免费送货上门，免费安装调试合格，免费定期回访及维护，中标供

应商供货时须提前告知采购人，并提供必要的安装前准备材料；安装和培训的总时间为不少于5个工作日，保证使用人员能正常使用，在此期间，中标供应商的一切费用自理。

3.中标供应商负责仪器安装调试，提供不少于2个免费培训名额到厂家技术中心、厂家应用实验室免费培训，采购人如另有培训需求时，需提供专业培训服务，费用按照仪器厂家要求执行，培训内容为仪器原理、仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用；具有专职的维修工程师及应用工程师，能够及时、快捷的进行售后维修，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，免费到采购人指定地点对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训直至独立使用；定期来现场协助用户进行分析方法开发，货物验收合格后6个月内回访并免费培训一次。

4.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

5.投标人应保证提供的货物必须是全新的原装产品，货物出厂时间不得早于2020年4月25日。

6.投标人须在投标文件中提供详细的售后服务方案。

7.仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，并及时地为用户提供备品备件。保修期后，中标供应商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。中标供应商须提供货物操作软件终身免费升级服务。

8.如设备出现问题或采购人有服务需求的，投标人应在24小时内响应；需要到现场维修的，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。提供终身维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话。

9.其余按厂家承诺进行。

	验收要求
	（1）验收部分：流式影像仪

①“1.技术指标”验收要求：在AutoImage Mode下运行一次对焦珠样品溶液，仪器能够自动对焦珠进行拍照成像，图像进行能ESD与ABD直径测量，并能够在颗粒信息中查找到Diameter (ABD)与Diameter (ESD)数值信息。

②“2.系统功能”验收要求：仪器完成自动对焦功能，由工程师对此样品内藻类进行建库（library）以及建立筛选条件（filter），对样品进行自动分类及计数功能。

③“3.技术参数”验收要求：在20X镜下，能够查找到width≥3μm的颗粒数据，在4X镜下能够查找到length≤600μm的颗粒数据。 

（2）验收部分：自动液液萃取仪：仪器前处理实际海水加标样品中有机磷（马拉硫磷）项目，要求其加标回收率满足60~130%（方法参考GB13192）。
（3）其余条款验收确认以仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起180日（日历日）内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

交货地点：广西北海市公园路49号广西壮族自治区海洋环境监测中心站科研监测楼3-6层楼内。

	付款方式
	签订合同后中标供应商须向采购人提供中标金额的50%预付款保函，采购人收到保函后向中标供应商支付90%中标金额款项，待中标供应商交货后，支付余下10%中标金额款项；预付款保函自收到之日起满9个月解除。

	履约保证金
	中标供应商在签订合同后货物交付验收前向采购人按照中标金额的5 %以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式进行支付，中标人无违约情况的，履约保证金自收到之日起满一年退还（采购人在接到申请和相关票据后10个工作日内无息退还）。

	二、商务条款其他要求

	资料证明文件
	投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。

	投标报价要求
	1.投标报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和。

货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	其他要求
	1.供货时提供纸质版中英文说明书。

2.供货时提供原厂的出厂质量检验报告；

	▲三、核心产品

本表的核心产品为第 1 项产品流式影像仪。

	▲四、进口产品说明

	进口产品
	☑本表的第 1 项流式影像仪已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
□本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


3 分标：采购预算： 人民币108万元 
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数、性能（配置）及其它要求

（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的是重要参数要求）

	1
	多联机样品前处理平台
	1套
	一、用途:

用于净化分离含痕量、超痕量农产品（粮食、蔬菜、水果）和含油、脂肪等复杂基质样品（肉类、水产品、乳蛋类），进行预浓缩-GPC净化-浓缩在线联机，各部分也可单独使用。适于农产品检测、食品检测、环境检测及生命科学领域，以提高分析的灵敏度与准确性，同时延长色谱柱使用寿命的样品前处理系统；该套系统可与全自动固相萃取联机使用，组成前处理多联机系统。

二、技术指标：

1.凝胶净化系统主机

凝胶净化系统可高度自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作，GPC净化工作站完成数据采集、数据保存和管理等一系列操作；

（1）输液泵：高精度双柱塞串联输液泵；

①流量范围：0.01-10.00mL/min；

②流量重复性：≤0.08％RSD, 流量准确度：≤±1％；

③工作压力：≤5500psi,具有脉冲阻尼器控制压力脉动；

（2）检测器：可调波长紫外检测器；

①可调波长范围：≥190-550nm；

②波长准确度：≤1nm；

③波长精度：≤0.5nm；

（3）精密注射泵

◆①可实现0.1ml-10ml完全上样；

②通过注射泵对必要管路进行可设体积和次数的清洗降低交叉污染；

③配置10mL注射泵，5ml、10ml等多种规格注射泵可选，准确度≤0.1％；

（4）设备采用紧凑型一体化密闭设计，自带照明及排风系统，无需放置在通风厨内；

◆（5）有茶色避光外窗，能够满足光敏样品的避光操作条件，如检测样品中亚硝酸胺类物质等应用；

2.全自动液体处理器

（1）可以实现样品自动进样和组分自动收集，支持有序进样和随机采样的功能；

◆（2）XYZ轴自动进样器和馏分收集液体处理器，可以放置≥4个样品瓶架且样品瓶架的位置和类型可以自由设定。配置样品托盘32位20ml进样架，24位60ml收集架，90位2ml收集架,另有多种规格的收集架和收集瓶可选；可以程序设定任意一个进样及收集位置；

（3）浸入式流动清洗，清洗工作台可对进样针进行内外自动清洗。具有隔垫穿刺功能，有效防止溶剂挥发；

◆（4）人为触碰机械臂后，无需重新校准位置，设备可自动归位校正进样针，减少仪器意外故障率；

◆（5）双针结构，进样、收集及清洗流路相互独立，避免交叉污染；

◆（6）配置两套全自动液体处理器，可以与双通道固相萃取和凝胶净化系统搭配使用；

◆3.高效不锈钢凝胶净化柱 

（1） 50/50乙酸乙酯/环己烷高效不锈钢柱（20*300mm）一根，在保证分离效果的前提下，减少样品净化时间和溶剂体积；

（2）采用符合标准的S-X3凝胶净化填料，标准70g填料填装，满足凝胶柱上样量需求，能快速对中压填装技术进行填装分离；

（3）净化能力验证：满足方法要求及分离度前提下，≤25min完成样品净化，减少有机溶剂浪费；

4.全自动在线定量浓缩系统

与凝胶净化系统联用或单独使用，利用加热、氮吹、真空对样品进行快速浓缩，实现无人照看；设备外观具有工作状态指示灯，清楚显示各步骤工作状况，远距离可视；

◆（1）浓缩腔：浓缩杯容量≥80ml，锥形底部设计，可完全转移样品，具有自动清洗功能，清洗体积和次数可自行设定；

（2）光学抗干扰液位传感器精确定容，不受样品颜色影响，定容体积：蒸干或预设体积（0-24ml），具有四种溶剂置换功能；

（3）加热模块：全接触式加热方式温度控制更准确快速，杯体受热均匀，防止底部加热产生的爆沸现象；

① PID控温方式，温度控制更加稳定并实时显示温度值；

②控温范围：室温～100℃，控温精度：≤±0.2℃；

（4）真空模块：抗腐蚀内腔，抽气速率：≥50L/min，最大真空度：-0.85bar；

（5）氮吹模块：具有吹扫口，采用涡旋式吹扫方式；

（6）转移、定容：四种溶剂自动置换，氮气压出式完全自动转移样品，定容准确度：≤1%，定容重复性：≤0.5%；

（7）具有定量浓缩与定时浓缩两种浓缩模式，且两种模式都可以做到溶剂置换及定容功能，浓缩后样品可转移至2ml色谱瓶；可针对茶叶等颜色深、不透光的样品，实现定时浓缩后置换溶剂及定容的操作；

5.工作站 Windows操作环境

（1）可对凝胶净化主机，全自动液体处理器，定量浓缩主机进行反控，图形化界面设置净化及组分收集程序，界面实时显示色谱图，色谱图在线运行可实时调整及校正；

◆（2）具有定时收集、分段收集、判峰收集、判电压收集、及其组合方式六种收集模式；

（3）可在线控制和在线修改所有参数，满足突发情况的实验需求；

（4）具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能；

（5）数据采集、数据校正、数据处理及报告，数据输出到Word或Excel中进一步处理；

（6）具备溯源功能 可根据日期查看工作日志；

▲（7）中英文双语界面，可自由切换；

（8）具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长氘灯等耗材的使用寿命；

6.APP移动智能监控系统

  可利用此系统在局域网内任何时间、任何地点，监控仪器运行状态并有一键紧急停止功能；（此系统适用于安卓系统）
（1）可通过智能手机或平板电脑APP监控仪器软件，实时监控软件运行情况；

（2）可通过摄像头实时向智能手机或平板电脑APP传输仪器运行视频；

（3）智能手机或平板电脑APP具有紧急一键停止功能，发生意外时可远程第一时间停止运行仪器；

  7.整套系统支持升级与在线浓缩系统及单通道及多通道固相萃取仪联机使用。

▲三、配置（包含但不限于）：

序号

名称

数量及单位

1

主机

 1台

2

系统工作站

1套

3
ID20×300mm  净化柱

1根

4

全自动液体处理器

1 套

5

20mL 32位瓶架

 2个

6

60mL 24位瓶架

2个

7

2mL 90位瓶架 

 1个

8

20ml进样瓶/盖/垫 

100套 

9

60ml收集瓶/盖/垫

100套 

10

2ml进样瓶/盖/垫

100套 

11

250mL清洗瓶

4个

12

中英文操作手册

1套

13

专用全自动液体处理器

1套

14

20ml 32位样品管架

4个

15

20ml样品瓶（包括盖/瓶/垫） 

200套



	2
	便携式紫外测油仪
	1套
	一、测量原理

符合国家标准方法《水质石油类的测定 紫外分光光度法》（HJ 970-2018)对设备的相关要求。

二、基本要求

1.仪器整体为拉杆箱式，可随应急车在户外现场使用；

2.充电储能：采用锂电池充电方式，电池模块化设计，可随时更替，一次充电可供电≥6 h；（到货时性能与本项要求一致，可连续使用时间≥6h）
3.自带控制系统：仪器自带平板电脑操作系统；

4.高精度注射泵：注射泵可任意选定正己烷用量，准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染；

◆5.要求多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量；

◆6.注射泵使用寿命≥300万次；（投标时提供所投注射泵使用寿命≥300万次的测试报告）
◆7.多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命≥300万次；（投标时提供所投多通道陶瓷旋转阀寿命≥300万次的测试报告）
8.自动测量石油类：可自动测量石油类，自动使用硅酸镁柱吸附除去动植物油类等极性物质，并直接读取石油类含量，无需人工转移待测萃取液，电脑实时显示硅酸镁吸附余量；

9.自动配制标准溶液、自动稀释：仪器可自动配制标准曲线和油类标样。超高浓度水样萃取测量超标，可自动进行萃取液的稀释；

10.测量数据溯源：实验数据可实时查看，进行数据溯源，可获取样品数据的所有信息；

▲三、技术参数：

1.萃取试剂：正己烷萃取；

2.水样种类：地表水、地下水及海水中的石油类；

3.分离方式：萃取、分离筒、除水膜三次分离；

4.试剂计量：注射泵0-50mL任意设置；

5.萃取方式：自动机械搅拌萃取，萃取率＞95%；

6.分析软件：具有校正、分析、计算等功能；

7.水样体积：在10-600mL之间任意选取；

8.测量范围：0-50mg/L，超量程自动稀释；

9.分辨率：≥0.001mg/L；

10.检出限：≥0.01mg/L；

11.重现性：RSD＜2%，准确度：优于±5%；

  12.便携式紫外测油仪质保期为1年。
▲四、配置清单（包含但不限于）：

序号

名称

数量及单位

1
便携式全自动紫外分光油分析仪
1台

（含控制系统及操作软件）


	▲一、商务要求

	质保期
	

	售后服务要求
	1.质保期：货物验收合格之日起不少于一年。按国家有关产品“三包”

规定执行“三包”，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期外免费维修，只收取零配件费用（需求中有特殊要求的，按需求中的要求执行）。

2.免费送货上门，免费安装调试合格，免费定期回访及维护，中标供

应商供货时须提前告知采购人，并提供必要的安装前准备材料；安装和培训的总时间为不少于5个工作日，保证使用人员能正常使用，在此期间，中标供应商的一切费用自理。

3.中标供应商负责仪器安装调试，提供不少于2个免费培训名额到厂家技术中心、厂家应用实验室免费培训，采购人如另有培训需求时，需提供专业培训服务，费用按照仪器厂家要求执行，培训内容为仪器原理、仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，具有专职的维修工程师及应用工程师，能够及时、快捷的进行售后维修，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训直至独立使用；定期来现场协助用户进行分析方法开发，货物验收合格后6个月内回访并免费培训一次。

4.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

5.投标人应保证提供的货物必须是全新的原装产品，货物出厂时间不得早于2020年4月25日。

6.投标人须在投标文件中提供详细的售后服务方案。

7.仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，并及时地为用户提供备品备件。保修期后，中标供应商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。中标供应商须提供货物操作软件终身免费升级服务。

8.如设备出现问题或采购人有服务需求的，投标人应在24小时内响应；需要到现场维修的，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。提供终身维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话。

9.其余按厂家承诺进行。

	验收要求
	（1）验收部分：便携式紫外测油仪

①“三、技术参数：第10.”按照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》（HJ 970-2018)进行验证。

②“三、技术参数：第11.”按照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》（HJ 970-2018)标准曲线中间浓度点进行验证。
（2）其余条款验收确认以仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起180日（日历日）内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

交货地点：广西北海市公园路49号广西壮族自治区海洋环境监测中心站科研监测楼3-6层楼内。

	付款方式
	签订合同后中标供应商须向采购人提供中标金额的50%预付款保函，采购人收到保函后向中标供应商支付90%中标金额款项，待中标供应商交货后，支付余下10%中标金额款项；预付款保函自收到之日起满9个月解除。

	履约保证金
	中标供应商在签订合同后货物交付验收前向采购人按照中标金额的5 %以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式进行支付，中标人无违约情况的，履约保证金自收到之日起满一年退还（采购人在接到申请和相关票据后10个工作日内无息退还）。

	二、商务条款其他要求

	资料证明文件
	投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。

	投标报价要求
	1.投标报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和。

货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	其他要求
	1.供货时提供纸质版中英文说明书。

2.供货时提供原厂的出厂质量检验报告；

	▲三、核心产品

本表的核心产品为第 1 项产品多联机样品前处理平台。

	▲四、进口产品说明

	进口产品
	☑本表的第 1 项多联机样品前处理平台已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
□本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


 4 分标：采购预算： 人民币62.5万元 
	一、采购需求

	序号
	货物名称
	数量
	技术参数、性能（配置）及其它要求

（带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足，带◆号的是重要参数要求）

	1
	冷藏柜组合
	1套
	1.医用冷藏冷冻柜：

（1）产品技术规格

①温控方式及灯：电子控制，LED灯；

②门体：发泡门；

▲③总有效容积：≥282L；

▲④温度范围：冷藏2～8℃；冷冻-20~-30℃；

⑤制冷方式：风冷/直冷；

⑥制冷剂：R290；

⑦隔热层发泡剂：环异戊烷；

⑧冷凝器：丝管型；

⑨蒸发器：光管型；

⑩高低温报警：闪烁报警、声鸣报警；

（2）产品各项功能要求

①电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度≤1 ℃。

②冷藏温度2～8℃可调，冷冻温度-20～-30 ℃可调。

③安全系统：超温报警，传感器故障报警，断电报警，远程报警；配备独立门锁扣，可配备双挂锁。

④制冷系统：碳氢制冷剂。

▲（3）配置要求（包含但不限于）：主机一台（含搁架12个、钥匙一套）；

2.医用冷藏柜：

（1）技术参数：

▲①有效容积：≥650L； 

②样式：立式双开门；

③搁架：≥12；

▲④箱内温度：2～8℃可调；

⑤尺寸限制：宽≤1100mm

（2）产品性能：

①微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃；

②风冷系统；箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2～8℃

③安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时。

④制冷系统：采用压缩机及冷凝风机；

⑤多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙；

⑥安全门锁设计，防止随意开启，大屏幕数字温度显示，便于观察；

⑦透明真空钢化玻璃门（电加热玻璃门），止动脚轮方便使用，内设照明灯；

▲（3）配置清单（包含但不限于）：
序号

名称

数量及单位

1

医用冷藏柜数量
≥4台（每台主机一台、搁架12个、钥匙一套）
3.立式冷冻柜：

（1） 冷冻能力：≥9.5kg/24h；

▲（2）冷冻温度：低于-20℃，分段可调；

▲（3）总有效容积：立式冷柜，容积≥250L；

（4）制冷方式：风冷；

（5）能效等级：1级；

▲（6）配置清单（包含但不限于）：立式冷冻柜1台；

	2
	无管道净气型药品柜
	2套
	一、主要技术参数

1.主要用途：用于存储有机或无机液体及固体化学试剂过程中的有毒有害气体的过滤

二、技术参数：

1.储存容量：≥160瓶（每瓶500ml）；

2.空气处理量：≥200 m³/h；

▲3.产品必须完全遵循中国行业标准JG/T385-2012过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇、环己烷、盐酸的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值，即异丙醇≥500g、环己烷≥890g、盐酸≥2184g；（投标时提供相应的化学品及其吸附量信息资料证明材料）
▲4.层板承重：≥100kg/m²；

▲5.空气换气次数：≥200次/小时；

6.产品在遵循中国行业标准JG/T385-2012条件下验证过如下化学品并可达到以下吸附量：针对三氯乙烷可吸附量≥700g、甲基乙基酮可吸附量≥720g、氢溴酸可吸附量≥1248g、硝酸可吸附量≥1360g、吡啶可吸附量≥400g、甲醛可吸附量≥100g；（投标时提供相应的化学品及其吸附量信息资料证明材料）
7.采用无刷变频风机，开门时可加大风机转速，以尽量减少柜内气体外泄；

8.材质：面板和过滤框均采用聚丙烯（PP）材质、柜体采用涂有抗酸聚合物的镀锌钢板材质；

9.层板材质：聚丙烯（PP）；具有盛液功能，且层板盛液体积：≥3L；

▲10.储药柜须配备未关门提醒、风机失灵提醒功能；

11.配备有机无机气体综合过滤器，具备过滤有机气体、无机气体的能力；

12.具备拓展安装有机气体过滤器、甲醛过滤器、氨过滤器、高效粒子过滤器的能力，并具备拓展实现配置单层活性炭,同类双层活性炭及活性炭与HEPA组合型过滤器的能力；

▲二、配置要求（包含但不限于）：

序号

名称

数量及单位

1

净气柜
≥2套


	3
	COD消解仪器
	1套
	一、地表水COD消解仪

1.设备用途：用于各类样品水质（海水除外）化学需氧量的自动消解预处理。

2.技术参数要求

（1）能够一键启动，自动消解、单孔单控、消解结束自动断电、无需人员值守；

（2）热源要求耐强酸碱腐蚀、具有热导性，PID控温；

▲（3）≥8个独立加热单元，保证样品均匀受热，单通道加热功率≤180W；

（4）大容量锥形消解瓶，消解结束无需移液直接滴定；

（5）冷凝方式采用国标要求：高效风冷、水冷双模式；

（6）回流冷凝管喇叭开口，试剂添加不外流，消解结束便于清洗；

（7）要求≥7寸触摸彩色屏幕，参数直观呈现设定，便于观察各通道运行状态；

◆（8）冷凝瓶具有在线支撑锁定模式，便于消解结束反应瓶的取放；

▲（9）温度范围：200℃-300℃按需求任意设定；

▲（10）时间控制：0-150min可调，单孔单控；

（11）升温时间：≤10min内；

（12）加热功率：≤2400W；
▲3．配置清单（包含但不限于）：

序号

名称

数量及单位

1

全自动消解仪主机

1套（含耐腐加热源8套）

2

冷凝瓶

8支

3

250mL三角消解瓶

8支

4

冷凝瓶固定支架

8套

二、海水COD消解仪

1.设备用途：应用于海水COD分析样品前处理的消解；

2.技术指标：

▲（1）电热板台面采用玻璃陶瓷材质；

（2）加热台面面积（长*宽）≥500mm×400mm；

（3）控温范围为室温至400℃，最高升温速率每分钟≥50℃；

◆（4）温度反馈控制系统，温度稳定度在±5℃以内；

（5）铂金电阻测温，测温精度优于±0.2℃；

（6）分体式PID智能程序控制器，控制器与电热板独立分体，控制器线长超1.5m；

（7）具有热警示灯，电热板温度超过50℃时，会自动发出警示；

（8）时间设置范围：1分钟至24小时；

▲3.配置清单（包含但不限于）：
序号
名称
数量及单位
1
实验电热板主机
1台
2
分体式线控控制器
1台
3
聚四氟乙烯保护膜
1份


	4
	海水硫化物酸化吹气仪
	1套
	1.主要用途：本仪器适用于大洋、近岸、河口水体中硫化物的前处理，符合GB 17378.4-2007《海洋监测规范第4部分：海水分析》关于硫化物前处理的相关要求。

2.指标参数

（1）最大样品位数：≥4位；

◆（2）样品瓶容积:≥2L；

（3）氮气流量控制范围：0.6-6L/min；

（4）恒温水浴加热；

（5）拉簧式控制样品架和配气系统的升降；

（6）机体使用拉丝不锈钢材料，可耐酸和腐蚀性物品；

（7）设有放水阀门，方便泄放加热用水；

（8）旋转式样品盘；

（9）控温精度：≤±2℃；

▲（10）设定温度范围：环境温度～75℃；

▲3.配置清单（包含但不限于）：
序号
名称
数量及单位
1
主机
1台
2
2L反应瓶
8个
3
≥90L的吸收管
8个


	5
	挥发酚流动注射
	1套
	1.主要用途：用于野外突发事件的应急测定湖泊水、地表水、地下水、饮用水中的挥发酚。

2.仪器性能指标：

▲（1）符合HJ825-2017标准对仪器的相关要求（含蠕动泵、多通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、膜分离在线蒸馏模块、在线电冷凝模块、自动进样器）；
▲（2）仪器便携箱子结构（安全防护拉杆箱带滑轮），防尘防水防护等级≥IP67；

▲（3）仪器内置≥8位自动进样位及≥6个试剂瓶（≥250mL）试剂仓。仪器整机尺寸≤（长65cm×宽30cm×高54cm）；

（4）无需使用压缩气体操作，所有管道使用FEP, 用户可自行更换；

◆（5）检出限≤ 0.0003mg/L；

（6）线性范围：≥0.002-0.2mg/L；

（7）精密度：RSD≤1.5%；

（8）准确度：≤±3%；

（9）加标回收率：90％-110％；

（10）样品分析频率：≥18样/小时；

▲（11）电源：可直接连接交流220V或直流24V；

（12）仪器自带避光系统，室外工作不受外界光源干扰；

◆（13）具有外接大自动进样器接口，可拓展到40或200个样品位的自动进样器；

▲（14）仪器具备漏液监测功能，若仪器发生漏液可自动提示用户，也可按照用户事先设定好的预案自动执行，无需人工干预；（投标时提供漏液监测功能的检测报告）
◆（15）具有恒温系统，使化学流路的温度维持恒定；（投标时提供恒温功能的检测报告）
（16）支持直接调用标准曲线，并支持曲线自动校准；

（17）使用三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命；

◆（18）挥发酚流动注射质保期为1年。
▲3.配置清单（包含但不限于）：

序号

名称

数量及单位

1

便携式挥发酚（含一体自动进样器）
1套
2

配套试剂
≥3套
3

单个化学试剂包测试
≥100个样品
4

挥发酚方法配件套包（泵管、接头、进样针）
2套
5

移动电源：可保持仪器运行4小时以上，优于24V 42AH锂离子电芯
一个

6

笔记本电脑（配置不低于：处理器酷睿i7，内存DDR4 16GB，SSD硬盘512G，win7，15寸显示器；）
1台



	▲一、商务要求

	售后服务要求
	1.质保期：货物验收合格之日起不少于一年。按国家有关产品“三包”

规定执行“三包”，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期外免费维修，只收取零配件费用（需求中有特殊要求的，按需求中的要求执行）。

2.免费送货上门，免费安装调试合格，免费定期回访及维护，中标供

应商供货时须提前告知采购人，并提供必要的安装前准备材料；安装和培训的总时间为不少于5个工作日，保证使用人员能正常使用，在此期间，中标供应商的一切费用自理。

3.中标供应商负责仪器安装调试，提供不少于2个免费培训名额到厂家技术中心、厂家应用实验室免费培训，采购人如另有培训需求时，需提供专业培训服务，费用按照仪器厂家要求执行，培训内容为仪器原理、仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，具有专职的维修工程师及应用工程师，能够及时、快捷的进行售后维修，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，免费对采购人的操作人员现场进行基本的使用及维护培训直至独立使用；定期来现场协助用户进行分析方法开发，货物验收合格后6个月内回访并免费培训一次。

4.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

5.投标人应保证提供的货物必须是全新的原装产品，货物出厂时间不得早于2020年4月25日。

6.投标人须在投标文件中提供详细的售后服务方案。

7.仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，并及时地为用户提供备品备件。保修期后，中标供应商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。中标供应商须提供货物操作软件终身免费升级服务。

8.如设备出现问题或采购人有服务需求的，投标人应在24小时内响应；需要到现场维修的，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。提供终身维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话。

9.其余按厂家承诺进行。

	验收方式
	（1）验收部分：“5.挥发酚流动注射”性能指标（5）-（9）点，按照HJ 825-2017配制标准曲线，以空白验证检出限，以标准曲线中间点验证精密度及加标回收率、以标准样品验证准确度。

（2）其余条款验收确认以仪器配置说明、仪器铭牌、操作手册、保养维护说明、仪器实际安装情况、实际收货数量等进行验收。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 个自然日内。

	交货时间及地点
	交货时间：货物自签订合同之日起90日（日历日）内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

交货地点：广西北海市公园路49号广西壮族自治区海洋环境监测中心站科研监测楼3-6层楼内。

	付款方式
	签订合同后中标供应商须向采购人提供中标金额的50%预付款保函，采购人收到保函后向中标供应商支付90%中标金额款项，待中标供应商交货后，支付余下10%中标金额款项；预付款保函自收到之日起满3个月解除。

	履约保证金
	中标供应商在签订合同后货物交付验收前向采购人按照中标金额的5 %以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式进行支付，中标人无违约情况的，履约保证金自收到之日起满一年退还（采购人在接到申请和相关票据后10个工作日内无息退还）。

	二、商务条款其他要求

	资料证明文件
	投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网页下载、打印的有产品详细说明的相关PDF、HTML彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容，加盖投标人公章）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发行宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。

	投标报价要求
	1.投标报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和。

货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

2.评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	其他要求
	1.供货时提供纸质版中英文说明书。

2.供货时提供原厂的出厂质量检验报告；

	▲三、核心产品

本表的核心产品为第 5 项产品挥发酚流动注射。

	▲四、其它要求及说明

	进口产品
	□本表的第 / 项已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


