附件：采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数、性能（配置）及有关要求

	1
	加热除湿枪
	支
	1
	1.加热温度：80～140℃

2.制冷温度：0～7℃。

★3、须与现有众瑞的ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪和崂应的3012H型自动烟尘烟气测试仪等配套使用。

	2
	烟尘湿度计
	台
	2
	1.含湿量测量范围内：0-40 VOL%

2.分辨率：0.01

★3、须与现有众瑞的ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪和崂应的3012H型自动烟尘烟气测试仪配套使用。

	3
	磁力加热搅拌器
	台
	2
	一、技术参数：

1、板面表面温度均匀，温度差控制为1-3°C。

2、LED显示，可设定所需温度； 
3、具备超温报警功能，设定温度计时功能；
4、加热板面耐酸，耐碱，耐腐蚀，清洁容易。
5、搅拌性能稳定，转速可数码显示；
6、具备增强型红外线加热，板面温控：室温～450℃；
7、搅拌器转速范围：0～2500rpm；

8、配备6个可单独旋转调节空位。
二、产品配置
1.主机一台
2.磁力搅拌子1cm、3cm、5cm各20粒

	4
	自动进样器
	台
	1
	自动在线过滤进样、具有40个以上进样瓶物理位置，上样速度：0.1-5.0 ml/min、带有样品盘保护罩。

★2.须与现有型号为ICS1500的DIONEX离子色谱仪配套使用。
★3.本产品须提供生产厂家或国内代理商针对本项目的授权书、供货证明及售后服务承诺书。


	5
	便携式多参数水质分析仪
	台
	5
	一、设备要求：
1.1 仪器主要为户外监测使用，可监测水质中水温、PH值、溶解氧、氧化还原电位、电导率等项目，具有温度、大气压力自动补偿功能。

1.2 仪器探头无需特殊工具均可自行拆换，具有不锈钢探头保护套。仪器防水等级IP67。

1.3 仪器主机可通过USB线连接计算机，为主机供电，通过计算机设置主机参数、整理监测数据等。

1.4  仪器具有夜光键盘和背景光显示屏。

1.5  仪器至少可存储2000组数据，断电数据不丢失。

二、技术参数要求：
★2.1温度传感器

测量方法：热敏电阻法。测量范围：-5℃至＋70℃。

分辨率: 0.1℃。准确度：±0.2℃。

★2.2 PH传感器

测量方法：玻璃复合电极法，具有温度补偿。测量范围：0-14。分辨率：0.01 pH单位。

★2.3 溶解氧传感器参数

测量方法：电化学探头法。
具有高度补偿、盐度补偿、温度补偿。测量范围:0-50mg/L。分辨率:0.01 mg/L。

准确度:读数±2%或0.2 mg/L（测量范围：0-20 mg/L）；读数±6%(测量范围：20.1-50 mg/L)。

★2.4 氧化还原电位传感器（ORP）

   测量方法：电位测定法，测量范围：-1999mV-1999mV。分辨率：0.1mV。准确度:±20mV。

2.5电导率传感器

测量方法：电极法，测量范围:0至200毫西门子/厘米。分辨率:0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定)。准确度:读数之±0.5%或0.001毫西门子/厘米，以较大者为准。具有温度补偿。
三、主要配置（包括但不限于）

主机1台，仪器箱1个，PH电极一个，电导电极一个，溶解氧电极一个，ORP电极各一个，4米线缆1根。

★12.本产品须提供生产厂家或国内代理商针对本项目的授权书、供货证明及售后服务承诺书。


	6
	便携式浊度仪
	台
	2
	一、技术参数要求
测量方法：散射法。可在现场对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿。

量程:0-1000NTU；准确度:读数的±2%加上杂散光；分辨率:最低量程时为0.01NTU；杂散光:＜0.02NTU（FNU）；入射光波为400--600nm。
3.可存储500组数据。IP67防护等级。

4.电源：AC100-240v，50/60Hz(使用电源或USB+电源模块)；4AA碱性电池。

二、产品配置：主机1台、用户手册1份、便携箱1个、硅油、油布、标准液、样品池、试样容器、电池

	7
	电热恒温鼓风干燥箱
	台
	1
	1.工作电压：220V

2.容积：约30L

3.功率：1.5千瓦

4.台式、水平对流

5.外尺寸：约52cm*62cm*50cm

★6.温控范围 ：室温--250℃

7.智能数显，静音

	8
	电热恒温鼓风干燥箱
	台
	1
	1.工作电压：220V

2.容积：约70L

3.功率：2.5千瓦

4.立式、垂直对流

5.外尺寸：约52cm*72cm*60cm

★6.温控范围 ：室温--250℃

7.智 能数显，静音

	9
	红外高温干燥箱
	台
	1
	1.工作电压：220V

2.容积：约50L

3.功率：2千瓦

4.立式、垂直对流

5.外尺寸：约39cm*56cm*56cm

★6.温控范围 ：50-500℃

	10
	水泵


	台
	2
	工作电压：220V

潜水泵，尺寸：直径约102毫米，长度约1180毫米；
额定流量：约2m3/h，功率：约1.5千瓦，额定扬程≥109米

	
	
	台
	1
	工作电压：220V

潜水泵，尺寸：直径约102毫米，长度约775毫米；
额定流量：约2m3/h，功率：约0.37千瓦，额定扬程≥37米

	11
	智能一体化蒸馏仪
	台
	1
	一、技术参数

1.需具备6组加热蒸馏单元，加热腔采用适合圆底烧瓶加热的碗状远红外陶瓷器皿，均可单孔单控，加热功率应≤400W，整机加热功率不高于3600W；

★2.采用内置压缩机与主机一体化设计，压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W；

3.具备压力传感器对蒸馏终点进行控制，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500ml或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热；

4.主机需设计有自动蒸馏、自动停止系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业；

5.冷凝管需采用分体结构设计以防止蒸馏过程产生回吸现象，蒸汽腔位于冷却腔的右侧。冷凝管的顶部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管；

6.主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端应实现反向冲洗。

。

二、产品配置：

主机1台（含主机内置水箱1个、内置压缩机制冷系统1套）、馏出液自锁装置12套，冷凝管固定支架1套、烧瓶置放架2套、直形冷凝管6只、500mL烧瓶12个、定氮球18个。

	12
	离心机
	台
	1
	一、技术参数

转速≤5000rpm/min，总功率≥400W，最短加/减速时间35s/30s，最大相对离心力4420xg，转速精度±10r/min，容量4*250ml，定时范围1～99min，交流变频电机，微机控制，直接驱动，电源AC220V  50Hz

二、产品配置;
主机1台，合格证，说明书，250mL离心杯40个

	13
	高通量真空平行浓缩仪
	台
	1
	★一、技术参数

1. 支持36个85 ml带定容尾管样品同时进行浓缩，样品管可配置浓缩尾管，可在浓缩尾管内直接定容；浓缩尾管具备0.5 ml和1 ml刻度线；

2、试管架和浓缩腔分体式设计，匹配16位360 ml试管架；

3、浓缩腔体应为三面透明，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察；

4、具备水浴加热，温度可设定（室温～90℃），加热模块不与样品管接触；

5、具备自动给排水功能；

6、具备程序阶梯式控制真空度，可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，运行过程中可自动调节，真空度控制精度：1～10 mbar，真空度设置精度1mbar；

7、水平振荡转速范围：0～300rpm，水平振荡偏心率范围：0～5mm；

8、每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染；

9、真空盖板需采用耐腐蚀涂层；

10、具备溶剂回收系统，浓缩过程产生的有机蒸汽须进行冷凝回收；

11、终点控制可设定，具备定时模式；

12、具备内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；

 13、配备浓缩数据库，带有多种溶剂的挥发设定程序，可根据自身实验条件进行数据存储和调用；

二、产品配置

真空平行浓缩仪主机1套（含溶剂回收系统1套、16位样品架1套、16位真空盖板1套）、真空控制系统1套、冷却循环系统1套、专用大体积样品管54支、小体积样品适配器16套、专用小体积样品管54支。

	14
	旋涡混匀器
	台
	1
	一、技术参数

1、具备电子控速系统，转速范围0-2500rmp，配备旋钮调节，并配有数字指示；

2、振幅5mm；

3、运行模式为振荡，具有按压式自动运行系统，压力消失仪器可自动停止振动；
4、具备过热保护功能；
二、配置清单：
振荡器主机1台、标准振动托盘1个

	15
	旋转振荡器
	台
	1
	一、技术参数：

1.振荡方式：回旋振荡式

2.振荡频率：30-300rpm

3.频率精度：±1 rpm

4.振荡幅度：Φ26

5.定时范围：0～999小时

6.温度控制范围：环境温度+5℃～60℃

7.温控精度：±0.1℃

8.显示方式：LCD液晶显示

二、产品配置：

主机1台、合格证、振荡管100ml×27支

	16
	水浴恒温振荡器
	台
	1
	一、技术参数：

1.转速范围：起动-300r/min（

2.温控范围：室温-100℃

3.温控精度：±0.5℃

4.振幅：20mm

5.加热功率：1800W

6.定时范围：0-999分
7.电源交流：220V50Hz

8.振荡方式：往复式+回旋式

9.容量：250ml*12
10.配备不锈钢内腔
二、产品配置
主机1台、合格证、250mL振荡瓶24个、不锈钢专用夹具24个

	17
	紫外可见分光光度计
	台
	1
	一、技术参数：

1.光学系统：双光束比例监测

2.波长范围：190nm～1100nm

3.波长示值误差：±1.0nm

4.波长重复性：≦0.2nm

5.最小光谱带宽：2.0nm±0.4nm

6.杂散光：≦0.05%

7.光度范围：-0.3Abs～3Abs

8.透射比示值误差：

±0.002（0Abs～0.5Abs）、±0.004（0.5Abs～1Abs）、±0.3%

9.透射比重复性：

≦0.001（0Abs～0.5Abs）、

≦0.002（0.5Abs～1Abs）、

≦0.15%

10.基线平直度（吸光度）：±0.002（200nm-1090nm）

11.噪声：≦0.15%（500nm、250nm，p～p）,开机预热半小时后

12.基线漂移：≦0.35%/h（500nm）,开机预热2小时后

二、产品配置：

光度计主机（八连池）、合格证、石英比色皿、定量测量功能卡、组合工具、保险管（2A）、电源线、使用说明书、装箱单

	18
	可见分光光度计
	台
	1
	一、技术参数：

1.光学系统：双光束比例监测

2.波长范围：325nm～1100nm

3.波长示值误差:±2.0nm

4.波长重复性：≦0.4nm

5.最小光谱带宽：2.0nm±0.4nm

6.杂散光：≦0.1%

7.光度范围：-0.3Abs～3Abs

8.透射比示值误差：

±0.002（0Abs～0.5Abs）、

±0.004（0.5Abs～1Abs）、

±0.3%

9.透射比重复性：

≦0.001（0Abs～0.5Abs）、

≦0.002（0.5Abs～1Abs）

≦0.15%

10.基线平直度（吸光度）：±0.002（335nm-1090nm）

11.噪声：≦0.15%（500nm，p～p）,开机预热半小时后

12.基线漂移：≦0.35%/h（500nm）,开机预热2小时后

二、产品配置：

光度计主机（八连池）、合格证、玻璃比色皿、定量测量功能卡、组合工具、保险管（2A）、电源线、使用说明书、装箱单


