广西壮族自治区环境空气质量监测

质量控制技术方案（试行）

1. 适用范围

适用于承担自治区生态环境系统委托的环境空气质量手工监测任务的检验检测机构。本方案规定了环境空气质量监测的基本要求、内部质量控制与评价、外部质量监督与核查、监测结果和记录等质量控制技术要求。

国家标准或行业标准严于本方案要求的，执行标准要求；若标准未做规定或规定低于本方案要求，则执行本方案要求。

本方案未做规定的应满足相关项目的质量标准、监测方法标准和技术规范提出的要求。

2. 编制依据

2.1《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）

2.2《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214-2017）

2.3《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）

2.4相关项目的监测方法标准和技术规范

3. 基本要求

3.1 人员

3.1.1 应掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识、法律法规、评价标准、监测标准或技术规范、质量控制要求，以及有关化学、生物、辐射等安全防护知识。

3.1.2 承担生态环境监测工作前应经过必要的培训和能力确认。

3.1.3 承担生态环境监测工作应持证上岗。

3.2 场所环境

3.2.1 应配备满足监测工作需求的场所，场所应满足相关法律法规、标准或技术规范要求。

3.2.2 应确保工作环境满足监测标准或技术规范的要求。

3.3 设备设施

3.3.1 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。

3.3.2 仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。

3.4 管理体系

制定的管理体系应满足《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214）及《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）的要求。

3.5 标准依据

应依据生态环境监测行业的技术规范开展采样工作；样品测试应优先选择国家标准及生态环境行业标准，且取得任务所包含的全部检测项目的CMA资质。

4. 机构内部质量控制与评价

机构内部应当设置质量控制小组，担任监督工作，制定质控计划，负责各环节的质量控制和检查。

4.1样品采集、运输、交接与保存

4.1.1 采样准备及采样过程应进行必要的内部质量监督，采样人员至少为2人，且持证上岗。

4.1.2 每批次（每批次系指：同一采样日期、同一批试剂、同一采样小组，以下相同）样品应同步采集相应监测项目的全程序空白，每批次空白样品不得少于1个。其中：一氧化碳空白样品以高纯氮气代替；膜法采样类，每批次采集空白滤膜2张，将滤膜安装在采样头上不进行采样，与样品滤膜在现场暴露时间相同。

4.1.3 每次采样应采样开始及结束时进行视频拍摄，视频应包括以下内容：采样点、采样点定位坐标及四周环境、采样人员、设备设施，其中采样结束的视频还应包括收样及样品保存过程，视频应进行存档，命名格式为“时间+类别+点位+开始时间/结束时间”，如“20200101+环境空气+XX点+10：00开始”、 “20200102+环境空气+XX点+11：00结束”。 如启用生态环境监测质量管理平台，则按平台要求开展。

4.1.4 样品运输

样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。

4.1.5 样品交接

样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。

样品回到实验室后，样品管理员应至少抽取部分样品进行二次编码，保证现场空白密码化，不可以识别。

4.1.6 现场监督员从以下几个方面进行检查：

（1）采样位置检查：采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

（2）采样设备设施适用性检查；

（3）采样记录检查：样点信息、样品信息、工作信息等；记录填写内容的完整性和准确性、现场视频内容是否齐全和清晰等；

（4）样品检查：样品标签、样品体积和数量、样品包装容器材质、样品防沾污措施等；

（5）样品交接检查：样品交接程序、交接单填写是否规范、完整等。

4.2 实验室分析

4.2.1 方法检出限

监测项目的方法检出限原则上应低于GB 3095一级标准限值的1/4，如方法标准无法满足，则至少应满足低于GB 3095一级标准限值要求。

4.2.2 空白试验

（1）空白试验（包括全程序空白和实验室空白）中各目标化合物的测定结果一般应低于方法检出限，若结果高于测定下限，应查找原因，必要时须重新采样。

（2）一般不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

（3）每批次至少测试1个实验室空白，若结果低于方法检出限，可忽略不计；若结果高于方法检出限，低于检测下限且比较稳定，可进行多次重复试验，计算平均值并从样品测定结果中扣除。

4.2.3定量校准

（1）仪器定量校准

选择有证标准样品进行分析仪器定量校准。无有证标准样品时，也可用纯度高、性质稳定的化学物质直接配制仪器定量校准样品。

（2）校准曲线检查

采用校准曲线法进行定量分析时，校准曲线应与样品测定同时进行，应使用至少包括5个浓度梯度的标准系列（不含零浓度点），曲线最低点应接近分析测试方法测定下限，曲线的相关系数满足相应项目的监测方法标准要求。

（3）仪器稳定性检查

连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，需进行标准系列零浓度点和中间浓度点核查。零浓度点测试结果应低于方法检出限，中间浓度测定值与标准值的相对误差，无机测试项目应控制在±10%以内，有机测试项目控制在20%以内，超过此范围时应查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

4.2.4 准确度控制

（1） 监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。

（2） 连续分析时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）分析结束后，应至少插入1个有证标准样品进行分析测试。有证标准样品的测试结果在允差范围内判定合格。

（3） 当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，必要时重新采集该批次样品。

5. 外部质量监督与核查

委托方应当设置质量监督与核查小组，担任外部质量监督工作，制定工作方案，在与承担单位衔接基础上，负责各环节的外部质量监督与核查。

5.1 样品采集、制备及保存

5.1.1 在承担单位开展相应任务的过程，委托方随机抽取部分任务进行旁站监督或同步采样。

5.1.2 根据内部质量控制要求，对承担单位进行现场核查。

5.2 实验室分析

5.2.1 使用有证标准样品或专门定制的统一质控样品（以下简称“监控样”）作为外部质控样品。

5.2.2 有证标准样品以证书上的允差范围进行评价，其它监控样测试结果的准确度以相对误差表示（测试值和配置浓度值的相对误差），相对误差不得大于10%。

5.2.3 当监控样出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，提供质量分析报告，必要时重新采集该批次样品。

5.3外部质量监督

5.3.1接受委托方不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式开展的质量监督活动，以保证监测服务工作的进度和质量。

5.3.2质量监督检查过程中，对检查中发现的不符合要求的情况，应及时采取纠正措施和预防措施，如发现存在重大检测质量和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。对整改后仍不符合要求的实验室，委托方可终止合同。

5.3.3一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，严格执行环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

6. 监测结果和记录

6.1 应保证监测数据的完整性，确保科学、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据或人为干预分析测试结果。

6.2 监测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑数据或报告，应对照原始记录进行校核。

6.3 原始记录应有监测人员和审核人员的手写签名或等效标识。监测人员填写原始记录。审核人员应检查结果和记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并对记录和数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6.4 分析测试结果应按照监测标准方法规定的有效数字和法定计量单位表示，有效数字位数不得超过方法检出限的保留位数。分析测试结果低于方法检出限时，用“ND”表示，同时给出本实验室的方法检出限值。

6.5 监测原始记录和及监测报告应实行三级审核制度。