广西壮族自治区水环境质量监测

质量控制技术方案（试行）

1. 适用范围及说明

适用于承担自治区生态环境系统委托的地表水、集中式生活饮用水水源地、地下水监测任务的检验检测机构。本方案规定了水环境质量监测的基本要求、内部质量控制与评价、外部质量监督与核查、监测结果和记录等质量控制技术要求。

国家标准或行业标准严于本方案要求的，执行标准要求；若标准未做规定或规定低于本方案要求，则执行本方案要求。

本方案未做规定的应满足相关项目的质量标准、监测方法标准和技术规范提出的要求。

2. 编制依据

2.1《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》（中国环境出版社,2017.7）

2.2《2020年地下水试点监测技术方案》（总站土字〔2020〕78号）

2.3《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）

2.4《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214-2017）

2.5《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）

2.6相关项目的监测方法标准和技术规范

3. 基本要求

3.1 人员

3.1.1 应掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识、法律法规、评价标准、监测标准或技术规范、质量控制要求，以及有关化学、生物、辐射等安全防护知识。

3.1.2 承担生态环境监测工作前应经过必要的培训和能力确认。

3.1.3 承担生态环境监测工作应持证上岗。

3.2 场所环境

3.2.1 应配备满足监测工作需求的场所，场所应满足相关法律法规、标准或技术规范要求。

3.2.2 确保工作环境满足监测标准或技术规范的要求。

3.3 设备设施

3.3.1 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。

3.3.2 仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。

3.4 管理体系

制定的管理体系应满足《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214）及《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）的要求。

3.5 标准依据

应依据生态环境监测行业的技术规范开展采样工作；样品测试应优先选择国家标准及生态环境行业标准，且取得任务所包含的全部检测项目的CMA资质。

4. 机构内部质量控制与评价

机构内部应当设置质量控制小组，担任监督工作，制定质控计划，负责各环节的质量控制和检查。

4.1 样品采集、运输、交接与保存

4.1.1 采样准备及采样过程应进行必要的内部质量监督，采样人员至少为2人，且持证上岗。

4.1.2 采样前，采样器具和样品容器应按不少于 3%的比例进行质量抽检，抽检合格后方可使用；保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。

4.1.3 每次采样过程，应选择不少于30%的监测项目加采现场平行样和全程序空白，每年每个项目必须覆盖一次以上。全程序空白的采集不少于1个，现场监测项目不采集全程序空白。现场平行样数量应至少为水样总数的10%，现场监测项目、石油类和细菌类不采集平行样。

4.1.4 采样过程应进行视频拍摄，不要求全程跟拍，但视频应包括以下内容：采样点（断面）、采样点定位坐标及四周环境、采样人员、采样工具、样品保存及设备等，视频应进行存档，命名格式为“监测任务+类别+点位+时间”，如“水功能区-地表水/地下水X点-20200101 ”。如启用生态环境监测质量管理平台，则按平台要求开展。

4.1.5 样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定，避免沾污、损失和丢失。

4.1.6 样品接收、核查和发放各环节应受控；样品交接记录、样品标签及其包装应完整。若发现样品有异常或处于损坏状态，应如实记录，并尽快采取相关处理措施，必要时重新采样。

样品回到实验室后，样品管理员应至少抽取部分样品进行二次编码，保证全程序空白及现场平行样密码化，不可识别。

4.1.7 现场监督员从以下几个方面进行检查：

（1）采样位置检查：采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

（2）采样方法检查：采样深度、单点采样、多点混合采样等；

（3）采样记录检查：样点信息、样品信息、工作信息等；记录填写内容的完整性和正确性、现场视频内容是否齐全和清晰等。

（4）样品检查：样品标签、样品重量和数量、样品包装容器材质、样品防沾污措施等；

（5）样品交接检查：样品交接程序、交接单填写是否规范、完整等。

（6）样品保存检查：固定剂的加入及保存条件是否满足要求。

4.1.8 样品应分区存放，避免交叉污染；样品应有明显标志，以免混淆。

4.2 实验室分析

4.2.1 方法检出限

地表水及地下水监测项目检出限应分别低于GB 3838及GB/T 14848 中I类标准限值的1/4，如现行方法标准无法满足，则应低于GB 3838或GB/T 14848 中I类标准限值。

4.2.2 空白试验

（1）每分析批次，均应在与测试样品相同的前处理和分析条件下进行空白试验（包括全程序空白及实验室空白），空白试验的测定结果一般应低于方法检出限，若高于测定下限，应查找原因并重新测定批次样品，必要时须重新采样。

（2）一般不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

（3）每批次至少测试2个实验室空白，若结果低于方法检出限，可忽略不计；若结果高于方法检出限，低于测定下限且比较稳定，可进行多次重复试验，计算平均值并从样品测定结果中扣除。

4.2.3 定量校准

（1）仪器定量校准

选择有证标准样品进行分析仪器定量校准。无有证标准样品时，也可用纯度高、性质稳定的化学物质直接配制仪器定量校准样品。

（2）校准曲线检查

采用校准曲线法进行定量分析时，校准曲线应与样品测定同时进行，应使用至少包括5个浓度梯度的标准系列（不含零浓度点），曲线最低点应接近分析测试方法测定下限，曲线的相关系数满足相应项目的监测方法标准要求。

（3）仪器稳定性检查

连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，需进行标准系列零浓度点和中间浓度点核查。零浓度点测试结果应低于方法检出限，中间浓度测定值与标准值的相对误差，无机测试项目应控制在±10%以内，有机测试项目控制在20%以内，超过此范围时应查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

4.2.4 精密度控制

（1）每分析批次，除现场平行样外，在实验室可以分装的样品，应进行平行双样分析，室内平行样数量不得少于10%。

（2） 平行样的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。若平行样测定偏差超出规定允许偏差范围，在样品有效保存期内应补测；若补测结果仍超出规定的允许偏差，且监测结果超过I类标准限值时，说明该批次样品测定结果失控，应重新采样。

4.2.5 准确度控制

每批次样品应进行准确度验证，包括但不限于加标回收、有证标准物质测试等方式，当监测方法标准无要求或者低于以下要求时，应执行以下要求：

（1）有证标准物质测定

① 监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。

② 连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少插入1个有证标准样品进行分析测试。将有证标准样品的测试结果与认定值（或标准值）进行比较，评价是否合格。

③当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该有证标准样品及同批次样品重新进行分析测试。

（2） 加标回收率测定

连续分析测试时，如无市售有证标准样品，则每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少同步测试1次实际样品加标回收率。

地表水样品的精密度及加标回收率要求详见附表1，地下水样品的精密度及加标回收率要求详见附表2。

5. 外部质量监督与核查

委托方应当设置质量监督与核查小组，担任外部质量监督工作，制定工作方案，在与承担单位衔接基础上，负责各环节的外部质量监督与核查。

5.1 样品采集及保存

5.1.1 在承担单位开展相应任务的过程，委托方随机抽取部分任务进行旁站监督或同步监测。地下水可在采样结束后，抽取部分点位进行采样复核。

5.1.2 根据内部质量控制要求，对承担单位进行现场核查。

5.2 实验室分析

5.2.1 监控样测试

（1）使用有证标准样品作为外部质控样品密码监控样，也可在样品中加入一定量的有证标准样品制成加标密码监控样。

（2）有证质控样品以证书上的允差范围进行评价，加标密码样测试结果以加标回收率表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

（3）不合格时须重新分析此批所有样品，必要时重新采样。

5.2.2 实验室间比对测试

（1）从待测样品或其它来源样品中任意选取一定数量或比例的样品作为实验室间比对测试样品，按照一定的质量控制规则进行分样并重新编码。

（2）实验室间比对测试结果的精密度以相对偏差表示，当平行样一个检出一个未检出时，未检出的样品以检出限参与计算。平行双样测定结果的相对偏差在表1及附表2允许值范围内为合格。

5.2.3留样复测

（1）从已完成测试、在有效期内保存且待测目标化合物相对稳定的样品中，任意选取一定数量或比例的样品进行复测，与原测定结果进行比较。留样复测应基于相同的分析测试方法和仪器设备。

（2）留样复测结果的精密度以相对偏差表示，按照附表1及附表2的允许值范围判定是否合格。

5.3 外部质量核查

5.3.1 接受委托方不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式开展的质量监督活动，以保证监测服务工作的进度和质量。

5.3.2 质量监督检查过程中，对检查中发现的不符合要求的情况，应及时采取纠正措施和预防措施，如发现存在重大检测质量和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。对整改后仍不符合要求的实验室，委托方可终止合同。

5.3.3 一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，严格执行环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

6．监测结果和记录

6.1应保证监测数据的完整性，确保科学、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据或人为干预分析测试结果。

6.2监测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑数据或报告，应对照原始记录进行校核。

6.3原始记录上，应有监测人员和审核人员的手写签名或等效标识。监测人员填写原始记录。审核人员应检查结果和记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并对记录和数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6.4分析测试结果应按照分析测试方法规定的有效数字和法定计量单位表示，有效数字位数不得超过方法检出限的保留位数。分析测试结果低于方法检出限时，用“检出限值L”表示，同时给出本实验室的方法检出限值。

6.5监测原始记录和监测报告应实行三级审核制度。

附表1  地表水平行样及加标回收测定要求

| 分析项目 | 分析方法 | 样品含量（mg/L） | 精密度（%） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相对偏差 | 加标回收率 |
| 高 锰 酸 盐 指 数 | 酸性法/碱性法 | ≤2.0 | ≤25 | - |
|  | 酸性法/碱性法 | ＞2.0 | ≤20 | - |
| 化 学 需 氧 量 | 重铬酸盐法 | 4～50 | ≤20 | - |
|  |  | 50～100 | ≤15 | - |
|  |  | ˃100 | ≤10 | - |
| 五 日 生 化 需 氧量 | 稀释与接种法 | ＜3 | ≤25 | - |
|  |  | 3～100 | ≤20 | - |
|  |  | ＞100 | ≤15 | - |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | ≤1.0 | ≤20 | 70～130 |
|  |  | ＞1.0 | ≤15 | 80～120 |
| 总 磷 （ 以 P 计） | 钼酸铵分光光度法 | ≤0.03 | ≤25 | 70～130 |
|  |  | ＞0.03 | ≤10 | 80～120 |
| 总氮（以 N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ≤1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 铜、铅、锌、 镉（可溶态） | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 铜、锌（可溶态） | 电感耦合等离子体发射光谱法 | - | ≤25 | 70～120 |
| 锌（可溶态） | 火焰原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 铜 、 铅 和 镉 （可溶态） | 石墨炉原子吸收分光光度法 | - | ≤20 | 80～120 |
| 硒 、砷、汞（总量） | 原子荧光法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总汞 | 冷原子吸收法 | ≤0.001 | ≤30 | 85～115 |
|  |  | 0.001～0.005 | ≤20 | 90～110 |
|  |  | ＞0.005 | ≤15 |  |
| 砷、硒（总量） | 电感耦合等离子体质 谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 氟 化 物 （ 以 F-计） | 离子色谱法和离子选 择电极法 | - | ≤10 | 80~120 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光 度法 | ≤0.01 | ≤15 | 85～115 |
|  |  | 0.01～1.0 | ≤10 | 90～110 |
|  |  | ＞1.0 | ≤5 | 90～110 |
| 氰化物 | 异烟酸—吡唑啉酮和 异烟酸—巴比妥酸分光光度法 | ≤0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.5 | ≤15 | 90～110 |
|  |  | ＞0.5 | ≤10 | 90～110 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取 分光光度法 | ≤0.05 | ≤25 |  |
|  |  | 0.05～1.0 | ≤15 |  |
|  |  | ＞1.0 | ≤10 |  |
| 阴 离 子 表 面 活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | ≤0.5 | ≤20 | 80～120 |
|  |  | ＞0.5 | ≤20 | 85～110 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | - | - | - |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | - | - | - |
| 叶绿素a | 分光光度法 | - | ＜20 | - |
| 硝酸盐、亚硝酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | ＜0.5 | ≤25 | 85～115 |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 | ＜0.05 | ≤20 | 85～115 |
|  |  | 0.05～0.2 | ≤15 | 85～105 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
|  | 铬酸钡分光光度法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | - | ≤10 | 90～110 |
|  | 离子色谱法 | - | ≤10 | 90～120 |
| 铁、锰 | 火焰原子吸收分光光度法 |  | ≤20 | 70～130 |
|  | 电感耦合等离子体发射光谱法 |  | ≤25 | 70～120 |
|  | 电感耦合等离子体质谱法 |  | ≤20 | 70～130 |
| 硅酸盐 | 硅钼蓝分光光度法 | ≤1.00 | ≤10 | 86～112 |
|  |  | ＞1.00 | ≤5 | 86～112 |
|  | 连续流动比色法 | - | ≤10 | 80～110 |
| 总硬度 | 滴定法 | ≤300 | ≤25 |  |
|  |  | ＞300 | ≤20 |  |
| 溶解性总固体 |  | - | - | - |
| 铝 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 钠 | 电感耦合等离子体质谱法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 总大肠菌群 |  | - | - | - |
| 菌落总数 |  | - | - | - |
| 碘化物 | 离子色谱法 | - | ≤10 | 80～120 |
| 三氯甲烷 | 吹扫捕集 气相色谱 质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空 气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集 气相色谱 质谱法 | - | ≤30 | 60～130 |
|  | 顶空 气相色谱质谱法 | - | ≤30 | 70～130 |
| 苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 甲苯 | 气相色谱仪法 | - | ≤20 | 70～130 |
| 其它无机指标 | - | - | ≤20 | 85～120 |
| 其它有机指标 | - | - | ≤30 | 70～130 |

附件2  地下水平行样及加标回收测定要求

| 项目 | 含量范围(mg/L) | 精密度(%) |  | 准确度(%) |  |  |  | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内 | 室间 | 加标 回收率 | 室内 (¦RE¦) | 室间 (¦RE¦) |  |  |
| 水温(℃) | - | 0.5单位 | - | - | - | - |  | 温度计法 |
| pH值 | 1～14 | 0.05单位 | 0.1单位 | - | - | - |  | 玻璃电极法 |
| 总硬度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | EDTA滴定法 流动注射法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | EDTA滴定法 |
| 溶解性总固体 | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  | 计算法 |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 电导率 (μs/cm) | ＜100 | ≤10 | ≤15 |  | ≤8 | ≤10 |  | 电导仪法 |
|  | ＞100 | ≤8 | ≤10 |  | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 硫酸盐 | 1～10 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法、火焰原子吸收法 |
|  | 10～100 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法、铬酸钡光度法 |
|  | ＞100 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  | 重量法 |
| 氯化物 | 1～50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 离子色谱法、硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | 50～250 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 硝酸银滴定法、电位滴定法 |
|  | ＞250 | ≤5 | ≤5 | 95～105 | ≤5 | ≤5 |  |  |
| 铁 | ＜0.3 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 等离子发射光谱法、火焰原子吸收法、邻菲罗啉分光光度法 |
|  | 0.3～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锰 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 高碘酸钾氧化光度法 |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 铜 | ＜0.1 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 分光光度法、极谱法 |
|  | 0.1～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 | ≤10 |  | 分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 锌 | ＜0.05 | ≤20 | ≤30 | 85～120 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 双硫腙分光光度法、极谱法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 双硫腙分光光度法 火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钾 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 85～115 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～3.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞3.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 钙 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～5.0 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞5.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 镁 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 火焰原子吸收法 EDTA络合滴定法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 总碱度 (以 CaCO3计) | ＜50 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
|  | ＞50 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤10 |  | 酸碱指示剂滴定法 电位滴定法 |
| 挥发酚 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 4-氨基安替比林光度法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 90～110 | ≤8 | ≤10 |  | 溴化容量法 4-氨基安替比林光度法 |
| 阴离子表面活性剂 | ＜0.2 | ≤20 | ≤25 | 80～120 | ≤20 | ≤25 |  | 亚甲蓝分光光度法 |
|  | 0.2～0.5 | ≤15 | ≤20 | 80～120 | ≤15 | ≤20 |  |  |
|  | ＞0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～110 | ≤10 | ≤15 |  | 亚甲蓝分光光度法 电位滴定法 |
| 化学需氧量 | 5～50 | ≤20 | ≤25 | – | ≤15 | ≤20 |  | 重铬酸盐法 |
|  | 50～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 氨氮 | ≤1.0 | ≤15 | ≤20 | 70～130 | ≤5 | ≤10 |  | 纳氏试剂光度法 水杨酸分光光度法 滴定法、电极法 |
|  | ＞1.0 | ≤10 | ≤15 | 80～120 | ≤5 | ≤10 |  |  |
| 钠 | ＜1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  | 等离子发射光谱法 火焰原子吸收法 |
|  | 1.0～10 | ≤10 | ≤15 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 火焰原子吸收法 |
|  | ＞10 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 | ≤8 |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | 0.05～0.2 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 | ≤15 |  | 离子色谱法 N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
|  | ＞0.2 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 硝酸盐氮 | ＜0.5 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤15 | ≤20 |  | 酚二磺酸分光光度法 离子色谱法 紫外分光光度法 |
|  | 0.5～4 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 | ≤15 |  |  |
|  | ＞4 | ≤5 | ≤10 | 95～105 | ≤8 | ≤10 |  | 离子色谱法 |
| 凯氏氮 | ＜0.5 | ≤25 | ≤30 | － | ≤15 | ≤20 |  | 经消解、蒸馏，用纳氏试剂比色法、水杨酸比色法、滴定法测定 |
|  | ＞0.5 | ≤20 | ≤25 | – | ≤10 | ≤15 |  |  |
| 高锰酸盐指数 | ＜2.0 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 | ≤25 |  | 酸性法、碱性法 |
|  | ＞2.0 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 | ≤20 |  |  |
| 溶解氧 | ＜4.0 | ≤10 | ≤15 | – | – | – |  | 碘量法、电化学探头法 |
|  | ＞4.0 | ≤5 | ≤10 | – | – | – |  |  |
| 五日生 化需氧量 | ＜3 | ≤20 | ≤25 | – | ≤20 |  | ≤25 | 稀释与接种法 |
|  | 3～100 | ≤15 | ≤20 | – | ≤15 |  | ≤20 |  |
|  | ＞100 | ≤10 | ≤15 | – | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总氰化物 | ＜0.05 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 吡啶-巴比妥酸光度法 |
|  | 0.05～0.5 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.5 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 硝酸银滴定法 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 离子选择电极法 氟试剂光度法 离子色谱法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 总汞 | ＜0.001 | ≤30 | ≤40 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 冷原子吸收法 原子荧光法 |
|  | 0.001～0.005 | ≤20 | ≤25 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
|  | ＞0.005 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | 冷原子吸收法、冷原子荧光法、双硫腙光度法 |
| 总砷 | ＜0.05 | ≤15 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 新银盐光度法、原子荧光法、Ag·DDC光度法 |
|  | ＞0.05 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 | Ag·DDC光度法 |
| 硒 | ＜0.01 | ≤20 | ≤25 | 85～115 | ≤15 |  | ≤20 | 荧光分光光度法 原子荧光法 |
|  | ＞0.01 | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤10 |  | ≤15 |  |
| 总镉 | ＜0.005 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.005～0.1 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞0.1 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤8 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法、示波极谱法 |
| 六价铬 | ＜0.01 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 二苯碳酰二肼光度法 |
|  | 0.01～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
|  | ＞1.0 | ≤5 | ≤10 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 |  |
| 铅 | ＜0.05 | ≤15 | ≤20 | 85～115 | ≤10 |  | ≤15 | 石墨炉原子吸收法 |
|  | 0.05～1.0 | ≤10 | ≤15 | 90～110 | ≤8 |  | ≤10 | 双硫腙光度法、阳极溶出伏安法、火焰原子吸收法 |
|  | ＞1.0 | ≤8 | ≤10 | 95～105 | ≤5 |  | ≤10 | 火焰原子吸收法 |
| 其它无机指标 | - | ≤15 | ≤20 | 90～110 | ≤5 |  | ≤10 | - |
| 其它有机指标 | - | ≤20 | ≤30 | 70～130 | ≤15 |  | ≤20 | - |

说明：1、准确度控制用加标回收率和自制质控样最大允许相对误差(RE)表示。

2、精密度控制以平行双样最大允许相对偏差表示