广西壮族自治区土壤质量监测实验室

质量控制技术方案（试行）

1. 适用范围

本方案适用于承担自治区生态环境系统委托的土壤环境监测的检验检测机构，方案规定了土壤环境监测的方法选择、实验室内部质量控制与评价、外部质量控制与监督、监测结果和记录等质量控制技术要求。

国家标准或行业标准严于本方案要求的，执行标准要求；若标准未做规定，则执行本方案要求。

本方案未做规定的应满足相应的质量标准、采样或分析标准提出的要求。

2. 编制依据

2.1《土壤样品采集技术规定》、《土壤样品制备流转与保存技术规定》、《土壤环境监测实验室质量控制技术规定》、《土壤环境监测质量监督检查技术规定》（总站土字〔2018〕407号）

2.2《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）

2.3《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214-2017）

2.4《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）

2.5相关项目的监测方法标准和技术规范

3. 基本要求

3.1 人员

3.1.1 应掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识、法律法规、评价标准、监测标准或技术规范、质量控制要求，以及有关化学、生物、辐射等安全防护知识。

3.1.2 承担生态环境监测工作前应经过必要的培训和能力确认。

3.1.3 承担生态环境监测工作应持证上岗。

3.2 场所环境

3.2.1 应配备满足监测工作需求的场所，场所应满足相关法律法规、标准或技术规范要求。

3.2.2 应确保工作环境满足监测标准或技术规范的要求。

3.3 设备设施

3.3.1 机构应配齐监测工作各环节（例如：现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等）所需的设备和设施，且其数量应该与承担的监测任务量相匹配。

3.3.2 仪器设备在投入使用前应进行检定或校准。

3.4 管理体系

制定的管理体系应满足《检验检测机构资质认定通用要求》（RB/T 214）及《检验检测资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）的要求。

3.5 标准依据

应依据生态环境监测行业的技术规范开展采样工作；样品测试应优先选择国家标准及生态环境行业标准，且取得任务所包含的全部检测项目的CMA资质。

4.机构内部质量控制与评价

机构内部应当设置质量控制小组，担任监督工作，制定质控计划，负责各环节的质量控制和检查。

4.1样品采集

采样准备及采样过程应进行必要的内部质量监督，采样人员至少为2人，且持证上岗。

采样过程应进行视频拍摄，不要求全程跟拍，但视频应包括以下内容：采样点GPS坐标（含海拔、时间信息）、东、南、西、北环境、样品采集、样品混匀、采样深度、采样人员、采样工具、样品及保存工具等，视频应进行存档，命名格式为“时间+类别+点位”，如“20200101-土壤X村X点”。如启用生态环境监测质量管理平台，则按平台要求开展。

监督员从以下几个方面进行检查：

4.1.1采样点检查：采样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等。

4.1.2采样方法检查：采样深度、单点采样、多点混合采样等。

4.1.3采样记录检查：样点信息、样品信息、工作信息等；记录填写内容的完整性和正确性、现场视频内容是否齐全和清晰等。

4.1.4样品检查：样品标签、样品重量和数量、样品包装容器材质、样品防沾污措施等。

4.1.5样品交接检查：样品交接程序、交接单填写是否规范、完整等。

4.2样品制备

4.2.1制样场所检查：环境条件、防污染措施是否齐备。

4.2.2制样工具检查：磨样设备、样品筛、辅助制样工具等是否齐全、完好，分装容器材质规格是否满足技术要求，磨样设备是否正常运转和定期维护，制样工具在每次样品制备完成后是否及时清洁。

4.2.3制样流程检查：样品干燥、研磨、筛分、混匀、缩分、装瓶过程是否规范。

4.2.4已加工样品抽查：样品瓶标签、样品重量和数量、样品粒度、样品包装和保存是否规范。

4.2.5制样原始记录检查：制样过程的影像监控记录是否完整，记录表填写内容是否完整和准确以及是否是随时记录。

4.3样品保存

在未进行外部质量核查前，各承担单位应妥善保存样品，核查时如无样品，则该检查项视为不合格。

4.4实验室分析

4.4.1空白试验

（1）每批次(每批次系指：同一分析方法、同一批试剂、同一仪器设备、同一分析周期、同一分析人员，以下相同)样品分析测试时，均应在与测试样品相同的前处理和分析条件下进行空白试验，至少应分析2个空白样品。

（2）空白试验的测定结果一般应低于方法检出限。若空白试验结果低于方法检出限，可忽略不计；若空白试验结果高于方法检出限，低于检测下限且比较稳定，可进行多次重复试验，计算平均值并从样品测定结果中扣除；若空白测定结果高于检测下限，应查找原因并重新测定。

4.4.2定量校准

（1）仪器定量校准

选择有证标准样品进行分析仪器定量校准。无有证标准样品时，也可用纯度高、性质稳定的化学物质直接配制仪器定量校准样品。

（2）校准曲线检查

采用校准曲线法进行定量分析时，应使用至少包括5个浓度梯度的标准系列（不含零浓度点），曲线最低点应接近分析测试方法的测定下限，曲线的相关系数满足相应项目的监测方法标准要求。

（3）仪器稳定性检查

连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，需进行标准系列零浓度点和中间浓度点核查。零浓度点测试结果应低于方法检出限，中间浓度测定值与标准值的相对误差，无机测试项目应控制在±10%以内，有机测试项目控制在20%以内，超过此范围时应查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

4.4.3精密度控制

（1）每批次样品中，每个测试项目均须进行平行双样分析。当批次样品数≥20个时，应随机抽取不少于5%的样品进行平行双样分析；当批次样品数＜20个时，应至少随机抽取1个样品进行平行双样分析。

（2）平行双样的精密度以相对偏差表示，且在表1和表2允许值范围内为合格。

4.4.4准确度控制

（1）土壤有证标准样品

①连续分析测试时，每20个样品或每批次样品（少于20个样品/批次）及分析结束后，至少插入1个有证标准样品进行分析测试。插入样品应尽量与被测样品污染物含量水平相当、基质尽量相近。

②有证标准样品的测试结果在允差范围内判定合格。

③当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该有证标准样品及同批次土壤样品重新进行分析测试。

（2）加标回收率

①无土壤有证标准样品时，应采用基体加标试验对准确度进行控制。每20个样品或每批次（少于20个样品/批次）分析结束后，须测试1个基体加标样品。

在进行有机污染物项目分析时，须按所选择的分析测试方法要求进行目标化合物或替代物加标试验。

②基体加标试验应在样品前处理前开始，加标样品与测试样品应在相同的前处理和分析条件下进行分析测试。

③基体加标试验测试结果以基体加标回收率表示，按照表1和表2的允许值范围判定是否合格。

④基体加标回收率试验结果不合格时，实验室应查明原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该批样品重新进行分析测试。（3）准确度控制图

必要时，可绘制准确度控制图，对样品分析测试质量的变动进行监控。

表1精密度和准确度允许值表

| 项目 | 样品含量范围（mg/kg） | 精密度 |  | 准确度 | 适用方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实验室内（%） | 实验室间相对偏差（%） | 加标回收率（%） |  |
| pH值 | 无量纲 | 绝对差值 ≤0.1 | - | - | - |
| 阳离子交换量 | >50(cmol/kg) | 绝对偏差 ≤5.0 | - | - | - |
|  | 30～50 | ≤2.5 | - | - | - |
|  | 10～30 | ≤1.5 | - | - | - |
|  | <10 | ≤0.5 | - | - | - |
| 有机质 | >70(g/kg) | 绝对偏差≤5 | - | - | - |
|  | 40～70 | ≤3.5 | - | - | - |
|  | 10～40 | ≤2.0 | - | - | - |
|  | <10 | ≤0.5 | - | - | - |
| 镉 | <0.1 0.1～0.4 >0.4 | 相对偏差±35 ±30 ±25 | ±40 ±35 ±30 | 75～110 85～110 90～105 | GFAAS①、ICP-MS② |
| 汞 | <0.1 0.1～0.4 >0.4 | 相对偏差±35 ±30 ±25 | ±40 ±35 ±30 | 75～110 85～110 90～105 | CAAS③、AFS④、ICP-MS② |
| 砷 | <10 10～20 >20 | 相对偏差±15 ±10 ±5 | ±20 ±15 ±10 | 90～105 90～105 90～105 | AFS④、ICP-MS②、m-XRF⑤ |
| 铜 | <20 20～30 >30 | 相对偏差±20 ±15 ±10 | ±25 ±20 ±15 | 90～105 90～105 90～105 | AAS⑥、ICP-MS②、m-XRF⑤ |
| 铅 | <20 20～40 >40 | 相对偏差±25 ±20 ±15 | ±30 ±25 ±20 | 85～110 85～110 90～105 | GFAAS①、ICP-MS②、m-XRF⑤ |
| 铬 | <50 50～90 >90 | 相对偏差±20 ±15 ±10 | ±25 ±20 ±15 | 85～110 85～110 90～105 | AAS⑥、ICP-MS②、m-XRF⑤ |
| 锌 | <50 50～90 >90 | 相对偏差±20 ±15 ±10 | ±25 ±20 ±15 | 85～110 85～110 90～105 | AAS⑥、ICP-MS②、m-XRF⑤ |
| 镍 | <20 20～40 >40 | 相对偏差±15 ±10 ±5 | ±20 ±15 ±10 | 85～110 85～110 90～105 | AAS⑥、ICP-MS②、m-XRF⑤ |

注：①GFAAS—石墨炉原子吸收光谱法；②ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法；③CAAS—冷原子吸收光谱法；④AFS—原子荧光光谱法；⑤m-XRF—波长色散型X射线荧光光谱法；⑥AAS—火焰原子吸收光谱法

表2  其他项目精密度和准确度允许值表

| 项目 | 含量范围 | 精密度 相对偏差（%） | 准确度 加标回收率（%） | 适用方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机元素 | ≤10MDL ＞10MDL | 30 20 | 80～120 90～110 | AAS①、ICP-MS②、m-XRF③、ICP-AES④ |
| 有机污染物 | ≤10MDL ＞10MDL | 50 30 | 60～140 | HPLC⑤、GC⑥、GC-MS⑦ |

注1：①AAS—火焰原子吸收光谱法；②ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法；③m-XRF—波长色散型X射线荧光光谱法；④ICP-AES—电感耦合等离子体发射光谱法；⑤HPLC—高效液相色谱法；⑥GC—气相色谱法；⑦GC-MS—气相色谱-质谱法

注2：MDL—最低检出限

注3：此表为一般性要求，凡在土壤环境监测分析测试方法中有明确要求的项目，按照分析测试方法的规定执行

5. 外部质量监督与核查

委托方应当设置质量监督与核查小组，担任外部质量监督工作，制定工作方案，在与承担单位衔接基础上，负责各环节的外部质量监督与核查。

5.1样品采集、制备及保存

5.1.1 在承担单位开展相应任务的过程中，委托方随机抽取部分任务进行旁站监督。

5.1.2 在采样结束后，抽取部分点位进行采样复核。

5.1.3根据内部质量控制要求，对承担单位进行现场核查。

5.2实验室分析

5.2.1密码样测试

（1）质控样品密码样

①使用土壤有证标准样品作为外部质控样品密码样，也可在随机选取的待测样品中加入一定量的土壤有证标准样品制成加标密码样。

②有证质控样品以证书上的允差范围进行评价，加标密码样测试结果以加标回收率表示，按照表1和表2的允许值范围判定是否合格。

③不合格时须重新分析此批所有样品，必要时重新采样。

（2）平行密码样

①从待测土壤样品中任意选取不少于1%的样品，作为平行密码样，按照一定的质量控制规则进行分样并重新编码。

②平行密码样测试结果的精密度以相对偏差表示，按照表1和表2的允许值范围判定是否合格。

③不合格时须重新分析此批所有样品，必要时重新采样。

5.2.2实验室间比对测试

（1）从待测土壤样品中任意选取一定数量或比例的样品作为实验室间比对测试样品，按照一定的质量控制规则进行分样并重新编码。

（2）实验室间比对测试结果的精密度以相对偏差表示，按照表1和表2的允许值范围判定是否合格。

5.2.3留样复测

（1）从已完成测试、在有效期内保存且待测目标化合物相对稳定的土壤样品中，任意选取一定数量或比例的样品进行复测，与原测定结果进行比较。留样复测应基于相同的分析测试方法和仪器设备。

（2）留样复测结果的精密度以相对偏差表示，按照表1和表2的允许值范围判定是否合格。

5.3外部质量监督

5.3.1接受委托方不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式开展的质量监督活动，以保证监测服务工作的进度和质量。

5.3.2质量监督检查过程中，对检查中发现的不符合要求的情况，应及时采取纠正措施和预防措施，如发现存在重大检测质量和安全管理问题，应立即停止工作，按照监督检查意见限期整改。对整改后仍不符合要求的实验室，委托方可终止合同。

5.3.3一经发现出具虚假检测报告或结果严重失实，严格执行环保部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判别及处理方法》（环发〔2015〕175号），立即终止合同，并按合同条款实施处罚或赔偿。情节严重者按有关法律法规查办。

6.监测结果和记录

6.1应保证监测数据的完整性，确保科学、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据或人为干预分析测试结果。

6.2监测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑数据或报告，应对照原始记录进行校核。

6.3原始记录应有监测人员和审核人员的手写签名。监测人员填写原始记录。审核人员应检查结果和记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并对记录和数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6.4分析测试结果应按照分析测试方法规定的有效数字和法定计量单位表示，有效数字位数不得超过方法检出限的保留位数。分析测试结果低于方法检出限时，用“ND”表示，同时给出本实验室的方法检出限值。

6.5监测原始记录和监测报告应实行三级审核制度。