| 采购计划文号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西政采[2021]11611号-001 | 便携式比色计（余氯检测仪） | 2台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-002 | 储存试剂立式三门冰箱 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-003 | 颠倒式水温计 | 4台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-004 | 样品储存车载冰箱 | 2台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-005 | 测深仪 | 2台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-006 | 数显风速仪 | 5台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-007 | 手持GPS | 6台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-008 | 测烟气黑度望远镜 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-009 | 流速仪 | 3台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-010 | 声校准器 | 6台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-011 | 多功能声级计 | 8台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-012 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-013 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-014 | 真空箱环境气体采样器 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11611号-015 | 应急现场环境勘察所用的无人机（VOC、C12、HCl、SO2、CO、NOx、HCHO） | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-001 | 林格曼烟气浓度图 | 2台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-002 | 测距仪 | 2台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-003 | 医用冷藏箱 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-004 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-005 | 全自动翻转式振荡器 | 2套 |  |
| 广西政采[2021]11612号-006 | 水平振荡器 | 2套 |  |
| 广西政采[2021]11612号-007 | 超声波清洗仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-008 | 真空平行浓缩仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-009 | 智能一体化蒸馏仪 | 1套 |  |
| 广西政采[2021]11612号-010 | 全自动硫化物酸化吹脱系统 | 2套 |  |
| 广西政采[2021]11612号-011 | 恒温恒湿称重系统 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11612号-012 | 便携式全自动紫外分光测油仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-001 | 系统集成升级 | 1套 |  |
| 广西政采[2021]11613号-002 | 自动质控单元 | 1套 |  |
| 广西政采[2021]11613号-003 | 汞水质自动分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-004 | 砷水质自动分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-005 | 六价铬水质自动分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-006 | 铜水质自动分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-007 | 铅水质自动分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-008 | 镉水质自动分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-009 | 锌水质自动分析仪 | 1台 |  |
| 广西政采[2021]11613号-010 | 送风定温恒温箱 | 2台 |  |
| 广西政采[2021]11614号-001 | 150位自动进样器样品盘 | 1台 | 该货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，允许进口产品投标 |
| 广西政采[2021]11614号-002 | 微波消解萃取仪 | 1台 | 该货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，允许进口产品投标 |
| 广西政采[2021]11614号-003 | 便携式水质氨氮检测仪（低浓度） | 1台 | 该货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，允许进口产品投标 |
| 广西政采[2021]11614号-004 | 便携式水质氨氮检测仪（中浓度） | 1台 | 该货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，允许进口产品投标 |
| 广西政采[2021]11614号-005 | 溶解氧测量仪 | 2台 | 该货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，允许进口产品投标 |

采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5. 本项目中的150位自动进样器样品盘、微波消解萃取仪、便携式水质氨氮检测仪（中浓度）、便携式水质氨氮检测仪（低浓度）、溶解氧测量仪已办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但选用的进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进去中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采供向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新的供应商的进口产品。除上述5项货物外，其余货物不允许进口产品参加投标。

| 一、采购货物明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 真空平行浓缩仪 | 台 |  | 1 | 仪器用途：可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。 技术参数： 1.主机模块 ▲1.1样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。 ▲1.2批处理能力：最大支持36个65 ml带定容尾管样品同时进行浓缩，样品管可配置浓缩尾管，可在浓缩尾管内直接定容 △1.3 试管架和浓缩腔分体式设计，样品架9位800ml试管架、16位360 ml试管架、36位85 ml试管架可选。 1.4 浓缩杯具备0.5 ml或1 ml刻度线，可直接在浓缩杯上完成定容。 ▲1.5 浓缩腔体为三面透明，不小于8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。 1.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~90℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。 △1.7 仪器具备自动给排水功能：软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作。 1.8 程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度调节，时间范围0- 99小时59分钟。 1.9 水平振荡转速范围：0-300 rpm 1.10 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm 1.11 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。 1.12 真空盖板采用耐腐蚀PFA涂层，耐腐蚀。 1.13 泵速：1.2 -1.8 M3/h； 1.14 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar； 1.15 耐腐蚀真空系统与真空低温溶剂回收主机直接相连，冷凝回收主机实时显示各级冷肼温度。 1.16 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，PP，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。 △2.溶剂回收系统： 浓缩过程产生的有机蒸汽可进行冷凝回收处理或排废处理。 3.集成控制系统 3.1 主机集成软件控制，七寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，可按设定进行真空度梯度的实时调节。 3.2 终点控制可设定，采用定时模式。 3.3安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压； 3.4含浓缩数据库，带有多种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用； 4.配置清单 4.1 真空平行浓缩仪主机 1台 4.2 溶剂回收系统 1套 4.3 真空控制系统 1套 4.4 冷却循环系统 1套 4.5 带尾管保护条的16位样品架1套 4.6 16位真空盖板1件 4.7 260ml玻璃试管64支 |
| 2 | 恒温恒湿称重系统 | 台 |  | 1 | 1.设备用途：用于滤膜、3#滤筒、低浓度采样头称量 2.设备配置（标准配置）： 主机1台、 控制机组1台、 防静电镊子2把， 乳胶手套10副， 3.设备参数： 3.1.恒温恒湿箱体温度和湿度 3.1.1温度控制：15-30℃，分辨率0.1℃,波动小于0.2℃；（投标时需提供计量院出具的计量报告复印件） 3.1.2 湿度30%RH-70%RH，分辨率0.1%，波动小于1%；（投标时需提供计量院出具的计量报告复印件） 3.2供货时，需提供供货主机的温湿度计量报告。 3.3称量样品 3.3.1 用于固定污染源47mm 滤膜、3#滤筒、低浓度采样头手工称量 3.3.2 样品：满足国家标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》标准要求。 3.3.3 可实现在恒温恒湿环境内进行样品称量。 3.4系统的功能 3.4.1 系统预留识别低浓度头等样品的编号的硬件模块和软件功能的接口，后期可方便升级扩展。 3.4.2 系统预留去除样品静电的功能的硬件模块和软件功能的接口，后期可方便升级扩展。 3.4.3 系统预留自动读取天平数据的功能的接口，后期可方便升级扩展，数据处理完全满足HJ836-2017标准的要求。 3.4.4系统具备可以升级为自动称重系统的功能。（需提供升级后自动称重系统演示视频） 3.4.5 供电电源AC220V,50HZ。 3.4.6 最大功率2KW。 3.4.7系统需要有良好接地和接地标识。 3.5系统结构 3.5.1采用分体设计。 3.5,2控制机组外置，并可以与主机柜体共处一室，不影响主机工作。 3.5.3恒温恒湿箱体采用上送风下吸风循环方式，保证箱体内温湿度均匀度。 3.5.4恒温恒湿箱体内的风速不影响样品存放、取拿等运动。 3.5.5恒温恒湿箱体采用铝型材，内胆采用不锈钢材质。 3.5.6恒温恒湿箱体采用大玻璃视窗。 3.5.7主机箱体带滑轮和自锁功能，便于整机移动和固定。 3.5.8 箱体上带触摸温度湿度控制器，可以方便进行温度、湿度设置和实际温度、湿度显示，并能查询和显示历史数值的曲线 3.5.9提供满足HJ836-2017标准要求的称量软件，产品厂家具备自主知识产权，否则产生的任何产权纠纷，由供货商负责。 3.5.10尺寸长*宽*高≤1280*760*1700（长*宽*高）单位：mm 3.6设备须有国家相关资质第三方质量监督检验机构出具的认证检测检测报告，投标时提供报告复印件。 |
| 3 | 超声波清洗仪 | 台 |  | 1 | 主要技术参数 1.外形尺寸：≥530*320*380mm 2.内槽尺寸：≥500*300*150mm 3.容量：≥22.5L 4.超声频率：45/80/100KHz 5.频率转换时间可调：1-999S 6.选配超声频率：20/40/60、28/45/80、28/45/100、45/80/100KHz 7.超声功率：500W 8.超声功率可调范围：40-100% 9.水位显示：1-120mm 10.加热功率：1000W 11.温度设定范围：10-80℃ 12.工作时间可调：1-480min 13.其他配置：手控进排水、不锈钢网篮、不锈钢降音盖、220V/50Hz电源 主要性能特点 14.清洗器操作采用单片机软件 15.清洗器主体材质为304优质不锈钢 16.数显产品出厂日期及累计工作时间 ▲17.数显超温度、超电压、超电流、低水位保护指示 ▲18.数显、记忆、设定超声时间、功率、温度、液位 ▲19.数显、记忆、设定超声频率及频率转换时间 20.清洗器采用PTC贴片加热方式 21.清洗器电路及器件全面升级并匹配 22.清洗器电路具有自动扫频功能 ▲23.标配三频换能器功率50W/个、频率45/80/100KHz |
| 4 | 水平振荡器 | 套 |  | 2 | 1.设备用途：浸出毒性 2.配置： ▲2.1十二孔水平振荡器1台 2.2提取瓶，聚乙烯（PE）瓶12个，PE瓶标配进口氟橡胶密封圈，2L具旋盖和内盖的广口瓶 3.技术参数： 3.1符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）的要求 3.2材质：全钢喷塑处理 3.3样品瓶容量：2L 3.4额定功率 : ≥80W 3.5振荡频率 : 0-200r/min，需提供国家相关资质第三方计量部门针对转速（120r/min±1r/min）校准证书证明，并提供校准证书复印件盖章 ▲3.6定时时间 : 0-9999小时 ▲3.7振荡幅度 : ≥40mm 3.8整机重量 : 25kg 3.9数字显示、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、低噪音设计 |
| 5 | 全自动翻转式振荡器 | 套 |  | 2 | 1.设备用途：浸出毒性 2.配置要求： ▲2.1十二孔翻转振荡器1台 2.2提取瓶，聚乙烯（PE）瓶12个，PE瓶标配进口氟橡胶密封圈，2L具旋盖和内盖的广口瓶，用于浸出样品中非挥发性和半挥发性物质 3.技术参数： 3.1符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ／T 299-2007)和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ／T 300-2007)的要求 3.2材质：外壳防腐喷涂，夹具不锈钢材质 ▲3.3转速：每分钟0-45转数显可调， 精确到±1转/分钟，出厂设定为30转/分；可进行单次和全部转数自校准 ▲3.4翻转方式：匀速模式、间隔模式、多段曲线模式三种模式可供选择，可按需求任意设定转数、时间、温度等多模式翻转 ▲ 3.5收集与存储：带漏液收集装置，带样品瓶储物箱，带可移动滑轮及地脚 3.6时间设定：分钟、小时任选，0-24小时任意设定，精确到分钟 3.7温度设定：恒温23℃，温度差±1℃ ，需提供国家相关资质第三方计量部门针对柜内温差校准证书证明，并提供校准证书盖章复印件。 ▲3.8操控方式：微电脑控制，按键操作，液晶面板显示 3.9安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置 3.10适用容器：翻转振荡器可放置2L左右玻璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶和零顶空提取器 |
| 6 | 全自动硫化物酸化吹脱系统 | 套 |  | 2 | 1.技术要求： 1.1 硫化物酸化吹脱系统应包括以下单元：恒温水浴加热单元、氮气流量控制单元、加酸控制单元、样品接收单元、程序控制单元等部分组成。 1.2 恒温水浴加热单元： ▲1.2.1 主机应设有可自动控温的水浴加热单元，最高可同时处理6个样品； 1.2.2 水温应在0-99℃间可调，设计温度与实际加热温度≤±1℃； 1.3 氮气流量控制单元： ▲1.3.1 主机应设有方便外接氮气源的专用接口，系统应设有过压保护系统； 1.3.2 应可单孔调节各样品检测单元的氮气流速，流速控制范围应在60-600ml/min; 1.4 加酸控制单元： ▲1.4.1 加酸单元应与反应瓶磨口垂直连接，加酸单元的调节旋钮应为聚四氟乙烯材质设计防止酸碱液体腐蚀。 1.5 样品接收单元： 1.5.1 样品接收区应设计有可方便固定接收瓶设计，保证接收瓶平稳、固定牢靠； 1.6 程序控制单元： 1.6.1 为便于操控，主机应设有外置式液晶触摸屏或平板电脑操作。 2.工作条件 电源：AC 220V，50Hz 环境温度：10-35℃ 环境湿度：＜60% 3.产品规格要求： 主机尺寸（mm）：800×430×620（±10） 温度控制：0-99℃ 额定功率：1800W 4.系统配置： 主机一台、内置式转子流量计6个、3孔反应瓶6个、比色管6个、送气管6个、加酸刻度管6个，反应瓶置放架一个。操作说明书一份、装箱单一份、合格证一份、保险丝两根 |
| 7 | 智能一体化蒸馏仪 | 套 |  | 1 | 1.智能一体化蒸馏仪的技术指标和有关参数性能要求： 须满足国家标准《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009》 、《水质氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484—2009》及《水质氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537—2009》的分析需求。 2.加热系统： 2.1 整机设有6组加热蒸馏单元，加热腔采用适合圆底烧瓶加热的碗状远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W，整机加热功率不高于3600W； 2.2 加热系统设有全沸和微沸两种操作模式，以适应不同沸点的样品蒸馏。（需提供实机开机演示图） ▲2.3 加热系统启动后，冷态到煮沸的时间测定需≤15min。（需提供经由国家相关资质第三方计量检测机构出具的产品检验报告） ▲2.4 热态到煮沸的时间测定需≤12min（需提供经由国家相关资质第三方计量检测机构出具的产品检验报告） ▲3.冷却循环系统： 3.1 为节省实验室空间及提高蒸馏效率，全自动蒸馏仪需采用内置压缩机与主机一体化设计，不得采用外置冷水机。压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W（需提供内部含压缩机及冷凝器、水箱结构的主机实物图片及开机界面含有压缩机及冷却系统水箱温度的实物图片） 4.冷凝管设计（需提供能证明冷凝管结构设计的实物样图）： 4.1 为提高蒸馏冷却效果，防止蒸馏过程产生回吸现象，冷凝管需采用分体结构设计，蒸汽腔位于冷却腔的右侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的顶部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管； 4.2 蒸馏结束后为防止烧瓶内形成真空，造成馏出液回吸，需在冷凝管下端设置防倒吸口。 5.精准蒸馏系统： 5.1 蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500ml或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热。 5.2 主机需设计有自动蒸馏、自动停止系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业。（需提供经由国家相关资质第三方计量检测机构出具的产品检验报告） 5.3 主机需在馏出液接收区设有不少于2组废液排出口，以便蒸馏结束后残液的排出，主机开机界面需有一键排空功能，废液经由内部管路至机器排废口排出（需提供产品设计图或证明其结构的原图照片）； 6.清洗系统： 主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗。 7.短路保护及自动烘干功能（需提供生产商出具的主机开机界面具有该功能的实物图）： 针对高温潮湿的工作状况，加热区极易受潮造成电路短路，主机应设计有漏电保护及加热区自动烘干功能！烘干时间可定时0-999秒，可在单个加热区受潮短路状况下，启动烘干功能，修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。 8.产品配置： 8.1 主机一台、主机内置水箱一个、内置压缩机制冷系统一套、馏出液自锁装置六套、馏出液排废孔（内嵌）、冷凝管固定支架一副、烧瓶置放架一个、蛇形冷凝管6只、500ml烧瓶6只、250ml锥形瓶6只、定制氮气球6只。 8.2 产品操作使用手册一份、装箱清单一份、合格证一份、保险丝两个。 |
| 8 | 150位自动进样器样品盘 | 台 |  | 1 | 性能指标 1. ▲对接进样塔：样品盘与Agilent 7693A 16位液体自动进样器进样塔连接使用，能够与本单位现有仪器Agilent 7890A的工作站软件完全兼容 2. ▲样品位：样品盘具有150个样品位。 3. ▲样品盘架构：样品置于3个可抽取的5 x 10的样品盘上。 4.样品盘远离 GC，最大程度地减少与热源接触。 5.样品盘与多头移液枪兼容。 6.系统支持无颈（圆筒）样品瓶、标准 2 mL 样品瓶和微型样品瓶内插管。 7.技术与环境规范 • 供正常气压下的室内使用 • 海拔不超过4300 m • 操作环境温度介于5 ℃到55 ℃之间 • 操作环境湿度 5% 到 95% • 电源电压波动最高为正常电压的 ± 10% • 7693A自动进样器控制器连接电源为 100–120 VAC 或 220–240 VAC，50/60 Hz，180 VA |
| 9 | 微波消解萃取仪 | 台 |  | 1 | 技术要求： 1.适用于用于植物、生物样、食品、药品、肥料、饲料、环境样、矿物、地质、聚合物、金属、原油、陶瓷、电子废弃物、废水等等各种样品金属元素分析的样品前处理即样品消解，保证安全及样品的数据有效、完整； 2.适用于实验室样品中有机污染物，农药残留含量的萃取分析前处理； ▲3.主机和控制终端为专业一体化（内置触摸屏）。 4.仪器总体要求：最多能够快速地同批次处理40个食品、药品、农产品、土壤、生物样品、污水、环境监测类等相关样品，同时非接触地控制40个样品罐的温度和压力安全，操作简单，高压消解罐无易耗品 ； 5.微波源采用专业双磁控管设计，安装功率≥3150W，微波输出功率≥1800W，微波能量采用垂直双向波导技术，微波从腔体的顶部和侧面两个微波输出口输出微波，保证微波能量场均匀，确保样品充分消解，全功率范围非脉冲控制，连续可调，控制精度：±1W；（提供微波发射口垂直双向的图片证明材料） 6.主机配备功率最大化系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全； 7.主机配备多种接口，采用至少6个USB接口，可通过优盘等导入、导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等； 8.主机门体具有大面积防弹玻璃视窗（尺寸不小于20cm*20cm），直接观察腔内消解罐异常情况，保证开关门安全，具有内置灯光识别反应状态系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段；（投保时需提供可视窗证明材料） 9.内置视频培训教程和文件及EPA、GB等国际标准通用方法，中文操作界面，用户可以直接选择无需特别培训； 10.内置一键式自动消解模式和经典消解模式两种消解模式，用户可自由选择和切换； 11.采用开放式Linux操作平台，结合先进的智能一键式操作技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，全过程无需用户手动输入任何参数，实现一键式消解； 12、主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图； ▲13.温度控制系统：底部安装，温度数据不受液面高度影响，保证精确的温度和最少的用酸量，无需其他的辅助连线实现实时监测40个所有反应罐的温度，并显示每个反应罐的温度柱状图，测温范围：常温-330℃，控温精度1℃； 14.压力控制系统：非接触式全罐压力控制系统，压控系统无需任何的连线与主机相连，40个反应罐内的压力，任何反应罐压力变化达到设定值，自动发出安全警告，并停止微波发射； ▲15.消解罐自动识别监控系统：腔体底部有非接触式红外消解罐自动识别监控系统两套，自动识别用户使用的消解罐状态（如消解罐类型、数量等），智能匹配最适合的消解程序，实现安全完备的自动消解； 16.消解罐工作方式为连续360°同向旋转和180°往复旋转两种方式可选； 17.内罐材质：高性能体状纯TFM材料，材料设计最高耐温330℃，设计最高压力2538psi，实验温状态下：最高耐温260℃，最高耐压1500psig，高压罐体体积≥60mL，超高压罐体体积≥110mL； ▲18.内罐设计：采用压力弹片泄压方式，无防爆膜，金属片等任何耗材，泄压弹片为实心TFM材质，可用酸浸泡清洗；外套与内罐紧密贴合无缝隙，保证操作安全和样品完整性；消解罐放入消解转子后直接上机消解，无须再添加盖子或任何装置； 19.外罐：高性能宇航复合纤维材料，最高耐温600℃，最高耐压10000psi， 能承受如铁锤等重物连续敲击而不发生形变和损坏，以此作为验收标准杜绝使用 金属材质外罐发生电弧打火的安全隐患； 20.消解转子：为高性能体状复合聚合高分子材料，无金属材质，不吸收微波，耐高温及酸碱度极强，轻便易搬动，转子采用和外罐的分离设计，更加安全且容易清洁；（提供外罐和架子的分体证明材料） 21.罐体手动开关：全TFM材料，防腐蚀性高，轻便耐用，适合各类实验者使用； 22.安全性：整机非金属材料外壳设计，具有防爆五层复合钢结构可视化安全门，在危险出现的时能动平行弹出，提前释放横向冲击波，具有防爆可视窗且可正面观察腔内运行情况，保证操作安全。（需提供证明文件）； 23.消解完成后风冷时间≤15min，冷却过程禁止搬运，确保安全； 24.工作条件电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃ 。 二、配置要求： 1.微波消解系统主机 1套 2.一键式智能消解系统 1套 3.非接触底部温度控制系统 2套 4.非接触压力监控系统 1套 5.全自动消解罐智能识别控制系统 2套 6.超高压消解罐整体转子 1个 7.超高压消解保护外罐 24套 8.超高压消解内罐（含内罐，泄压弹片，盖子）24套 9.24位精密控温赶酸装置 （国内配套） 1套 10.40位高压消解罐整体转子 1个 11.高压消解保护外罐 40套 12.全TFM材料罐体手动开关 1个 13.消解罐架 1个 14.随机附件 1套 |
| 10 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 台 |  | 1 | 1.罐体部分拥有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证。 2.随机提供主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的检测报告。 3.高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间。 4.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行。 5.高亮度大触摸屏式操作控制面设置在盖子的前侧，容易操作查看，使用方便。 6.设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V—120V以及AC200V—240V电源规格的产品。 ▲ 7.搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员。 8.灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面镜面抛光、防腐处理，防止液滴附着可能。 9.GLP/GMP检测规则对应。 ▲10.温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45-135℃/45-80℃（预热温度）/45-60℃（保温工程）/65-100℃（溶解工程）/105-135℃（灭菌工程）/80-150℃（干燥工程）。 ▲11.最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。 12.手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间。 13.排气阀：全开放用和慢开放用各一个、辅助排气1个。 14.其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）。 15.冷却风扇：轴流风扇马达。 16.控制器：7英寸大触摸屏，中、英、日三种语言可选。 17.定时功能（任意模式）：1分—999小时59分，分解能力：1分。 △18.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，干燥模式，灭菌干燥模式。 19.附加功能：消耗电力、累积消耗电力、CO2排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数。 20.其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能。 △21.安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀。 22.罐内有效尺寸不小于内径370×H750mm，可同时放入三个灭菌框 23.罐体有效容积：80L。 24.本体重量：约130kg。 25.电源电压：AC200—240V。 26.附属品：灭菌框3个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，长臂夹1个，灭菌效果测试卡30片。 △27.产品随机提供压力容器证明，特检院检测报告，设计蓝图等。 |
| 11 | 医用冷藏箱 | 台 |  | 1 | 1.整体结构:左右对开玻璃门 2.总有效容积：≥650L ▲3.微电脑控制，内置不少于5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度≤0.1°C， LED数码管显示，观察方便。 4.显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 ▲5.设定温度在2～8℃范围调节，能准确控温＜4℃，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。 6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 7.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 9. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 ▲10.压缩机：碳氢制冷剂压缩机，节能环保、质量稳定； 11.冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长； 12.材料：箱体和内板采用彩色喷涂钢板，有效防菌防腐蚀； 13.门：双层钢化镀膜电加热玻璃门，可以保证32℃/85%RH情况下门体无凝露，箱内储品清晰可见。 14.标配自关门组件，任意角度可以自动关门。 15.6层共12个搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品； 16.灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。 17.门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 18.后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。 |
| 12 | 送风定温恒温箱 | 台 |  | 2 | 技术参数： 1.简易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现； 2.可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定； ▲3.通过辅助菜单键，可实现过升防止器、偏差修正、按键锁定等操作； △4.拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能； 5.方式：强制风循环； 6.使用温度范围：RT+10～260℃； 7.温度调节精度：±1.0℃（at210℃）； 8.温度分布精度：±2.5℃（at210℃）； 9.内装：SUS304不锈钢板； 10.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 11.断热材：玻璃纤维； 12.加热器：不锈钢加热管1.5KW； 13.排气口：Φ30mm×2，上面； 14.温度控制方式：PID； 15.温度设定方式：专用的功能菜单键及上下键实现数码设定； 16.测定温度显示：绿色4位LED，数码显示； 17.设定温度显示：红色4位LED，数码显示； ▲18.定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）； △19.运行功能：定值运行、程序运行、快速自动停止、自动开始运 行；程序运行：3段30步（30步×1、15步×2、10步×3）； ▲20.附加功能：偏差修正功能、按键锁定功能、停电补偿功能； 21、传感器：K型热电偶； 22.棚板承重：15kg/层；棚板层数：13层；棚受间距：30mm； 23.透明式观察窗； 24.电源：AC220V 7A；重量：约65kg； 25.附属品：不锈钢冲压网板2件；棚受4件。 |
| 13 | 锌水质自动分析仪 | 台 |  | 1 | 具备功能 △仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料） 技术参数 1.分析方法 阳极溶出伏安法 2.测量范围 0-5mg/L 3.准确度 ±10% 4.重复性/ 精密度 ≤5% 5.零点漂移 ±5% 6.量程漂移 ±5% △7.检出限 0.000329mg/l(需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料) 8.测量时间 ≤30min 9.平均无故障运行时间 ≥720h/次 10.线性相关系数 0.995 11.加标回收率测试 80%~120% 12.实际水样比对试验 ≤10 13.数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出 14.远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析 |
| 14 | 镉水质自动分析仪 | 台 |  | 1 | 具备功能 △仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料） 技术参数 1.分析方法 阳极溶出伏安法 2.测量范围 0-2mg/L 3.准确度 ±10% 4.重复性/ 精密度 ≤5% 5.零点漂移 ±5% 6.量程漂移 ±5% △7.检出限 0.000026mg/L（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料） 8.测量时间 ≤30min 9.平均无故障运行时间 ≥720h/次 10.线性相关系数 0.995 11.加标回收率测试 80%~120% 12.实际水样比对试验 ≤10% 13.数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出 14.远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析 |
| 15 | 铅水质自动分析仪 | 台 |  | 1 | 具备功能 △仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料） 技术参数 1.分析方法 阳极溶出伏安法 2.测量范围 0-5mg/L 3.准确度 ±10% 4.重复性/ 精密度 ≤5% 5.零点漂移 ±5% 6.量程漂移 ±5% △7.检出限 0.000463mg/L（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料） 8.测量时间 ≤30min 9.平均无故障运行时间 ≥720h/次 10.线性相关系数 0.995 11.加标回收率测试 80%~120% 12.实际水样比对试验 ≤10% 13.数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出 14.远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析 |
| 16 | 铜水质自动分析仪 | 台 |  | 1 | 具备功能 △仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供市级，及其以上检验报告证明材料） 技术参数 1.分析方法 阳极溶出伏安法 2.测量范围 0-5mg/L 3.准确度 ±10% 4.重复性/ 精密度 ≤5% 5.零点漂移 ±5% 6.量程漂移 ±5% △7.检出限 0.000192mg/L（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料） 8.测量时间 ≤30min 9.平均无故障运行时间 ≥720h/次 10.线性相关系数 0.995 11.加标回收率测试 80%~120% 12.实际水样比对试验 ≤10% 13. 数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出。 14. 远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析，帮助客户快速解决仪器故障问题 |
| 17 | 六价铬水质自动分析仪 | 台 |  | 1 | 技术参数 1.测量方法:二苯碳酰二肼分光光度法 2.测量范围:0～1.0/2.0/5.0 mg/L（可扩展） 3.重复性:≤5% 4.精密度:≤5% 5.准确度:±5% 6.零点漂移:±5% 7.量程漂移:±5% 8.定量下限:≤0.03mg/L 9.检出限:≤0.01mg/L 10.实际水样对比试验:≤15% 11.测量间隔时间:间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量 12.校准模式:自动校准（可设置校准间隔）、手动/远程触发校准 13.一次测量试剂消耗量:约1.0 mL 14.电源要求:220VAC±10%/50±0.5Hz 15.模拟输出及通讯:4～20mA RS-232/RS-485 16.工作环境:5～45℃，RH≤90% 17.具备网络化质控功能，远程标样核查，仪表状态远程监控及软件远程在线升级 18. 自动/手动/网络远程测量、清洗与校准 19. 故障报警、试剂余量预警、上电自检、开门检测、断电保护功能 20. 支持4-20mA、RS232、RS485通讯接口以及MODBUS通讯协议 |
| 18 | 砷水质自动分析仪 | 台 |  | 1 | 技术参数 1.测量方法:溶出伏安法 2.测量范围:砷（As） 0～2mg/L（可扩展） 3.重复性（精密度）:≤5% 4.准确度（示值误差）±10% 5.检出限 砷（As）:≤0.001mg/L 6.定量下限 砷（As）:≤0.010mg/L 7.零点漂移:±5% 8.量程漂移:±10% 9.触发模式:间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量 10.尺寸:600mm（高）*435mm（宽）*365mm（深） 11.重量:约30Kg（不含试剂） 12.工作环境:+5℃～45℃，RH≤90% 13.电源要求:220VAC ±10%/（50±0.5）Hz 14.模拟输出及通讯:4～20mA、RS-232、RS-485 15.功耗 :＜200W 16.采用试剂模块化设计，可实现对试剂的整体更换及维护等操作； 17.采用动态标准加入法进行测量，具有更低检出限和更高的稳定性； 18.多组合消解方式，可确保测量不受有机物等因素干扰； 19.采用高精度注射泵作为标液计量，计量最小体积可小于1uL； 20.采用玻碳电极作为工作电极，可减少采用滴汞电极汞的二次污染； 21.测量不受盐度影响，可适应0~35‰范围内任何盐度的水体测量； 22.具备自动清洗与校准、断电保护和自动报警及预警功能（如：异常信息告警、漏液告警、和试剂余量不足告警等）； 23.仪器具备自动清洗功能、自动校准、远程状态显示和远程数据传输； 24.仪器具备自动量程切换功能，内置有智能的水样稀释系统，可根据水样浓度自动判定稀释倍数，从而调整至最佳的测量范围，确保测量结果更加稳定可靠； 25.具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能； 26.同时具备4-20mA、RS-232、RS-485、DI、DO等通讯接口，可满足不同应用场景的对外通讯要求 |
| 19 | 汞水质自动分析仪 | 台 |  | 1 | 技术参数 1.测量方法 阳极溶出伏安法 2.测量范围 0～0.1mg/L 可扩展 3.示值误差 ±10% 4.精密度 ≤5% 5.零点漂移 ±5% 6.量程漂移 ±5% 7.检出限 ≤0.0001mg/L 8.模拟输出 4-20mA 9.通讯功能 RS232/RS485（MODBUS-RTU通信协议） 10.采用试剂模块化设计，可实现对试剂的整体更换及维护等操作； 11.采用动态标准加入法进行测量，具有更低检出限和更高的稳定性； 12.多组合消解方式，可确保测量不受有机物等因素干扰； 13.采用高精度注射泵作为标液计量，计量最小体积可小于1uL； 14.采用玻碳电极作为工作电极，可减少采用滴汞电极汞的二次污染； 15.测量不受盐度影响，可适应0~35‰范围内任何盐度的水体测量； 16.具备自动清洗与校准、断电保护和自动报警及预警功能（如：异常信息告警、漏液告警、和试剂余量不足告警等）； 17.仪器具备自动清洗功能、自动校准、远程状态显示和远程数据传输； 18.仪器具备自动量程切换功能，内置有智能的水样稀释系统，可根据水样浓度自动判定稀释倍数，从而调整至最佳的测量范围，确保测量结果更加稳定可靠； 19.具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能； 20.同时具备4-20mA、RS-232、RS-485、DI、DO等通讯接口，可满足不同应用场景的对外通讯要求 |
| 20 | 系统集成升级和自动质控单元 | 套 |  | 各1 | 质控模块 1. 仪器介绍 主要用于水质自动在线监测仪的加标回收率、空白核查和标样核查等质控测试。可适用于多种水质在线监测因子的质控，包括但不限于氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等。 2. 仪器特点 2.1单台仪表可同时实现4个测量因子的质控功能，具体包括加标回收率、空白核查、标样核查等功能； 2.2质控功能不受测量因子类型的限制； 2.3空白核查和标样核查配有单独的管路，可根据实际情况任意调整核查液浓度； 2.4加标回收率的标液浓度和标液体积可进行任意设置，同时系统可根据实际水样的测量结果智能调整标液的加入量，确保加标回收率测试过程与实验室保持一致； 2.5具备智能液位检测系统，缺液时仪表会进行告警； 2.6采用高精度注射泵计量标液，标液的加入量控制在水样总体积的1%以内，避免标液对水样的测量影响； 2.7超大水样体积，可满足不同因子、不同品牌的测试需求； 2.8具有故障报警、上电自检和断电保护等功能； 3. 仪器功能 3.1质控仪包括加标回收率和核查模块，其中主机为加标回收率模块，核查模块必须搭配主机方能使用。单台质控仪可同时支持四个不同监测因子的质控功能。 3.2针对加标回收率测试中，采用注射泵进行标液加取，该方式可实现0.1~2.0mL范围内任意标液体积的精确加取，其准确度和精密度分别可达到±1.0%和≤0.5% 3.3质控仪可根据实际水样的浓度调整标液的加入量，确保标液的加入为水样原待测物质的0.5~2.0倍，保证加标回收率的科学性。 4. 应用领域 地表水（江河湖水）在线监测 饮用水（饮用水源地、自来水及地下水）在线监测 工业废水在线监测，如制药、石化、造纸、纺织、化工、冶金、食品、废水处理等行业； 生活污水在线监测 5. 技术参数 5.1质控功能：加标回收率、空白核查、标液核查 5.2质控通道数：4 5.3标液计量重复性：≤0.5% 5.4标液计量准确度：±1.0% 5.5标液计量体积范围：0.1~2.0mL范围内任意体积 5.6加标池定量体积：150mL、200mL、250mL和500mL可选 5.7触发模式：间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量。 5.8工作环境：+5℃～45℃，RH≤90% 5.9输出及通讯：RS-232 5.10功耗：＜300W 系统集成功能 1.具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式； 2.具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； 3.具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令； 4.能够实现对铜、锌、铅、镉、汞、砷、六价铬等进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，提供质量控制相关认证证书等证明材料，并具备自动留样功能； 5.确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输； 6.具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能； 7.具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台； 8.存储不少于10年的原始数据和运行日志； 9.水质在线分析仪及控制单元须具有三级管理权限； 10.系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 预处理单元 1.投标人应提供针对性的配水和预处理方案。 2.配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。 2.1配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求； 2.2配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； 2.3配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； 2.4具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； 2.5能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； 2.6配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； 2.7所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； 2.8针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 控制单元 控制单元对预处理单元、分析单元（分析仪）、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。 功能 1.具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统； 2.具备自动采集数据功能，包括自动采集水质在线分析仪数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台； 3.具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试； 4.具备对水质在线分析仪的启停、校时、校准、质控测试等控制功能； 5.具备对留样单元的留样、排样的控制功能； 6.能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能； 7.具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置； 8.具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能； 9.具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。 自动采样器 根据水质自动监测站的建设模式配备相应采样装置，水质自动监测站必须配备自动采样装置。采样方式可编程多种采样模式如超标留样、常规留样和紧急留样等方式。 1.留样瓶数：24个瓶，由惰性材料制成，易清洗，容量1000mL； 2.采样方式：可实现时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式； 3.留样方式：可实现超标留样、同步留样等多种留样方式； 4.润洗：仪器采样前自动润洗采样管路，保证每次采集样品的独立性和代表性； 5.排空：每次完成采样，可自动排空管内水样，以保证采样和留样管路不会残留水样或杂物； 6.支持RS232、RS485通讯接口以及MODBUS通讯方式； 7.采用触摸屏，中文界面显示，具有的用户权限管理； 8.低温冷藏：压缩机制冷方式； 9.历史记录：具有告警记录、采样记录、开关门记录； 10.断电保护：断电仪器自动保护，上电自动恢复工作，仪器参数保持不变； 数据采集传输单元 1.数据采集与存储 1.1采集水质在线分析仪的监测数据，并分类保存； 1.2采集水质在线分析仪和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； 1.3能够实时采集视频信息并传输至中心平台； 1.4断电后能自动保存历史数据和参数设置。 2.数据传输与通讯 2.1设备数据接口同时满足有线网络和无线网络传输方式，满足数据传输要求; 2.2具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 废液处理装置 根据水质自动监测站的建设模式配备相应废液处理装置，废液处理装置需采用三级废液处理装置。 |
| 21 | 便携式全自动紫外分光测油仪 | 台 |  | 1 | 1.功能指标 △1.1设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机集成在一个机箱内（需提供实物整体照片证明），光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。 △1.2具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式传感器探测方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%（需提供经由国家相关资质第三方机构出具的计量证书证明），广口瓶直接上机萃取。 △1.3仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量等过程全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器（需提供经由国家相关资质第三方机构出具的计量证书证明）注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。（需提供实物照片证明） △1.4具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。（提供实物安装照片证明） 1.5具备自动破乳功能：多通阀与注射泵相结合，自动滴入破乳液。（提供实物安装照片证明） 1.6具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。 △1.7具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（提供实物安装照片证明） 1.8具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件，集扫描、分析、计算于一体。 1.9具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。 1.0分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。 1.11交直流两用：可使用内置锂电池，亦可使用220伏交流电。 1.12便携式外箱尺寸≤420（L）×280（B）×600（H）mm，整机重量≤20kg。 2.技术指标 2.1一键定标：仪器自动稀释单标制作标准曲线，标准油样自动检测。 2.2基线稳定性：零点实时自动调整，消除基线漂移影响。 2.3仪器检出限：≤0.005mg/L。 2.4准确度误差：±2%。 2.5重复性：RSD≤2%。 2.6测量范围：样品无稀释情况下0-16mg/L，高浓度（>16mg/L）条件下触发自动稀释。 3.配置 3.1便携式测油仪一体机1套（内置锂电池）。 3.2数据处理工作站1套。 3.3比色皿2套。 3.4充电器1套。 3.5硅酸镁4根 3.6萃取瓶：2个 3.7锂电池：另配1个 |
| 22 | 便携式水质氨氮检测仪（中浓度） | 台 |  | 1 | 1.测量模式 1.1测量范围：0.00 to 3.00 mg/L（mg/L）NH3-N 1.2解析度：0.01 mg/L（mg/L） 1.3精度@25ºC/77ºF：读数 ±4% ± 0.04 mg/L（mg/L） 1.4标准方法：改编ASTM水和环境技术手册，D1426-93 奈斯勒方法 2.光学系统 2.1光源模式：硅光电池，LED @ 420 nm 2.2滤波器带宽：8 nm ±1.0 nm 3.其他指标 3.1数据管理：50个读数存储 3.2电源模式：3×1.5AAA高性能电池，在测量模式下，15分钟不用后自动关机 3.3使用环境：0 to 50°C（32 to 122°F），RH max 100%，符合IP67防水标准 3.4尺寸重量：主机尺寸：≤142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")，主机重量：≤380 g (13.4 oz.) 4.专属附件 玻璃比色皿：HI731397 玻璃比色皿（HI731331+HI731336），规格：外径24.6mm（内径22mm），4套/组 5.测量试剂 HI93700-01 氨氮LR试剂，预测次数：100次；HI93700-03 氨氮LR试剂，预测次数：300次 6.标准曲线核定组 HI97700-11 氨氮NIST测量曲线标定组，标准值@25ºC：0.00 and 1.50 ± 0.01 ppm（mg/L）NH3-N |
| 23 | 便携式水质氨氮检测仪（低浓度） | 台 |  | 1 | 1.测量模式 1.1测量范围：0.00 to 10.00 mg/L（mg/L）NH3-N 1.2解析度：0.01 mg/L（mg/L） 1.3精度@25ºC/77ºF：读数 ±5% ± 0.05 mg/L（mg/L） 1.4标准方法：改编ASTM水和环境技术手册，D1426-93 奈斯勒方法 2光学系统 2.1光源模式：硅光电池，LED @ 420 nm 2.2滤波器带宽：8 nm ±1.0 nm 3.其他指标 3.1数据管理：50个读数存储 3.2电源模式：3×1.5AAA高性能电池，在测量模式下，15分钟不用后自动关机 3.3使用环境：0 to 50°C（32 to 122°F），RH max 100%，符合IP67防水标准 3.4尺寸重量：主机尺寸：≤142.5 * 102.5 * 50.5 mm (5.6* 4.0* 2.0")，主机重量：≤380 g (13.4 oz.) 4.专属附件 玻璃比色皿：HI731397 玻璃比色皿（HI731331+HI731336），规格：外径24.6mm（内径22mm），4套/组 5.测量试剂 HI93715-01 氨氮MR试剂，预测次数：100次；HI93715-03 氨氮MR试剂，预测次数：300次 6.标准曲线核定组 HI97715-11 氨氮NIST测量曲线标定组，标准值@25ºC：0.0 and 6.0 ± 0.2 ppm（mg/L）NH3-N |
| 24 | 应急现场环境勘察所用的无人机（VOC、C12、HCl、SO2、CO、NOx、HCHO） | 台 |  | 1 | 1.无人机 1.1称电机轴距：643mm 1.2外包装箱尺寸 ：≤790mm×390mm×290mm 1.3外形尺寸（折叠） 折叠（不包含桨叶和起落架）：722×247×242 mm（长×宽×高） 1.4最大起飞重量：6.14kg 1.5最大额外负载：1.4 kg 1.6 GPS 定位悬停精度绝对值 垂直：± 0.5 m，水平：± 1.5 m 1.7视觉定位悬停精度绝对值 垂直：± 0.1 m，水平：± 0.3 m 1.8最大上升速度 垂直：5 m/s 最大下降速度 垂直：3 m/s 1.9最大水平飞行速度 ：80 km/h（S 模式/A 模式）61.2 km/h（P 模式） 1.10最大飞行海拔高度 普通桨：3000 m 最大可承受风速： 12 m/s 1.11最长飞行时间（空载、大容量电池）： 38 分钟（空载） 工作环境温度： -20°C 至 50° C 1.12机体外观：飞行器外观完整，无导线裸露在外 1.13单人作业前准备时间 ：为了提升效率，单人必须在 3 分钟内完成作业前准备 1.14单人更换螺旋桨时间：为了提升效率，在更换桨叶时，单人必须在1分钟内完成螺旋桨更换 1.15无人机防雨等级：多旋翼无人机的防雨等级IP43 1.16夜航灯：具备夜航灯，并可通过 App 控制夜航灯开关，提升夜间飞行的安全性 1.17机臂灯可关闭：支持关闭机臂灯，以便执行隐蔽任务 1.18图传加密：图传链路通过 AES-256 技术进行加密 1.19最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于 8 km（FCC） 1.20时间同步：支持飞机各模块和负载之间的时间同步，满足精准测绘的需求 1.21遥控器：支持同时接收 FPV 镜头和主相镜头的两路画面； 1.22具有 HDMI、SDI 视频输出接口，USB、CAN 总线扩展接口； 1.23支持不少于 10 个自定义按钮； 1.24同时支持数传链路与图传链路； 1.25配置 LCD 屏幕，可直接显示飞行器飞行信息，包括飞行器电池电量，飞行高度，飞行距离，飞行速度，相机参数设置； 1.26软件功能 1.27双信号控制传输 支持双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信 飞行参数记录 具备飞行参数记录单元，其记录包括身份识别编码、速度、高度、航迹、飞行姿态、航向、地面站规划记录、通讯链路异常报告、地面站操纵记录、传感器记录、系统故障记录、卫星数量记录、电量和电压记录等，飞行参数可存储、导出并回放； 1.28无人机可持续存储数据能力≥50h 1.29航线规划功能：具备地图轨迹显示功能和导航控制功能，包括飞行轨迹在地图上实时显示、预定飞行轨迹与实时飞行轨迹同步显示、地图数据库管理、导航控制、相关坐标等。 1.30具备无人机遥控、更改飞行高度和速度、在地图上设置编辑或更改航点信息与航线并实时显示、预设多条任务航线等任务规划功能。 1.31在软件地图页面选取需要飞行的任务航点后，软件可将这些任务航点自动生成为飞行航线，进行自动飞行拍照，无需用户干预。 1.32能够自定义设置最大飞行高度、最远飞行距离、返航高度等参数。 1.33自检功能：当飞行控制、电池电压、发动机转速、遥控遥测等信号模块或部件发生故障时，控制站应能进行声、光报警，自动锁定多旋翼无人机、禁止飞行 1.34低电返航功能：飞行器应能判断电池电量。电量不足时，地面站软件应能提示用户执行返航。若用户在设定时间内未做选择，则飞行器将自动返航 链路中断返航功能 当多旋翼无人机处于飞行状态，发生通信链路与控制站中断时间超过预设安全阈值时，应能立即执行预设的安全返航。 1.35遥控信号中断返航功能：当飞行器与遥控器失去通讯信号时，飞行器能够终止飞行任务并按照原路径自动返回航点并降落；在返航过程中，如信号恢复正常，用户可以通过遥控器取消返航。 1.36异常情况报警功能：当无人机发生电量不足、超速或失速飞行、姿态角超过规定范围、定位卫星数量不足、发动机异常、通信中断等情况时，控制站应能进行声、光报警 1.37测绘航拍区域：可根据用户设定的飞行区域以及飞行器相机参数，智能规划飞行航线，执行航拍任务，并支持将航线任务保存至本地。支持将拍摄得到的照片导入电脑端 2D、3D 重建软件，生成拍照区域的二维、三维地图。 2.搭载气体监测仪 ▲2.1可同时监测VOC、Cl2、HCl、SO2、CO、NOx、HCHO多种特征污染参数，配合无人机气体实时监测软件系统实时查看无人机所处环境的气体实时数据。检测气体：VOC、Cl2、HCl、SO2、CO、NOx、HCHO等可灵活替换。 2.2检测原理：电化学原理； 2.3重量：≤600 克（标准 6 参数）； 2.4尺寸：≤240×140×60mm； 2.5供电：12-24V； 2.6数据传输方式：GPRS /数传； 2.7工作环境温度：(-20~+60)℃； 2.8工作环境湿度：＜95% RH； 2.9设备寿命：气体器件寿命 2 年 ▲3.配置：无人机1台、气体监测仪1台、镜头1个、遥控器1个、起落架2个、螺旋桨1对（4个）、174.6Wh智能电池2个、37.39Wh智能电池1个、充电器1个、电源线1根、双A口USB连接线1根、USB延长线1根、遥控器背带1根、MicroSD卡（64G）1张、云台减震球3个、螺丝刀组合（H1.5内六角、一字螺丝刀）1套、Cendence摇杆防尘罩1对、安装工具1个、尾部接口保护盖螺丝6个 包含无人机、镜头保险，无人机操作培训 |
| 25 | 真空箱环境气体采样器 | 台 |  | 1 | 1.技术特点 采样气袋被动采样法，采集样品无过程污染 ▲通过国家本安防爆认证，Ex ib ⅡA T3 Gb防爆证书 多种采样方式，满足各类采样控制的需求 实时压力监测，气袋采满自动保护 整机模具化生产，美观，轻巧，携带方便 可充电高性能锂电池，支持长时间采样 ▲具备气袋自动清洗功能，配可调高度三脚支架 宽温LCD显示屏，中文菜单操作，操作简单，良好的人机交互界面 专门研制的采样泵，长寿命，高可靠性，采样速度分级控制 2.技术指标 主要参数; 参数范围; 分辨率. 采样时间; 99h59min内任意设置; 1 min. 定时采样; 24小时制. 采样速度; 1～4（档）. 清洗次数; 1～4（次）. ▲压力; 采样 吸气: （-1～-6）kPa （可调）; 0.01kPa. 清洗 排气: （+1～+6）kPa （可调; 0.01kPa. 清洗 吸气: （-1～-6）kPa （可调）; 0.01kPa. 限制 吸气: -8kPa（保护压力）; 0.01kPa. 环境温度; (-30～99)℃; 0.1℃. 外型尺寸(长×宽×高)≤395mm×170mm×270mm 主机重量≤ 2.0kg 工作电源 内置锂电池（DC12.6V） 防爆类型 本安型 防爆标志 Ex ib ⅡA T3 Gb |
| 26 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 台 |  | 1 | 1.设备用途 1.1采用重量法或β射线吸收法进行污染源烟尘浓度测试；采用定电位电解法和溶液吸收法测量烟气浓度；烟尘烟气可同步采样或测量，可选配多种采样管，一机多用。 2.主要参数 2.1△一台主机可以实现重量法烟尘采样、β射线烟尘浓度测量、电化学法烟气测量、溶液吸收法烟气采样等多种功能； 2.2基于皮托管平行法等速采样原理，能够自动测量、跟踪烟气流速，等速采集烟尘，采样精度高； 2.3添加气体交叉干扰修正算法，具有CO对SO2的自动修正功能（符合HJ 57-2017标准），配置抗H2干扰的CO传感器（符合HJ 973-2018标准）； 2.4仪器具有防倒吸功能，采用多级滤尘滤芯保护气路及采样泵； 2.5采用不小于7寸高亮触摸彩屏的同时设有按键区，兼具触屏及按键两种操作方式； 2.6可连接上位机平台或手机APP，随时检测仪器的运行状态及现场数据； 2.7配置高速微型热敏打印机，方便现场数据打印。 2.8▲支持β射线吸收法（预留功能）质量测量原理，产品通过第三方机构认证，具有计量器具型式批准证书及型式评价报告。 3.主机技术指标 参数范围; 分辨率; 示值误差. 采样流量; 烟 尘; (10.0～100.0)L/min; 0.1L/min; 优于±2.5%. ▲烟 气; （0.1～2.0）L/min; 0.001L/min; 优于±2.5%. 流量控制稳定性; <±2% (电压在180~250V，阻力在3~6kPa内变化). 烟气动压; (0～2000)Pa; 1Pa; 优于±2%FS. 烟气静压; (-25.00～+25.00)kPa; 0.01kPa; 优于±4%FS. 流量计前压力; (-50.00～0.00)kPa; 0.01kPa; 优于±2.5%FS. 流量计前温度; (-55.0～125.0)℃; 0.1℃; 优于±2℃. 烟气温度; (0～500)℃; 1℃; 优于±3℃. 干、湿球温度; (0～100.0)℃; 0.1℃; 优于±1℃. O2; (0～25.0/30.0)%; 0.1%; 示值误差：优于±2.5%； 重复性：≤2%； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内示值变化≤5%。. SO2; (0～5700/15000)mg/m3; 1mg/m3. NO; (0～1300/6700)mg/m3; 1mg/m3. NO2; (0～200/2000)mg/m3; 1mg/m3. CO （带H2补偿）; (0～5000/25000)mg/m3; 1mg/m3. 大气压; (50.0～115.0)kPa; 0.1kPa; 优于±2.5%. 烟尘泵负载能力; ≥40.0L/min (阻力为 -20kPa时). 最大采样体积; 99999.9L; 0.1L; 优于±2.5%. 数据存储能力; 40000组. 整机重量; ≤8.0 kg. 4.低浓度烟尘采样管技术参数： 4.1主 要 特 点 适用于捕集固定污染源废气中浓度低于50mg/m3的颗粒物； 结构紧凑，适用于新标准HJ836-2017的相关要求； 采用24V直流电源加热，加热温度可以设定并自动调节； 采用钛合金材料，重量轻、耐腐蚀、自损耗低、性能稳定； 采用直径Ф47mm的滤膜收集颗粒物； 采用整体称重方式，一体式采样嘴整体称重； 高效滤膜加热装置，针对高湿低尘的工况； 将滤膜、滤膜上游部件和滤膜托架作为一个整体进行称重。 仪器配置：1、主机 1台 4.2附件箱1套（含打印机（打印机 + 信号线）1套、锂电池(25.6AH) + 充电器1套、四合一组合管线1套、干燥缓冲瓶（带硅胶连接管）1套、玻纤滤芯1个、外连接管1根、电源线1根、烟气过滤芯1个、打印纸1卷、3#滤筒3个、烟枪接地线1根、标定专用接头1个） 4.3主机说明书2份 4.4合格证+保修卡+装箱单各一份 4.5钛合金烟尘采样管(1.5m)1根 4.6烟气取样管/含湿量采样管1套 4.7 采样嘴(6、8、10、12、14、16)各一个 4.8背带1根，1.5采样枪一支整体钛合金材质带加热，一体式采样头一箱24只钛合金材质。 主要参数; 参 数 范 围. 材 质; 钛合金. 重 量; 约2.15kg. 最低检出限; 1.0 mg/m3（采样体积1m3时）. 皮托管系数; 0.84±0.01. 滤膜直径; Ф47mm. 加热温度; （80～160）℃. 取样管长度; 标准1.5m,可定做. 测孔直径要求; ≥Ф80mm. 工作电压; DC24V. 加热功率; 200W. |
| 27 | 紫外差分烟气综合分析仪 | 台 |  | 1 | 一、技术特点： 1.采用差分吸收光谱技术，热湿法，全程伴热，采样过程中水分完全气化。 ▲2.采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段，SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程控制。 3.长光程设计，检出下限低，量程范围宽。 4.具备气密性自动检测、自动/手动校零、采样结束后自动清洗气路等功能。 5.烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数。 △.6双操控系统，支持手操器遥控和主机按键触控两种操控模式，各烟气成分浓度曲线实时显示，显示比例最大放大32倍。 7.配置高速低噪声微型热敏打印机。 8.配备丰富人机接口，支持鼠标、U盘、键盘、触摸板、打印机等设备。 △9.预留物联网模块接口，可拓展物联网功能。 ▲10.采用一体化设计，功能高度集成，无需繁琐的管路连接，取样管可拆卸，可另外根据需要选配不同长度的取样管。 11.交、直流双供电工作模式，保证在无交流电的场所也能正常工作。 ▲12.与一体式烟气流速监测仪搭配使用，工况测量数据一键获取。 13.具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能。 二、技术参数： 1.▲SO2 低量程：(0～430)mg/m3 分辨率0.1mg/m3 高量程：(0～4300)mg/m3 ＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3 ≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3 示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s 稳定性：1h内示值变化不大于5％ 2.NO量程范围(0～1340)mg/m3 ＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3 ≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3 示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s 稳定性：1h内示值变化不大于5％ 3.NO2量程范围(0～1030) mg/m3 ＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3 ≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3 示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s 稳定性：1h内示值变化不大于5％ 4.O2量程范围(0～30)% 分辨率0.01% ＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3 ≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3 示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s 稳定性：1h内示值变化不大于5％ 5.烟气湿度 (0～40)% 分辨率0.1% 准确度不超过±2% (40～60)% 分辨率0.1% 准确度不超过±4% 6.△主机重量 ＜5.0kg 三、仪器配置： 主机1台、平板手操器1台、电源适配器1套、一体式烟气流速监测仪1套、蓝牙热敏打印机1套、其他必要的配件1套。 |
| 28 | 多功能声级计 | 台 |  | 8 | 1.基本性能 1.1执行标准 GB/T 3785.1—2010 1级/ IEC 61672-1：2013 Class 1； GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1。 1.2传声器：预极化测试电容传声器。 1.3声压级测量范围： A计权声级20 dBA～143 dBA； C计权声级25 dBC～143 dBC； Z计权声级30 dBZ～143 dBZ； C计权峰值声级60 dB～146 dB。 1.4频率范围：10 Hz～20 kHz。 1.5本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ（以1 μV为0 dB）； 1.6Ａ/Ｄ位数：24位。 1.7采样频率： 48 kHz。 1.8检波特性：真有效值数字检波。 1.9显示器：4.3英寸电容型触摸屏。 1.10主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图； 1.11主要测量功能：积分、统计分析、24小时自动监测； 1.12主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等； （注：x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）。 1.13测量时间：1 s到96 h任意设置。 1.14数据存贮：16 G内部存储，最大支持64 G TF卡（选配）。 1.15输出接口：AC（交流）、DC（直流）、RS-232、USB接口、Lan网口、4G、WIFI、蓝牙。 1.16电池： 10000 mAh锂电池，正常模式续航8小时以上，24小时测量模式续航1天以上。 1.17电源：9V DC电源（20W）快充 2其它性能 2.1 GPS定位功能： 测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录。还可利用GPS定位信息测量运动方向、两点直线距离； 2.2 TF卡大容量存贮功能（选配）： 测量结果以文本文件格式保存在TF卡中，这些文件可用PC记事本软件直接打开（外部修改过的文件放入仪器将不能被识别）； 当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘。 2.3录音功能： 录音格式：48000采样频率，24位精度； 文件格式：WAV格式； 录音时间：无限，直到内存满（连续录音时录音文件每小时会拆分成一个文件）； 回放：可用仪器播放，也可用PC播放。 配置清单：户外监测箱、打印机、测试杆、延伸电缆。 |
| 29 | 声校准器 | 台 |  | 6 | 1.符合GB/T 15173-2010/IEC 60942：2017对1级声校准器的技术要求。具有声负反馈功能，稳定性好，有94dB和114dB两个声压级。 2.准确度 1级 3.标称声压级 94 dB和114 dB 4.声压级准确度 ±0.25 dB 5.频率 1000 Hz 6.频率准确度 ±1% 7.总失真 ≤2.5% 8.外形尺寸（mm）≤72×72×42 9.适用传声器尺寸 Φ23.77 mm（1″） 10.工作温度范围 - 10 ℃～50 ℃ |
| 30 | 流速仪 | 台 |  | 3 | 1.技术要求： 1.1旋桨回转直径：Φ70mm 1.2旋桨水力螺矩：H=120mm 1.3仪器起转速度：V0≤0.050m/s 1.4测量误差：＜1% 1.5最小采样水深0.03m 1.6仪器测速范围：0.060～8.000m/s 1.7流量容量显示：0-99.9999m3/S 1.8仪器工作水深：标准1.6m 1.9涉水测量方式：测杆安装Φ16mm×1.6m(可卸成四节，测杆带测度， 可以测量水深) 1.9管道测流安装：内撑式专用测杆 1.10讯号频率：每转两个信号 1.11使用环境水温：0～35℃ 1.12连续工作时数：24h 1.13检定公式均方差：m≤1%，V<0.2m/s时， 1.14相对误差δ≤±5% 1.15带第三方传感器校准证书 1.16带采集软件，可以通过电脑实时采集，实时打印 1.17存储形式：内存卡（可以连续存储一年数据） 1.18数据导出：EXCEL表格 1.19数据连接方式：USB接口 1.20存储方式：存储卡，自动存储功能 1.21测量介质：淡水，海水，污水，清油等 |
| 31 | 溶解氧测量仪 | 台 |  | 2 | 一、技术特点 1.用户可自行更换探头和电缆，野外可选择极谱法或原电池法传感器，实验室可选择自带搅拌的BOD 探头 2.快速反应时间：使用标准膜，8秒即可达到最终值的95％ 3.按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准，并自动 获得气压补偿 4.IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电 池仓进水也不影响或损坏仪器电路 5.MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固 6.不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中夜光键盘和背景光显 示屏便于在昏暗环境下操作 7.夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作 8.寿命长、耗材少，平均使用成本低 9.可存储50组数据，无需手动记录数据 二、技术参数 1.1溶解氧（%空气饱和度） 测量范围：0至500%； 分辨率：0.1%或1%空气饱和度（可选）； 准确度：0至200%：读数之±2%或2%空气饱和度，以较大者为准； 200至500%：读数之±6% 1.2溶解氧（毫克/升） 测量范围：0-50 毫克/升； 分辨率：0.01毫克/升或0.1 毫克/升（可选）； 准确度：0-20毫克/升；读数之±2%或0.2 毫克/升，以较大者为准； 20-50 毫克/升：读数之±6% 1.3温度（野外耐用电缆） 测量范围：-5 至 70℃； 分辨率：0.1℃； 准确度：±0.2℃ 1.4温度（实验室级电缆） 测量范围：-5 至 70℃； 分辨率：0.1℃； 准确度：±0.35℃ 1.5盐度补偿：0-70ppt（手动输入，自动补偿） 主机规格：216mm× 83mm× 23mm 重 量：475克（含电池） 电 源：2节2号碱性电池，可工作不低于400小时；低电量指示 电 缆：备有1、4、10、20、30米和100米标准电缆可供选择，特制长度可达100米 三、保 修 期 主机:三年；电缆:两年；极谱法传感器:一年；原电池法传感器:半年 盐度补偿 0-70ppt（手动输入，自动补偿） 数据记录 可存储50组数据（含日期和时间） 配置：主机1台，备有4米标准电缆 |
| 32 | 林格曼烟气浓度图 | 台 |  | 2 | 产品参数： 1.林格曼黑度等级0～5级； 2.外形尺寸：105×35CM； 3.每一等级林格曼图尺寸：21×14CM； 4.可观测距离10～50米； 5.可放置在三脚架上使用亦可手持使用。 |
| 33 | 测烟气黑度望远镜 | 台 |  | 1 | 产品参数： 1.林格曼黑度等级0～5级； 2.视角放大率10倍； 3.可观测距离10～1000米； 4.物镜通光孔径50毫米； 5.分划面摄像倍率2倍； 6.误差不大于0.5级。 |
| 34 | 手持GPS | 台 |  | 6 | 1.GPS性能:72通道 北斗B1、GPS L1、GLONASS L1支持SBAS, 定位精度：单点定位< 3-5米(2D RMS)，1-3米(MSAS/WAAS/EGNOS)。 2.GPS模式：支持室内模拟定位，支持北斗单独解算，支持用户自定义定位模式。 3.电源：三种供电方式：两节AA碱性电池可工作12小时以上、两节AA镍氢电池可工作15小时以上、锂电池可工作20小时，支持USB供电。 4.屏幕特性、及按键：不得小于2.4英寸TFT彩色非触摸屏幕，阳光下可读，240×320像素。 5.按键：电源键、翻页键、菜单键、2个地图缩放键、摇杆方向键（便于野外单手操作机器）。 6.物理指标：尺寸不大于112mm*68*37,重量约126g（不含电池）。 7.环境特性：IP67防尘防水等级，不能为IPX7，主机必须具备防尘等级，抗1.5米跌落。 8.数据通讯与存储：数据接口-USB、支持NMEA0183输出；存储-4G内存、支持Micro SD/Micro SD卡，可扩展至32G。 9.导航：内置全国高等级路网图，村级以上城镇点图，支持直线和沿路导航，内置各种兴趣点信息，支持兴趣点查询和导航。 10.坐标系统：支持WGS84、北京54、西安80、CGCS2000和用户自定义坐标系统 11.配套软件：配备GIS数据处理软件-GIS OFFICE软件，采集后数据成图、编辑属性特征库。兼容gmt、gmf等数据格式，同时兼容Shp、mif、dxf、csv通用数据格式、可转换各种坐标系，可自定义设置坐标系和投影，对无法到达及没信号的地方能实现偏移测量。 12.电子罗盘和气压测高。 |
| 35 | 数显风速仪 | 台 |  | 5 | 技术指标： 1.风速技术指标： 1.1测定方法： 三杯式 1.2杯体材质： 采用优质铝合金材料 1.3测量范围： 0 30m/s 1.4起动风速： 0.8m/s 1.5测量精度 0.3 + 0.03×V m/s V 实际风速） 1.6可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高 1.7显示分辨率 ：风速 :0.1m/s ；风级 1 级；浪高： 0.1m 2 .风向技术指标： 2.1测量范围 0～360 度； 16 个方位 2.2磁罗盘标示 ：采用 E 、 S 、 W 、 N 国际制符号 2.3起动风速 1.0m/s 2.4测量精度 ：：±½ 方位 2.5风向定北 ：自动定北 3 .行标准： Q/SOUJUI 2006 4 .工作环境温度 10 45 ℃℃；湿度 ≤100%RH （无凝结） 5.供电电源 DC3V 3.4 2.68V 2 节 5 号电池 |
| 36 | 测深仪 | 台 |  | 2 | 1.最大量程：100m 2.测精度：±0.5%F.S（基于20℃水中的标准平面） 3.检测盲区：≤800mm（atF0~FS，根据量程及传感器不同） 4.吃水深度：≥800mm 5.侦测方式：0.1～100Hz/s（订货无特别要求时，默认1Hz/s）波 束 角：18°±2° 6.工作频率：50kHz～200kHz（根据配套传感器而不同） 7.输出信号：4~20mA、RS485（可定制其它信号输出） 8.仪表工作参数： 8.1显 示：LCD背光多信息屏，四位水深值+15种现场数据显示 8.2显示分辨率：d=1mm/1cm（用户自己设定） 8.3键 盘：五位轻触按键 8.4测量温度：- 30℃～70℃ ；存储温度：- 20℃～70℃ 8.5工作湿度：≤80％RH 无结露（仪表） 8.6存储湿度：≤70％RH 无结露（仪表） 8.7外形尺寸：235×115×70mm 8.8工作电压：内置充电锂电池供电，间歇待机时间约6小时 9.传感器工作参数： 9.1应用介质：淡水,海水（定货时确定） 9.2传感器引线：10m, 引线在出厂前已作声学匹配 9.3机器重量：整机净重≤3.5Kg，含手提箱包装后毛重≤4.5Kg 9.4包装尺寸：含手提箱37×25×37Cm 9.5安装方式：仪表手持便携式；传感器1吋螺纹安装。 9.6专用充电器：输入电压：110~240VAC 50/60Hz 9.7输出电压：12.6VDC 350mA |
| 37 | 样品储存车载冰箱 | 台 |  | 2 | 1.容 积30L 2.温度范围-19~10℃（每度可调可控） 3.额定电压DC12-24V （AC220V） 4.额定功率45W 5.外形尺寸560×400×397mm 6.商品重量18kg 7.制冷剂用量R134a 8.功能特点 采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、精准。可调范围 -19℃～10℃； 9.保温时长：放入温食物可保持温度40℃以上6-8小时； 10.保冷时长：配合冰块使用可保冷长达48小时以上； 11.选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂； 12.高密度无氟绝热层，保温效果良好； 13.采用优质蒸发，实现高效制冷效果； 14.停断电保温测试均达到规定的各项指标； 15.车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源； 16.室内使用：接室内220V交流电源； 17.产品配置清单 17.1说明书1本 17.2保修卡1张 17.3合格证1张 17.4汽车点烟插头电源线 17.5 20ml冰袋5个 |
| 38 | 颠倒式水温计 | 台 |  | 4 | 1.执行标准：GB13195-91 2.测量地表水（河流、湖泊和水库等）的温度计，适合科研、环保和水文领域等用户野外工作时使用。 3.使用方法： 将水温计放入水中待测位置后停留5－8分钟，提出水面读数，显示数值即测定水层的温度。从水温计离开水面至读数完毕应＜20秒。 4.技术参数 4.1保护套：不锈钢 4.2长度：30cm 4.3测温范围：-6℃~41℃ 4.4测温精度：0.2℃ 4.5测温误差：+/-0.2℃ |
| 39 | 测距仪 | 台 |  | 2 | 1.测量范围 1000m 2.测速功率 0-300km/h（通常情况垂直纵向测量误差5km/h） 3.望远镜倍率 （6.0±5%）X 4.视场 6.0°±10% 5.扫描测距功能 有 6.示值误差 ±（1.0m+Dx0.2%）（高反射面） 7.测速精度 ±5 km/h 8.测高功能 有 9.测角范围 ±90°C 10.视度调节范围 ±6°屈光度 11.测量单位 m（米），Y（码） 12.望远镜物镜孔径 23.7mm 13.望远镜目镜孔径 15.0mm 14.出瞳直径 3.7mm 15.电池 750mAh锂电池 16.电池寿命 可充/放电800次 17.显示方式 LCD屏 18.防护等级 IP54 19.激光等级 Class 1 |
| 40 | 储存试剂立式三门冰箱 | 台 |  | 1 | 1.箱门结构：三门 2.总容积(L)：325 3.能效等级：1级 4.面板材质：钢化玻璃 5.重量(kg)：83 6.产品尺寸(宽*高*深)mm：≥635*1770*680 7.面板颜色：金色 8.冷藏室容积(L)：≥186 9.冷冻室容积(L)：≥118 10.额定电压/频率(V/Hz)：220V/50HZ 11.综合耗电量(kW·h/24h)：0.65 12.噪声dB(A)：35 13.冷冻能力(kg/12h)：5.5 14.压缩机：变频 15.制冷方式：风冷 16.速冻功能：有 17.按键方式：触摸 18.童锁功能：有 19.控温方式：电脑 20.开门报警：有 |
| 41 | 便携式比色计（余氯检测仪 | 台 |  | 2 | 1.用途： 便携袖珍式比色计，可用于测量水厂中水加氯消毒过程中的余氯、总氯浓度。 2.工作条件： 2.1电源：4节AAA碱性电池供电。 2.2温度：0～50℃ 2.3湿度：0~90％相对湿度，无冷凝 3.技术性能指标： 3.1测量原理：DPD比色法； 3.2测量范围：0.02~2.00mg/L；0.10~8.0mg/L； 3.3 测量波长：528nm 3.4光源：LED； 3.5检测器：硅光电二极管； 3.6光谱带宽：15nm； 3.7吸光度范围：0～2.5Abs； 3.9显示：LCD背光显示屏； 3.10仪器防护等级：IP67； 4.配置： 主机、便携箱、比色皿、碱性电池、余氯/总氯预制试剂 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲1.商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、安装、调试；免费提供相关技术指导、维护及培训服务。 2、质保期后根据签订的维保合同提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。 3、售后服务以生产厂家的售后服务承诺书为标准； 4、质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）； 5、如设备在质保期内使用过程发生质量问题，在接到通知后中标人的技术人员必须在24小时内响应，48小时内到达现场处理； 6、免费对采购人的2名操作人员进行不少于两天的技术培训，安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训； 7、投标人应有售后服务维修机构，必须常年备有投标产品足够的易损易耗件、备品备件，以保证采购人的需要； 8、投标须提供质保期满后服务维修的收费标准及提供零配件优惠清单； 9、中标人应与招标人就售后服务方面内容签订维保合同； 投标设备在质保期内所有非操作失误发生的质量问题由中标人免费维修、免费更换损坏的零部件； |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起15日内 |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 交付时间：签订合同之日起60个日历日内送货上门，在接到用户通知后10个工作日内需安排有2年相关工作经验以上的工程技术人员到用户现场完成仪器设备安装、调试工作，交付使用。 交付地点：采购单位指定地点 |  |  |
| ▲2.商务条款其他要求 |  |  |  |  |  |
| 服务标准、期限、效率 |  |  | 1．中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内对用户的服务要求做出响应，48小时内现场维修（技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准）。 1.3技术升级在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 1.4质量保证期内的费用质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。 2.质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.自安装调试验收合格并交付使用之日起不少于壹年，质保期内免费维修、保养、检查、更换配件。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期外免费维修，只收取零配件费用（需求中有特殊要求的，按需求中的要求执行） 2.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的相应标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 签订合同生效后，15天内采购人支付给中标人合同总金额40%的预付款。同时，中标人向采购人提交合同总额55%的预付款保函和合同总额5%的质保保函，保函有效期至少为18个月；采购人收到中标人提交的预付款保函和质保保函后，15天内向中标人一次性支付合同总金额60%的款项。设备进场且安装、调试、验收合格后，采购人在收到中标人的退还预付款保函申请后，7个工作日内退还预付款保函；质保期满一年后，采购人在收到中标人的退还质保保函申请后，7个工作日内退还质保保函。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1、备件供应： 投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常使用的需要。 2、检验和维修设备及工具： ①中文操作维修手册应免费提供。 3、所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。 |  |  |
| ▲3.核心产品 |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第1、9项产品 |  |  |  |  |  |
| ▲4.其他要求 |  |  | 1.双方合同签订后，中标方按招标文件的供货要求供货并申请验收，采购人按照中标供应商的投标文件内货物性能、技术要求、质量标准进行验收，中标供应商所供货物如与其投标文件不符，视为中标供应商虚假投标，采购人有权终止合同并追究一切损失。 2.本项目中的150位自动进样器样品盘、微波消解萃取仪、便携式水质氨氮检测仪（中浓度）、便携式水质氨氮检测仪（低浓度）、溶解氧测量仪已办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但入选的进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进去中国境内且产自关境外的产品，投标时需提供相关证明文件，否则投标无效），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采供向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新的供应商的进口产品。除上述5项货物外，其余货物不允许进口产品参加投标。 |  |  |
| ▲5.进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本项目中的150位自动进样器样品盘、微波消解萃取仪、便携式水质氨氮检测仪（中浓度）、便携式水质氨氮检测仪（低浓度）、溶解氧测量仪已办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但入选的进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进去中国境内且产自关境外的产品，投标时需提供相关证明文件，否则投标无效）；供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采供向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新的供应商的进口产品。除上述5项货物外，其余货物不允许进口产品参加投标，否则作无效标处理。 |  |  |