附件1

广西壮族自治区南宁生态环境监测中心

仪器设备第三方运维服务采购（重）需求

一、项目名称：

广西壮族自治区南宁生态环境监测中心仪器设备第三方运维服务采购（重）。

二、采购预算价：23万元整。

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 广西壮族自治区南宁生态环境监测中心仪器设备第三方运维服务（重） | 1 | 一、项目概况 在广西壮族自治区南宁生态环境监测中心（民主路45号）提供监测仪器设备运行维护管理服务，需派专人提供驻点服务。 |
|  |  | 二、项目内容 （一）全部实验室监测仪器（约460台）及其辅助设备、配套设施等的日常维护管理。主要包括但不限于以下内容： 1.按相关规定对仪器设备及相关系统进行日常维护管理，整理随机档案及相关记录并归档。 2.根据相关标准规范要求的维护内容对所有外出监测仪器（约350台）及其辅助设备等进行检查维护、清洁保养，包括但不限于：校准、更换电池、打磨电极、添加保护液、电解液；检查仪器设备及其配套装置的电路、气路状态，做好日常充电维护；现场监测仪器校准等。 3. 外出监测仪器完好检查，仪器故障检查、维修，单次维修费和零件费总价不超过500元的小型维修总包（5万元封顶）；仪器检查、维修记录整理归档。 （二）用于开展监测业务工作的电动自行车（6辆）的使用登记、检查、维修维护及管理。 （三）仪器设备（含配件）检定（校准）服务。 1.送检（南宁市内）服务总包。 2.异地送检（南宁市外）总包。 （四）实验室环境状况检查：水源、电源、气源，温湿度等。 （五）配件、备件、配品管理。 （六）仪器设备档案整理。 |
|  |  | 三、工作要求 保证所辖设备完好率不低于90％；保证所辖完好设备检定（校准）通过率100%，且检定（校准）时间无中断；保证所辖区域内附属设施完好率100％。 |
|  |  | 四、人员要求 安排不少于2名专职人员按国家法定、自治区规定工作日和本中心制度要求实施驻点服务，驻点服务人员需满足以下条件： （一）项目负责人1名，仪器仪表相关专业，从事仪器仪表维修工作5年以上，并有3年以上委托内容服务工作经验，熟悉外出监测仪器性能、原理，并能熟练操作，身体健康。 （二）仪器设备维护管理工作人员1名， 至少有2年以上委托内容服务工作经验，熟悉外出监测仪器管理，身体健康。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 一、报价要求 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括： （一）服务的价格（包括人工、材料、设备等）； （二）必要的保险费用和各项税金； （三）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 二、项目服务时间及服务地点 （一）服务期限：签订合同后1年。 （二）服务地点：南宁市兴宁区民主路45号及检定（校准）工作地点。 三、服务交付时间及交付地点 （一）交付时间：合同签订后12个月内。 （二）交付地点：南宁市兴宁区民主路45号及检定（校准）工作地点。 四、支付时间与付款条件 （一）支付时间：合同签订后，30天内支付合同总额10%预付款，剩余90%合同款分四次支付： 2022年6月、9月、12月、以及2023年3月。 （二）付款条件 1. 采购人每月对合同约定的服务内容进行1次考核，考核结果作为支付依据，考核内容详见《广西壮族自治区南宁生态环境监测中心仪器设备运维服务考核表》，考核得分≥85分的不扣款；60分≤考核得分＜85分的，每低1分扣除合同款的1%（按每月考核结果计算）；考核得分＜60分的不支付当期合同款，解除合同关系，成交供应商退回预付款。 2. 成交供应商提供当次付款金额的发票和请款函后10个工作日内支付，考核得分低于85分的，实际扣款在当次结算时予以扣除。 |  |  |