广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

水质应急监测车监测设备运行维护服务方案

一、项目说明

本项目为广西壮族自治区柳州生态环境监测中心（以下简称“柳州中心”）水质应急监测车监测设备运行维护项目，运维期限为签订合同并完成交接后的12个月。

运维服务包括水质应急监测车系统的所有仪器设备和相关辅助设施（空调、UPS不间断电源、发电机等）的巡检、维护、维修、校准和质控，提供并定期更换全年所需的试剂和耗材。承担所有设备设施调试、校准、维护、维修和网络通信涉及的费用。随时保持水质应急监测车良好运行状态，协助柳州中心完成突发事故应急处置和演练培训相关业务工作。.保持水质应急监测车内外清洁整齐，协助接待对水质应急监测车的检查、调研、参观和培训等，随时接受上级单位的考核。

二、运维服务内容

水质应急监测车系统目前在用仪器包括：美国哈希HACH的常规五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）和湖南力合的化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、重金属（锌、铅、镉、砷、汞、锑、铜）；相关辅助设施包括：数据采集与传输设备、采样系统、空调、UPS不间断电源、发电机等。

水质应急监测车自动监测系统运行维护包括定期开展水质应急监测车所有车载自动监测模块的例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据传输日常维护管理与记录、人员培训等。对水质应急监测车自动监测系统的临时巡检和定期巡检，按运维服务具体的目标要求进行监测仪器模块、系统其它结构单元设备、车辆、附属装置等的定期维护，提供并定期更换水质应急监测车自动监测系统所需耗材、运行试剂等。临时巡检或定期巡检期间的交通工具由运维方负责。临时巡检安排在节假日、上级检查、质控考核前，以及应急事故发生期间；定期巡检需在工作日内进行，每周至少巡检1次，巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。

三、运维工作要求

（一）、运行维护服务总体要求

为保证水质应急监测车自动监测系统能稳定地运行，取得准确、有效的监测数据，增强突发水环境异常事件应急监测能力，为突发水环境事件应急监测实时的提供坚实技术保障。根据《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017)》、《地表水和污水监测技术规范（HJ91-2002）》、《国家地表水自动监测站运行管理办法》、《环境水质监测质量保证手册》、《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）、《水和废水监测分析方法（第四版）》以及其他国家、区级对水站运行维护的相关文件规范对运维服务要求如下：

1.各项指标监测数据捕获率达到90%（以小时值计）以上。

2.各项指标监测数据质控合格率达到75%（以1个季度内所有质控达标率计）以上。

3.运维任务完成率100%。

4.异常情况处理率100%。

（二）运行维护工作要求

1.运维工作一般要求

（1）保持车内环境整洁，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

（3）指派专人维护，设备固定牢固，车门关闭良好，人走关闭车内照明及车门。

（4）定期检查车内消防和安全设施；

（5）每次维护后做好系统运行维护记录；

（6）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.每日工作内容

每日必须安排人员对数据平台设备和水质应急监测车自动监测系统数据传输情况进行了解，每天通过数据平台软件远程调看水质应急监测车自动监测系统监测数据至少一次，根据情况组织开展巡检、核查、维修工作。数据平台日常管理工作包括：

（1）检查各水质应急监测车自动监测系统数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，详细分析并及时处理。

（2）发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，对仪器设备开展相关维护维修工作，并登记记录情况。

（3）调取并分析水质应急监测车自动监测系统监测数据。

（4）做好数据平台日常管理工作记录。

3.每周工作内容

每周至少一次在水质应急监测车自动监测系统现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）在水质应急监测车自动监测系统现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。

（2）查看车内设备是否齐备，有无丢失和损坏，检查接地线路是否可靠。

（3）检查自动监测系统管线是否存在漏液现象，废液箱存储废液量。

（4）检查各监测参数模块的试剂状况，定期添加、更换试剂。

（5）检查各监测参数模块的工作参数和运行状况，做好核查工作，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（6）检查车内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（7）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（8）检查工控机运行状态，有无中毒现象；检查仪器与系统通讯线路是否正常，模拟量传输的数据偏差是否符合要求。

（9）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

（10）检查车车内空调及通风系统，确保能正常运行。

（11）检查不间断电源（UPS）状态，确保其能正常运行。

（12）纯水供给辅助设施运转状态，及时更换耗材，添加纯水；

4.每月工作内容

（1）每月第一周递交一份上一个月的运维情况。

（2）每月开展一次仪器校准工作。

（3）每月开展一次实际水样比对监测，按时向采购人提供具有CMA印章的实验室实验室水样分析报告（一个季度内完成除五参数外的车载所有监测参数模块的月比对工作）。

5.每季度工作内容

（1）一个考核季度内完成除五参数外的车载所有监测参数模块的月比对工作。

（2）一个考核季度内完成车载所有监测参数模块的校准工作。

6.每半年工作内容

（1）每半年进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线和加标回收率的检查。

（2）每半年进行一次零点漂移和量程漂移检查。

7.每年工作内容

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按要求更换耗材和备件。保养与维修后，须进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定，测定结果须满足国家相关规范要求，出年度运维总结报告。

（三）运行维护技术要求

1.例行维护

例行维护包括水质应急监测车内外环境检查、车辆、仪器与系统检查、易损件更换、试剂更换、管理清洗等工作。成交供应商定期对水质应急监测车自动监测系统进行巡检，巡检次数不得低于每周一次，并记录巡检情况，巡检需在工作日内进行。每次对水质应急监测车自动监测系统巡检时进行下列工作：

（1）查看各台分析仪器模块及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路是否有气泡等；定期清洗常规五参数探头。

（2）依据仪器运行情况制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；所有的耗材和零配件应备有库存保证及时更换，易耗品（试剂、垫圈、管路、阀等）应在现场有贮备。

（3）检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。试剂配制完成后必须张贴标签，并能够提供试剂来源证明。

（4）及时整理水质应急监测车及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查；保持水质应急监测车及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器；

（5）检查采水系统、配水系统是否正常，如：采水管情况、采水接头、浮球及配重锚情况、自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、浮球、泵体、过滤头、沉沙池、纯净水池、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。

（6）检查水质应急监测车自动监测系统电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。

（7）检查水质应急监测车空调及通风系统，确保能正常运行；检查车载分析仪器模块固定情况，避免出现仪器松动现象；检查不间断电源（UPS）、纯水供给辅助设施运转状态，及时更换耗材，添加纯水。

（8）检查工控机运行状态，有无中毒现象；检查仪器与系统通讯线路是否正常，模拟量传输的数据偏差是否符合要求。

（9）做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。

2.保养检修

仪器设备的检修，有备用仪器作为保障时，应用备用仪器将水质应急监测车自动监测系统中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行保养检修；如没有备用仪器保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配制情况和设备的使用手册的要求制定。

（1）每周至少一次在水质应急监测车自动监测系统现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。

（2）按厂家的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件。

（3）对仪器进行液路检漏和压力检查；对管路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

（4）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。

（5）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。

（6）成交供应商接手运维后第一个月按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。

（7）当期运维结束前一个月按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。

3.故障检修

故障检修是指针对出现故障仪器设备进行针对性检查和维修。当系统仪器出现故障，须在一个运行周期内采取响应措施，2天内修复。故障检修应做到：

（1）水质应急监测车自动监测系统仪器、设备出现故障时，保证在24小时内赶赴现场对故障进行处理并恢复正常运行。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内能响应。

（2）对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修。

（3）对于其他不易诊断和检修的故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修。

（4）设备故障须在24小时内排除故障，确保水质应急监测车自动监测系统正常运行；如24小时内无法恢复正常运行，有备机的使用备机替代。

（5）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。

（6）若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。

（7）仪器及相关附属、辅助设备故障维修按照最有利于系统正常运行的原则，由成交供应商负责维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，以单个零配件、部件市场价计算，产生费用小于及等于3000元的由成交供应商负责，大于3000元的由成交供应商提供一份仪器性能的评估报告，对仪器是否还有维修意义给出合理建议，由采购人组织专家进行评审决定处理方式。

4.停机维护

短时间停机（停机时间小于24h）：一般关机即可，再次运行时仪器须重新校准。

长时间停机（连续停机时间超过24h）：当分析仪需要停机24h或更长时间时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵及试剂管路，清洗测量室并排空；务必取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器须重新校准。

5.数据管理、维护

运维人员对设备和水质应急监测车自动监测系统数据传输情况进行了解，每天通过数据平台软件远程调看水质应急监测车自动监测系统监测数据至少一次，根据情况组织开展巡检、核查、维修工作。工作包括：

（1）水质应急监测车自动监测系统数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，详细分析并及时处理，保障数据传输正常。

（2）运维人员应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（3）在水质应急监测车自动监测系统运行中，运维方须对仪器性能核查，巡检、备品备件更换、校准、维修、试剂配制及数据平台日常工作等进行记录，保证涉及各项工作内容的记录完整、全面、准确，所有记录须字体清晰，不得模糊潦草。对出现的问题和处理描述要翔实、连续、有结论或有处理结果。每个季度结束后，将相关记录表格提交至采购人审查存档，并作为运维考核依据之一。

6.演练与培训

在服务周期内，运维方须协助柳州中心完成演练和培训相关业务工作。

（1）在运行维护服务周期内，配合完成水质应急监测车自动监测系统的野外应急监测演练，做好演练前仪器设备调试和演练过程中现场技术指导等相关工作。

（2）开展一次系统性的技术培训，培训应该包括水质应急监测车系统功能、水样采集模块、项目分析模块、中控系统等相关内容的讲解与操练。

7..质量保证与质量控制

（1）按照水质应急监测车自动监测系统设备及运行特点、监测的相关规定开展质量保证和质量控制工作，严格按照“日监控，周核查”的要求，开展质控任务，并按要求做好相关记录表格。质控措施包括分析仪校准、分析仪质控样检查（期间核查），柳州中心会定期和不定期地对水质应急监测车自动监测系统的运维情况进行检查，根据需要随时开展盲样考核。

（2）标准物质使用要求

用于校准监测仪器的标准样品，采用有证标准样品或者标准物质进行配制。

（3）仪器性能核查及其他质控要求

a）更新检测器后，进行一次标准曲线和精密度检查。

b）至少每周进行一次仪器核查工作。

c）至少每月进行一次仪器校准工作。

d）至少每半年进行一次零点漂移和量程漂移实验。

（4）仪器运行状态质量要求

a）水质应急监测车自动监测系统每天24小时实时在线。

b）所有水质应急监测车自动监测系统的每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率”是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。

c）水质应急监测车自动监测系统的仪器、设备的运行状态参数满足系统仪器、设备运行使用要求。

d）采用间歇测定情况下（24小时/次），所有参数每天应保证1组监测数据，所有参数至少每周保证有5组有效数据。

（二）、运维服务保障要求

1.运维方有一整套内部事务（包括岗位职责、物资供应、商务、财务、员工的培训和相关的管理规程等）的管理制度（响应文件中提供相关管理制度文件）。

2.运维方负责日常数据监控和维护工作，工作时间与柳州中心一致，严格遵守采购人的工作及其他管理。

3.运维方应提供完备、详细的项目服务计划方案，方案涵盖系统日常维护、故障检修和质量控制、异常情况（数据）提醒报告等内容。

4. 运维方供应并配制所有的仪器运行所需试剂，必须严格按照国家的相关法律法规及其他要求使用和管理危险管控的试剂。

5.水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水、网络通讯等费用由运维方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施、水质应急监测车自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属柳州中心所有。运维方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。运维方负责运营维护及管理维护期间水、通讯等仪器故障维修及费用缴存，保证其畅通。

6.在运营维护及管理期间，运维方遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为柳州中心负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质应急监测车自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。完成水质应急监测车自动监测系统仪器设备的质量保证和质量控制、配合做好水质应急监测车自动监测系统固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

7. 运维方严格按照国家相关规定要求对各水质应急监测车自动监测系统产生的废弃物和废液进行处置，对废弃物和废液分类收集、存放并做好标识，凡是能够经过简单物理化学方法处理就可以转化改性的，必须按其性质进行无害化处理后排放。无法自行处理的，应交由有资质部门处理，并做好相关记录表格。

8.每天自动运行水质应急监测车自动监测系统的每个参数至少一次，每周对水质自动监测车进行一次自控样核查。如有应急监测，至少派一人全程协助。

9.运维方严格按照仪器操作手册及其他相关技术规范要求对水质应急监测车自动监测系统进行运维。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。

10.运维方不得擅自更改系统现有的集成技术、基本结构、运行方式和功能，监控系统升级，合同期内若数据采集系统和控制平台有升级，供应商需配合完成。

11.运维方根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备高水平维护管理和维修人员。

12.运维方在成交后3个月内一次性提供适合运维水质应急监测车自动监测系统相关仪器在运行维护周期内使用的耗材并提供到货证明，耗材应是所运维水质应急监测车自动监测系统原厂全新耗材。

13.所有技术人员在运维合同签定后一个月内通过上岗考核（考核内容为与运维工作相关的技术规范及现场操作），考核不合格者不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格,按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗，运维方的所有技术人员在往年已通过相关机构上岗考核合格的，不再考核，即刻上岗。

14.合同签订后，由柳州中心组织进行运维考核（如运维方对本项目配置的技术人员在往年已通过业主方组织上岗考核合格的，则直接进入正式运维），考核内容均与运营维护相关。如考核合格，则正式开展运维服务；如考核不合格，一个月后重新考核，考核合格后正式开展运维服务，如考核成绩仍不合格，采购人有权终止合同，并上报政府采购监督管理部门。

四、监督考核要求

柳州中心自正式运维期开始每三个月对开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分。对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

（一）考核指标

考核指标包括：单台水质应急监测车监测数据有效获取率、单台水质应急监测车监测数据质控合格率、单台水质应急监测车运行维护3部分内容，其中数据有效性、数据质控合格率的界定如下：

1.单台水质应急监测车监测数据有效获取率：指单台水质应急监测车考核时段内的每个车载参数有效数据获取率（“有效数据获取率”是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。每天各参数应获得一次监测数值，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得日值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的天数。

2.单台水质应急监测车监测数据质控合格率：是指考核时段内接受车辆所属单位或其上级部门定期或不定期质控考核的合格率。

（二）考核评分

1. 监测数据有效获取率

单台水质应急监测车各参数季度监测数据有效获取率必须高于90%(含)，否则，每出现N项参数监测数据有效获取率低于90%则季度评分扣N×5分（常规五参数以pH的监测数据有效获取率计）。

2. 监测数据质控合格率

单台水质应急监测车监测数据质控合格率须大于等于75%，否则季度评分扣20分。

3. 运行维护部分

运行维护部分每季度由车辆所属监测中心组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、车辆内部环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。具体评分见附表1。

4. 考核总分（100分）

考核总分=100分-两率考核扣分-运行维护考核扣分

（三）.其他规定

有下列情形之一的，将视情况在季度考核评分中扣除一定分值：工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的；拖延、阻碍、拒绝质量检查的；不遵守数据保密协议的；废弃物与废液不及时处理导致环境污染的；其他不履行规定职责的情形。

（四）运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

单次考核结果在60分以上，80分以下，责令整改；60分以下，取消运营合同，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。

附表1

水质应急监测车季度运行维护考核评分表

车辆所属单位：                              运维单位（被考核单位）：

运维时间段：       年    月     日至         年    月    日

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 评分 结果 | 评分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查 数据 | 每天安排专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。仪器故障发现时间不得超过24小时。 | 错、漏1次扣2分 |  |  |
|  | 会商与信息交流 | 每月第一周以短信息的方式报告上一个月的运维情况。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和书面形式等方式及时上报。 | 错、漏1次扣2分 |  |  |
|  | 现场 巡检 | 频次：不少于1次/（辆•周）。巡检内容和记录要素，要包括水质应急监测车自动监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际水质应急监测车自动监测系统情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月水质应急监测车自动监测系统巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣1分 |  |  |
|  | 故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、空调故障、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：24小时内赶赴现场，48小时内排除故障或用备用设备替代。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内响应，6小时内赶到应急现场，12小时内排除故障或用备用设备替代。 | 每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分 |  |  |
|  | 水质应急监测车自动监测系统全面维护 | 按照相关要求进行维护工作 | 错、漏1次，扣2分 |  |  |
|  | 质量控制 | 每个参数“周核查、月比对” | 错、漏1个参数1次扣2分 |  |  |
|  | 数据保密 | 不论何时不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给用户审查。用户可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
|  | 废弃物与废液处置 | 按照国家相关规定对水站运行产生的废弃物和废液进行分类收集、标识和处置，不得直接排放未经处理的废弃物与废液 | 发现一次扣20分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受本单位或上级部门考核的定期或不定期考核 | 季度质控考核合格率大于等于75%不扣分，低于75%则扣20分 |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员按要求开展各项工作 | 工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 记录、报告 规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣1分 |  |  |
|  | 故障排除 时间 | 48小时内无法排除故障或未使用备用设备替代 | 1个项目超过1天扣1分 |  |  |
|  | 单台水质应急监测车自动监测系统单项数据月度有效获取率 | 每台水质应急监测车自动监测系统每个参数季度有效数据获取率高于90% （指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比） | 单站单项不达标1次扣 5分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足合同或相关规范要求，但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求，且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求，且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 本季度考核总评价 |  |  |  |  |  |