
广西科文招标有限公司


招 标 文 件

项目名称：2022年专用设备购置项目

项目编号：GXZC2022-G1-001074-KWZB
采 购 人：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2022年5月
目  录

3第一章  招标公告


9第二章  采购需求


34第三章  投标人须知


55第四章  评标方法及评标标准


64第五章  拟签订的合同文本


79第六章　投标文件格式




第一章 招标公告

广西科文招标有限公司
2022年专用设备购置项目（GXZC2022-G1-001074-KWZB）

招标公告
项目概况
2022年专用设备购置项目招标项目的潜在投标人应在应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年 5月    日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2022-G1-001074-KWZB
项目名称：2022年专用设备购置项目
预算金额：303.99万元。
最高限价：303.99万元。（单台/套最高限价详见下表）
	 A  分标；预算金额：99.99万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	单台/套设备最高限价
（万元）

	1
	伏安极谱仪
	1
台
	48

	2
	便携式多参数分光光度计
	1
套
	4.8

	3
	环境空气一氧化碳检测仪
	1
台
	5.4

	4
	井深仪
	1
台
	0.7

	5
	水位仪
	1
台
	0.3

	6
	高负压环境空气采样器
	4
台
	10

	7
	便携式离心机
	1
台
	1

	8
	声级计
	3
台
	5.19

	9
	振动仪
	1
台
	3.6

	10
	振动仪校准器
	1
台
	1.2

	11
	智能一体化蒸馏仪
	1
台
	7.5

	12
	百分之一天平
	1
台
	1

	13
	可见分光光度计
	1
台
	5

	14
	便携式多参数测定仪（含氟离子电极、强酸/碱电极、土壤专用电极）
	1
套
	6.3

	  B 分标；预算金额：204万元

	1
	ICP-MS自动进样器
	1
台
	12

	2
	水质全自动测汞仪
	1
套
	47

	3
	ICP-MS（包含自动进样器及安装服务）
	1
套
	145


采购需求： 

	 A  分标；预算金额：99.99万元。

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	伏安极谱仪
	1
台
	测量模式(应包括所有伏安极谱理论的测量模式)：直流；正态脉冲；微分脉冲；方波；交流，一次谐波；交流，二次谐波；电位溶出；恒电流电位溶出；循环伏安；循环伏安溶出法；循环脉冲伏安溶出法

	2
	便携式多参数分光光度计
	1
套
	1.1
电源：标配AA电池，4节，选配电源模块，外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

1.2
温度：10 ~ 40℃

1.3
湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）

	3
	环境空气一氧化碳检测仪
	1
台
	仪器满足GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳》和GB/T 9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》、HJ 965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》标准要求

	4
	井深仪
	1
台
	1. ▲测尺长度：≥100m

2.测尺材料：高强度钢或不锈钢

3.护套：聚乙烯

4.探头材料：不锈钢或特氟龙

5.探头直径：＜17mm

6.电源：9v电池

7. ▲报警提示：具LED和蜂鸣器等声、光报警

8.最大环境温度：80℃

	5
	水位仪
	1
台
	1.规格（m）
≥100 

2.▲测量深度（m）
0~100 

3.最小读数（mm）
≤1.0

	6
	高负压环境空气采样器
	4
台
	采用溶液吸收法采集环境空气中的各种有害气体；应用滤膜采样称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)、肺颗粒物(PM2.5)

	7
	便携式离心机
	1
台
	▲1.单次离心体积不少于1000ml（250ml*4）；

▲2.最大转速：大于2000转/min；

▲3.运行时间大于2min；

	8
	声级计
	3
台
	声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/ IEC 61672-1：2013 Class 1，用于环境噪声监测

	9
	振动仪
	1
台
	振动仪可以同时进行三轴向振动测量，并提供实时的频率计权及时间计权分析。仪器满足标准GB/T 23716-2009、GB/T 3241-2010

	10
	振动仪校准器
	1
台
	小型手持式振动校准器，用户可对多通道振动测定仪和振动传感器进行振动校准

	11
	智能一体化蒸馏仪
	1
台
	电源：AC 220V，50Hz

环境温度：10-35℃

环境湿度：＜60%

	12
	百分之一天平
	1
台
	1.坚固的金属机架；

2.▲实现过载保护；

3.清晰的结果显示；

4.内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求

	13
	可见分光光度计
	1
台
	1.技术性能指标：

1.1 读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）；

1.2 ▲比色皿适用型号：1-5厘米不等；

1.3 波长范围：320~1100 nm；

1.4
 波长准确度：±1.5 nm（340~900nm时）；

1.5
波长分辨率：±1nm；

1.6
光谱带宽：≤5nm

	14
	便携式多参数测定仪（含氟离子电极、强酸/碱电极、土壤专用电极）
	1
套
	模块化设计，可同时实现三通道测量显示：一表多用，可用于pH值、电导率、离子浓度、盐度、电阻率、TDS、电导灰分、温度等参数的精确测定，可以拓展溶解氧模块，并可自动识别测量模块。

	  B 分标；预算金额：204万元

	1
	ICP-MS自动进样器
	1
台
	1.适用于大批量样品的自动分析。

2.采用非金属样品流路, 仪器表面涂有防腐材料。

3.分辨率：0.1mm±4%，进样速度：≤3秒

	2
	水质全自动测汞仪
	1
套
	1. 设备采用冷原子吸收法原理进行监测。

2. 应用领域：适用于环境中各种固、液体样品的汞含量进行定量检测分析。

	3
	ICP-MS（包含自动进样器及安装服务）
	1
套
	本仪器要求适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求


合同履行期限：自合同签订之日起90个自然日内交货并安装调试完毕交付使用。
本项目不接受联合体投标；其中ICP-MS、ICP-MS自动进样器、伏安极谱仪、可见分光光度计、水质全自动测汞仪5台（套）接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2022年   月   日至2022年   月   日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、截止时间：2022年   月   日9时30分（北京时间）
2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金（人民币）：A分标：9000元；B分标：2万元

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。
7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心
地址：梧州市长洲区菊湖路8号
联系方式：杨工，0774-3827891 
2.采购代理机构信息
名 称：广西科文招标有限公司
地　址：梧州市长洲区龙升路30号亨利玫瑰城14栋2楼
联系方式：0774-2810068
3.项目联系方式
项目联系人：曾小姐
电　话：0774-2810068

广西科文招标有限公司
                                                              2022年   月   日
第二章  采购需求

说明：
1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。
3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。
4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

  A  分标      
	A分标，采购预算：99.99万元；本分标的核心产品为下表的第  1 项产品。

	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求

	1 
	伏安极谱仪
	1
台
	工业
	1.测量模式(应包括所有伏安极谱理论的测量模式)：直流；正态脉冲；微分脉冲；方波；交流，一次谐波；交流，二次谐波；电位溶出；恒电流电位溶出；循环伏安；循环伏安溶出法；循环脉冲伏安溶出法.

2.工作电极工作模式包括： DME(滴汞电极)模式；HMDE（悬汞电极）模式；SMDE（静态滴汞电极）模式；
3.电流范围：±200mA

4. 扫描电压范围(V)：±5

▲5. 电流测量范围：可满足l0nA到10mA

6. 工作电极：
6.1 多功能汞工作电极能精确控制汞滴的大小, 每1mL汞可配大于3万滴；
6.2 多功能汞工作电极内置汞池设计，汞池应全透明,能清楚显示汞的余量;

6.3 汞池全密闭,汞与外界空气完全隔绝;

6.4毛细管经过硅烷化处理，减少毛细管堵塞；
▲7. 电极配置：工作电极∶悬汞电极;参比电极∶Ag/AgCl参比电极；辅助电极∶Pt电极。
7.1参比电极：
7.1.1. Ag/AgCl参比电极；
7.1.2 双盐桥设计，易于改变内、外参比电解液；
7.2辅助电极：
 Pt辅助电极，适用于常规重金属测定；
8. 全自动加标系统:

8.1自动加标系统包括高精度步进马达和顶压式活塞精密滴定管，滴定管无死体积；
8.2自动添加标准溶液,自动绘制标准曲线；
8.3四通路结构设计，完全实现自动充液、滴定、清洗、排液；
8.4 全自动加标系统可以精确控制标准溶液的加入量，要求最小加入量能达到0.0001ml，加液分辨率可达到1/10000；
9. 控制方式：
9.1 全电脑控制；原厂中文版软件，内置数据库程序，自动采集数据，生成报告；
9.2 通讯接口：USB高速数字接口。
9.3 支持系统升级，可连接自动进样器及清洗系统；
10. 售后服务
10.1 设备质保期自设备完成验收之日起执行。对伏安极谱仪提供1年的保修服务；
10.2 仪器厂家必须在华南区设有技术中心，提供本地化服务。
10.3 现场培训：安装验收期间，在现场进行2天免费技术培训，必须包括仪器使用、维护等内容；仪器使用2个月后，需提供4个名额在厂家技术中心进行2天以上免费技术提高培训，免费提供食宿及交通费用（培训名额不设年限）。
11.配置要求:

11.1 主机：一台；
11.2 原版操作控制软件：一套；
11.3 多功能汞工作电极：一套；
11.4 Pt辅助电极：一套；
11.5 Ag/AgCl参比电极：一套；
11.6玻璃毛细管：十支；
11.7硅烷化毛细管：十支；
11.8密封顶针，3只/套；
11.9氮气瓶（8L，内充高纯氮气[99.999%]）：一个；
11.10氮气瓶减压阀（0-25MPa/0.0-0.4MPa）：一个；
11.11KCl电极液；
11.12 手提电脑一台: CPU 六核 /八核，Intel/AMD 均可, 存储  SSD ≥256GB, 内存 ≥16GB；
11.13配备两个加液驱动器套件，额外两个加液驱动器的扩展套件

	2 
	便携式多参数分光光度计
	1
套
	工业
	1.工作条件：
1.1
电源：标配AA电池，4节，选配电源模块，外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

1.2
温度：10 ~ 40℃
1.3
湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）
2.技术性能指标：
2.1测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）
2.2用户自建曲线：≥50条；
2.3比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸；圆形13mm/16mm/1英寸；
2.4供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

2.5▲波长范围：至少覆盖436~660 nm

2.6▲波长准确性：±2nm；
2.7▲数据储存量：≥500条；
2.8显示：LCD，带背光；
2.9数据线接口：min USB接口（选配）；
2.10操作语言：含中文；
2.11主机重量：≤1.5kg；
2.12防护等级：IP673

3.配置：
3.1 仪器主机
3.2 AA电池*4

3.3 比色皿适配器，4个
3.4 1英寸比色池（10mL，2只）
3.5基础用户手册
3.6消解器（15孔）

	3 
	环境空气一氧化碳检测仪
	1
台
	工业
	1概述：
1.1仪器满足GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳》和GB/T 9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》、HJ 965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》标准要求。
1.2仪器符合JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程，主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求。
▲1.3仪器具有触摸屏操作，自动调零功能。
1.4仪器可以测量小时平均和日平均值、自动计算并直接显示mg/m3。
2．主要技术指标
2.1测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）
2.2采样方式：内置泵吸式
2.3测量范围：（0～50.0）×10-6CO或（0～200.0）×10-6CO，（量程二选一）
2.4跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h

2.5线性偏差：≤±2% 满刻度
2.6预热时间：≤30min

2.7供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池
3.主要配置：
3.1主机1 台
3.2取样器2套
3.3蓝牙打印机1台
3.4小号螺丝刀1把
3.5 仪器背带1根
3.6 便携箱1只  
3.7 技术文件1份
3.8 充电器1份
3.9 U盘1个
3.10 装箱单1份
3.11连接电缆1根
3.12便携式交直流移动电源（锂离子电芯，输出功率≥600W，充电时间≥5小时）  1台

	4 
	井深仪
	1
台
	工业
	一、技术参数
1. ▲测尺长度：≥100m
2.测尺材料：高强度钢或不锈钢
3.护套：聚乙烯
4.探头材料：不锈钢或特氟龙
5.探头直径：＜17mm

6.电源：9v电池
7. ▲报警提示：具LED和蜂鸣器等声、光报警
8.最大环境温度：80℃
二、配置
1.井深仪尺带盘
2.便携包
3.井深探头
4.水位探头

	5 
	水位仪
	1
台
	工业
	主要技术指标：
1.规格（m）
≥100 

2.▲测量深度（m）
0~100 

3.最小读数（mm）
≤1.0

	6 
	高负压环境空气采样器
	4
台
	工业
	1.设备用途
采用溶液吸收法采集环境空气中的各种有害气体；应用滤膜采样称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)、可吸入微粒(PM10)、肺颗粒物(PM2.5)。
2.主要技术指标
2.1体积小，重量轻，携带方便；
2.2▲四路恒温恒流大气采样，一路颗粒物采样，每一路独立控制，大气采样流量可选配两路微流量两路小流量型，颗粒物路具备氟化物采样功能；
2.3无刷隔膜泵，噪音低，负载能力强，流量稳定；
2.4一体化模具孔板流量计，小流量分辨率可达0.001L/min，微流量分辨率可达0.1mL/min，孔板内置防水传感器；
2.5具有加热制冷功能，满足恒温采样；
2.6颗粒物采样时，切割器可拆装；
2.7实时记录采样进程，来电后自动恢复采样；
2.8触摸显示屏，操作简单；
3.执行标准
HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》
HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ 93-2013 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》
JJG 956-2013《大气采样器检定规程》
JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
HJ644-2013 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》
HJ 657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》
HJ 691-2014 《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》
HJ 955-2018 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》
HJ 646-2013 《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》
HJ 956-2018  《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》
4.性能指标、测量参数：
4.1大气采样流量：（0.1~1.0）L/min，分辨率：≤0.001L/min，准确度：优于±2.5%;

4.2▲大气采样流量（微流量）:（20.0~220.0）mL/min,分辨率：≤0.1mL/min,准确度：（20.0~100.0）mL/min准确度：优于±5%,（100.0~220.0）mL/min，准确度：优于±2.5%;

4.3▲颗粒物采样流量:（10~120）L/min,分辨率：≤0.1L/min,准确度：优于±2%;

4.4计前温度:（-40 ~85）℃,分辨率：≤0.1℃,准确度：优于±2℃;

4.5计前压力:（-45 ~0）kPa,分辨率：≤0.01kPa,准确度：优于±0.4kPa;

4.6环境温度:（-40 ~85）℃,分辨率：≤0.1℃,准确度：优于±1℃;

4.7大气压:（50 ~130）kPa,分辨率：≤0.01kPa,准确度：优于±0.5kPa;

4.8大气采样温度控制:（5 ~32）℃，分辨率：≤0.1℃,准确度：优于±2℃; 

采样参数:

4.9大气采样负载能力:采样流量0.2L/min时，采样负载：≥40kPa，采样流量：0.5L/min时，采样负载：30kPa，采样流量：0.8L/min时，采样负载：≥20kPa，采样流量：1.0L/min时，采样负载：≥15kPa；
4.10大气采样负载能力（微流量）：采样流量：20mL/min时，采样负载：≥6.5KPa，采样流量：50L/min时，采样负载：≥6.5KPa，采样流量：100mL/min时，采样负载：≥6.5KPa，采样流量：200mL/min时，采样负载：≥6.5KPa；
4.11▲颗粒物采样负载能力（高负载）：采样流量：16.7L/min时，采样负载：≥20KPa，采样流量：50L/min时，采样负载：≥20KPa，采样流量：100L/min时，采样负载：≥17KPa；
4.12采样方式：手动采样：即刻采样，自动采样：当天内定时采样；
4.13采样时间：单次采样时间：1分钟~24小时，采样时间间隔：1分钟~24小时，采样次数：1~99次，单独或循环采样；
4.14功耗：大气采样<20W；颗粒物采样<30W；温控<60W；
4.15噪音：大气采样<50dB；颗粒物采样<54dB；
4.16供电方式：AC220V±22V，50Hz。
5.配置：
主机及附件、三芯电源线、背带、三脚架组件、多级颗粒物采样器(TSP/PM10/PM2.5)、氟化物采样头、16.7L连接管组件、说明书、保修卡。

	7 
	便携式离心机
	1
台
	工业
	▲1.单次离心体积不少于1000ml（250ml*4）；
▲2.最大转速：≥2000转/min；
▲3.单次运行时间≥2min；
4.采用整体不锈钢铸造的角转子式，确保高转速运行安全；
5.采用4个对称分布离心筒，确保运行平稳，噪音低；
▲6.体积小，重量轻，离心机+电源的总重量小于22kg；
7.电池充满电可运行40~300次以上（2000r/min，2min）；
8.一体化设计，离心机、电源放置在便携箱内，配备手拉车；

	8 
	声级计
	3台
	工业
	一、用途
声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/ IEC 61672-1：2013 Class 1，用于环境噪声监测。
二、技术参数
1.传声器：测量传声器。
2.频率范围：10 Hz～20 kHz。
3.Ａ/Ｄ位数：24位；
4.采样频率：48 kHz

5.▲测量范围：20 dBA～140 dBA。
6.时间计权：并行（同时）F、S、I。
7.频率计权：并行（同时）A、C、Z。
8.主要显示内容：可实时测量及显示测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等。
9.▲主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）。
10.测量时间：1 s到96 h任意设置。
11.数据存贮：≥8 G内部存储，支持32 G以上 TF卡
12.工作温度：-20 ℃～60 ℃。
13.电源：锂电池、9 V DC外接电源。
14.GPS定位功能：测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录。
15.统计积分功能：噪声的统计分布和累积分布；可以任选频率计权及时间计权。
三、主要配置：主机1台，内嵌软件1套（含基本测量、统计分析、24小时测量软件），打印机1台，测试杆1根，延伸电缆1根、三脚架1个、户外监测箱1个。

	9 
	振动仪
	1台
	工业
	一、概述：
振动仪可以同时进行三轴向振动测量，并提供实时的频率计权及时间计权分析。仪器满足标准GB/T 23716-2009、GB/T 3241-2010。
二、主要性能参数
1.传感器：加速度传感器，灵敏度50mV/m•s-2。
2.时间计权：并行（同时）Ｆ、Ｓ。F档时间常数为1s、S档时间常数为8s。
3.积分平均时间：1秒到24小时可分档设定或任意设定
4.▲主要测量指标：积分时间内最大值、最小值、时间平均值；≥30个中心频率点振级；多通道计权组合总振级；加速度值、速度值。
5.量程增益：-20dB、0 dB、20 dB，误差不大于0.2 dB。
6.频率范围：0.315 Hz～250 Hz(±1 dB)。
7.▲测量范围：50dB～170dB（以10-6m/s2为参考0dB）。
8.储存：支持数据库查询、索引。
9.打印机：支持蓝牙打印机（自动配对）。
三、主要配置：主机1台、振动传感器3个、电源线1根、蓝牙打印机1个、携带箱1个。

	10 
	振动仪校准器
	1台
	工业
	一、概述：小型手持式振动校准器，用户可对多通道振动测定仪和振动传感器进行振动校准。
二、主要性能参数：
1.振动频率：159.2Hz±0.5%。
2.▲加速度(rms)：9.81m/s2±5%。
3.最大负载：100g。
4.失真：<3%。
三、主要配置：主机1台，携带箱1个。

	11 
	智能一体化蒸馏仪
	1
台
	工业
	1.工作条件
电源：AC 220V，50Hz

环境温度：10-35℃
环境湿度：＜60%

2.加热系统：
2.1 热源使用远红外辐射加热方式，加热腔采用适合圆底烧瓶加热的碗状，热辐射效率高、功耗小；
▲2.2 蒸馏单元数量不少于六个通道，可单孔单控，一次完成不少于六组样品蒸馏，且加热温度与时间均可自由设定；
2.3 加热系统启动后，冷态到煮沸的时间测定需≤15min，热态到煮沸的时间测定需≤12min。
3.冷却循环系统：无需外接自来水，满足连续蒸馏冷凝需求。
▲4.冷凝管设计：蒸馏结束后为防止烧瓶内形成真空，造成馏出液回吸，需在冷凝管下端设置防倒吸口或者其他具备馏出液倒吸保护功能；
5.蒸馏系统：
5.1 蒸馏终点范围：1-500ml，蒸馏结束可自动停止加热。
▲5.2 主机需设计有自动蒸馏、自动停止系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业。
▲5.3 具备一键清洗模式，无需人员拆卸瓶体或手工加液清洗；
6.清洗系统：
主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗。
7.产品配置：
 主机一台、主机内置水箱一个、内置压缩机制冷系统一套、馏出液自锁装置六套、馏出液排废孔（内嵌）、冷凝管固定支架一副、烧瓶置放架2个、蛇形冷凝管6只、500ml烧瓶12只、250ml锥形瓶6只、定氮球12只、防倒吸配件6个。
8. 产品操作使用手册一份、装箱清单一份、合格证一份、保险丝两个。

	12 
	百分之一天平
	1
台
	工业
	1.坚固的金属机架；
2.▲实现过载保护；
3.内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求；
4.▲内部校准技术；
5.最大称量值：2200g；
6.可读性：0.01g；
7.重复性：0.01g；
8.线性误差：±0.02g；
9.灵敏度漂移：3.0 ppm/℃；
10.秤盘外形尺寸 ：Ø180 mm；
11.配置：防风罩、秤盘、塑料保护罩、通用交流适配器、快速指南、操作说明。

	13 
	可见分光光度计
	1
台
	工业
	1.技术性能指标：
1.1 读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）；
1.2 ▲比色皿适用型号：1-5厘米不等；
1.3 波长范围：320~1100 nm；
1.4
 波长准确度：±1.5 nm（340~900nm时）；
1.5
波长分辨率：±1nm；
1.6
光谱带宽：≤5nm ；
1.7
波长校准模式：自动，开机自检；
1.8
扫描速度：≥8 nm/s，步进1nm

1.9
吸光度测量范围：± 3.3 Abs （波长340~900nm 范围内）
1.10
 测量稳定性：≤0.0034 Abs

1.11
 吸光度测量准确度：≤5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs）
1.12
 数据传输接口：USB接口，网络接口
1.13
 软件更新：自动
1.14
 操作界面：彩色触摸屏显示
1.15
 具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤
1.16
 测量方式：开放式，无需使用遮光盖
1.17
 光源：卤素灯
1.18
 ▲具有以太网接口。可通过网线连接互联网或内部网络，升级程序或下载文档，并可将数据实时传输至本地网、LIMS系统或SC控制器中。
1.19
 具有数据储存功能。已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析。用户程序：100个。数据存储：2000组。
2.配置要求
2.1 仪器主机 1套
2.2 电源线Power Cable 1条
2.3 比色皿适配器：1cm、2cm、3cm石英比色皿各2只,5cm石英比色皿1只。
2.4 用户手册、帮助向导软件

	14 
	便携式多参数测定仪（含氟离子电极、强酸/碱电极、土壤专用电极）
	1
套
	工业
	▲1.功能要求
模块化设计，可同时实现三通道测量显示：一表多用，可用于pH值、电导率、离子浓度、盐度、电阻率、TDS、电导灰分、温度等参数的精确测定，可以拓展溶解氧模块，并可自动识别测量模块。 

2.工作环境条件
2.1工作电压：220V

2.2频率：50HZ

2.3工作温度：5-40℃
2.4相对湿度:＜80% 

3.性能指标
3.1 提供pH/离子测量模块。
▲3.2 可以通过“读数键”或“校准键”方便灵活地实现直接测量和校准,操作软件配有中文操作。
3.3 主机仪表可自动识别ISM电极，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。
▲3.4可储存≥20000个以上数据点，可通过连接打印机、U盘、电脑等多途径输出数据；
▲3.5 具备完备的RS232、USB和以太网接口，可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器保、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量。
▲3.6  离子浓度: 0～999.999mg/L,ppm；精度: ≥±0.5%,;pH -2.000-20.000,精度：≥±0.002pH,mV:-2000.0-2000.0,精度：≥±0.1mV；温度:-30.0～130.0℃,精度: ≥±0.1℃。
3.7 具备7英寸高分辨率彩色触摸屏，仪表内置无线电时钟，可提供包括中文的10种操作语言。
3.8 连接磁力搅拌器，并且主机可以控制磁力搅拌器转速和启动关闭时间。
3.9  具有多种GLP支持功能，如密码保护、连接指纹识别器及用户管理、标准程序的复制，包括所有相关信息的GLP打印输出格式以及测量限值监控功能等。符合USP/EP/Ch.P.超纯水测量标准。
4.配置清单
4.1  多参数测试仪主机1台； 

4.2  pH/mV模块
4.3  pH/离子模块以及1个保护功能模块
4.4  氟离子电极  1支
4.5  强酸强碱电极 1支
4.6  土壤专用电极 1支
4.7  电极支架 1个
4.8  磁力搅拌器（含搅拌子）
4.9  袋装缓冲液
4.10 氟离子校准标准液1000mg/L(500mL)

4.11 氟离子强度调节剂TISAB II（3790mL）
4.12 氟离子参比液（5*60mL）
4.13 InLab电极电缆（ISM）2根

	B分标，采购预算：204万元；本分标的核心产品为下表的第  2、3 项产品。

	1
	ICP-MS自动进样器
	1台
	工业
	1.适用于大批量样品的自动分析。
2.采用非金属样品流路, 仪器表面涂有防腐材料。
3.分辨率：0.1mm±4%，进样速度：≤3秒。
▲4.可安装≥4个样品架，每个样品架可放置≥20个50mL样品瓶。
▲5.支持有序进样和随机采样的功能, 提供灵活多变的进样方式。
6.使用专用的通讯协议与各种分析仪器通讯, 同时通过安装分析仪器软件的电脑提供典型的连接和控制。
7.可以与其它的辅助设备连接, 如自动稀释设备, 来进一步加大扩展应用。
8.可以使用官方配套的防尘罩及排风扇，从而降低样品在检测过程中被污染的可能性，并有效控制样品溶液中酸蒸汽带来的危害。
▲9.能与本实验室ICP-MS（iCAPQ）实现“无缝”连接使用，并由ICP-MS的软件直接控制操作。
10 .需原厂工程师上门安装调试，质保两年。

	2
	水质全自动测汞仪
	1
套
	工业
	一、总体要求
1. 设备采用冷原子吸收法原理进行监测。
2. 应用领域：适用于环境中各种固、液体样品的汞含量进行定量检测分析。
二、工作条件
1. 工作电压：220VAC±10％
2. 温度：15--40℃
3. 湿度：20％--80％ 

三、技术性能
1. 利用氯化亚锡还原冷原子吸收原理进行汞的检测，符合GB 5009.17, HJ597-2011,GB 7468-87等标准要求，特别对于HJ597-2011方法无偏离。
2. 进样系统要求避免样品间无交叉污染。
3.具有大表面积设计的气-液分离器，或反应管中直接曝气分离。
4. 通过高频塞曼背景扣除或者金汞齐化富集技术去除杂质和背景干扰，确保基线更稳，检出限更低。
▲5. 最高可达100℃的恒温双吸收池设计，彻底去除水气；或使用干燥管或者除湿管去除水气，则需要提供20支以上的除湿管耗材。自动扣除背景干扰，每个样品可以测得至少两个信号值，以覆盖更宽的测量范围。
6. 防溢流传感器设计，防止因管路堵塞等原因造成的样品溢流，保护管路及检测系统。
7. 定期维护提示功能，提示用户需要做的维护和消耗品使用寿命等。
8. 自动进样器：≥100位（14ml样品管容积）以上样品自动进样器，具有无样品数限制的连续分析功能，紧急样品可以随时插入分析。
9.仪器具有同步清洗功能（或其他等效功能）：测量过程同步清洗进样管路，达到快速测量目的。
10. 仪器有自动减小体积进样功能（或其他等效功能），超出量程的高汞样品可以根据设定减小进样量后测量。
四、技术指标
1.  光源：低压汞灯
2.  波长：253.65nm

3.  干涉滤光器：253.65 nm, 9 mm 带宽
4.  检测系统：带系列测量池的单光束光谱仪
5.  检测器：硅 UV光电检测器
6.  样品体积：最小体积≤0.1ml，最大体积≥5ml

▲7.  检出限： ≤0.5ppt

▲8.  工作范围： 0-1ppm

9.  重复性： <1.5 %

10.测量速度：≤1min

11.蠕动泵：软件可调速
12.校正：标准液体校准
13.样品处理：水溶液或消解后的样品
14.载气：氮气或空气（气体纯度≥99.999%）
五、软件及控制
1.  微型电脑触摸控制终端，支持鼠标和键盘
2.  可外接天平、打印机等
六、仪器配置
1. 测汞仪主机（包含微型触摸电脑控制器及操作软件）1套
2.不低于100位自动进样器   1套
3.样品蠕动泵管 10根/包    2包
4.还原剂蠕动泵管 10根/包  2包
5.废液蠕动泵管 10根/包    2包
6.石英（或不锈钢）进样针   3根
7.其他确保仪器正常运行的耗材及配件。
七、售后服务支持
1. 维修后若同样的故障在3个月内再次出现，免维修工时费和材料费。易损件，消耗件更换及因为环境等极差条件引起的部件损坏除外。
2. 现场培训：按进度对操作人员进行仪器原理、安装、调试、操作、维护等项目的免费培训，并提供4个免费名额至培训基地跟班培训（培训名额无年限要求）。

	3
	ICP-MS（包含自动进样器及安装服务）
	1
套
	工业
	一、仪器总体要求：
1.本仪器要求适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求；
2.本仪器要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析；
3.
可扩展与其他分析仪器联机进行元素价态、形态分析。
4.要求为“一组四极杆加一组八极杆”或“三组四极杆”或“三重串联四极杆”质谱仪。
5.应用要求：仪器痕量元素分析能力高，由于样品种类多、基体复杂以及国家标准对重金属元素检出限要求高，要求仪器在无须使用如CH4或H2或O2等反应模式下，可通过He碰撞模式将干扰消除，检出限达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb；标准模式测定下，检出限达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt。
二、工作条件：
1.环境温度： 15~30℃
2.环境湿度： 20~80%

3.电源：200~240V，30A，50/60Hz

三、技术参数
1. 硬件参数
1.1 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器。
1.2 雾室：石英雾室，标配半导体制冷系统。
1.3进样系统：
1.3.1系统可实现样品气体自动稀释，配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管前把高盐样品基体稀释到含盐量≤0.3%（或最低可稀释100倍），可分析含盐量≥25%的复杂样品。
1.3.2 具备不连续进样功能及调谐内标溶液自动切换功能，系统应包含有七通进样阀、三通切换阀及定量环，单个样品进样时间≤1分钟，一针进样进入ICP-MS的样品量≤500μL，实现快速进样、减少样品量消耗效果，系统直接安装在ICP-MS主机上，并由ICP-MS控制软件直接控制。
1.4 炬管：石英炬管，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成。
▲1.5 接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤3个。接口设计应兼顾灵敏度和耐盐两个方面，若截取锥采用嵌片耗材技术，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；同时，为确保仪器使用更安全，采样锥与截取锥之间不得使用氢气等易燃易爆气体。
▲1.6 离子源：固态射频发生器，射频频率≤34 MHz，功率范围600～1600W，连续可调。
1.7 二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配20套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿；如需要屏蔽炬，若后期屏蔽炬出现非人为损坏则需由厂家免费更换。
1.8 碰撞/反应池：具备不低于四极杆设计的碰撞/反应池，至少拥有标准模式、碰撞模式、反应模式；具备温控功能，控温范围55～95℃，0.1℃步进可调；不同模式间切换时间≤5秒；碰撞/反应气体流速≥12 mL/min。
1.9 质量分析器：四级杆设计可同时进行目标离子的选择和不带电物质的去除。
▲1.9.1 四极杆驱动频率≥ 2.5 MHz，不采用变频设计。
▲1.9.2 四极杆质量数范围：3～256 amu；扫描速度＞5000amu/s。
1.9.3 要求在一次分析中对不同元素进行不同分辨率的设定，以便通过变化分辨率扩大样品分析的应用范围。
▲1.10 检测器：能够满足从ppt级到百分级浓度的测定，离子动态计数范围≥10个数量级（范围至少覆盖0.1-109cps）。
▲1.11. 真空系统：关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。
1.12自动进样器：配置不小于200位的自动进样器。
1.13 整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计。
2. 操作软件
2.1 操作系统：Windows 7或以上操作系统。
2.2全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 全自动工作调谐,标准技术与碰撞池技术切换等)。
2.3 具备批量数据表处理功能，可控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统。
▲2.4多元素分析方法可以根据不同元素的分析需求设置超过10个不同的特定分辨率。
2.5 ICP-MS操作软件允许在多台电脑脱机安装并处理数据以及操作演示。
3. 仪器性能指标：（3.1～3.5指标须在同一条件下测定）
3.1 灵敏度【cps/ppm】
低质量数灵敏度Li7或B9 100Mcps/ppm；
中质量数灵敏度Y89或In115
500Mcps/ppm；
高质量数灵敏度U238  330Mcps/ppm或Tl205 330Mcps/ppm。
3.2 检测限
Be(9) ≤ 0.2 ppt；
In(115) ≤ 0.1 ppt；
Bi(209) ≤ 0.08 ppt。
3.3 背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）。
3.4 氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.8 %。
3.5 双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %。
3.6 短期稳定性(RSD)： ≤3% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)。
3.7 长期稳定性(RSD)：≤4% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)。
3.8 高盐样品分析性能指标
稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4% RSD。
3.9 质谱校正稳定性≤0.025amu/24h

四、基本配置
1. ICP-MS 主机1台（含工具箱以及原装操作软件各1套）。
2. 循环冷却水机1台。
3. 自动进样器及防尘罩各1个。
4. 原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液各1套。
五、配件与耗材（或者其他确保仪器正常运行的配件与耗材）
1. 石英炬管（含中心管）：2套。
2. 前级泵油，1 加仑（4.5升）：2瓶（或保证用户5年正常用油需求）。           

3. 蠕动泵进样管（12根/包）：2包。         

4. 蠕动泵废液管（12根/包）：2包。         

5. 采样锥的石墨密封圈：6个。          

6. PFA样品管：5米。          

7. 蠕动泵内标管（12根/包） ：2包。
8. 备用镍采样锥：2个。         

9. 备用镍截取锥：2个。          

10. 工作线圈组件：1套。          

11. 洗涤剂 ：1加仑。
12. 原厂雾化器：1套。
13. 原厂雾化室：1套。
六、辅助设备
1. 175升进口液氩罐（含气纯度≥99.999%）：1瓶。
2. 40L高纯氦气（含气纯度≥99.999%）：1瓶。
3. Ar氩气减压阀，黄铜材质：1个。
4. He氦气减压阀，不锈钢材质：1个。
5. UPS电源（配备等于或优于：功率20千伏安，12V100AH的高容量电池，备机不小于2小时）：1套。
6.计算机配置要求：相当于或高于Intel® 四核3.2 GHz； 8G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器。
7. 打印机：激光双面打印机
七、售后技术服务
1. 为更好地享受原厂家售后技术服务，厂家售后服务应通过ISO9001等质量认证体系。除电脑、打印机、国内辅助设备外其他均需由同一ICPMS生产商生产及提供技术服务和售后服务。
2. 制造商为用户免费保修一年，终身维修；并针对仪器提供至少4个免费培训名额参加厂家举办的系统培训（该培训名额不限年限）；制造商在广西设有不低于两个专业的维修站和4名维修工程师。 

3. 因电感耦合等离子体质谱仪经常需要作为应急设备使用，制造商须在节假日也提供每天8小时的免费800或400客服电话服务支持。制造商在中国大陆设有配件维修、维护中心，能够对故障配件进行维护和维修，降低维修成本和提高维修效率。
八、仪器安装服务
1.卖方须在交货后30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收，直至技术指标与标书符合。
2. 气瓶间隔断安装（3m*3m）。
3. 仪器专用地线安装。
4. 通风系统连接管安装。

	一、商务要求

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交货时间：自合同签订之日起90个自然日内交货并安装调试完毕交付使用。
2.交货地点：招标人指定地点
3.交货方式：送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。

	▲投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括且不限于：
1.货物的价格；
2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
4.必要的保险费用和各项税费；
5.安装费用等所有费用。
6.仪器设备按规定需要委托省级或省级以上国家法定计量检测机构检测及检定的费用。

	▲质保期
	质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，包修、包换、包退，质保期一年，其中ICP-MS自动进样器保质两年。
若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修，质保期内免费上门维护服务，并提供终身维护。

	▲付款条件（进度和方式）
	财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。
1.在签订合同及收到中标人付款申请和发票后，采购人在15个工作日内支付合同总额的40%作为预付款；
2.中标人将合同总额的5%转入采购人指定的对公账户，并提交相应的发票和付款申请，采购人收到后在15个工作日内支付合同总额的5%合同款；
3.设备全部到货，中标人向采购人提供付款申请和发票后，采购人在15个工作日内支付合同总额的30%合同款；
4.设备安装、调试、验收合格，且中标人向采购人提供付款申请和发票后，采购人在15个工作日内支付合同总额的25%合同款。
5.设备安装、调试、验收合格，商务要求中规定检定或校准的仪器须通过省级或省级以上计量院检定或校准，采购人在收到中标人的退还合同总额的5%合同款的申请后，7个工作日内无息退还合同总额的5%合同款。

	▲售后服务
	1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退回该货物的全部费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起365日，其中ICP-MS自动进样器保质两年。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。
4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。
5.质保期内，乙方应当提供24小时全天候的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。
6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。
7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
8.乙方所供产品（含部件）必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，报价包含送货上门安装调试至验收合格、计量检定服务费。质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期一年。若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修，质保期内免费上门维护服务，并提供终身维护。
9. 乙方在供货前，必须与甲方对所有货物的技术要求、规格尺寸、产品颜色等内容进行核对，如设备安装有场地要求的，必须到甲方处与甲方核对安装场地是否符合要求，所有信息核对无误后方可再按照甲方的要求供货。
10. ICP-MS、水质全自动测汞仪、伏安极谱仪等大型仪器设备装机后，乙方向甲方提供到培训基地免费培训，每项设备培训名额不少于4人的技术培训（基地培训名额无年限，可分批进行），如甲方仍未熟练掌握仪器的使用，则再继续进行培训，直至甲方熟练掌握为止。仪器验收6个月内回访并免费培训一次。培训期间所产生的消耗品、技术资料和培训费均由乙方承担。培训时间由甲方选择,甲方确定培训时间并提前通知乙方,乙方在规定时间内到场培训。
11. 乙方所提供的ICP-MS、ICP-MS自动进样器、伏安极谱仪、可见分光光度计、水质全自动测汞仪已按规定办妥进口产品采购审核手续，如为进口产品必须是原装进口（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时乙方负责免费代办进口产品报关等手续；并提供生产厂家或者国内代理商针对本项目的专项授权证书原件和专项售后服务承诺书原件。货物必须是全新、未使用的原装产品。进口产品需提供中文版的仪器使用说明书。
12. 甲方可委托国家认可的质量检验机构开展采购项目履约验收工作，甲方将委托省级或省级以上国家法定计量检测机构对采购的货物中需要计量检定的设备进行计量检定，计量检定服务费用及相关其他因检验产生的费用由乙方负责。对不符合要求的产品，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切后果，均由乙方承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。

	其他要求
	1.本项目ICP-MS、ICP-MS自动进样器、伏安极谱仪、可见分光光度计、水质全自动测汞仪等5台（套）货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责免费代办进口产品报关等手续；如投标人投标货物“ICP-MS、ICP-MS自动进样器、伏安极谱仪、可见分光光度计、水质全自动测汞仪等5台（套）”为进口设备的，必须在响应文件中提供生产厂家或者国内代理商针对本项目的专项授权证书原件和专项售后服务承诺书原件，否则投标无效。其余投标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。
2.投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、免费为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。进口产品需提供中文版的仪器使用说明书。

	采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	在签订合同后供货前，采购方有权要求中标人提供所投产品型号进行试运行。若发现任一功能、性能与投标时响应的指标不符的，按违约处理。

	为落实政府采购政策需满足的要求
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，在计算价格分时给予相应折扣。

	规范标准
	按国家、行业、地方标准。

	验收标准、验收方法及方案
	1.验收标准：2022年专用设备购置项目的采购合同和采购文件、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采[2015]22号）、《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）、采购单位的《服务和供应品采购控制程序》和《设备设施管理程序》。
2.验收方法：采购单位成立验收小组，组织开展验收工作，对验收结果进行评审，出具验收结论，由采购单位负责人和中标人授权代表签字确认。
3.验收方案：
①到货签收：采购人及中标人双方在场，共同检查货物外观完整，无损伤；开箱清点设备、配件的品牌、型号、配置、数量和产品资料等是否与采购合同和采购文件的规定一致，如有不符合由中标人立即解决，因此造成完成验收的延期责任由中标人承担。双方签字确认到货清单。
②安装调试：货到后一个月内完成安装调试验收。中标人负责安装调试仪器设备、采购单位人员配合。双方共同检测设备是否满足采购合同和采购文件要求的技术参数，且仪器性能、检出限、精密度及正确度等指标是否达到国家有关质量标准和分析方法标准的要求。采购单位人员汇总相关数据，出具验收报告。安装调试所需要的试剂、耗材由中标人负责提供。
③计量检定：中标人将采购人需要计量检定/校准的设备委托省级或省级以上国家法定计量检测机构进行计量检定/校准，计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由中标人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。
④培训：按照采购合同和采购文件的规定进行培训。
对以上不符合要求的产品，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。

	包装
	全新、未使用的原装产品


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。


2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。

3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。


4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。



5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。



6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。




7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	本项目不允许分包。

□本项目允许分包：

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	8.1
	□1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。
2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会□随机抽取 / 按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术部分、商务部分得分高低依次确定。

	11.5
	本项目不组织现场考察。

□本项目组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

	
	本项目不组织召开开标前答疑会
□本项目组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              
联系人：               ；联系电话：                

	13.1
	报价文件: 

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件: 

1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料:投标截止时间前半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；（如税务部门开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等;如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映:付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容)。如投标人在项目截标前连续三个月零纳税的，应出具截标前半年内的缴纳税收凭证，如半年内仍为零纳税的，投标人应出具其具备经营能力的相关证明材料。投标人符合依法免税条件的，应出具所在地的税务部门出具的《依法免税证明》复印件(成立不足三个月的投标人按实际情况提供)依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料: 投标截止时间前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据以及社会保险缴纳人员清单）复印件；并附上项目投标人员、项目实施人员社保缴存证明(如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容)。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》复印件(成立不足三个月的投标人按实际情况提供，材料要求同上)；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标人财务状况报告：（2022年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表、承诺书（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：

1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1、 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、 投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3、 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4、 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5、 投标产品设备生产（制造）商出具针对本项目的产品销售授权书、供货和售后服务证明原件，属进口产品必须提供，非进口产品如有请提供；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、 售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

8、 投标人情况介绍（格式自拟）；

9、 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件： 

1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理）

4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理）
6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、检测检定、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
本项目收取投标保证金，具体规定如下：
  A  分标投标保证金人民币9000.00 元；

  B  分标投标保证金人民币20000.00元；

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司；开户银行：建设银行梧州分行新兴三路支行；银行账号：4500 1648 6550 5900 3001）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。）

	29.1
	评标方法：综合评分法/最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为非星号 项。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术部分、售后服务、业绩、政策功能得分高低依次确定。

采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。

	35.1
	本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按中标金额的 5  %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：

开户名称：                
开户银行：                
银行账号：                
备注：

1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。
2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司梧州分公司，质疑联系人：曾小姐        联系电话：0774-2810068 ，通讯地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼

现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	39.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。
2、采购代理服务费收取标准：

以分标（√中标金额/采购预算/）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/服务招标/工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（√收费基准价格/收费基准价格下浮 / %/收费基准价格上浮  / %）收取。

固定采购代理收费       /       。
3、户  名：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户行：建设银行梧州分行河东支行

帐  号：4500 1648 6520 5900 1001

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。
特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

户  名：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户行：建设银行梧州分行河东支行

帐  号：4500 1648 6520 5900 100140. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 单台/套设备超出招标文件规定最高限价的；
（5） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（6） 修正后的报价，投标人不确认的；

（7） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

（8） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（12） 未响应招标文件实质性要求的；

（13） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

（以下各项评审因素仅作为参考，制作招标文件时，评审因素应当与相应的商务条件和采购需求对应）

	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、投标报价分（满分35分）

1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。
2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 35分

	2
	技术部分
	45分
	（1）基础分
	所有技术参数全部满足采购文件要求（无负偏离或漏项），并提供相应证明的，得15分。

	
	
	
	（2）扣分项
	不带▲号的一般技术参数有负偏离或漏项的，在15分的基础上进行扣分，每有一项负偏离或漏项的扣3分，有≥5项负偏离的，得0分

	
	
	
	（3）▲号实质性参数加分项
	在所有技术参数全部满足采购文件要求（无负偏离或漏项）的前提下，带▲号的实质性技术参数有优于招标文件要求的，每优于一项加3分，最多加18分。【参数优于招标文件要求的，投标文件中必须提供投标货物生产厂家对整项投标货物参数的盖章确认原件】

	
	
	
	（4）不带▲号一般技术参数加分项
	在所有技术参数全部满足采购文件要求（无负偏离或漏项）的前提下，不带▲号的一般技术参数有优于招标文件要求的，每优于一项加2分，最多加12分。【参数优于招标文件要求的，投标文件中必须提供投标货物生产厂家对整项投标货物参数的盖章确认原件】

	3
	商务部分
	20分
	一、售后服务分（满分15分）
	评委对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等方面进行评审，并在相应等级内独立打分。 

（1）一档（5分）售后服务承诺书内容基本完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等基本满足招标文件服务要求的。

（2）二档（10分）售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等满足招标文件要求，并提供其他优惠措施等。

（3）三档（15分）售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、质量保障等方面优于招标文件要求，提供其他优惠措施等,并提供有其他可行性建议及可行性实施方案的。

	
	
	
	二、业绩（满分3分）
	投标人2020年以来具有同类产品采购项目业绩（以合同关键页复印件或中标通知书复印件为准），每项得1分，满分3分。

	
	
	
	三、政策功能分（满分2分）
	1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

	总得分=1+2+3。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
最低评标价法
一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章  拟签订的合同文本

合同编号：            
政府采购货物合同
采购计划号：                                            
项目名称：   2022年专用设备购置项目                   
项目编号：                                              
签订地点：   广西壮族自治区梧州市                                           
签订时间：                                              
甲方（采购人）：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心                                        
住所地：广西壮族自治区梧州市长洲区菊湖路8号                                                
法定代表人：贺秀琴                                            
通讯地址：广西壮族自治区梧州市长洲区菊湖路8号                                              
联系电话：0774-3830426                                              
电子邮箱：wzhbzh@163.com                                              
乙方（供应商）：                                        
住所地：                                                
法定代表人：                                            
通讯地址：                                              
联系电话：                                              
电子邮箱：                                                
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.供货一览表（表格内容按中标结果填写）

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单 价

（元）
	金 额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同合计金额（人民币，大写）                        元整（¥               ）


2.合同合计金额包括货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于采购货物的货物购置费、质保费、售后服务费及将货物运至指定地点所发生的运输费、装卸费、安装调试费、人工费等货物伴随服务的费用以及辅助服务费用、包装费、保险费、技术服务费、培训费、检测费、保修费和所需缴纳的一切相关税、费等。
第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。
第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：　不限　，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：自合同签订之日起90个自然日内交货并安装调试完毕交付使用。

2.交付地点：广西壮族自治区梧州市长洲区菊湖路8号，广西梧州生态环境监测中心区域指定位置（含送货上楼）。

3.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

4.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

6.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后3个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。
7.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

8.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

12.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责承担。

13.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

14.甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起

　365　日。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方所供产品（含部件）必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，报价包含送货上门安装调试至验收合格、计量检定服务费。质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期一年（ICP-MS自动进样器保质两年）。若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修，质保期内免费上门维护服务，并提供终身维护。

9.乙方在供货前，必须与甲方对所有货物的技术要求、规格尺寸、产品颜色等内容进行核对，如设备安装有场地要求的，必须到甲方处与甲方核对安装场地是否符合要求，所有信息核对无误后方可再按照甲方的要求供货。

10.针对ICP-MS、伏安极谱仪、水质全自动测汞仪装机后乙方提供去培训基地免费培训，每项设备培训名额不少于4人的技术培训（基地培训名额无年限，可分批进行），如甲方仍未熟练掌握仪器的使用，则再继续进行培训，直至甲方熟练掌握为止。仪器验收6个月内回访并免费培训一次。培训期间所产生的消耗品、技术资料和培训费均由乙方承担。培训时间由甲方选择,甲方确定培训时间并提前通知乙方，乙方在规定时间内到场培训。

培训时间： 采购人指定时间 。

培训地点： 采购人指定地点 。

11. 乙方所提供的ICP-MS、ICP-MS自动进样器、伏安极谱仪、可见分光光度计、水质全自动测汞仪已按规定办妥进口产品采购审核手续，如为进口产品必须是原装进口（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时乙方负责免费代办进口产品报关等手续；并提供生产厂家或者国内代理商针对本项目的专项授权证书原件和专项售后服务承诺书原件。货物必须是全新、未使用的原装产品。进口产品需提供中文版的仪器使用说明书。

12. 甲方可委托国家认可的质量检验机构开展采购项目履约验收工作，甲方将委托委托省级或省级以上国家法定计量检测机构对采购的货物中需要计量检定的设备进行计量检定，计量检定服务费用及相关其他因检验产生的费用由乙方负责。对不符合要求的产品，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切后果，均由乙方承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。

第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。
第九条　付款方式

1.（1）在签订合同及收到中标人付款申请和发票后，采购人在15个工作日内支付合同总额的40%作为预付款；

（2）中标人将合同总额的5%转入采购人指定的对公账户，并提交相应的发票和付款申请，采购人收到后在15个工作日内支付合同总额的5%合同款；

（3）设备全部到货，中标人向采购人提供付款申请和发票后，采购人在15个工作日内支付合同总额的30%合同款；

（4）设备安装、调试、验收合格，且中标人向采购人提供付款申请和发票后，采购人在15个工作日内支付合同总额的25%合同款。

（5）设备安装、调试、验收合格，商务要求中规定检定或校准的仪器须通过省级或省级以上计量院检定或校准，采购人在收到中标人的退还合同总额的5%合同款的申请后，7个工作日内无息退还合同总额的5%合同款。

2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
银行账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3.乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。
第十条　履约保证金

1.乙方提供的履约保证金金额为：按成交金额的5%：即人民币    （¥            ）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的30％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的30％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的30％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

7.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。
第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.设备性能配置清单；

7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

乙方：　　　　　，地址：　　　　　　　　　　　　，收件人：　　　　　，联系电话：　　　　　　　　　　　，电子邮箱：　　　　　　　　　。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式　　　份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各　　　份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。
第十九条　合同附件
附件一：

附件二：

甲方：                             乙方：

法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：

授权代表：                       授权代表：

年  月  日                        年  月  日
第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	品牌
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
2. 资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

4. 投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，自愿退出本次采购活动并承担终止合同的全部责任，3年内不再参加本系统项目采购，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：            
五、其他文书、文件格式

2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
PAGE  
40

