附件1

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 水质应急监测车运行维护服务 |  | 一、项目概况 广西壮族自治区生态环境监测中心拥有水质应急监测车1台，车内装载有水质5参数（水温、pH、溶解氧、浊度、电导率）及9个水质分析检测模块（铜锌铅镉四合一、化学需氧量、氨氮、总磷、总砷、总汞、六价铬、挥发酚、氰化物）。为保证其在日常中能正常运行，为突发环境事件应急监测做好准备需求，采购2022年下半年203天的运行维护服务。 二、项目内容 水质应急监测车监测系统的运行与维护，具体内容包含分析模块（水质5参数与9个水质分析检测模块）、空调系统、通风系统、供电系统、采水及供水系统和数据采集及上传系统。 三、工作要求 为保证水质应急监测车自动监测系统能稳定地运行，取得准确、有效的监测数据，以增强我区水质应急监测能力，为突发环境事件应急监测实时提供坚实的技术保障，对运行维护服务要求如下： （一）总体要求 水质应急监测车自动监测系统运行维护包括定期开展水质应急监测车自动监测模块的例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常维护管理与记录等。成交供应商须对水质应急监测车自动监测系统开展临时巡检和定期巡检，按运维服务具体的目标要求进行仪器、系统其它结构单元设备、监测车辆、附属装置等的定期维护，提供并定期更换水质应急监测车自动监测系统所需耗材、运行试剂等（供应商要在报价文件里提供全面有效的运行所需试剂、系统耗材、仪表备品备件清单）。临时巡检或定期巡检期间的交通工具由成交供应商负责。临时巡检安排在节假日、上级检查、质控考核前，以及应急事故发生期间；定期巡检为每周至少1次。巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。 1.水质应急监测车自动监测系统运行维护技术要求 （1）例行维护 例行维护包括水质应急监测车环境检查、仪器与系统检查、易损件更换、试剂更换、管理清洗等工作。成交供应商定期对水质应急监测车自动监测系统进行巡检，巡检次数不得低于每周一次，并记录巡检情况。每次对水质应急监测车自动监测系统巡检时进行下列工作： a）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路是否有气泡等；定期清洗常规五参数探头。 b）依据仪器运行情况制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；所有的耗材和零配件应备有库存保证及时更换，易耗品（试剂、垫圈、管路、阀等）应在现场有贮备。 c）检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。试剂配制完成后必须张贴标签，并能够提供试剂来源证明。 d）及时整理水质应急监测车及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查；保持水质应急监测车及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器； e）检查采水系统、配水系统是否正常，如采样器固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包裹采水头、吊桶、泵体、沉沙池、过滤头、样水杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。 f）检查水质应急监测车自动监测系统电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。 g）检查水质应急监测车空调及通风系统，确保能正常运行；检查水泵固定情况，避免仪器振动；检查不间断电源（UPS）、纯水供给辅助设施运转状态，及时更换耗材，添加纯水； h）检查工控机运行状态，有无中毒现象；检查仪器与系统通讯线路是否正常，模拟量传输的数据偏差是否符合要求。 i）做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。 （2）保养检修 根据系统运行的环境状况，在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器作为保障时，应用备用仪器将水质应急监测车自动监测系统中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行保养检修；如没有备用仪器保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配制情况和设备的使用手册的要求制定。 a）成交供应商每周至少一次在水质应急监测车自动监测系统现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。 b）按厂家的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件。 c）对仪器进行液路检漏和压力检查；对光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。 d）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。 e）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。 f）成交供应商接手运维后第一个月按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。 g）当期运维结束前一个月按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。 （3）故障检修 故障检修是指针对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。当系统仪器出现故障，须在一个运行周期内采取响应措施，2天内修复。故障检修应做到： a）水质应急监测车自动监测系统仪器、设备出现故障时，保证在24小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内能响应。 b）对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修。 c）对于其他不易诊断和检修的故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修。 d）设备故障须在48小时内排除故障，确保水质应急监测车自动监测系统正常运行；如48小时内无法恢复正常运行，有备机的使用备机替代。 e）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。 f）若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。 g）仪器及相关附属、辅助设备故障维修按照最有利于系统正常运行的原则，由成交供应商负责维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，以单个零配件、部件市场价计算，产生费用小于及等于1万元的由成交供应商负责，大于1万元的由成交供应商提供一份仪器性能的评估报告，对仪器是否还有维修意义给出合理建议，由采购人组织专家进行评审决定处理方式。 （4）停机维护 短时间停机（停机时间小于24h）：一般关机即可，再次运行时仪器须重新校准。 长时间停机（连续停机时间超过24h）：当分析仪需要停机24h或更长时间时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵及试剂管路，清洗测量室并排空；务必取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器须重新校准。 （5）数据平台日常管理 必须安排人员对设备和水质应急监测车自动监测系统数据传输情况进行了解，每天通过数据平台软件远程调看水质应急监测车自动监测系统监测数据至少一次，根据情况组织开展巡检、核查、维修工作。数据平台日常管理工作包括： a）检查水质应急监测车自动监测系统数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，详细分析并及时处理。 b）发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，对仪器设备开展相关维护维修工作，并登记记录情况。 c）调取并分析水质应急监测车自动监测系统监测数据。 d）做好数据平台日常管理工作记录。 e）不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人要求报告和传输有关的监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 （6）记录 水质应急监测车自动监测系统运行过程中，成交供应商须对仪器性能核查，巡检、备品备件更换、校准、维修及数据平台日常工作等进行记录，保证涉及各项工作内容的记录完整、全面、准确，所有记录须字体清晰，不得模糊潦草。对出现的问题和处理描述要翔实、连续、有结论或有处理结果。每个季度结束后，将相关记录表格提交至采购人审查存档，并作为运维考核依据之一。 2.质量保证与质量控制 （1）总体要求 严格按照“日监控，周核查”的要求，开展质控任务，并按要求做好相关记录表格。质控措施包括分析仪校准、分析仪质控样检查（期间核查）、标准样品的比对实验、仪器性能（包括信号漂移）检查，采购人会定期和不定期地对运维情况进行检查，根据需要随时开展质控样比对实验。 （2）标准物质使用要求 用于校准监测仪器的标准样品，采用有证标准样品或者标准物质进行配制。 （3）仪器性能核查及其他质控要求 a）运维期间至少进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线的检查。 b）运维期间至少进行一次零点漂移和量程漂移检查。 c）更新检测器后，进行一次标准曲线和精密度检查。 d）至少每月进行一次仪器校准工作（ “核查通过情况”模块可不用校准）。 （4）仪器运行状态质量要求 a）水质应急监测车自动监测系统每天24小时实时在线。 b）水质应急监测车自动监测系统的每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率”是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。 c）构成水质应急监测车自动监测系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。 d）采用间歇测定情况下（24小时/次），所有参数至少每周保证有5组有效数据。 四、运维服务保障要求 （一）成交后供应商需在南宁市内有固定的办公场所，配备至少一辆工作用汽车，同时派遣至少1个人常驻南宁市，负责日常数据监控和管理协调工作，工作时间与采购人一致，严格遵守采购人的工作及其他管理。 （二）供应商应在报价文件中提供完备、详细的项目服务计划方案，方案涵盖系统日常维护、故障检修和质量控制、异常情况（数据）提醒报告等内容。 （三）供应商供应并配制所有的仪器运行所需试剂，必须严格按照国家的相关法律法规及其他要求使用和管理危险管控的试剂。因此，供应商在报价文件中提供全面有效的试剂清单。 （五）水、电、通讯及财产保护：运营期间，通讯费用由成交供应商承担；在业主单位场地开展日常运行与维护时，所需水和电等费用由业主单位承担，在非业主单位场地开展日常运行与维护时，所需水和电等费用由成交供应商承担委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施、水质应急监测车自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。 （六）在运营维护及管理期间，成交供应商遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质应急监测车自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。完成水质应急监测车自动监测系统仪器设备的质量保证和质量控制、配合做好水质应急监测车自动监测系统固定资产的管理、备品配件的登记等工作。 （七）成交供应商严格按照国家相关规定要求对各水质应急监测车自动监测系统产生的废弃物和废液进行处置，对废弃物和废液分类收集、存放并做好标识，在各站点设置废液处理池或废液缸，对废液进行处理，凡是能够经过简单物理化学方法处理就可以转化改性的，必须按其性质进行无害化处理后排放。无法自行处理的，应交由有资质部门处理，并做好相关记录表格。 （八）每天自动运行水质应急监测车自动监测系统的每个参数至少一次，每周对水质自动监测车进行一次自控样核查。如有突发事件应急监测，至少派一人全程协助，所派人员的各种费用由成交供应商承担，或协商事件责任方，由事件责任方承担。 （九）供应商严格按照仪器操作手册及其他相关技术规范要求对水质应急监测车自动监测系统进行运维。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。 （十）监控系统升级，包括维护升级EMCCS环境监测数据采集控制系统、数据服务器和EMIP网络用户平台，成交供应商不得擅自更改系统现有的集成技术、基本结构、运行方式和功能。 （十一）成交供应商根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都配备高水平维护管理和维修人员。 （十二）成交供应商在成交后3个月内一次性向采购人提供适合运维水质应急监测车自动监测系统相关仪器使用的一年耗材并提供到货证明，耗材应是所运维水质应急监测车自动监测系统原厂全新耗材。 （十三）水车运维技术人员在运维合同签定后一个月内通过采购人组织上岗考核（考核内容为与运维工作相关的技术规范及现场操作），考核不合格的，延长30天运维期，并更换运维人员，再次进行考核，两次考核不合格的，采购人有权解除合同，成交供应商须退回已支付合同款。 五、监督检查与考核 成交供应商有责任接受采购人定期和不定期检查和考核，监督检查与考核内容主要包括成交供应商日常工作情况，现场工作记录、故障响应速度、系统仪器和设备日常运行状态，监测数据质量、盲样考核等。 采购人自正式运维期开始每三个月对成交供应商开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次评分小于80分为不合格；评分大于等于80分为合格。由采购人组织有关人员进行评审，具体考核内容由采购人制定，详见附件2。 1.一旦发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止合同，服务供应商按当季维护费用的双倍进行经济处罚，季度维护费用按该季度天数计算，每天运行维护费用为485元。 2.按季度对水质应急监测车自动监测系统进行考核，其中单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除当季度运维费10%，并责令整改。 3.单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的30%，并责令整改。扣除运的行费用按成交供应商报价单价转化为运维时间(不足一天的按一天计)，延长运维日期。 4.考核结果在60分以下，采购人有权终止运维合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。 5. 成交供应商在合同履行期间被要求整改超过两次的，采购人有权终止合同，并要求成交供应商退赔已支付合同款并处相同金额的罚款且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 （填写项目报价要求，如本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。） 2、项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：合同签订之日起，203天。 （2）服务地点：南宁市佛子岭路16号生态环境厅大院内，或突发环境事件应急监测现场。 3、付款条件 合同签订之日起 15个工作日内支付合同款的50%；9月30日前，通过采购人组织的季度运行情况验收后，7个工作日内支付项目合同余款的30%；12月31日前，通过采购人组织的季度运行情况验收后，7个工作日内支付项目合同余款的20%。付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。 |  |  |

附件2

水质应急监测车季度运行维护考核评分表

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 评分 结果 | 评分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 远程检查 数据 | 每天安排专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。仪器故障发现时间不得超过24小时。 | 错、漏1次扣2分 |  |  |
|  | 会商与信息交流 | 每月第一周以短信息的方式报告上一个月的运维情况。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和书面形式等方式及时上报。 | 错、漏1次扣2分 |  |  |
|  | 现场 巡检 | 频次：不少于1次/（辆•周）。巡检内容和记录要素，要包括水质应急监测车自动监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际水质应急监测车自动监测系统情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月水质应急监测车自动监测系统巡检记录，每季前15天进行汇总。 | 错、漏1次巡检扣1分 |  |  |
|  | 故障排除 | 故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、空调故障、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：24小时内赶赴现场，48小时内排除故障或用备用设备替代。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内响应，6小时内赶到应急现场，12小时内排除故障或用备用设备替代。 | 每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分 |  |  |
|  | 水质应急监测车自动监测系统全面 维护 | 按照相关要求进行维护工作 | 错、漏1次 扣2分 |  |  |
|  | 质量控制 | 每个参数“周核查” | 错、漏1个参数1次2分 |  |  |

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 评分 结果 | 评分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 数据保密 | 不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 | 发现1次扣 20分 |  |  |
|  | 记录 | 按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给用户审查。用户可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。 | 期限内缺1份扣1分 |  |  |
|  | 废弃物与废液处置 | 按照国家相关规定对水站运行产生的废弃物和废液进行分类收集、标识和处置，不得直接排放未经处理的废弃物与废液 | 发现一次扣20分 |  |  |
| 服务质量 | 质控考核 | 接受本单位或上级部门考核的定期或不定期考核 | 上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部考核1个参数1次不合格扣5分 |  |  |
|  | 服务态度 | 运维人员按要求开展各项工作 | 工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分 |  |  |
|  | 记录、报告 规范 | 所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。 | 1项扣1分 |  |  |
|  | 故障排除 时间 | 48小时内无法排除故障或未使用备用设备替代 | 1个项目超过1天扣1分 |  |  |

| 考核内容 |  |  | 扣分值 | 评分 结果 | 评分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单台水质应急监测车自动监测系统单项数据月度有效获取率 | 每台水质应急监测车自动监测系统每个参数月度有效数据获取率高于90% （指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比） | 单站单项不达标1次扣 5分 |  |  |
|  | 其他 （是否存在不满足合同或相关规范要求的情况） | 不满足合同或相关规范要求，但对数据不造成影响的项目 | 每1项扣1分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求，且可能对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣3分 |  |  |
|  |  | 不满足合同或相关规范要求，且已对数据造成严重影响的项目 | 每1项扣5分 |  |  |
| 本季度考核总得分 |  |  |  |  |  |
| 本季度考核总评价 |  |  |  |  |  |

水质应急监测车所属单位                           水质应急监测车运行维护单位

项目负责人（签章）：                             项目负责人（签章）：

（单位公章）                                   （单位公章）

年   月  日                                      年   月  日

附件3

水质应急监测车运行维护服务报价表

| 服务名称 | 时间（天） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质应急监测车运行维护服务 | 203 |  |  |

报价单位：（盖章）

附件4

报价人参加本项目无串通行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通报价的情形（包括但不限于）：

1.不同报价人的报价文件由同一方或者某个人编制或授意编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形（包括但不限于）：

1．报价人直接或者间接从采购相关方获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件；

2．报价人按照某个采购相关方的授意撤换、修改报价文件或者报价文件；

3．报价人之间协商报价；

4．属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5．报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定报价人成交，然后再参加报价；

6．报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7．报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

三、我方承诺：

1．如违反承诺书中应遵守的内容，自愿退出本次采购活动，且3年内不得参加采购单位系统项目采购；

2．如违反承诺书中应遵守的内容，承担终止合同的全部责任，且3年内不得参加采购单位系统项目采购。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人名称（公章）

年    月     日