附件1

广西壮族自治区贵港生态环境监测中心实验室废水、废气环保处理设施和大气降水自动监测仪

运行维护服务采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| （广西壮族自治区贵港生态环境监测中心实验室废水、废气环保处理设施和大气降水自动监测仪运行维护服务 |  | - 项目概况 在广西壮族自治区贵港生态环境监测中心（以下简称“贵港中心”）提供实验室废水废气环保处理设施和大气降水自动监测仪运行维护服务，需派专人提供驻点服务。项目预算：16万元。 |
|  |  | - 项目内容 运维服务包括废水、废气环保处理设施的所有仪器设备和相关辅助设施的运行、检查、维护、维修，提供并定期更换试剂和耗材。承担所有设备设施的运行、检查、维护、维修和网络通讯所涉及的费用，保证实验室废水、废气环保处理设施正常运行，外排污染物达标排放。废水处理过程产生的一般固体废物，按照一般固体废物的管理要求进行分类收集、储存、打包，交由环卫单位清运处置；废气处理过程中产生的危险固体废物，按照危险废物废物管理要求进行收集、贮存、转移等，交由有资质的危险废物处置单位进行处置，处理产生费用由成交供应商承担。做好一般固体废物和危险废物管理记录，台帐规范完整。 大气降水自动监测仪的运维内容包括：清洗大气降水自动监测仪雨量计、预处理管路、pH管路槽和EC管路槽；清洁感雨器，测试灵敏度；清洁采样桶，确保采样桶无杂物；检查采集输送管路，保证无破损；校准pH和EC； 检查、维护数据采集系统，保证系统运行正常；根据需要添加pH电极保养液和更换超纯水；大气降自动监测仪出现故障时应及时维修，更换耗材配件，网络连接的维护以及网络故障的及时维修，承担桂平监测站和平南县监测站点的大气降水自动监测仪网络通讯费用，并配合贵港中心开展大气降水采样和质控工作。 |
|  |  | 三、运行维护服务要求 （一）实验室废水、废气环保处理设施正常运行，废水主要污染物（pH、CODcr、NH3-N）排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准、废气主要污染物（非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾）排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放要求，一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求，危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准要求。 （二）按照《自治区生态环境监测中心印发<广西壮族自治区大气降水自动监测技术方案>的通知》（〔2020〕66号）文件要求，定期对大气降水自动监测仪开展日常运行维护和质量控制工作，确保仪器正常运行，监测数据月上传率达到90%以上（详见附件2：大气降水监测仪运行维护方案）。 |
|  |  | 四、其他要求 贵港中心自正式运行维护期开始每三个月对开展1次运行维护工作考核，依据维护内容就运行维护质量和相关指标相结合的方式进行评分。对评分考核达不到运行维护要求或违规操作的，可以延长运行维护服务期，并有权终止运维合同。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1.项目人员要求 供应商派出一名技术人员，并提供近一年内至少6个月社保缴纳证明。 2.报价要求 报价为采购人指定服务范围内的全部价格，包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 3.项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：实验室废水废气环保处理设施运行维护服务时限为签订合同之日起至2023年8月31日；大气降水自动监测仪运行维护服务时限为2022年9月1日至2023年8月31日。 （2）服务地点：贵港市 4.付款条件 （1）运行维护费用分两次付清，第一次双方签订合同，成交供应商入场后按合同总价的40%支付，第二次在2022年12月10日前支付剩余款项，采购人收到成交供应商开具的发票、付款申请后，20个工作日内支付。 （2）签订合同后一个月内成交供应商向采购人交纳合同总金额的 5 %作为履约保证金，项目完成并验收合格后转为质量保证金，质保期满且无质量问题后，经成交供应商申请，采购人在20个工作日内向成交供应商退还质量保证金（无息）。 5.其他要求 本项目采用综合评分法，供应商提供业绩证明、运行维护服务方案、实施方案、获得的与采购内容有关的资质、证书等材料。 |  |  |

附件2

实验室废水、废气环保处理设施和大气降水自动监测仪

运行维护服务采购需求综合评分办法

一、评审原则

（一）评审小组构成：本项目的评审小组由采购单位组建，成员人数为三人以上（含三人）单数。

（二）评审依据：本评审办法和供应商提交的响应文件。

（三）评审方法：综合评分法。

二、评审方法

供应商提交的报价及资格材料经初核符合要求的进入详评，评审小组将按本评审办法和响应文件为评定依据，采用百分制综合评分法：

评分细则（按四舍五入取至百分位）：

（一）价格分 …………………………………………………………………………………20分

1.以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为20分。

2.价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×20分。

（二）服务方案分………………………………………………………………………………58分

1.项目实施方案…………………………………………………………………………………32分

一档（0分）：未提供或提供的项目实施方案内容过于简单，不切合项目实际；

二档（16分）：方案基本符合项目要求，实施程序简单，综合评定一般；

三档（24分）：方案完全符合项目要求，实施程序较详细具体、管理机制较完善，内部防范和控制风险制度较好，可行性较高，综合评定良好；

四档（32分）：方案完全符合项目要求，实施程序详细具体、管理机制完善，整体统一协调，内部防范和控制风险制度佳，且可行性高，综合评定优秀。

2.服务承诺………………………………………………………………………………………8分

一档（0分）：未提供或提供的服务承诺内容过于简单，没有针对性；

二档（4分）：服务承诺基本符合项目要求，基本可行，综合评定一般；

三档（6分）：服务承诺完全符合项目要求，可行性较高，有合理的服务保障，综合评定良好；

四档（8分）：服务承诺完全符合项目要求且有优于招标文件要求的承诺或措施，可行性高，有优质的服务保障，综合评定优秀。

3.运行维护管理制度……………………………………………………………………………18分

一档（0分）：管理制度不够具体、没有可行性，或没有相关论述分；

二档（6分）：管理制度不够完善、可行性一般，综合评定一般；

三档（10分）：管理制度基本完善、可行性较强，综合评定良好；

四档（18分）：管理制度完善具体、可行性强，综合评定优秀。

（三）拟投入人员配置…………………………………………………………………………12分

1.拟投入人员有本科以上学历 ，且有相关工作经历半年以上（需提供毕业证书、近一年内至少6个月社保缴纳证明及相关工作经历证明材料的复印件，并在复印件上加盖公章）得6分；

2.满足项目要求基础上，拟投入人员中每增加一名具有中级职称或相应工作经历的技术人员（需提供有效的职称证书或相关工作经历证明材料复印件，并在复印件上加盖公章），得3分，满分6分。

- 备注：没有提供证明材料不得分。

（四）业绩分……………………………………………………………………………………10分

供应商2020年1月1日至今完成与此次项目类似的运行维护服务项目（须提供中标通知书或合同或验收书复印件并加盖单位公章）的，每个项目得2分；提供省级及以上类似的运行维护服务业务的，每个项目得2分；此项满分10分。

总分值=（一）+（二）+（三）+（四）

五、成交候选人推荐选择

根据供应商提交的材料进行综合评分，按照得分由高到低顺序得出成交候选人名单，评审得分相同的，按照最后报价由低到高排序，评审得分且最后报价相同的，按照服务承诺优劣排序。成交原则为排序顺位第一的供应商。如成交供应商因不可抗力提出不能履行合同，顺位选择第二排名的供应商，以此类推。

- 附件3

实验室废水、废气环保处理设施

运行维护服务方案

一、项目说明

实验室废水、废气环保处理设施运行维护服务限为签订合同之日起至2023年8月31日止。

实验室废水、废气环保处理设施分别建设在广西壮族自治区贵港生态环境监测中心（以下简称“贵港中心”）实验楼一楼的东北角和楼顶。废水环保处理设施厂家为四川优浦达科技公司，型号：UPFS-III-3100L/D，日处理流量3100升，主要处理工艺：絮凝、沉淀、过滤、中和、重金属捕捉、微电解等。废气处理系统共有6台/套风机（1号风机22KW ，2号风机31KW，3号风机22KW，4号风机31KW，5号风机22KW ，6号风机11KW）、5个喷淋塔，6个活性炭吸附箱，其中：1-5号风机厂家为东莞市时运环保设备有限公司、6号风机厂家为南宁科创建设工程有限公司，主要处理工艺：喷淋塔、活性炭。

二、运行维护服务内容

实验室废水、废气环保处理设施的所有仪器设备和相关辅助设施的运行、检查、维护、维修，提供并定期更换试剂和耗材。承担所有设备设施的运行、检查、维护、维修和网络通讯所涉及的费用，保证实验室废水、废气环保处理设施正常运行，外排污染物达标排放。废水处理过程产生的一般固体废物，按照一般固体废物的管理要求进行分类收集、储存、打包，交环卫单位清运处置；废气处理过程中产生的危险固体废物，按照危险废物废物管理要求进行收集、贮存、转移等，交由有资质的危险废物处置单位进行处置，处理产生费用由成交供应商承担。做好一般固体废物和危险废物管理记录，台帐规范完整。

三、运维技术服务目标

实验室废水、废气环保处理设施正常运行，废水主要污染物（pH、CODcr、NH3-N排放）排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准要求，废气主要污染物（非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾）排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放要求，一般固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求，危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准要求。

四、运行维护工作要求

（一）运维工作一般要求

1.每日工作内容

- （1）废水

①设备可以长期通电待机，每天巡查设备2次，及时补充药剂保证足量；

②每天检查絮凝沉淀过滤器运行压力，发现污堵及时更换或清洗滤袋。发现参数异常不能正常停机需立即调整压力控制参数；

③每天检查药剂加药量是否符合运行参数，异常波动需及时调整加药泵流量

- （2）废气

①每天检查平台上频率是否符合运行参数，异常波动需及时调整频率；

- ②每天检查风机运行情况，管路、线路、各阀、泵运行等是否正常；

- ③每天检查喷淋塔水箱水量，水箱内浮球是否正常。

2.每周工作内容

①每周清洗废气处理设施前置过滤器滤芯1次，发现污堵情况及时清洗滤芯；

②每周观察废水收集箱和絮凝反应槽，发现漂浮杂质及时清理，并保持实验室洗涤槽下水滤网正确安装；

③每周观察实验室废气处理设施设备内部喷淋是否正常、检查加药装置、检查水泵接口及出口有无漏水现象、检查设备噪音及震动。

3.每季度工作内容

①实验废水处理机系统运行情况，校准PH在线监测电极，对设备进行清洁与维护。

②实验室废气处理设施更换活性炭和喷淋液，检查风机运行状况，添加润滑剂，清理设备喷嘴，清洗酸碱度/氧化还原电位电极。

③控制系统维护；

④对通风柜柜体维护和通风柜排风系统进行维护维修、更换配件，保证通风柜常年稳定运行；

4.每半年工作内容

每半年由有资质检测单位开展不少于1次废水与废气检测，并出具CMA检测报告。

5.每年工作内容

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换耗材和备件。保养与维修后，须进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定，测定结果须满足国家相关规范要求。

运维技术要求

（二）运行维护技术要求                                           1.例行检查

成交供应商按照要求定期对实验室环保处理设施进行检查，并记录检查情况；

2.保养检修                                          按照设备使用手册的要求进行保养检修。                3.故障检修

仪器设备发生故障，必须采取响应措施检修，设备故障在48小时内排除故障。

4.数据管理                                                 运维人员应当承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和

渠道向外界传递任何监测数据。

五、监督考核要求

（一）贵港中心自正式运行维护期开始每三个月对开展1次运行维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护指标结合的方式进行评分（详见附表1），对达不到运行维护要求或违规操作的，延长服务期，并有权终止运行维护合同。

（二）考核内容

考核内容包括：现场检查、运维质量、运维服务、运维记录，其他问题等5方面内容。

- 考核评分

考核总分100分，其中：现场检查30分，运维质量30分、运维服务30分、运维记录10分。

- 其他规定

有下列情形之一的，将视情况在季度考核评分中扣除一定分值：工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的；拖延、阻碍、拒绝质量检查的；其他不履行规定职责的情形。

（五）运行费核算方法

实验室废水、废气 环保处理设施运行维护服务每三个月进行单独考核，单次考核结果大于80分（含80分）的视为合格，考核结果在60分（含60分）-80分（不含80分），责令整改，延长运行维护服务期1个月；60分（不含60）以下，取消运行维护服务，采购人有权终止运行维护服务合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。

- 附件4

大气降水自动监测仪运行维护服务方案

- 一、项目说明

- 大气降水自动监测仪运行维护服务期限为2022年9月1日起至2023年8月31日止。

- 大气降水自动监测仪运行维护服务涉及2个监测点位（每个监测点位一套大气降水自动监测仪），监测点位名称为：桂平市监测站、平南县监测站，仪器分别安装在桂平生态环境局、平南生态环境局办公楼楼顶。仪器品牌及型号为：青岛鲁海光电科技SCJ-600。

- 监测项目为：pH值、电导率（EC）、降雨量。

- 二、运行维护服务内容

- 清洗大气降水自动监测仪的雨量计、预处理管路、pH管路槽和EC管路槽；清洁感雨器，测试灵敏度；清洁采样桶，确保采样桶无杂物；检查采集输送管路，保证无破损；校准pH和EC； 检查、维护数据采集系统，保证系统运行正常。根据需要添加pH电极保养液和更换超纯水。大气降自动监测仪出现故障时应及时维修，更换耗材配件，网络连接的维护以及断网网络故障的及时维修，承担2个监测点位的耗材及网络通讯费用，配合贵港中心开展大气降水采样和质控工作。

- 三、运维技术服务目标

- 按照《自治区生态环境监测中心印发<广西壮族自治区大气降水自动监测技术方案>的通知》（〔2020〕66号）文件要求，定期对大气降水监测仪开展日常运行维护和质量控制工作，确保仪器正常运行，监测数据月上传率达到90%以上。

四、运行维护工作要求

（一）运维工作一般要求

1.每日工作

每日对大气降水自动监测仪监测数据通过监控平台进行远程监控，通过对监测数据进行判断、对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据远程监控情况必要时立即赶赴现场进行维护保养。

2.每半月工作

- ①运行维护记录（照片及纸版记录）；

- ②清洗雨量计、预处理管路、pH管路槽和EC管路槽；

- ③清洁感雨器，测试灵敏度；

- ④清洁采样桶，确保采样桶无杂物；

- ⑤检查采集输送管路，保证无破损；

- ⑥根据需要添加pH电极保养液；

- ⑦根据需要更换超纯水；

- ⑧校准1次pH和EC；

- ⑨检查、维护数据采集系统，保证系统运行正常；

- ⑩配合贵港中心开展大气降水采样和质控工作。

- 3.每年工作

- 对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换耗材和备件。保养与维修后，须进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定，测定结果须满足国家相关规范要求。

（二）运行维护技术要求                                           1.例行检查

成交供应商按照要求定期对实验室环保处理设施进行检查，并记录检查情况；

2.保养检修                                          按照设备使用手册的要求进行保养检修。                3.故障检修

仪器设备发生故障，必须采取响应措施检修，设备故障在48小时内排除故障。

4.数据管理、维护                                                （1）运维人员应当承担监测数据的保密责任，不得以任何

方式和渠道向外界传递任何监测数据。

（2）上传数据不正常或断网网络故障时，应当进行及时维修。

五、监督考核要求

（一）贵港中心自正式运行维护期开始每三个月对开展1次运行维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护指标结合的方式进行评分（详见附表1），对达不到运行维护要求或违规操作的，延长服务期，并有权终止运行维护合同。

（二）考核内容

考核内容包括：现场检查、运维质量、运维服务、运维记录，其他问题等5方面内容。

- 考核评分

考核总分100分，其中：现场检查20分，运维质量30分、运维服务30分、运维记录10分、其他问题10分。

- 其他规定

有下列情形之一的，将视情况在季度考核评分中扣除一定分值：工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的；拖延、阻碍、拒绝质量检查的；其他不履行规定职责的情形。

（五）运行费核算方法

大气降水自动监测仪运行维护服务每三个月进行单独考核，单次考核结果大于80分（含80分）的视为合格，考核结果在60分（含60分）-80分（不含80分），责令整改，延长运行维护服务期1个月；60分（不含60）以下，取消运行维护服务，采购人有权终止运行维护服务合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。

- 附件5

报价人参加本项目无串通行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通报价的情形（包括但不限于）：

1.不同报价人的报价文件由同一方或者某个人编制或授意编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形（包括但不限于）：

1．报价人直接或者间接从采购相关方获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件；

2．报价人按照某个采购相关方的授意撤换、修改报价文件或者报价文件；

3．报价人之间协商报价；

4．属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5．报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定报价人成交，然后再参加报价；

6．报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7．报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

三、我方承诺：

1．如违反承诺书中应遵守的内容，自愿退出本次采购活动，且3年内不得参加采购单位系统项目采购；

2．如违反承诺书中应遵守的内容，承担终止合同的全部责任，且3年内不得参加采购单位系统项目采购。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人名称（公章）

年    月     日