              GXZC2021-C3-000447-GXJT


[image: image1.jpg]O rEsRER TESHERAT

CGXCIG GUANGKI JIA0T00 HONGGUAN ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD.



      [image: image2.jpg]



   网址：http://www.hgecc.com.cn/        更 多 招 标 资 讯  欢 迎 扫 码 关 注

 竞争性磋商文件
            项目名称：水质应急监测车系统运行维护服务采购
项目编号：GXZC2021-C3-000447-GXJT
采购单位：广西壮族自治区生态环境厅
采购代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司
2021年3月

目    录
2

第一章  竞争性磋商公告

4

第二章  供应商须知

第三章   项目需求
19
第四章 评标原则及评分标准
28

第五章  合同主要条款格式
31

第六章 竞争性磋商响应文件格式
36


第一章  竞争性磋商公告
项目概况
水质应急监测车系统运行维护服务采购项目的潜在供应商应在广西交投宏冠工程咨询有限公司官网“扫码报名投标”二维码或者微信搜索“宏冠工程咨询”公众号报名获取采购文件，并于2021年4月18日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2021-C3-000447-GXJT
项目名称：水质应急监测车系统运行维护服务采购
采购方式：竞争性磋商
预算金额：￥1150000.00元
最高限价（如有）：A分标：900000.00元；B分标：250000.00元。
采购需求：A分标：水质应急监测车系统运行维护，开展广西壮族自治区生态环境监测中心、广西壮族自治区柳州生态环境监测中心、广西壮族自治区贵港生态环境监测中心和广西壮族自治区河池生态环境监测中心4台水质应急监测车系统的运行维护服务；B分标：水质应急监测车系统运行维护，开展广西壮族自治区桂林生态环境监测中心和广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2台水质应急监测车系统的运行维护服务。如需进一步了解详细内容详见竞争性磋商文件。

水质应急监测车自动监测系统运行维护服务周期：
	序号
	分标
	所属地市
	运维服务开始时间
	运维服务结束时间
	运维
期限

	1
	A分标
	区监测中心
	2021年8月16日
	2022年6月10日
	298天

	2
	
	柳州
	2021年6月7日
	2022年6月10日
	368天

	3
	
	贵港
	2021年12月8日
	2022年6月10日
	184天

	4
	
	河池
	2021年6月9日
	2022年6月10日
	366天

	5
	B分标
	桂林
	2021年10月16日
	2022年6月10日
	237天

	6
	
	钦州
	2021年11月14日
	2022年6月10日
	208天


本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。政府采购支持采用本国产品的政策。强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。扶持不发达地区和少数民族地区政策。
3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（五）款规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

4、本项不接受联合体磋商。

5、购买本项目竞争性磋商文件的供应商方可参与竞争性磋商。

三、获取采购文件
时间：2021年4月7日至2021年4月14日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00

地点：登录广西交投宏冠工程咨询有限公司官网“扫码报名投标”二维码或者微信搜索“宏冠工程咨询”公众号，完成线上报名手续（线上报名须上传提供加盖本单位公章的主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权人身份证、法人授权书原件、标书购买费用转账底单扫描件，报完名后需由招标代理工作人员确认，谢工联系电话0771-4735625），我公司将在确认后三个工作日内将招标文件及发票寄出（或发放电子招标文件、电子发票）。

标书购买费用请汇入广西交投宏冠工程咨询有限公司专用账户：
户  名：广西交投宏冠工程咨询有限公司

开户行：建行南宁朝阳支行营业部

帐  号：4500 1604 4730 5070 8266

汇款时汇款单据应注明“监测车系统运维服务报名费”。 

售价：竞争性磋商文件工本费每本250元，售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2021年4月18日10时00分（北京时间）
地点：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺M202室
五、开启（竞争性磋商方式必须填写）
时间： 2021年4月18日10时00分（北京时间）
地点：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺M202室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西壮族自治区生态环境厅
地    址：广西壮族自治区南宁市佛子岭路16号
联系方式：曾健华　　0771-5773917
2.采购代理机构信息
名    称：广西交投宏冠工程咨询有限公司
地　　址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺201室
联系方式：谢继中　0771-4735625、0771-2115807　
3.项目联系方式

项目联系人：曾健华
电　　 话：　0771-5773917　
九、网上公告媒体查询：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.hgecc.com.cn（广西交投宏冠工程咨询有限公司）

             采购代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司

                                2020年4月7日  
  第二章  供应商须知

前 附 表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：水质应急监测车系统运行维护服务采购
项目编号：GXZC2021-C3-000447-GXJT

	2
	竞争性磋商报价及费用：

1、本项目竞争性磋商报价应以人民币报价；

2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与竞争性磋商有关的全部费用；

3、本项目代理服务费按供应商须知前附表第16条代理服务费收费标准向成交供应商收取。

	3
	竞争性磋商保证金：A分标：15000.00元；B分标：5000.00元。必须由竞标人的基本户转账至以下账号：

户  名：广西交投宏冠工程咨询有限公司

开户行：工行南宁滨湖中支行

帐  号： 2102 1746 1930 0005 231

供应商必须在竞争性磋商响应文件中附上银行回执单复印件。

	4
	采购预算（人民币）：见竞争性磋商公告。

	5
	现场踏勘：无。

	6
	现场演示时间及地点：无。

	7
	答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到竞争性磋商采购文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是竞争性磋商采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商采购文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商采购文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

	8
	竞争性磋商响应文件组成和装订要求：

★1）竞争性磋商响应文件按报价文件、资格文件、商务技术文件三部分内容分别编制并分别装订成册，正本壹份，副本贰份；以上三部分内容一并装入一个投标文件袋（盒、箱）进行封装，否则导致文件的遗失由投标人自行负责。

★2）每个分标独立编制竞标文件。

	9
	竞争性磋商响应文件递交截止时间：2021年3月？？日10时00分整
竞争性磋商响应文件递交地点：广西交投宏冠工程咨询有限公司（广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺M202室）

	10
	开标时间：2021年3月？？日10时00分整
开标地点：广西交投宏冠工程咨询有限公司（广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺M202室）

	11
	评分标准：综合评分法
磋商小组组成：本项目磋商小组由政府采购评审专家 2 人和采购人代表 1 人,共 3 人组成。

	12
	公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、广西交投宏冠工程咨询有限公司网（www.hgecc.com.cn）上发布

	13
	竞争性磋商保证金退还（不计息）：除竞争性磋商采购文件规定不予退还保证金的情形外，供应商提供保证金本单位开户银行及账号后，未成交供应商的竞争性磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞争性磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还竞争性磋商保证金。

	14
	履约保证金：无

	15
	签订合同时间：自成交通知书发出之日起7个工作日内签订。

	16
	成交服务费：代理服务费以各分标成交金额为基数，采用差额定率累进法计算，按下表的标准收取。
代理服务费收费标准：
某分标成交金额（万元）
费  率
100以下
1.5%

100-500
0.8%

注：领取成交通知书前，各分标成交人应向采购代理机构以下账户一次付清成交服务费。
户  名：广西交投宏冠工程咨询有限公司
开户行：建行南宁朝阳支行营业部
     账  号：4500 1604 4730 5070 8266

	17
	采购资金来源：财政性资金

	18
	竞争性磋商响应文件有效期：自磋商截止之日起60天

采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

信用查询时间：资格审查时。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

	19
	解释：本竞争性磋商采购文件的解释权属于招标采购单位

	20
	递交质疑函的联系事项： 
广西交投宏冠工程咨询有限公司（采购代理机构）
联系电话：0771-4735625、0771-2115807 
地址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺二楼201室


一、总则
1. 适用范围

1.1本竞争性磋商采购文件适用于水质应急监测车系统运行维护服务采购的竞争性磋商采购、竞争性磋商响应、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1招标采购单位系指组织本次竞争性磋商采购的采购人及采购代理机构。

2.2“供应商”系指向招标采购单位提交竞争性磋商响应文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“产品”系指供应商按竞争性磋商采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指竞争性磋商采购文件规定供应商须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指供应商按竞争性磋商采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“★”系指实质性要求条款。
（三）采购方式

3.竞争性磋商采购方式。

（四）竞争性磋商委托

4.供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）竞争性磋商费用

5.供应商均应自行承担所有与竞争性磋商有关的全部费用（竞争性磋商采购文件有相关规定的除外）。

（六）联合体磋商

6.本项目是否接受联合体磋商详见竞争性磋商公告规定。
如接受联合体磋商，则联合体磋商要求如下:
6.1两个以上供应商可以组成一个竞争性磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。
6.2以联合体形式参加竞争性磋商的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合竞争性磋商采购文件规定的特定条件。
6.3联合体各方之间应当签订共同竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同竞争性磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞争性磋商协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中的竞争性磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目的竞争性磋商，否则，与之相关的竞争性磋商响应文件作废。
6.4竞争性磋商联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。
6.5竞争性磋商联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。
联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的供应商组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体磋商的，须提供《联合磋商协议书》。
6.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包             

本项目不允许转包。

（八）特别说明

★8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★8.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★8.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性磋商采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他磋商无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★8.4供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交竞争性磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★8.5供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

★8.6本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★8.7本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 

（九）质疑和投诉

9.1供应商认为竞争性磋商采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到竞争性磋商采购文件之日起7个工作日内（截标当日前），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（成交结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
二、竞争性磋商采购文件

（一）竞争性磋商采购文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）招标项目采购需求；

（3）供应商须知；

（4）评标原则及评分标准；

（5）合同主要条款格式；

（6）竞争性磋商响应文件格式。

（二）供应商的风险

10.供应商没有按照竞争性磋商采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）竞争性磋商采购文件的澄清和修改 

10.1采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商采购文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，应当在竞争性磋商采购文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间的5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商采购文件收受人。

10.2竞争性磋商采购文件澄清、修改的内容为竞争性磋商采购文件的组成部分。当竞争性磋商采购文件与竞争性磋商采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3竞争性磋商采购文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改竞争性磋商采购文件。

10.4采购人可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商采购文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间前将变更时间书面通知所有竞争性磋商采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制
（一）竞争性磋商响应文件的组成

竞争性磋商响应文件应由资格部分、商务及技术部分、报价部分三个部分组成。
11.资格部分

★（1）有效的营业执照或事业单位法人证书副本复印件；（复印件并加盖单位公章）

★（2）法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六章）和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）； 

★（4）2020年9月以来任意三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效；

★（5）2020年9月以来任意三个月依法缴纳社会保障资金的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）投标人近期财务状况报告复印件（2019年度经审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的财务报表）

★注：上述（1）-（7）项提交的材料必须加盖供应商单位公章，正本上的公章和签字不能为复印件。
12.商务及技术部分

12.1商务部分

★（1）竞标保证金银行回执单复印件

★（2）竞标声明书(格式见第六章)；

（3）属于供应商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（4）采购需求响应表(格式见第六章)；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明；

（6）供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由磋商小组认定，原件备核）(格式见第六章)；

（7）供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。
12.2技术部分

（1）运行维护方案（格式自拟）（详见第三章项目需求、第四章评标原则及评分标准中的技术分要求）

（2）竞标人认为有必要提供的其它材料。

12.3报价部分：

★（1）磋商函（格式见第六章）

★（2）磋商报价明细表（格式见第六章）； 

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★12.4.特别备注：竞争性磋商采购文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖供应商公章。

（二）竞争性磋商响应文件的语言及计量

★13.1竞争性磋商采购文件以及供应商与采购代理机构就有关竞争性磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的竞争性磋商响应文件视同未提供。

★13.2竞标计量单位，竞争性磋商采购文件已有明确规定的，使用竞争性磋商采购文件规定的计量单位；竞争性磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

（三）磋商报价要求
14.1供应商的最终报价是履行合同的最终价格，服务采购应包括整体服务价格（含软件开发）以及安装调试、培训、维护、数据收集、人力成本、差勤费等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入最终报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在最终报价中。
14.2 成交供应商负责本项目所需服务的研究、撰写、装订、运输等全部工作。
（四）竞争性磋商响应文件的有效期

★15.1自竞争性磋商响应文件递交截止日起60天内竞争性磋商响应文件应保持有效。有效期不足的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长竞争性磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

15.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致竞争性磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长竞争性磋商保证金的有效期，但不能修改竞争性磋商响应文件。 

15.4供应商的竞争性磋商响应文件自竞争性磋商响应文件递交截止日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）竞争性磋商保证金

★16.1供应商须按规定提交竞争性磋商保证金，以竞争性磋商保证金到帐为准，因此供应商在交纳竞争性磋商保证金时应充分考虑竞争性磋商保证金到达广西交投宏冠工程咨询有限公司账户上的时间。

16.2竞争性磋商保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

16.3未成交的供应商的竞争性磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

16.4竞争性磋商保证金不计息。
16.5竞争性磋商保证金退还方式：电汇或转账至供应商账户。

16.6. 供应商有下列情形之一的，竞争性磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在竞争性磋商有效期内撤销竞争性磋商响应文件的；

（2）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招磋商程序的。

（六）竞争性磋商响应文件的签署和份数

17.1供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的格式和顺序编制、装订竞争性磋商响应文件并标注页码，竞争性磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致竞争性磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。活页装订的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

★17.2竞争性磋商响应文件组成和份数要求详见供应商须知前附表第8条要求。

17.3竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞争性磋商响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为盖章后的正本的复印件。

★17.4竞争性磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。
17.5竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）竞争性磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回

18.1竞争性磋商响应文件封装要求详见供应商须知前附表第8条要求。

18.2未按规定密封或标记的竞争性磋商响应文件将被拒绝，由此造成竞争性磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。逾期送达的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

18.3供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的竞争性磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改竞争性磋商响应文件。修改后重新递交的竞争性磋商响应文件应当按本竞争性磋商采购文件的要求签署、盖章和密封。

（八）竞争性磋商无效的情形

19.实质上没有响应竞争性磋商采购文件要求的竞争性磋商将被视为无效竞争性磋商。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其竞争性磋商成为实质上响应的竞争性磋商，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正竞争性磋商响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性磋商采购文件要求的，应认定其竞争性磋商无效。供应商修改、补正竞争性磋商响应文件后，不影响磋商小组对其竞争性磋商响应文件所作的评价和评分结果。

19.1在资格审查时，如发现下列情形之一的，竞争性磋商响应文件将被视为无效：
（1）不具备竞争性磋商采购文件中规定的资格要求的；

（2）竞争性磋商采购文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和竞争性磋商采购文件规定的其他无效情形。

19.2在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按照竞争性磋商采购文件的规定提交竞争性磋商保证金的；

（2）未按照竞争性磋商采购文件的规定提交竞标声明书的；

（3）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商采购文件要求签署、盖章的；

（4）竞争性磋商采购文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）竞争性磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未提供或未如实提供竞争性磋商服务内容，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假磋商的；

（7）不满足竞争性磋商采购文件带“★”的条款的；

19.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按照竞争性磋商采购文件的规定提交磋商函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商采购文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）竞争性磋商报价不是唯一报价，具有选择性。

19.4有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，竞争性磋商响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（5）不同供应商的竞争性磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

19.5关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞争性磋商响应文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

19.6被拒绝的竞争性磋商响应文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

20.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

20.1开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查竞争性磋商响应文件的密封情况，并签字确认后；

20.2开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。　　
20.3开标会议结束。

五、磋商

（一）组建磋商小组（磋商小组）

21.本项目磋商小组（磋商小组）的组成详见供应商须知前附表第11条。

（二）评标的方式

22.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为竞争性磋商采购文件和竞争性磋商响应文件。

（三）评标程序

23.1资格审查

采购人依法对供应商的资格进行审查。
23.2第一轮磋商

（1）磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。
 （2）磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。
（3）采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
（4）磋商小组一致确定供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商后磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。
23.3 磋商文件修正
（1）第一轮磋商结束后，各供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。
（2）采购代理机构通知供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知供应商，向供应商提供较充分的修正时间。
（3）供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。
23.4 第二轮磋商
磋商小组就修正后的响应文件与供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。
第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。
23.5 最后报价
    成交候选人作最后报价，密封递交磋商小组。磋商小组按最后综合评分从高到低排序。推荐成交候选人顺序，形成磋商报告。
23.6供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。
（四）澄清问题的形式

24.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）错误修正

25.竞争性磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.3对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

（六）评标过程的监控

26.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其竞争性磋商被拒绝。

六、确定成交供应商办法
27. 磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的供应商在规定的时间内进行报价。
28.磋商小组将根据需要决定是否要求所有合格的供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为磋商小组评比的最终依据。
29.根据以下原则确定成交供应商：磋商小组将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列。得分且最终磋商报价相同的并列。竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。并推荐三名成交候选人。采购人应当确定评审委员会推荐的排名第一名的成交候选人作为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、在签订合同前被核查到有违法行为而影响项目实施等方面原因的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。

30.本项目评标办法是综合评分法。

七、评标结果

31.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。采购人也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商采购文件规定的方式确定成交供应商；竞争性磋商采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
32.成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目竞争性磋商公告媒体公告成交结果，竞争性磋商采购文件随成交结果同时公告。

33.在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，如成交供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消成交资格。
34.在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交供应商本人的评审得分与排序。未成交供应商亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。
35.供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（成交结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

36.采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、磋商样品的退回

37.成交供应商的磋商样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的磋商样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

九、合同签订
（一）合同授予标准

38.合同将授予被确定实质上响应竞争性磋商采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

无。

（三）签订合同

40.1供应商接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（供应商成交后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

40.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将成交供应商磋商的全部竞争性磋商保证金上缴同级财政国库。

40.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选人签订采购合同，以此类推。

40.4政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性磋商采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

40.5政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、其它事项

41.领取中标通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费。成交服务费收取按供应商须知前附表第16条规定执行。

附件1
政府采购项目合同验收报告（格式）
根据政府采购合同（采购合同编号：​                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目成交（或成交）供应商    （公司名称）    提供的服务进行了验收，验收情况如下：
	序号
	名    称
	服务内容、标准
	数量
	金额
	与合同约定
是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际交付日期
	
	合同交付验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	 (应按采购合同、采购文件、竞争性磋商响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：


	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	成交（或成交）供应商签字或盖章：
联系电话：
                            年  月   日
	采购人的意见（盖章）：
联系电话：
   年  月   日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、成交供应商1份、采购代理机构1份）。
第三章   项目需求
说明：
供应商应注意下列内容：

1、以下为本项目的基本要求，供应商需尽量满足。带★要求竞标时必须满足，否则竞标无效。

2、供应商须在竞争性磋商响应文件中填写/应答服务内容和技术规格参数，当竞争性磋商响应文件中技术参数与竞争性磋商采购文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”指磋商服务的内容或技术参数优于竞争性磋商采购文件中要求，“负偏离”指磋商服务的内容或技术参数低于竞争性磋商文件中要求。竞争性磋商响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3、供应商必须自行为其侵犯任何第三方的专利权、著作权或其他权利承担相应法律责任；同时，具有著作权的供应商应在其竞争性磋商响应文件中提供与其著作权相关的有效证明材料，否则，不能就其著作在本项目磋商过程中被侵权问题提出异议。

4、本服务需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A分标
	项号
	服务名称
	数量
	项目需求及服务要求

	1
	水质应急监测车系统运行维护
	1项
	★一、项目概述
本分标采购的服务为4套水质应急监测车自动监测系统运行维护，分布于南宁、柳州、贵港、河池4个市。
★二、技术服务内容
(一)本分标内容是购买广西壮族自治区生态环境监测中心、广西壮族自治区柳州生态环境监测中心、广西壮族自治区贵港生态环境监测中心和广西壮族自治区河池生态环境监测中心4台水质应急监测车系统的运行维护服务，周期详见表1，主要内容包括：
1.水质应急监测车系统的巡检与日常维护，提供并定期更换全年所需的试剂和耗材；
2.水质应急监测车系统所有仪器设备和相关辅助设施（空调、UPS不间断电源、发电机、空压机等）的维护、维修；
3.所有仪器的例行维护、校准和质控；
4.监测数据的实时查看；
5.对中心控制系统服务器进行维护、管理；
6.随时提交最新或指定的维护、质控等相关记录；
7.保持水质应急监测车内外清洁整齐，协助接待水质应急监测车参观、检查、培训等；
8.接受相关各级领导的不定期检查和调研，随时接受采购人和上级单位的考核；
9.承担水质应急监测车运营网络通信费；
10.车辆的日常保养、维护和维修，保证车辆状况正常，能随时派往各地开展应急监测工作；
11.承担车辆3000公里以内行程的燃油费和交通过路费；
12.提供监测系统和车辆运行过程中的维修配件材料。
(二)水质应急监测车系统4台套，均已使用6年以上，运维服务涉及的仪器设备项目包括：常规五参数（pH值、溶解氧、电导率、浊度和水温）、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、硫化物、挥发酚、总氰化物、砷、重金属（锌、铅、镉、铜、总锰、总铁、总镍、六价铬、汞、锑）。仪器详细品牌清单见表2-表5。
★三、运行维护服务目标要求
为保证水质应急监测车自动监测系统能稳定地运行，取得准确、有效的监测数据，以增强我区水质应急监测能力，为突发环境事件应急监测实时提供坚实的技术保障。根据《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017)》、《地表水和污水监测技术规范（HJ 91.1-2019）》、《国家地表水自动监测站运行管理办法》、《环境水质监测质量保证手册》、《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）、《水和废水监测分析方法（第四版）》以及其他国家、区级对水站运行维护的相关文件规范对运维服务要求如下：
（一）总体要求
水质应急监测车自动监测系统运行维护包括定期开展水质应急监测车自动监测模块的例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常维护管理与记录，以及车辆的定期保养与检修，人员培训等。成交供应商须对每台水质应急监测车自动监测系统开展临时巡检和定期巡检，按运维服务具体的目标要求进行仪器、系统其它结构单元设备、监测车辆、附属装置等的定期维护，提供并定期更换水质应急监测车自动监测系统所需耗材、运行试剂等（供应商要在响应文件里提供全面有效的运行所需试剂、系统耗材、仪表备品备件清单）。临时巡检或定期巡检期间的交通工具由成交供应商负责。临时巡检安排在节假日、上级检查、质控考核前，以及应急事故发生期间；定期巡检为每周至少1次。巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。
1.水质应急监测车自动监测系统运行维护技术要求
（1）例行维护
例行维护包括水质应急监测车环境检查、车辆、仪器与系统检查、易损件更换、试剂更换、管理清洗等工作。成交供应商定期对水质应急监测车自动监测系统进行巡检，巡检次数不得低于每周一次，并记录巡检情况。每次对水质应急监测车自动监测系统巡检时进行下列工作：
a）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路是否有气泡等；定期清洗常规五参数探头。
b）依据仪器运行情况制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；所有的耗材和零配件应备有库存保证及时更换，易耗品（试剂、垫圈、管路、阀等）应在现场有贮备。
c）检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。试剂配制完成后必须张贴标签，并能够提供试剂来源证明。
d）及时整理水质应急监测车及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查；保持水质应急监测车及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器；
e）检查采水系统、配水系统是否正常，如采水管情况，浮球及配重锚情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、浮球、泵体、过滤头、沉沙池、纯净水池、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。
f）检查水质应急监测车自动监测系统电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。
g）检查水质应急监测车空调及通风系统，确保能正常运行；检查水泵固定情况，避免仪器振动；检查不间断电源（UPS）、纯水供给辅助设施运转状态，及时更换耗材，添加纯水；
h）检查工控机运行状态，有无中毒现象；检查仪器与系统通讯线路是否正常，模拟量传输的数据偏差是否符合要求。
 i）做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。
（2）保养检修
根据水质应急监测车自动监测系统运行的环境状况，在规定的时间对车辆进行保养检修，对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。车辆进行保养检修时，须在2天内完成；仪器设备的检修，有备用仪器作为保障时，应用备用仪器将水质应急监测车自动监测系统中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行保养检修；如没有备用仪器保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配制情况和设备的使用手册的要求制定。
a）成交供应商每周至少一次在水质应急监测车自动监测系统现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。
b）按厂家的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件。
c）对仪器进行液路检漏和压力检查；对光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。
d）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。
e）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。
f）成交供应商接手运维后第一个月按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。
g）当期运维结束前一个月按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。
（3）故障检修
故障检修是指针对出现故障的车辆、仪器设备进行针对性检查和维修。当车辆或系统仪器出现故障，须在一个运行周期内采取响应措施，2天内修复。故障检修应做到：
a）水质应急监测车自动监测系统仪器、设备出现故障时，保证在24小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内能响应。
b）对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修。
c）对于其他不易诊断和检修的故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修。
d）设备故障须在48小时内排除故障，确保水质应急监测车自动监测系统正常运行；如48小时内无法恢复正常运行，有备机的使用备机替代。
e）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。
f）若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。
g）仪器及相关附属、辅助设备故障维修按照最有利于系统正常运行的原则，由成交供应商负责维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，以单个零配件、部件市场价计算，产生费用小于及等于1万元的由成交供应商负责，大于1万元的由成交供应商提供一份仪器性能的评估报告，对仪器是否还有维修意义给出合理建议，由采购人组织专家进行评审决定处理方式。
h）车辆出现故障时，须在24小时内完成检修，检修产生费用小于及等于5千元的由成交供应商负责，大于5千元的由成交供应商提供一份汽修公司的检修报价单，费用由采购人支付。
（4）停机维护
短时间停机（停机时间小于24h）：一般关机即可，再次运行时仪器须重新校准。
长时间停机（连续停机时间超过24h）：当分析仪需要停机24h或更长时间时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵及试剂管路，清洗测量室并排空；务必取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器须重新校准。
（5）数据平台日常管理
数据平台必须安排人员对设备和水质应急监测车自动监测系统数据传输情况进行了解，每天通过数据平台软件远程调看水质应急监测车自动监测系统监测数据至少一次，根据情况组织开展巡检、核查、维修工作。数据平台日常管理工作包括：
a）检查各水质应急监测车自动监测系统数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，详细分析并及时处理。
b）发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，对仪器设备开展相关维护维修工作，并登记记录情况。
c）调取并分析水质应急监测车自动监测系统监测数据。
d）做好数据平台日常管理工作记录。
e）不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人要求报告和传输有关的监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。
（f）在水质应急监测车自动监测系统运行中，成交供应商须对仪器性能核查，巡检、备品备件更换、校准、维修、试剂配制及数据平台日常工作等进行记录，保证涉及各项工作内容的记录完整、全面、准确，所有记录须字体清晰，不得模糊潦草。对出现的问题和处理描述要翔实、连续、有结论或有处理结果。每个季度结束后，将相关记录表格提交至采购人审查存档，并作为运维考核依据之一。
（6）演练与培训
在服务周期内，成交供应商须协助采购人完成演练和培训相关业务工作。
a）在运行维护服务周期内，成交供应商须协助采购人完成两次水质应急监测车自动监测系统的野外应急监测演练，做好演练前仪器设备调试和演练过程中现场技术指导相关工作。
b）成交供应商须对水质应急监测车所属单位的相关人员开展一次系统性的技术培训，培训应该包括水质应急监测车系统功能、水样采集模块、项目分析模块、中控系统等相关内容的讲解与操练。

2.质量保证与质量控制
（1）总体要求
成交供应商须按照水质应急监测车自动监测系统设备及运行特点、监测的相关规定开展质量保证和质量控制工作，严格按照“日监控，周核查、月比对”的要求，开展质控任务，并按要求做好相关记录表格。质控措施包括分析仪校准、分析仪质控样检查（期间核查）、标准样品的比对实验、仪器性能（包括信号漂移）检查，采购人会定期和不定期地对水质应急监测车自动监测系统的运维情况进行检查，根据需要随时开展质控样比对实验。
（2）标准物质使用要求
用于校准监测仪器的标准样品，采用有证标准样品或者标准物质进行配制。
（3）仪器性能核查及其他质控要求
a）至少每半年进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线和加标回收率的检查。
b）至少每半年进行一次零点漂移和量程漂移检查。
c）更新检测器后，进行一次标准曲线和精密度检查。
d）至少每月进行一次仪器校准工作。
（4）仪器运行状态质量要求
a）所有水质应急监测车自动监测系统每天24小时实时在线。
b）所有水质应急监测车自动监测系统的每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率”是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。
c）构成水质应急监测车自动监测系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。
d）采用间歇测定情况下（24小时/次），所有参数至少每周保证有5组有效数据。
四、运维服务保障要求
（一）供应商有一整套内部事务（包括岗位职责、物资供应、商务、财务、员工的培训和相关的管理规程等）的管理制度（响应文件中提供相关管理制度文件）。
（二）成交后供应商需在广西境内有固定的办公场所，配备至少二辆工作用汽车，同时派遣至少4个人常驻广西，负责日常数据监控和管理协调工作，工作时间与采购人一致，严格遵守采购人的工作及其他管理。
（三）供应商应在响应文件中提供完备、详细的项目服务计划方案，方案涵盖系统日常维护、故障检修和质量控制、异常情况（数据）提醒报告等内容。
（四）供应商供应并配制所有的仪器运行所需试剂，必须严格按照国家的相关法律法规及其他要求使用和管理危险管控的试剂。因此，供应商在响应文件中提供全面有效的试剂清单。
（五）水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水、电、网络通讯等费用由成交供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施、水质应急监测车自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。成交供应商负责运营维护及管理维护期间水、电、通讯等故障维修及费用缴存，保证其畅通。
（六）在运营维护及管理期间，成交供应商遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质应急监测车自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。完成水质应急监测车自动监测系统仪器设备的质量保证和质量控制、配合做好水质应急监测车自动监测系统固定资产的管理、备品配件的登记等工作。
（七）成交供应商严格按照国家相关规定要求对各水质应急监测车自动监测系统产生的废弃物和废液进行处置，对废弃物和废液分类收集、存放并做好标识，凡是能够经过简单物理化学方法处理就可以转化改性的，必须按其性质进行无害化处理后排放。无法自行处理的，应交由有资质部门处理，并做好相关记录表格。
（八）每天自动运行水质应急监测车自动监测系统的每个参数至少一次，每周对水质自动监测车进行一次自控样核查。如有应急监测，至少派一人全程协助。
★（九）供应商严格按照仪器操作手册及其他相关技术规范要求对水质应急监测车自动监测系统进行运维。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。
（十）监控系统升级，包括维护升级EMCCS环境监测数据采集控制系统、数据服务器和EMIP网络用户平台，成交供应商不得擅自更改系统现有的集成技术、基本结构、运行方式和功能。
（十一）成交供应商根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备高水平维护管理和维修人员。
（十二）成交供应商在成交后3个月内一次性向采购人提供适合运维水质应急监测车自动监测系统相关仪器在运行维护周期内使用的耗材并提供到货证明，耗材应是所运维水质应急监测车自动监测系统原厂全新耗材。
（十三）所有技术人员在运维合同签定后一个月内通过采购人组织上岗考核（考核内容为与运维工作相关的技术规范及现场操作），考核不合格者不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格,按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗，成交供应商的所有技术人员在往年已通过采购人组织上岗考核合格的，不再考核，即刻上岗。
（十四）合同签订后，由采购人组织进行运维考核（如成交供应商对本项目配置的技术人员在往年已通过业主方组织上岗考核合格的，则直接进入正式运维），考核内容均与运营维护相关。如考核合格，则正式开展运维服务；如考核不合格，则延长免费试维护时间一个月，并责令整改，一个月后重新考核，考核合格后正式开展运维服务，如考核成绩仍不合格，采购人有权终止合同，并上报政府采购监督管理部门。
五、监督检查与考核
成交供应商有责任接受采购人定期和不定期检查和考核，监督检查与考核内容主要包括成交供应商日常工作情况，现场工作记录、故障响应速度、系统仪器和设备日常运行状态，监测数据质量、盲样考核等。
采购人自正式运维期开始每三个月对成交供应商开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次评分小于75分为不合格；评分大于等于75分为合格。由采购人组织水质应急监测车所属生态环境监测中心有关人员进行运行维护质量考核评审，具体考核内容见表8。
1.一旦发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止合同，并按当季维护费用的双倍进行经济处罚。
2.按季度对每台水质应急监测车自动监测系统单独考核，其中单次考核结果在70分以上，75分以下，为初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改
3.单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的30%，并责令整改
4.考核结果在60分以下，取消运营合同，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。
5.合同年度内要求整改超过两次即终止合同，退赔运行维护费用并处相同金额的罚款且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。

	★商务要求表

	服务期限和提交服务成果地点
	服务期限：自合同签订之日起，按表1的时间提供运维服务。
2、提交地点：采购人指定地点。

	付款方式
	合同签订后15天内，采购人支付合同总金额的65%，2021年11月30日支付合同总金额的25%（如果在2021年11月30日前出现运维考核评分不合格的，应根据考核评分结果，在合同总金额的25%里扣除相关比例运维费用后支付。），运维任务完成后,如运维期间的运维考核评分表均合格的，足额支付剩余的合同总金额10%款项，如出现运维考核评分表不合格的，按照评分结果扣除相关比例的季度运维费后，支付剩余合同款。

	其他要求
	1.总体要求
1.1供应商应具备完善的系统配件供应渠道。
1.2 供应商报价应包含水质应急监测车自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。
1.3 在水质应急监测车自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
1.4成交供应商必须承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据，在合同履行期间和合同履行完毕后，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，一经发现，采购人将追究其法律责任。
2.对供应商提供服务的要求
2.1供应商必须在响应文件中明确提供维护方法、周期、内容及技术保障等。
2.2成交供应商在运营维护过程中由于人为原因造成采购人损失的，由成交供应商负责赔偿。

	采购人对项目的其他要求和说明

	供应商注册要求
	为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。


B分标
	项号
	服务名称
	数量
	项目需求及服务要求

	1
	水质应急监测车系统运行维护
	1项
	★一、项目概述
本分标采购的服务为2套水质应急监测车自动监测系统，分布于桂林和钦州2个市。
★二、技术服务内容
(一)本分标内容是购买广西壮族自治区桂林生态环境监测中心和广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2台水质应急监测车系统的运行维护服务，周期详见表1，主要内容包括：
1.水质应急监测车系统的巡检与日常维护，提供并定期更换全年所需的试剂、耗材和配件；
2.水质应急监测车系统所有仪器设备和相关辅助设施（空调、UPS不间断电源、发电机、空压机等）的维护、维修；
3.所有仪器的例行维护、校准和质控；
4.监测数据的实时查看；
5.对中心控制系统服务器进行维护、管理；
6.随时提交最新或指定的维护、质控等相关记录；
7.保持水质应急监测车内外清洁整齐，协助接待水质应急监测车参观、检查、培训等；
8.接受相关各级领导的不定期检查和调研，随时接受采购人和上级单位的考核；
9.承担水质应急监测车运营网络通信费；
10.车辆的日常保养、维护和维修，保证车辆状况正常，能随时派往各地开展应急监测工作；
11.承担车辆3000公里以内行程的燃油费和交通过路费；
12.提供监测系统和车辆运行过程中的维修配件材料。
(二)水质应急监测车系统2台套，运维服务涉及的仪器设备项目包括：常规五参数（pH值、溶解氧、电导率、浊度和水温）、化学需氧量、氨氮、总氮、余氯、氯化物、氟化物、苯胺、硝基苯、甲醛、磷酸盐、总磷、硫化物、总氰化物、重金属（锌、铅、镉、砷、总砷、锰、铁、镍、六价铬、总铬、汞、铜）。仪器详细品牌清单见表6-表7。
★三、运行维护服务目标要求
为保证水质应急监测车自动监测系统能稳定地运行，取得准确、有效的监测数据，以增强我区水质应急监测能力，为突发环境事件应急监测实时提供坚实的技术保障。根据《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017)》、《地表水和污水监测技术规范（HJ 91.1-2019）》、《国家地表水自动监测站运行管理办法》、《环境水质监测质量保证手册》、《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）、《水和废水监测分析方法（第四版）》以及其他国家、区级对水站运行维护的相关文件规范对运维服务要求如下：
（一）总体要求
水质应急监测车自动监测系统运行维护包括定期开展水质应急监测车自动监测模块的例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常维护管理与记录，以及车辆的定期保养与检修，人员培训等。成交供应商须对每台水质应急监测车自动监测系统开展临时巡检和定期巡检，按运维服务具体的目标要求进行仪器、系统其它结构单元设备、监测车辆、附属装置等的定期维护，提供并定期更换水质应急监测车自动监测系统所需耗材、运行试剂等（供应商要在响应文件里提供全面有效的运行所需试剂、系统耗材、仪表备品备件清单）。临时巡检或定期巡检期间的交通工具由成交供应商负责。临时巡检安排在节假日、上级检查、质控考核前，以及应急事故发生期间；定期巡检为每周至少1次。巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。
1.水质应急监测车自动监测系统运行维护技术要求
（1）例行维护
例行维护包括水质应急监测车环境检查、车辆、仪器与系统检查、易损件更换、试剂更换、管理清洗等工作。成交供应商定期对水质应急监测车自动监测系统进行巡检，巡检次数不得低于每周一次，并记录巡检情况。每次对水质应急监测车自动监测系统巡检时进行下列工作：
a）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路是否有气泡等；定期清洗常规五参数探头。
b）依据仪器运行情况制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；所有的耗材和零配件应备有库存保证及时更换，易耗品（试剂、垫圈、管路、阀等）应在现场有贮备。
c）检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。试剂配制完成后必须张贴标签，并能够提供试剂来源证明。
d）及时整理水质应急监测车及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查；保持水质应急监测车及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器；
e）检查采水系统、配水系统是否正常，如采水管情况，浮球及配重锚情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、浮球、泵体、过滤头、沉沙池、纯净水池、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。
f）检查水质应急监测车自动监测系统电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。
g）检查水质应急监测车空调及通风系统，确保能正常运行；检查水泵固定情况，避免仪器振动；检查不间断电源（UPS）、纯水供给辅助设施运转状态，及时更换耗材，添加纯水；
h）检查工控机运行状态，有无中毒现象；检查仪器与系统通讯线路是否正常，模拟量传输的数据偏差是否符合要求。
 i）做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。
（2）保养检修
根据水质应急监测车自动监测系统运行的环境状况，在规定的时间对车辆进行保养检修，对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。车辆进行保养检修时，须在2天内完成；仪器设备的检修，有备用仪器作为保障时，应用备用仪器将水质应急监测车自动监测系统中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行保养检修；如没有备用仪器保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配制情况和设备的使用手册的要求制定。
a）成交供应商每周至少一次在水质应急监测车自动监测系统现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。
b）按厂家的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件。
c）对仪器进行液路检漏和压力检查；对光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。
d）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。
e）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。
f）成交供应商接手运维后第一个月按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。
g）当期运维结束前一个月按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。
（3）故障检修
故障检修是指针对出现故障的车辆、仪器设备进行针对性检查和维修。当车辆或系统仪器出现故障，须在一个运行周期内采取响应措施，2天内修复。故障检修应做到：
a）水质应急监测车自动监测系统仪器、设备出现故障时，保证在24小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内能响应。
b）对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修。
c）对于其他不易诊断和检修的故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修。
d）设备故障须在48小时内排除故障，确保水质应急监测车自动监测系统正常运行；如48小时内无法恢复正常运行，有备机的使用备机替代。
e）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。
f）若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。
g）仪器及相关附属、辅助设备故障维修按照最有利于系统正常运行的原则，由成交供应商负责维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，以单个零配件、部件市场价计算，产生费用小于及等于1万元的由成交供应商负责，大于1万元的由成交供应商提供一份仪器性能的评估报告，对仪器是否还有维修意义给出合理建议，由采购人组织专家进行评审决定处理方式。
h）车辆出现故障时，须在24小时内完成检修，检修产生费用小于及等于5千元的由成交供应商负责，大于5千元的由成交供应商提供一份汽修公司的检修报价单，费用由采购人支付。
（4）停机维护
短时间停机（停机时间小于24h）：一般关机即可，再次运行时仪器须重新校准。
长时间停机（连续停机时间超过24h）：当分析仪需要停机24h或更长时间时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵及试剂管路，清洗测量室并排空；务必取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器须重新校准。
（5）数据平台日常管理
数据平台必须安排人员对设备和水质应急监测车自动监测系统数据传输情况进行了解，每天通过数据平台软件远程调看水质应急监测车自动监测系统监测数据至少一次，根据情况组织开展巡检、核查、维修工作。数据平台日常管理工作包括：
a）检查各水质应急监测车自动监测系统数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，详细分析并及时处理。
b）发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，对仪器设备开展相关维护维修工作，并登记记录情况。
c）调取并分析水质应急监测车自动监测系统监测数据。
d）做好数据平台日常管理工作记录。
e）不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人要求报告和传输有关的监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。
（f）在水质应急监测车自动监测系统运行中，成交供应商须对仪器性能核查，巡检、备品备件更换、校准、维修、试剂配制及数据平台日常工作等进行记录，保证涉及各项工作内容的记录完整、全面、准确，所有记录须字体清晰，不得模糊潦草。对出现的问题和处理描述要翔实、连续、有结论或有处理结果。每个季度结束后，将相关记录表格提交至采购人审查存档，并作为运维考核依据之一。
（6）演练与培训
在服务周期内，成交供应商须协助采购人完成演练和培训相关业务工作。
a）在运行维护服务周期内，成交供应商须协助采购人完成两次水质应急监测车自动监测系统的野外应急监测演练，做好演练前仪器设备调试和演练过程中现场技术指导相关工作。
b）成交供应商须对水质应急监测车所属单位的相关人员开展一次系统性的技术培训，培训应该包括水质应急监测车系统功能、水样采集模块、项目分析模块、中控系统等相关内容的讲解与操练。

2.质量保证与质量控制
（1）总体要求
成交供应商须按照水质应急监测车自动监测系统设备及运行特点、监测的相关规定开展质量保证和质量控制工作，严格按照“日监控，周核查、月比对”的要求，开展质控任务，并按要求做好相关记录表格。质控措施包括分析仪校准、分析仪质控样检查（期间核查）、标准样品的比对实验、仪器性能（包括信号漂移）检查，采购人会定期和不定期地对水质应急监测车自动监测系统的运维情况进行检查，根据需要随时开展质控样比对实验。
（2）标准物质使用要求
用于校准监测仪器的标准样品，采用有证标准样品或者标准物质进行配制。
（3）仪器性能核查及其他质控要求
a）至少每半年进行一次准确度、精密度、检出限、标准曲线和加标回收率的检查。
b）至少每半年进行一次零点漂移和量程漂移检查。
c）更新检测器后，进行一次标准曲线和精密度检查。
d）至少每月进行一次仪器校准工作。
（4）仪器运行状态质量要求
a）所有水质应急监测车自动监测系统每天24小时实时在线。
b）所有水质应急监测车自动监测系统的每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率”是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。
c）构成水质应急监测车自动监测系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。
d）采用间歇测定情况下（24小时/次），所有参数至少每周保证有5组有效数据。
四、运维服务保障要求
（一）供应商有一整套内部事务（包括岗位职责、物资供应、商务、财务、员工的培训和相关的管理规程等）的管理制度（响应文件中提供相关管理制度文件）。
（二）成交后供应商需在广西境内有固定的办公场所，配备至少二辆工作用汽车，同时派遣至少2个人常驻广西，负责日常数据监控和管理协调工作，工作时间与采购人一致，严格遵守采购人的工作及其他管理。
（三）供应商应在响应文件中提供完备、详细的项目服务计划方案，方案涵盖系统日常维护、故障检修和质量控制、异常情况（数据）提醒报告等内容。
（四）供应商供应并配制所有的仪器运行所需试剂，必须严格按照国家的相关法律法规及其他要求使用和管理危险管控的试剂。因此，供应商在响应文件中提供全面有效的试剂清单。
（五）水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水、电、网络通讯等费用由成交供应商负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施、水质应急监测车自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。成交供应商负责运营维护及管理维护期间水、电、通讯等故障维修及费用缴存，保证其畅通。
（六）在运营维护及管理期间，成交供应商遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使水质应急监测车自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。完成水质应急监测车自动监测系统仪器设备的质量保证和质量控制、配合做好水质应急监测车自动监测系统固定资产的管理、备品配件的登记等工作。
（七）成交供应商严格按照国家相关规定要求对各水质应急监测车自动监测系统产生的废弃物和废液进行处置，对废弃物和废液分类收集、存放并做好标识，凡是能够经过简单物理化学方法处理就可以转化改性的，必须按其性质进行无害化处理后排放。无法自行处理的，应交由有资质部门处理，并做好相关记录表格。
（八）每天自动运行水质应急监测车自动监测系统的每个参数至少一次，每周对水质自动监测车进行一次自控样核查。如有应急监测，至少派一人全程协助。
★（九）供应商严格按照仪器操作手册及其他相关技术规范要求对水质应急监测车自动监测系统进行运维。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。
（十）监控系统升级，包括维护升级EMCCS环境监测数据采集控制系统、数据服务器和EMIP网络用户平台，成交供应商不得擅自更改系统现有的集成技术、基本结构、运行方式和功能。
（十一）成交供应商根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备高水平维护管理和维修人员。
（十二）成交供应商在成交后3个月内一次性向采购人提供适合运维水质应急监测车自动监测系统相关仪器在运行维护周期内使用的耗材并提供到货证明，耗材应是所运维水质应急监测车自动监测系统原厂全新耗材。
（十三）所有技术人员在运维合同签定后一个月内通过采购人组织上岗考核（考核内容为与运维工作相关的技术规范及现场操作），考核不合格者不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格,按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗，成交供应商的所有技术人员在往年已通过采购人组织上岗考核合格的，不再考核，即刻上岗。
（十四）合同签订后，由采购人组织进行运维考核（如成交供应商对本项目配置的技术人员在往年已通过业主方组织上岗考核合格的，则直接进入正式运维），考核内容均与运营维护相关。如考核合格，则正式开展运维服务；如考核不合格，则延长免费试维护时间一个月，并责令整改，一个月后重新考核，考核合格后正式开展运维服务，如考核成绩仍不合格，采购人有权终止合同，并上报政府采购监督管理部门。
五、监督检查与考核
成交供应商有责任接受采购人定期和不定期检查和考核，监督检查与考核内容主要包括成交供应商日常工作情况，现场工作记录、故障响应速度、系统仪器和设备日常运行状态，监测数据质量、盲样考核等。
采购人自正式运维期开始每三个月对成交供应商开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次评分小于75分为不合格；评分大于等于75分为合格。由采购人组织水质应急监测车所属生态环境监测中心有关人员进行运行维护质量考核评审，具体考核内容见表8。
1.一旦发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止合同，并按当季维护费用的双倍进行经济处罚。
2.按季度对每台水质应急监测车自动监测系统单独考核，其中单次考核结果在70分以上，75分以下，为初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改
3.单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的30%，并责令整改
4.考核结果在60分以下，取消运营合同，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。
5.合同年度内要求整改超过两次即终止合同，退赔运行维护费用并处相同金额的罚款且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。

	★商务要求表

	服务期限和提交服务成果地点
	服务期限：自合同签订之日起，按表1的时间提供运维服务。
2、提交地点：采购人指定地点。

	付款方式
	合同签订后15天内，采购人支付合同总金额的65%，2021年11月30日支付合同总金额的25%（如果在2021年11月30日前出现运维考核评分不合格的，应根据考核评分结果，在合同总金额的25%里扣除相关比例运维费用后支付。），运维任务完成后,如运维期间的运维考核评分表均合格的，足额支付剩余的合同总金额10%款项，如出现运维考核评分表不合格的，按照评分结果扣除相关比例的季度运维费后，支付剩余合同款。

	其他要求
	1.总体要求
1.1供应商应具备完善的系统配件供应渠道。
1.2 供应商报价应包含水质应急监测车自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。
1.3 在水质应急监测车自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
1.4成交供应商必须承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据，在合同履行期间和合同履行完毕后，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，一经发现，采购人将追究其法律责任。
2.对供应商提供服务的要求
2.1供应商必须在响应文件中明确维护方法、周期、内容及技术保障等。
2.2成交供应商在运营维护过程中由于人为原因造成采购人损失的，由成交供应商负责赔偿。

	采购人对项目的其他要求和说明

	供应商注册要求
	为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。


表1：水质应急监测车自动监测系统运行维护服务周期
	序号
	分标
	所属地市
	运维服务开始时间
	运维服务结束时间
	运维
期限

	1
	A分标
	区监测中心
	2021年8月16日
	2022年6月10日
	298天

	2
	
	柳州
	2021年6月7日
	2022年6月10日
	368天

	3
	
	贵港
	2021年12月8日
	2022年6月10日
	184天

	4
	
	河池
	2021年6月9日
	2022年6月10日
	366天

	5
	B分标
	桂林
	2021年10月16日
	2022年6月10日
	237天

	6
	
	钦州
	2021年11月14日
	2022年6月10日
	208天


表2:广西壮族自治区生态环境监测中心水质应急监测车仪器清单
	监测参数
	分析方法
	仪器品牌型号

	pH
	玻璃电极法
	哈希

	水温
	温度传感器法
	哈希

	溶解氧
	荧光法
	哈希

	电导率
	电导池法
	哈希

	浊度
	光散射法
	哈希

	氨氮（氟化物、氯化物）
	电极法
	力合LFNH-DW2001

	六价铬
	二苯碳酰二肼比色法
	力合LFS-2002(Cr)

	总磷（六价铬、总锰、正磷酸盐）
	紫外消解钼兰比色法
	力合TP Cr Tfe

	化学需氧量
	重铬酸钾分光光度法
	力合LFCOD-2002

	锌镉铅铜
	阳极溶出法
	力合LFTZ-DW2005

	砷（硫化物）
	新银盐法
	力合LFAs-DW-2001

	汞
	冷原子吸收法
	力合LFTHg-DW2008

	总氰化物
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法
	力合LFTCN-DW2010

	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	力合


表3:广西壮族自治区柳州生态环境监测中心水质应急监测车仪器清单
	监测参数
	分析方法
	仪器品牌型号

	pH
	玻璃电极法
	哈希

	水温
	温度传感器法
	哈希

	溶解氧
	荧光法
	哈希

	电导率
	电导池法
	哈希

	浊度
	光散射法
	哈希

	氨氮
	电极法
	力合LFNH-DW2001

	高锰酸盐指数
	高锰酸盐滴定法
	力合LFKM-D2001

	总磷
	紫外消解钼兰比色法
	力合TP Cr Tfe

	化学需氧量
	重铬酸钾分光光度法
	力合LFCOD-2002

	锌镉铅铜
	阳极溶出法
	力合LFTZ-DW2005

	砷
	新银盐法
	力合LFAs-DW-2001

	汞
	冷原子吸收法
	力合LFTHg-DW2008

	锑
	5-Br-PADAP光度法
	力合LFTSb-DW2010


表4:广西壮族自治区贵港生态环境监测中心水质应急监测车仪器清单
	监测参数
	分析方法
	仪器品牌型号

	pH
	玻璃电极法
	哈希

	水温
	温度传感器法
	哈希

	溶解氧
	荧光法
	哈希

	电导率
	电导池法
	哈希

	浊度
	光散射法
	哈希

	砷
	新银盐法
	力合LFAs-DW-2001

	总铁
	冷原子吸收法
	力合LFTHg-DW2008

	总镍
	5-Br-PADAP光度法
	力合LFTSb-DW2010

	高锰酸盐指数
	高锰酸盐滴定法
	力合LFKM-D2001

	化学需氧量
	重铬酸钾分光光度法
	力合LFCOD-2002

	锌镉铅铜
	阳极溶出法
	力合LFTZ-DW2005

	总氰化物
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法
	力合LFTCN-DW2010

	氨氮
	纳氏试剂比色法
	力合LFTNH-DW2010

	总磷
	磷钼蓝分光光度法
	力合TPCrTfe


表5:广西壮族自治区河池生态环境监测中心水质应急监测车仪器清单
	监测参数
	分析方法
	仪器品牌型号

	pH
	玻璃电极法
	哈希

	水温
	温度传感器法
	哈希

	溶解氧
	荧光法
	哈希

	电导率
	电导池法
	哈希

	浊度
	光散射法
	哈希

	总砷
	硼氢化钾-硝酸银分光光度法
	力合LFAs-DW2001

	汞
	冷原子吸收法
	力合LFTHg-DW2008

	硫化物
	显色分光光度法
	力合LFS-DW2002

	高锰酸盐指数
	高锰酸盐滴定法
	力合LFKM-D2001

	化学需氧量
	重铬酸钾分光光度法
	力合LFCOD-2002

	锌镉铅铜
	阳极溶出法
	力合LFTZ-DW2005

	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	力合LFCR-DW2001

	氨氮
	电极法
	力合LFNH-DW2001

	总磷
	钼酸铵分光光度法
	力合LFTP-DW2011

	总锰
	高碘酸盐分光光度法
	力合LFTMn-DW2005


表6:广西壮族自治区桂林生态环境监测中心水质应急监测车仪器清单
	监测参数
	分析方法
	仪器品牌型号

	pH
	玻璃电极法
	哈希

	水温
	温度传感器法
	哈希

	溶解氧
	荧光法
	哈希

	电导率
	电导池法
	哈希

	浊度
	光散射法
	哈希

	铜、镉、铅、锌
	阳极溶出法
	武汉境辉规格型号：JH-9

	六价铬、总铬、总氮
	光度法（530nm）
	武汉境辉规格型号：JH-9

	甲醛
	光度法（420nm）
	武汉境辉规格型号：JH-9

	总磷、磷酸盐、氨氮、硫化物、氰化物
	光度法（660nm）
	武汉境辉规格型号：JH-9

	化学需氧量
	光度法（450nm）
	武汉境辉规格型号：JH-9

	氟化物、氯化物
	电极法
	武汉境辉规格型号：JH-9

	余氯、苯胺、硝基苯
	光度法（530nm）
	武汉境辉规格型号：JH-9

	砷、总砷
	光度法（330nm）
	武汉境辉规格型号：JH-9

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	自主研发


表7:广西壮族自治区钦州生态环境监测中心水质应急监测车仪器清单
	监测参数
	分析方法
	仪器品牌型号

	pH
	玻璃电极法
	哈希

	水温
	电阻法
	哈希

	溶解氧
	电化学法
	哈希

	电导率
	电导池法
	哈希

	浊度
	光散射法
	哈希

	砷
	分光光度法
	武汉镜辉：JH-9

	TP
	分光光度法
	武汉镜辉：JH-9

	苯胺、挥发酚、硝基苯、余氯
	分光光度法
	武汉镜辉：JH-9

	铜、铅、锌、镉
	阳极溶出伏安法
	武汉镜辉：JH-9

	六价铬
	分光光度法
	武汉镜辉：JH-9

	氨氮、甲醛
	分光光度法
	武汉镜辉：JH-9

	氟化物、氯化物
	分光光度法
	武汉镜辉：JH-9

	总氰化物
	分光光度法
	武汉镜辉：JH-9


表8:运维考核评分表
	考核内容
	扣分值
	评分
结果
	评分
说明

	服务内容
	远程检查
数据
	每天安排专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。仪器故障发现时间不得超过24小时。
	错、漏1次扣2分
	
	

	
	会商与信息交流
	每月第一周以短信息（手机短信、QQ信息、微信信息）的方式报告上一个月的运维情况。出现仪器故障、监测数据异常等情况时以电话和书面形式等方式及时上报。
	错、漏1次扣2分
	
	

	
	现场
巡检
	频次：不少于1次/（辆•周）。巡检内容和记录要素，要包括水质应急监测车自动监测系统所有功能单元的最新运行情况和现场检查维护情况，反映在巡检记录表上的巡检内容和记录要素必须完整，并与实际水质应急监测车自动监测系统情况相符，记录内容不完整、不规范和弄虚作假的当作缺检计算，每月的前10天内，提交上月水质应急监测车自动监测系统巡检记录，每季前15天进行汇总。
	错、漏1次巡检扣1分
	
	

	
	故障排除
	故障检修到场与故障排除（指恢复正常运行，不可抗力的破坏以及如停电停水、空调故障、预防性维护、受控备件供应不上等情况除外）必须及时：24小时内赶赴现场，48小时内排除故障或用备用设备替代。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内响应，6小时内赶到应急现场，12小时内排除故障或用备用设备替代。
	每个参数不响应1次或超过时限每天扣1分
	
	

	
	水质应急监测车自动监测系统全面
维护
	按照相关要求进行维护工作
	错、漏1次
扣2分
	
	

	
	水质应急监测车出勤
	有突发环境事件应急监测任务或是应急演练任务时，水质应急监测车必须能随时出勤。
	出现一次无法出勤扣15分，因车辆状况无法按时正常出勤则视情况扣5-10分。
	
	

	
	质量控制
	每个参数“周核查、季度比对”
	错、漏1个参数1次2分
	
	

	
	数据保密
	不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。
	发现1次扣
20分
	
	

	
	记录
	按规范要求做好日常相关记录表格，每月交一次所有记录给用户审查。用户可随时抽查记录内容，运营商须及时提供，不得阻挠、拖延、伪造。
	期限内缺1份扣1分
	
	

	
	废弃物与废液处置
	按照国家相关规定对水质应急监测车运行产生的废弃物和废液进行分类收集、标识和处置，不得直接排放未经处理的废弃物与废液
	发现一次扣20分
	
	

	服务质量
	质控考核
	接受本单位或上级部门的定期或不定期考核
	上级部门考核不合格1次扣20分；本单位内部考核1个参数1次不合格扣5分
	
	

	
	服务态度
	运维人员按要求开展各项工作
	工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的扣5分
	
	

	
	记录、报告
规范
	所有记录须字体清晰，不得模糊潦草，并按规范填写相应内容。
	1项扣1分
	
	

	
	故障排除
时间
	48小时内无法排除故障或未使用备用设备替代
	1个项目超过1天扣1分
	
	

	
	单台水质应急监测车自动监测系统单项数据月度有效获取率
	每台水质应急监测车自动监测系统每个参数月度有效数据获取率高于90%

（指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）
	单站单项不达标1次扣
5分
	
	

	
	其他
（是否存在不满足合同或相关规范要求的情况）
	不满足合同或相关规范要求，但对数据不造成影响的项目
	每1项扣1分
	
	

	
	
	不满足合同或相关规范要求，且可能对数据造成严重影响的项目
	每1项扣3分
	
	

	
	
	不满足合同或相关规范要求，且已对数据造成严重影响的项目
	每1项扣5分
	
	

	本季度考核总得分
	

	本季度考核总评价
	


第四章 评标原则及评分标准

一、评标原则
(一)评委会组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以竞争性磋商采购文件及竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、商务、服务、技术等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

资格评审：

1、有效的营业执照或事业单位法人证书副本复印件；（复印件并加盖单位公章）

2、法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

3、法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六章）和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）； 

4、2020年9月以来任意三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效；

5、2020年9月以来任意三个月依法缴纳社会保障资金的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

7、投标人近期财务状况报告复印件（2019年度经审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的财务报表）

8、竞标保证金银行回执单复印件

9、竞标声明书

10、采购需求响应表(格式见第六章)

11、磋商函

12、磋商报价明细表

注：竞争性磋商采购文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖供应商公章。

响应性评审：

1、竞争性磋商采购文件要求必须提供的资格部分文件齐全且内容无虚假

2、按竞争性磋商采购文件要求签署、盖章

3、未附有采购人不能接受的其他条件

4、完全满足竞争性磋商采购文件带“★”的条款

5、报价未超出最高限价

6、报价是唯一报价，不具有选择性

7、无围标、串标行为

8、与其他竞标单位非关联供应商关系

9、不存在法律、法规和竞争性磋商采购文件规定的其他无效情形。

不满足资格评审或响应性评审的将被视为无效竞标，不得进入详细评审。

二、评分标准
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

A分标评分标准：

1.价格分………………………………………………………………………10分
（1）评标价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝磋商报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，对其磋商价格给予6%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）政策性扣除计算方法。
供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，该供应商的磋商报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。
（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。
（7）价格分计算公式：        
某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×10分
2．技术分…………………………………………………………………69分
（1）运营维护方案（满分15分）
一档（5分）：运维方案简单，满足项目需求的。
二档（10分）：运维方案较为全面、清晰、合理、具有详细的备品备件库清单和保障支持体系、符合实际的安全保障措施等，较好满足项目需求的。
三档（15分）：运维方案全面、清晰、合理、具有详细的备品备件库清单和保障支持体系、符合实际的安全保障措施等，对项目理解到位，有详细内容和达成目标分析、难点分析贴合项目实际，解决方案科学、完善，不但满足项目日常维护要求且有针对性。
（2）达到服务质量和应急处理服务安排方案（满分14分）
一档（5分）：方案简单，但有服务周期及相关服务内容。
二档（10分）：服务内容明确，有较详细的应急方案，条理清晰、切实可行，与项目实际情况吻合。
三档（14分）：方案完整，运维检查的内容齐全、服务周期及内容详细，且为采购人提供有切实有利的实质性内容的，应急响应机制完善，应急处理服务安排安排科学、可行性高。
（3）运营维护能力（满分15分）
一档（5分）：运营维护能力一般，满足项目要求。
二档（10分）：满足一档基础上，对采购单位平台有一定熟悉，提供简单耗材。
三档（15分）：满足二档基础上，熟知采购单位平台以及各仪器操作和流程，根据采购单位实际情况提供所需耗材、试剂以及各备品备件, 针对本项目所有水质应急监测车自动监测系统方面的软、硬件，自动监测流程，所有仪器设备操作、故障处理、提供的控制系统耗材、运行试剂、仪表备品备件、定期检修，水质应急监测车自动监测系统和中心端监控平台熟悉程度和维护能力较好。
（4）服务承诺分（满分13分）
一档（4分）：提供简单的服务承诺方案和服务承诺书。
二档（8分）：满足一档基础上，服务承诺方案和服务承诺书有明确的质量保证措施，满足项目要求。
三档（13分）：满足二档基础上，提供全面、详细的服务承诺方案和服务承诺书，结合用户实际需求情况，从合理性、有效性方面体现方案的可实施性，具有详细的质量保证措施。
（5）拟投入人员及设备配备情况（满分6分）
1）供应商在广西境内设有分支机构或售后服务网点，或承诺在成交后1个月内设立，得2分，响应文件提供分支机构或售后服务网点的营业执照或房产证或租赁合同复印件或承诺成交后在广西境内设立分支机构或售后服务网点的承诺函原件。满分2分。
2）供应商拟投入本项目的项目组成员达5人及以上的得2分，响应文件提供成员身份证复印件及2020年8月至2021年3月供应商连续三个月为人员缴纳社保证明复印件，并加盖供应商公章。满分2分。
3）所有配备的项目组成员均具有水质应急监测车自动监测系统相关维护经验的得2分，响应文件提供用户证明复印件。满分2分。
（6）运维保障分（满分6分）
1）供应商响应文件提供由公安机关出具的具有易制毒化学品购买及使用资质的有效证明文件复印件，该资质必须在本项目的运维期间内有效，得4分。
2）供应商具有本分标运维主要设备美国哈希HACH进口品牌分析仪器运行所需配件耗材有效的供货渠道，得2分，响应文件提供相关证明文件复印件加盖供应商公章，只提供供应商自身出具的承诺函的不得分。
3．商务分…………………………………………………………………20分
（1）供应商2016年1月1日至今具有地表水水质自动监测站点或水质应急监测车自动监测系统维护合同，1个合同得2分，满分10分。（响应文件提供合同复印件加盖供应商公章，原件备查）。
（2）供应商提供的以上（1）维护合同内容项目全部包含所运维的水质应急监测车自动监测系统项目得10分，无法达到项目全覆盖的按百分比计算得分，得分=运维合同包含A分标运维4台水质应急监测车自动监测系统项目数量/A分标运维4台水质应急监测车自动监测系统项目数量×10分。（响应文件提供合同复印件加盖供应商公章，原件备查）。
4.政策功能分（节能、环保）…………………………………………………1分
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
    （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分；
5.总得分=1 + 2 + 3 + 4 项得分，满分100分

B分标评分标准：

1.价格分………………………………………………………………………10分
（1）评标价为供应商的磋商报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝磋商报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，对其磋商价格给予6%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）政策性扣除计算方法。
供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所磋商产品全部为小型和微型企业产品的，该供应商的磋商报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。
（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。
（7）价格分计算公式：        
某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×10分
2．技术分…………………………………………………………………69分
（1）运营维护方案（满分15分）
一档（5分）：运维方案简单，满足项目需求的。
二档（10分）：运维方案较为全面、清晰、合理、具有详细的备品备件库清单和保障支持体系、符合实际的安全保障措施等，较好满足项目需求的。
三档（15分）：运维方案全面、清晰、合理、具有详细的备品备件库清单和保障支持体系、符合实际的安全保障措施等，对项目理解到位，有详细内容和达成目标分析、难点分析贴合项目实际，解决方案科学、完善，不但满足项目日常维护要求且有针对性。
（2）达到服务质量和应急处理服务安排方案（满分14分）
一档（5分）：方案简单，但有服务周期及相关服务内容。
二档（10分）：服务内容明确，有较详细的应急方案，条理清晰、切实可行，与项目实际情况吻合。
三档（14分）：方案完整，运维检查的内容齐全、服务周期及内容详细，且为采购人提供有切实有利的实质性内容的，应急响应机制完善，应急处理服务安排安排科学、可行性高。
（3）运营维护能力（满分15分）
一档（5分）：运营维护能力一般，满足项目要求。
二档（10分）：满足一档基础上，对采购单位平台有一定熟悉，提供简单耗材。
三档（15分）：满足二档基础上，熟知采购单位平台以及各仪器操作和流程，根据采购单位实际情况提供所需耗材、试剂以及各备品备件, 针对本项目所有水质应急监测车自动监测系统方面的软、硬件，自动监测流程，所有仪器设备操作、故障处理、提供的控制系统耗材、运行试剂、仪表备品备件、定期检修，水质应急监测车自动监测系统和中心端监控平台熟悉程度和维护能力较好。
（4）服务承诺分（满分13分）
一档（4分）：提供简单的服务承诺方案和服务承诺书。
二档（8分）：满足一档基础上，服务承诺方案和服务承诺书有明确的质量保证措施，满足项目要求。
三档（13分）：满足二档基础上，提供全面、详细的服务承诺方案和服务承诺书，结合用户实际需求情况，从合理性、有效性方面体现方案的可实施性，具有详细的质量保证措施。
（5）拟投入人员及设备配备情况（满分6分）
1）供应商在广西境内设有分支机构或售后服务网点，或承诺在成交后1个月内设立，得2分，响应文件提供分支机构或售后服务网点的营业执照或房产证或租赁合同复印件或承诺成交后在广西境内设立分支机构或售后服务网点的承诺函原件。满分2分。
2）供应商拟投入本项目的项目组成员达4人及以上的得2分，响应文件提供成员身份证复印件及2019年8月至2020年3月供应商连续三个月为人员缴纳社保证明复印件，并加盖供应商公章。满分2分。
3）所有配备的项目组成员均具有水质应急监测车自动监测系统相关维护经验的得2分，响应文件提供用户证明复印件。满分2分。
（6）运维保障分（满分6分）
1）供应商响应文件提供近半年由公安机关出具的具有易制毒化学品购买及使用资质的单次有效证明文件复印件，得4分。
2）供应商具有本分标运维主要设备美国哈希HACH进口品牌分析仪器运行所需配件耗材有效的供货渠道，得2分，响应文件提供相关证明文件复印件加盖供应商公章，只提供供应商自身出具的承诺函的不得分。
3．商务分…………………………………………………………………20分
（1）供应商具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每有一个证书得2分，共得6分；
（2）供应商获得自动监测系统（水）运营服务认证证书，得4分。
（3）供应商2016年1月1日至今具有地表水水质自动监测站点或水质应急监测车自动监测系统维护合同，1个合同得2分，满分10分。（响应文件提供合同复印件加盖供应商公章，原件备查）。
4.政策功能分（节能、环保）…………………………………………………1分 
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
    （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出磋商产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分；

5. 总得分=1 + 2 + 3 + 4 项得分，满分100分
三、成交候选人推荐原则

    磋商小组将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分相同且磋商报价相同的，按技术分由高到低顺序排列。竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商采购文件全部实质性要求，且评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。除非有法定事由，如排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。该等情况下，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

四、特别说明

磋商小组认为供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的磋商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。
第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


水质应急监测车系统运行维护服务采购
合同书
甲方（采购人）：                             

乙方（成交人）：                             

签订地点：广西南宁市
签订日期：2021年  月
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规有关规定，本着平等互利的原则，广西壮族自治区生态环境厅（以下简称甲方）与                           （以下简称乙方）就“水质应急监测车系统运行维护服务采购）”（以下简称“项目”）等事宜，经协商达成一致意见，签订本合同。具体条款如下：
第一条  项目组成
以下附件作为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：
附件一：需求说明。
附件二：磋商函、报价表和售后服务承诺书等磋商响应文件。
附件三：成交通知书。
第二条  项目内容和要求
（一）项目内容
（二）交付时间及地点
1.服务时间：                               

2. 服务地点：广西区内（采购人指定地点）。
第三条  项目合同金额和支付方式
（一）本项目合同总金额：人民币               （       元）。
（二）付款方式：银行转账。合同签订后15天内，采购人支付合同总金额的65%，2021年11月30日支付合同总金额的25%（如果在2021年11月30日前出现运维考核评分不合格的，应根据考核评分结果，在合同总金额的25%里扣除相关比例运维费用后支付。），运维任务完成后,如运维期间的运维考核评分表均合格的，足额支付剩余的合同总金额10%款项，如出现运维考核评分表不合格的，按照评分结果扣除相关比例的季度运维费后，支付剩余合同款。

（三）乙方应当自收到甲方款项后3个工作日内开具等额有效发票给甲方。
（四）乙方指定的接收款项的银行账户信息为：开户行：                                ；开户名：                            ；银行账户：                              。
第四条  双方的责任和义务
（一）甲方的责任和义务。
1．负责本项目主要工作和内容的确认。确定项目目标，对项目关键问题进行协调，项目整体规划与进度的审批；安排适当的人员积极参与项目实施的全过程（包括                             ），对项目进行阶段性审查；组织制定项目验收标准，并组织项目的验收。
2．负责审批与确定乙方项目主要组成人员。并严格监督乙方按项目需求高质量高标准完成项目建设各项工作。
3．负责向乙方提供项目实施所需要的系统数据等其他资料和信息，为乙方实施项目提供帮助。
4．负责提供项目实施的技术需求说明，对于项目有关问题有解释和澄清的权利与义务。
5．按时向乙方支付项目实施费用。
（二）乙方的责任和义务。
1．乙方必须严格按照项目规定的技术标准和业务标准，以及甲方的要求实施并服务本项目。若乙方擅自调整本项目主体内容，则承担违约责任。
2．负责解释项目有关的内容。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当在3日内予以解释和答复。
3．乙方应严格遵守甲方信息安全有关规定，在项目实施进展中建立信息安全管理规范，加强项目参与人员的安全保密教育，确保甲方提供的文档、数据等信息资源秘密的安全。
4．根据服务采购需求负责提供技术支持。
第五条  知识产权及保密条款
（一）知识产权和使用权。
1、本次项目所涉及的各应用系统资产属系统的业主单位或部门所有。
2、甲方在使用乙方提供的属于第三方知识产权时，应当依照乙方与第三方对该知识产权使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。
3、本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则甲、乙双方与甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。
4、甲方在领受本合同项下的知识产权后，应严格遵守相关的知识产权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用。甲方因非经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成对方损失的，由其承担相关责任。
（二）转委托。
本项目不允许转包。
（三）保密条款。
1．甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。
2．未经一方同意，另一方不得以任何形式公开合同及其相关附件的内容。
3．双方应对参加项目工作人员严格要求，遵守保密协议。
4．任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。
5．本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。
第六条  违约责任
（一）甲方违约责任。
1．甲方逾期30个工作日以上向乙方支付合同金额，造成项目实施工作停滞、延误的，甲方应承担相应延期款额5%的违约金。
（二）乙方违约责任。
1.乙方出现以下情形之一的，甲方有权终止合同且无需支付合同解除后的合同后续费用，同时乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金，并应当自收到甲方要求解除合同的函之日起5日内退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失：
（1）违背甲方制定的项目标准开发并实施服务本项目的（本条款不因合同的变更、解除和终止而失效）。
（2）编写的规划在一个月内仍然未通过甲方组织评审的。
（3）严格按照项目规定的技术标准和业务标准及甲方的要求实施并服务本项目，擅自调整本项目主体内容，经甲方要求整改但未一次整改完毕的。
（4）逾期提交成果数据超过    天的。
（5）提交的服务成果经甲方审核两次仍未能通过的。
（6）不配合甲方进行验收的。
（7）擅自转包项目的。
2.乙方出现以下情形之一的，乙方按本合同总金额20%向甲方支付违约金并赔偿甲方全部损失：
（1）未能按照本合同约定提供相应的服务，或对甲方问题的处理不能满足甲方的工作要求，影响甲方后续工作的。
（2）违规操作造成甲方数据丢失、数据泄密等对甲方工作造成影响的。
3. 乙方因履行本合同所发生的其他违约行为，按本合同金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。
4.乙方提供的服务侵犯了任何第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起5日内向甲方偿还完毕。
5.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。
6.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。
第七条  争议解决和合同终止
（一）不可抗力。甲乙双方任何一方由于电力故障、火灾、自然灾害等不可抗力因素不能履行或不能完全履行合同时，应允许延期履行、部分履行或不履行，并可免责，但应以书面形式告知对方，并应于告知之日起10个工作日内出具有关部门的证明。
（二）争议解决。双方在履行合同中产生争议，应友好协商解决；如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（三）合同终止。如果乙方存在下列情况，则本合同自动终止：提出破产申请、被判破产、被提请破产申请或停止经营。甲方保留向乙方索赔的权力。
第八条  其他
1．本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，采购监督管理部门执壹份，采购代理机构执壹份，自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起正式生效。
2．本合同未尽事宜，由双方协商签订书面补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。
3.双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：甲方：广西壮族自治区生态环境厅，地址：          ，收件人：           ，联系电话：            。乙方：        ，地址：           ，收件人：           ，联系电话：           。
一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。若为提交的，自对方签收时视为送达对方。
本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。
甲方：                                       乙方：
法定代表人：                                 法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人：
经办人：                                     经办人：
电话：                                       电话：
签定日期：        年    月    日             签定日期：        年    月    日
                                             开户行：
                                             账号：
                                             开户名称：
第六章 竞争性磋商响应文件格式
一、竞争性磋商响应文件外层包装封面及竞争性磋商响应文件外封面格式

1.1 所有竞争性磋商响应文件的外包装封面格式：

竞争性磋商响应文件

项目名称： 

项目编号： 
分 标 号：
供应商名称：

供应商地址：

开 标 时 启 封

                        年    月   日

二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式： 

                                                                 正本/或副本
竞争性磋商响应文件（资格部分）
项目名称： 

      项目编号：

       分标号：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：
 年    月   日

2.2 资格部分目录
★（1）有效的营业执照或事业单位法人证书副本复印件；（复印件并加盖单位公章）

★（2）法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六章）和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）； 

★（4）2020年9月以来任意三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效；

★（5）2020年9月以来任意三个月依法缴纳社会保障资金的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（7）投标人近期财务状况报告复印件（2019年度经审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的财务报表）

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：
我             （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目分标号：   （项目编号：              ）的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞争性磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：              

所在部门职务：                                      职  务：              
被授权人身份证号码：                             
                                                            供应商公章：

                                        年    月    日

信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商服务成果和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.供应商应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目磋商截止时间前5日至磋商截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

                              法定代表人或委托代理人签字：             

供应商（盖章）：                                   

 年    月    日
 三、 商务及技术部分内封面格式：                 

                                                             正本/或副本
竞争性磋商响应文件（商务及技术部分）

项目名称： 

      项目编号：

       分标号：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：
 年    月   日

3.1

商务部分目录
★（1）竞标保证金银行回执单复印件

★（2）竞标声明书(格式见第六章)；

（3）属于供应商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（4）采购需求响应表(格式见第六章)；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明；

（6）供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由磋商小组认定，原件备核）(格式见第六章)；

（7）竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。
技术部分目录
（1）运行维护方案（格式自拟）（详见第三章项目需求、第四章评标原则及评分标准中的技术分要求）

（2）竞标人认为有必要提供的其它材料（参考第四章 评标原则及评分标准）
3.2商务部分

3.2.1竞争性磋商保证金银行回执单复印件

3.2.2竞标声明书格式：

竞 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

                               （供应商名称）系中华人民共和国合法企事业单位，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有竞争性磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目（含软件开发、数据收集等服务）的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。　

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：             

供应商公章：                 年    月    日

3.2.3属于供应商资质及信誉等方面的证书或材料（详见第四章评标原则及评分标准中的商务分要求）

3.2.4采购需求响应表格式：

分标（有分标时填写）：              

	内容
	竞争性磋商采购文件的采购需求条款
	竞争性磋商响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	水质应急监测车系统运行维护
	
	
	

	服务期限和提交服务成果地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	…………（可自行扩展）
	
	
	


注：供应商应对照竞争性磋商采购文件中《第三章项目需求》的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

（详见第三章项目需求、第四章评标原则及评分标准中的相应要求）

授权代表签名：          

供应商盖章：                          日 期：
3.2.5 供应商需要说明的其他文件和说明

3.2.6中小企业声明函格式：
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖章）： 

       日  期：               

3.2.7残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                    单位名称（盖章）：

                                                          日  期

注：供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。
3.3技术部分
（1）运行维护方案（格式自拟）（详见第三章项目需求、第四章评标原则及评分标准中的技术分要求）

（2）竞标人认为有必要提供的其它材料（参考第四章 评标原则及评分标准）
3.3.1运行维护方案（格式自拟）（详见第三章项目需求、第四章评标原则及评分标准中的技术分要求）
3.3.2竞标人认为有必要提供的其它材料（格式自拟）；

四、报价部分内封面格式：

                                                           正本/或副本
竞争性磋商响应文件（报价部分）

项目名称： 

      项目编号：

      分标号：

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

                                              年    月   日

4.1 报价部分目录
★（1）磋商函（格式见第六章）； 

★（2）磋商报价明细表（格式见第六章）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）（参考第四章 评标原则及评分标准）；

4.1.1 磋商函格式：

磋 商 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的竞争性磋商公告（项目编号：               ），签字代表
    （全名）     经正式授权并代表供应商                    （供应商名称）提交包含资格部分的正本一份、副本      份，商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 供应商已详细审查全部“竞争性磋商采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商采购文件的各项规定和要求，对竞争性磋商采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本磋商有效期自开标之日起           日。

4. 如成交，本竞争性磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 供应商同意本竞争性磋商响应文件中“磋商报价明细表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及供应商商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：                

传真：                       供应商代表姓名：                  职务：                

供应商名称（公章）：                                          

供应商企业工商营业执照号码：                                  
法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：                      

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：                      

开户银行：                           银行帐号：                     

授权代表签字：                                                      年     月     日
4.1.2 磋商报价明细表格式：

磋 商 报 价 明 细 表

分标（有分标时填写）：  A                            金额单位：人民币（元）

	序号
	分标号
	详细项目内容
	单位及数量
	单价
	合价

	1
	A分标

	水质应急监测车系统运行维护，开展广西壮族自治区生态环境监测中心、广西壮族自治区柳州生态环境监测中心、广西壮族自治区贵港生态环境监测中心和广西壮族自治区河池生态环境监测中心4台水质应急监测车系统的运行维护服务。
	1
	
	

	合计
	           元

	投 标 总 价：大写： 人民币                                小写￥         

	服务时间：

分标
所属地市
运维服务开始时间
运维服务结束时间
运维
期限
A分标
区监测中心
2021年8月16日
2022年6月10日
298天
柳州
2021年6月7日
2022年6月10日
368天
贵港
2021年12月8日
2022年6月10日
184天
河池
2021年6月9日
2022年6月10日
366天



分标（有分标时填写）：  B                            金额单位：人民币（元）

	序号
	分标号
	详细项目内容
	单位及数量
	单价
	合价

	1
	B分标
	水质应急监测车系统运行维护，开展广西壮族自治区桂林生态环境监测中心和广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2台水质应急监测车系统的运行维护服务。
	1
	
	

	合计
	           元

	投 标 总 价：大写： 人民币                               小写￥         

	服务时间：

分标
所属地市
运维服务开始时间
运维服务结束时间
运维
期限
B分标
桂林
2021年10月16日
2022年6月10日
237天
钦州
2021年11月14日
2022年6月10日
208天



注: 1、磋商费用及利润等项目内容可自拟。

2、以上属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务需要列明服务总值、占本次磋商报价的比例（百分比），并自列具体明细附表以供磋商小组审核。

授权代表签名：          

供应商盖章：                          

日  期：         

4.1.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

1
7

