项目名称：2021年实验室设备采购项目                   项目编号：GXZC2021-G1-002546-GXTZ

广西同泽工程项目管理股份有限公司
公开招标采购文件
[image: image1.jpg]TONGZE




招 标 文 件

项目名称：2021年实验室设备采购项目

项目编号：GXZC2021-G1-002546-GXTZ
采 购 人：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

               2021年7月30日

目    录

2

第一章  招标公告

5

第二章  采购需求

39

第三章  投标人须知

60

第四章  评标方法及评标标准

68

第五章  拟签订的合同文本

77

第六章　投标文件格式



第一章 招标公告
项目概况
2021年实验室设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台www.zcygov.cn（咨询电话：4008817190）获取招标文件，并于2021年8月20日10点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2021-G1-002546-GXTZ

项目名称：2021年实验室设备采购项目
预算总金额（元）：3010000.00
最高限价（如有）：3010000.00
采购需求： 

标项名称: 2021年实验室设备采购项目
数量:详见附件
预算金额（元）: 3010000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2021年实验室设备采购，采购内容及数量详见附件。

最高限价（如有）：3010000.00
合同履约期限：签订合同之日起60个日历日内送货上门，在接到用户通知后10个工作日内需安排有2年相关工作经验以上的工程技术人员到用户现场完成仪器设备安装、调试工作，交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：（1）本项目部分货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，允许进口产品投标，详见附件。

（2）本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2021年7月30日至2021年8月6日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn（咨询电话：4008817190）
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0

投标人在公告规定的公开招标文件获取时间内报名及获取招标文件的，方为报名成功。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年8月20日10点00分（北京时间）
投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间：2021年8月20日10:00 
开标地点：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）开标室

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金金额：叁万元整（￥30,000.00)。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：建行梧州新兴二路支行，开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司梧州分公司，银行账号：4505 0164 8665 0000 0043-0002）。
2. 网上查询地址
中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市公共资源交易中心网。
3. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号文）。

（2）政府采购支持监狱企业发展（财库〔2014〕68号）

（3）政府采购促进残疾人就业政策（财库〔2017〕141号）

（4）优先采购节能产品、环境标志产品（财库〔2019〕9号、财库〔2019〕18号文、财库〔2019〕19号文）。
（5）政府采购促进残疾人就业政策。
（6）政府采购支持监狱企业发展。

4.（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与采购活动。

5.（1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 
（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心
地址：梧州市长洲区菊湖路8号
联系方式：杨健华，0774-3827891　　　　　　 
2.采购代理机构信息 

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司
地　址：梧州市新兴二路132号1栋3单元402
联系方式：陈健芬，0774-2031238
3.项目联系方式

项目联系人：陈健芬
电　话：0774-2031238

附件：采购需求
2021年7月30日
第二章  采购需求
说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。
5. 本项目中的150位自动进样器样品盘、微波消解萃取仪、便携式水质氨氮检测仪（中浓度）、便携式水质氨氮检测仪（低浓度）、溶解氧测量仪已办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但选用的进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进去中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采供向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新的供应商的进口产品。除上述5项货物外，其余货物不允许进口产品参加投标。

	一、采购货物明细

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	真空平行浓缩仪
	台
	1
	仪器用途：可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。
技术参数：

1.主机模块

▲1.1样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。

▲1.2批处理能力：最大支持36个65 ml带定容尾管样品同时进行浓缩，样品管可配置浓缩尾管，可在浓缩尾管内直接定容

△1.3 试管架和浓缩腔分体式设计，样品架9位800ml试管架、16位360 ml试管架、36位85 ml试管架可选。

1.4 浓缩杯具备0.5 ml或1 ml刻度线，可直接在浓缩杯上完成定容。

▲1.5 浓缩腔体为三面透明，不小于8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。

1.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~90℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。

△1.7 仪器具备自动给排水功能：软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作。

1.8 程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度调节，时间范围0- 99小时59分钟。

1.9 水平振荡转速范围：0-300 rpm

1.10 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm

1.11 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。

1.12 真空盖板采用耐腐蚀PFA涂层，耐腐蚀。

1.13  泵速：1.2 -1.8  M3/h；

1.14  真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar；

1.15  耐腐蚀真空系统与真空低温溶剂回收主机直接相连，冷凝回收主机实时显示各级冷肼温度。

1.16  真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，PP，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。

△2.溶剂回收系统： 浓缩过程产生的有机蒸汽可进行冷凝回收处理或排废处理。
3.集成控制系统

3.1 主机集成软件控制，七寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，可按设定进行真空度梯度的实时调节。
3.2 终点控制可设定，采用定时模式。

3.3安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；

3.4含浓缩数据库，带有多种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用；

4.配置清单

4.1  真空平行浓缩仪主机    1台

4.2  溶剂回收系统 1套

4.3  真空控制系统 1套

4.4  冷却循环系统 1套

4.5  带尾管保护条的16位样品架1套

4.6  16位真空盖板1件

4.7  260ml玻璃试管64支

	2
	恒温恒湿称重系统
	台
	1
	1.设备用途：用于滤膜、3#滤筒、低浓度采样头称量
2.设备配置（标准配置）：
主机1台、
控制机组1台、
防静电镊子2把，
乳胶手套10副，
3.设备参数：
3.1.恒温恒湿箱体温度和湿度
3.1.1温度控制：15-30℃，分辨率0.1℃,波动小于0.2℃；（投标时需提供计量院出具的计量报告复印件）
3.1.2 湿度30%RH-70%RH，分辨率0.1%，波动小于1%；（投标时需提供计量院出具的计量报告复印件）
3.2供货时，需提供供货主机的温湿度计量报告。
3.3称量样品
3.3.1  用于固定污染源47mm 滤膜、3#滤筒、低浓度采样头手工称量
3.3.2  样品：满足国家标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》标准要求。

3.3.3  可实现在恒温恒湿环境内进行样品称量。
3.4系统的功能
3.4.1 系统预留识别低浓度头等样品的编号的硬件模块和软件功能的接口，后期可方便升级扩展。
3.4.2 系统预留去除样品静电的功能的硬件模块和软件功能的接口，后期可方便升级扩展。
3.4.3 系统预留自动读取天平数据的功能的接口，后期可方便升级扩展，数据处理完全满足HJ836-2017标准的要求。
3.4.4系统具备可以升级为自动称重系统的功能。（需提供升级后自动称重系统演示视频）
3.4.5 供电电源AC220V,50HZ。
3.4.6 最大功率2KW。
3.4.7系统需要有良好接地和接地标识。
3.5系统结构
3.5.1采用分体设计。
3.5,2控制机组外置，并可以与主机柜体共处一室，不影响主机工作。
3.5.3恒温恒湿箱体采用上送风下吸风循环方式，保证箱体内温湿度均匀度。
3.5.4恒温恒湿箱体内的风速不影响样品存放、取拿等运动。
3.5.5恒温恒湿箱体采用铝型材，内胆采用不锈钢材质。
3.5.6恒温恒湿箱体采用大玻璃视窗。
3.5.7主机箱体带滑轮和自锁功能，便于整机移动和固定。
3.5.8 箱体上带触摸温度湿度控制器，可以方便进行温度、湿度设置和实际温度、湿度显示，并能查询和显示历史数值的曲线
3.5.9提供满足HJ836-2017标准要求的称量软件，产品厂家具备自主知识产权，否则产生的任何产权纠纷，由供货商负责。
3.5.10尺寸长*宽*高≤1280*760*1700（长*宽*高）单位：mm

3.6设备须有国家相关资质第三方质量监督检验机构出具的认证检测检测报告，投标时提供报告复印件。

	3
	超声波清洗仪
	台
	1
	主要技术参数
1.外形尺寸：≥530*320*380mm 
2.内槽尺寸：≥500*300*150mm
3.容量：≥22.5L
4.超声频率：45/80/100KHz
5.频率转换时间可调：1-999S
6.选配超声频率：20/40/60、28/45/80、28/45/100、45/80/100KHz
7.超声功率：500W
8.超声功率可调范围：40-100%
9.水位显示：1-120mm
10.加热功率：1000W
11.温度设定范围：10-80℃
12.工作时间可调：1-480min
13.其他配置：手控进排水、不锈钢网篮、不锈钢降音盖、220V/50Hz电源
主要性能特点
14.清洗器操作采用单片机软件
15.清洗器主体材质为304优质不锈钢
16.数显产品出厂日期及累计工作时间
▲17.数显超温度、超电压、超电流、低水位保护指示
▲18.数显、记忆、设定超声时间、功率、温度、液位
▲19.数显、记忆、设定超声频率及频率转换时间
20.清洗器采用PTC贴片加热方式
21.清洗器电路及器件全面升级并匹配
22.清洗器电路具有自动扫频功能
▲23.标配三频换能器功率50W/个、频率45/80/100KHz

	4
	水平振荡器
	套
	2
	1.设备用途：浸出毒性
2.配置：
▲2.1十二孔水平振荡器1台
2.2提取瓶，聚乙烯（PE）瓶12个，PE瓶标配进口氟橡胶密封圈，2L具旋盖和内盖的广口瓶
3.技术参数：
3.1符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）的要求
3.2材质：全钢喷塑处理
3.3样品瓶容量：2L
3.4额定功率 : ≥80W
3.5振荡频率 : 0-200r/min，需提供国家相关资质第三方计量部门针对转速（120r/min±1r/min）校准证书证明，并提供校准证书复印件盖章
▲3.6定时时间 :  0-9999小时
▲3.7振荡幅度 : ≥40mm
3.8整机重量 : 25kg
3.9数字显示、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、低噪音设计

	5
	全自动翻转式振荡器
	套
	2
	1.设备用途：浸出毒性

2.配置要求：

▲2.1十二孔翻转振荡器1台

2.2提取瓶，聚乙烯（PE）瓶12个，PE瓶标配进口氟橡胶密封圈，2L具旋盖和内盖的广口瓶，用于浸出样品中非挥发性和半挥发性物质

3.技术参数：

3.1符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ／T 299-2007)和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ／T 300-2007)的要求

3.2材质：外壳防腐喷涂，夹具不锈钢材质
▲3.3转速：每分钟0-45转数显可调， 精确到±1转/分钟，出厂设定为30转/分；可进行单次和全部转数自校准

▲3.4翻转方式：匀速模式、间隔模式、多段曲线模式三种模式可供选择，可按需求任意设定转数、时间、温度等多模式翻转

▲ 3.5收集与存储：带漏液收集装置，带样品瓶储物箱，带可移动滑轮及地脚
3.6时间设定：分钟、小时任选，0-24小时任意设定，精确到分钟

3.7温度设定：恒温23℃，温度差±1℃ ，需提供国家相关资质第三方计量部门针对柜内温差校准证书证明，并提供校准证书盖章复印件。
▲3.8操控方式：微电脑控制，按键操作，液晶面板显示

3.9安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置

3.10适用容器：翻转振荡器可放置2L左右玻璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶和零顶空提取器

	6
	全自动硫化物酸化吹脱系统
	套
	2
	1.技术要求：
1.1 硫化物酸化吹脱系统应包括以下单元：恒温水浴加热单元、氮气流量控制单元、加酸控制单元、样品接收单元、程序控制单元等部分组成。
1.2 恒温水浴加热单元：
▲1.2.1 主机应设有可自动控温的水浴加热单元，最高可同时处理6个样品；
1.2.2  水温应在0-99℃间可调，设计温度与实际加热温度≤±1℃；
1.3 氮气流量控制单元：
▲1.3.1 主机应设有方便外接氮气源的专用接口，系统应设有过压保护系统；
1.3.2  应可单孔调节各样品检测单元的氮气流速，流速控制范围应在60-600ml/min;
1.4 加酸控制单元：
▲1.4.1 加酸单元应与反应瓶磨口垂直连接，加酸单元的调节旋钮应为聚四氟乙烯材质设计防止酸碱液体腐蚀。
1.5 样品接收单元：
1.5.1 样品接收区应设计有可方便固定接收瓶设计，保证接收瓶平稳、固定牢靠；
1.6 程序控制单元：
1.6.1 为便于操控，主机应设有外置式液晶触摸屏或平板电脑操作。
2.工作条件
电源：AC 220V，50Hz
环境温度：10-35℃  
环境湿度：＜60%
3.产品规格要求：
主机尺寸（mm）：800×430×620（±10）
温度控制：0-99℃
额定功率：1800W
4.系统配置：
主机一台、内置式转子流量计6个、3孔反应瓶6个、比色管6个、送气管6个、加酸刻度管6个，反应瓶置放架一个。操作说明书一份、装箱单一份、合格证一份、保险丝两根

	7
	智能一体化蒸馏仪
	套
	1
	1.智能一体化蒸馏仪的技术指标和有关参数性能要求：

须满足国家标准《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009》 、《水质氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484—2009》及《水质氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537—2009》的分析需求。

2.加热系统：

2.1 整机设有6组加热蒸馏单元，加热腔采用适合圆底烧瓶加热的碗状远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W，整机加热功率不高于3600W；

2.2 加热系统设有全沸和微沸两种操作模式，以适应不同沸点的样品蒸馏。（需提供实机开机演示图）

▲2.3 加热系统启动后，冷态到煮沸的时间测定需≤15min。（需提供经由国家相关资质第三方计量检测机构出具的产品检验报告）

▲2.4 热态到煮沸的时间测定需≤12min（需提供经由国家相关资质第三方计量检测机构出具的产品检验报告）

▲3.冷却循环系统：
3.1 为节省实验室空间及提高蒸馏效率，全自动蒸馏仪需采用内置压缩机与主机一体化设计，不得采用外置冷水机。压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W（需提供内部含压缩机及冷凝器、水箱结构的主机实物图片及开机界面含有压缩机及冷却系统水箱温度的实物图片）
4.冷凝管设计（需提供能证明冷凝管结构设计的实物样图）：
4.1 为提高蒸馏冷却效果，防止蒸馏过程产生回吸现象，冷凝管需采用分体结构设计，蒸汽腔位于冷却腔的右侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的顶部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管；

4.2 蒸馏结束后为防止烧瓶内形成真空，造成馏出液回吸，需在冷凝管下端设置防倒吸口。

5.精准蒸馏系统：

5.1 蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500ml或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热。

5.2 主机需设计有自动蒸馏、自动停止系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业。（需提供经由国家相关资质第三方计量检测机构出具的产品检验报告）

5.3 主机需在馏出液接收区设有不少于2组废液排出口，以便蒸馏结束后残液的排出，主机开机界面需有一键排空功能，废液经由内部管路至机器排废口排出（需提供产品设计图或证明其结构的原图照片）；

6.清洗系统：

主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗。

7.短路保护及自动烘干功能（需提供生产商出具的主机开机界面具有该功能的实物图）：

针对高温潮湿的工作状况，加热区极易受潮造成电路短路，主机应设计有漏电保护及加热区自动烘干功能！烘干时间可定时0-999秒，可在单个加热区受潮短路状况下，启动烘干功能，修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。
8.产品配置：

8.1 主机一台、主机内置水箱一个、内置压缩机制冷系统一套、馏出液自锁装置六套、馏出液排废孔（内嵌）、冷凝管固定支架一副、烧瓶置放架一个、蛇形冷凝管6只、500ml烧瓶6只、250ml锥形瓶6只、定制氮气球6只。

8.2 产品操作使用手册一份、装箱清单一份、合格证一份、保险丝两个。

	8
	150位自动进样器样品盘
	台
	1
	性能指标
1. ▲对接进样塔：样品盘与Agilent 7693A 16位液体自动进样器进样塔连接使用，能够与本单位现有仪器Agilent 7890A的工作站软件完全兼容
2. ▲样品位：样品盘具有150个样品位。
3. ▲样品盘架构：样品置于3个可抽取的5 x 10的样品盘上。
4.样品盘远离 GC，最大程度地减少与热源接触。
5.样品盘与多头移液枪兼容。
6.系统支持无颈（圆筒）样品瓶、标准 2 mL 样品瓶和微型样品瓶内插管。
7.技术与环境规范
• 供正常气压下的室内使用
• 海拔不超过4300 m

• 操作环境温度介于5 ℃到55 ℃之间
• 操作环境湿度 5% 到 95%

• 电源电压波动最高为正常电压的 ± 10%

• 7693A自动进样器控制器连接电源为 100–120 VAC 或 220–240 VAC，50/60 Hz，180 VA

	9
	微波消解萃取仪
	台
	1
	技术要求：

1.适用于用于植物、生物样、食品、药品、肥料、饲料、环境样、矿物、地质、聚合物、金属、原油、陶瓷、电子废弃物、废水等等各种样品金属元素分析的样品前处理即样品消解，保证安全及样品的数据有效、完整；
2.适用于实验室样品中有机污染物，农药残留含量的萃取分析前处理；

▲3.主机和控制终端为专业一体化（内置触摸屏）。

4.仪器总体要求：最多能够快速地同批次处理40个食品、药品、农产品、土壤、生物样品、污水、环境监测类等相关样品，同时非接触地控制40个样品罐的温度和压力安全，操作简单，高压消解罐无易耗品 ；

5.微波源采用专业双磁控管设计，安装功率≥3150W，微波输出功率≥1800W，微波能量采用垂直双向波导技术，微波从腔体的顶部和侧面两个微波输出口输出微波，保证微波能量场均匀，确保样品充分消解，全功率范围非脉冲控制，连续可调，控制精度：±1W；（提供微波发射口垂直双向的图片证明材料）

6.主机配备功率最大化系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全；

7.主机配备多种接口，采用至少6个USB接口，可通过优盘等导入、导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等；

8.主机门体具有大面积防弹玻璃视窗（尺寸不小于20cm*20cm），直接观察腔内消解罐异常情况，保证开关门安全，具有内置灯光识别反应状态系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段；（投保时需提供可视窗证明材料）

9.内置视频培训教程和文件及EPA、GB等国际标准通用方法，中文操作界面，用户可以直接选择无需特别培训；

10.内置一键式自动消解模式和经典消解模式两种消解模式，用户可自由选择和切换；

11.采用开放式Linux操作平台，结合先进的智能一键式操作技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，全过程无需用户手动输入任何参数，实现一键式消解；

12、主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图；

▲13.温度控制系统：底部安装，温度数据不受液面高度影响，保证精确的温度和最少的用酸量，无需其他的辅助连线实现实时监测40个所有反应罐的温度，并显示每个反应罐的温度柱状图，测温范围：常温-330℃，控温精度1℃；

14.压力控制系统：非接触式全罐压力控制系统，压控系统无需任何的连线与主机相连，40个反应罐内的压力，任何反应罐压力变化达到设定值，自动发出安全警告，并停止微波发射；

▲15.消解罐自动识别监控系统：腔体底部有非接触式红外消解罐自动识别监控系统两套，自动识别用户使用的消解罐状态（如消解罐类型、数量等），智能匹配最适合的消解程序，实现安全完备的自动消解；

16.消解罐工作方式为连续360°同向旋转和180°往复旋转两种方式可选；

17.内罐材质：高性能体状纯TFM材料，材料设计最高耐温330℃，设计最高压力2538psi，实验温状态下：最高耐温260℃，最高耐压1500psig，高压罐体体积≥60mL，超高压罐体体积≥110mL；

▲18.内罐设计：采用压力弹片泄压方式，无防爆膜，金属片等任何耗材，泄压弹片为实心TFM材质，可用酸浸泡清洗；外套与内罐紧密贴合无缝隙，保证操作安全和样品完整性；消解罐放入消解转子后直接上机消解，无须再添加盖子或任何装置；

19.外罐：高性能宇航复合纤维材料，最高耐温600℃，最高耐压10000psi，

能承受如铁锤等重物连续敲击而不发生形变和损坏，以此作为验收标准杜绝使用

金属材质外罐发生电弧打火的安全隐患；

20.消解转子：为高性能体状复合聚合高分子材料，无金属材质，不吸收微波，耐高温及酸碱度极强，轻便易搬动，转子采用和外罐的分离设计，更加安全且容易清洁；（提供外罐和架子的分体证明材料）

21.罐体手动开关：全TFM材料，防腐蚀性高，轻便耐用，适合各类实验者使用；

22.安全性：整机非金属材料外壳设计，具有防爆五层复合钢结构可视化安全门，在危险出现的时能动平行弹出，提前释放横向冲击波，具有防爆可视窗且可正面观察腔内运行情况，保证操作安全。（需提供证明文件）；

23.消解完成后风冷时间≤15min，冷却过程禁止搬运，确保安全；

24.工作条件电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃ 。

二、配置要求：
1.微波消解系统主机                      1套
2.一键式智能消解系统                    1套
3.非接触底部温度控制系统                2套
4.非接触压力监控系统                    1套
5.全自动消解罐智能识别控制系统          2套
6.超高压消解罐整体转子                  1个

7.超高压消解保护外罐                    24套

8.超高压消解内罐（含内罐，泄压弹片，盖子）24套

9.24位精密控温赶酸装置 （国内配套）    1套
10.40位高压消解罐整体转子              1个

11.高压消解保护外罐                    40套

12.全TFM材料罐体手动开关                1个

13.消解罐架                              1个

14.随机附件                              1套

	10
	立式压力蒸汽灭菌器
	台
	1
	1.罐体部分拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证。

2.随机提供主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的检测报告。

3.高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间。

4.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行。

5.高亮度大触摸屏式操作控制面设置在盖子的前侧，容易操作查看，使用方便。

6.设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V—120V以及AC200V—240V电源规格的产品。

▲ 7.搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员。

8.灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面镜面抛光、防腐处理，防止液滴附着可能。

9.GLP/GMP检测规则对应。

▲10.温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45-135℃/45-80℃（预热温度）/45-60℃（保温工程）/65-100℃（溶解工程）/105-135℃（灭菌工程）/80-150℃（干燥工程）。

▲11.最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。

12.手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间。

13.排气阀：全开放用和慢开放用各一个、辅助排气1个。
14.其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）。

15.冷却风扇：轴流风扇马达。

16.控制器：7英寸大触摸屏，中、英、日三种语言可选。

17.定时功能（任意模式）：1分—999小时59分，分解能力：1分。

△18.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，干燥模式，灭菌干燥模式。

19.附加功能：消耗电力、累积消耗电力、CO2排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数。

20.其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能。

△21.安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀。

22.罐内有效尺寸不小于内径370×H750mm，可同时放入三个灭菌框

23.罐体有效容积：80L。

24.本体重量：约130kg。

25.电源电压：AC200—240V。

26.附属品：灭菌框3个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，长臂夹1个，灭菌效果测试卡30片。

△27.产品随机提供压力容器证明，特检院检测报告，设计蓝图等。

	11
	医用冷藏箱
	台
	1
	1.整体结构:左右对开玻璃门

2.总有效容积：≥650L

▲3.微电脑控制，内置不少于5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度≤0.1°C， LED数码管显示，观察方便。
4.显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。
▲5.设定温度在2～8℃范围调节，能准确控温＜4℃，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。
6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）
两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；
7.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
9. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。
▲10.压缩机：碳氢制冷剂压缩机，节能环保、质量稳定；
11.冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长；
12.材料：箱体和内板采用彩色喷涂钢板，有效防菌防腐蚀； 
13.门：双层钢化镀膜电加热玻璃门，可以保证32℃/85%RH情况下门体无凝露，箱内储品清晰可见。
14.标配自关门组件，任意角度可以自动关门。
15.6层共12个搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品；
16.灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。
17.门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。
18.后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。

	12
	送风定温恒温箱
	台
	2
	技术参数：

1.简易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现；

2.可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定；

▲3.通过辅助菜单键，可实现过升防止器、偏差修正、按键锁定等操作；

△4.拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能；

5.方式：强制风循环；

6.使用温度范围：RT+10～260℃；

7.温度调节精度：±1.0℃（at210℃）；

8.温度分布精度：±2.5℃（at210℃）；

9.内装：SUS304不锈钢板；

10.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；

11.断热材：玻璃纤维；

12.加热器：不锈钢加热管1.5KW；

13.排气口：Φ30mm×2，上面；

14.温度控制方式：PID；

15.温度设定方式：专用的功能菜单键及上下键实现数码设定；

16.测定温度显示：绿色4位LED，数码显示；

17.设定温度显示：红色4位LED，数码显示；

▲18.定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）；

△19.运行功能：定值运行、程序运行、快速自动停止、自动开始运

行；程序运行：3段30步（30步×1、15步×2、10步×3）；

▲20.附加功能：偏差修正功能、按键锁定功能、停电补偿功能；

21、传感器：K型热电偶；

22.棚板承重：15kg/层；棚板层数：13层；棚受间距：30mm；

23.透明式观察窗；

24.电源：AC220V 7A；重量：约65kg；

25.附属品：不锈钢冲压网板2件；棚受4件。

	13
	锌水质自动分析仪
	台
	1
	具备功能
△仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料）

技术参数
1.分析方法
阳极溶出伏安法

2.测量范围
0-5mg/L

3.准确度
±10%

4.重复性/ 精密度
≤5%

5.零点漂移
±5%

6.量程漂移
±5%

△7.检出限
0.000329mg/l(需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料)

8.测量时间
≤30min

9.平均无故障运行时间
≥720h/次

10.线性相关系数
0.995

11.加标回收率测试
80%~120%

12.实际水样比对试验
≤10

13.数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出
14.远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析

	14
	镉水质自动分析仪
	台
	1
	具备功能

△仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料）

技术参数

1.分析方法
阳极溶出伏安法

2.测量范围
0-2mg/L

3.准确度
±10%

4.重复性/ 精密度
≤5%

5.零点漂移
±5%

6.量程漂移
±5%

△7.检出限
0.000026mg/L（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料）
8.测量时间
≤30min

9.平均无故障运行时间
≥720h/次

10.线性相关系数
0.995

11.加标回收率测试
80%~120%

12.实际水样比对试验
≤10%

13.数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出
14.远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析

	15
	铅水质自动分析仪
	台
	1
	具备功能

△仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料）
技术参数

1.分析方法
阳极溶出伏安法

2.测量范围
0-5mg/L

3.准确度
±10%

4.重复性/ 精密度
≤5%

5.零点漂移
±5%

6.量程漂移
±5%

△7.检出限
0.000463mg/L（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料）
8.测量时间
≤30min

9.平均无故障运行时间
≥720h/次

10.线性相关系数
0.995

11.加标回收率测试
80%~120%

12.实际水样比对试验
≤10%

13.数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出
14.远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析

	16
	铜水质自动分析仪
	台
	1
	具备功能

△仪器应具有手动、自动标定及测量功能；标样核查功能、零点核查功能、跨度核查功能、24小时零点、量程漂移功能，异常数据自动报警功能、数据标识功能，历史数据查询和显示功能，水样超标、异常留样功能，废液分离功能，加标回收测试功能，适用不同盐度水样测量功能。（需提供市级，及其以上检验报告证明材料）

技术参数

1.分析方法
阳极溶出伏安法

2.测量范围
0-5mg/L

3.准确度
±10%

4.重复性/ 精密度
≤5%

5.零点漂移
±5%

6.量程漂移
±5%

△7.检出限
0.000192mg/L（需提供经由国家相关资质第三方检测机构出具的检验报告证明材料）
8.测量时间
≤30min

9.平均无故障运行时间
≥720h/次

10.线性相关系数
0.995

11.加标回收率测试
80%~120%

12.实际水样比对试验
≤10%

13. 数据存储及处理，仪器兼备数据采集通讯功能，无需数据采集仪，储存量达5年以上，可同时显示数据结果及分析谱图，自动生成水质趋势图表并支持历史数据导出。

14. 远程维护及远程升级，支持远程软件在线升级功能，远程操控、故障诊断、实现用户数据取回分析，帮助客户快速解决仪器故障问题

	17
	六价铬水质自动分析仪
	台
	1
	技术参数

1.测量方法:二苯碳酰二肼分光光度法

2.测量范围:0～1.0/2.0/5.0 mg/L（可扩展）

3.重复性:≤5%

4.精密度:≤5%

5.准确度:±5%

6.零点漂移:±5%

7.量程漂移:±5%

8.定量下限:≤0.03mg/L

9.检出限:≤0.01mg/L

10.实际水样对比试验:≤15%

11.测量间隔时间:间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量

12.校准模式:自动校准（可设置校准间隔）、手动/远程触发校准

13.一次测量试剂消耗量:约1.0 mL

14.电源要求:220VAC±10%/50±0.5Hz

15.模拟输出及通讯:4～20mA  RS-232/RS-485

16.工作环境:5～45℃，RH≤90%

17.具备网络化质控功能，远程标样核查，仪表状态远程监控及软件远程在线升级

18. 自动/手动/网络远程测量、清洗与校准

19. 故障报警、试剂余量预警、上电自检、开门检测、断电保护功能

20. 支持4-20mA、RS232、RS485通讯接口以及MODBUS通讯协议

	18
	砷水质自动分析仪
	台
	1
	技术参数

1.测量方法:溶出伏安法

2.测量范围:砷（As）
0～2mg/L（可扩展）

3.重复性（精密度）:≤5%

4.准确度（示值误差）±10%

5.检出限
砷（As）:≤0.001mg/L

6.定量下限
砷（As）:≤0.010mg/L

7.零点漂移:±5%

8.量程漂移:±10%

9.触发模式:间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量

10.尺寸:600mm（高）*435mm（宽）*365mm（深）

11.重量:约30Kg（不含试剂）

12.工作环境:+5℃～45℃，RH≤90%

13.电源要求:220VAC ±10%/（50±0.5）Hz

14.模拟输出及通讯:4～20mA、RS-232、RS-485

15.功耗
:＜200W

16.采用试剂模块化设计，可实现对试剂的整体更换及维护等操作；

17.采用动态标准加入法进行测量，具有更低检出限和更高的稳定性；

18.多组合消解方式，可确保测量不受有机物等因素干扰；

19.采用高精度注射泵作为标液计量，计量最小体积可小于1uL；

20.采用玻碳电极作为工作电极，可减少采用滴汞电极汞的二次污染；

21.测量不受盐度影响，可适应0~35‰范围内任何盐度的水体测量；

22.具备自动清洗与校准、断电保护和自动报警及预警功能（如：异常信息告警、漏液告警、和试剂余量不足告警等）；

23.仪器具备自动清洗功能、自动校准、远程状态显示和远程数据传输；

24.仪器具备自动量程切换功能，内置有智能的水样稀释系统，可根据水样浓度自动判定稀释倍数，从而调整至最佳的测量范围，确保测量结果更加稳定可靠；

25.具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能；

26.同时具备4-20mA、RS-232、RS-485、DI、DO等通讯接口，可满足不同应用场景的对外通讯要求

	19
	汞水质自动分析仪
	台
	1
	技术参数

1.测量方法
阳极溶出伏安法

2.测量范围
0～0.1mg/L 可扩展

3.示值误差
±10%

4.精密度
≤5%

5.零点漂移
±5%

6.量程漂移
±5%

7.检出限
≤0.0001mg/L

8.模拟输出
4-20mA

9.通讯功能
RS232/RS485（MODBUS-RTU通信协议）

10.采用试剂模块化设计，可实现对试剂的整体更换及维护等操作；

11.采用动态标准加入法进行测量，具有更低检出限和更高的稳定性；

12.多组合消解方式，可确保测量不受有机物等因素干扰；

13.采用高精度注射泵作为标液计量，计量最小体积可小于1uL；

14.采用玻碳电极作为工作电极，可减少采用滴汞电极汞的二次污染；

15.测量不受盐度影响，可适应0~35‰范围内任何盐度的水体测量；

16.具备自动清洗与校准、断电保护和自动报警及预警功能（如：异常信息告警、漏液告警、和试剂余量不足告警等）；

17.仪器具备自动清洗功能、自动校准、远程状态显示和远程数据传输；

18.仪器具备自动量程切换功能，内置有智能的水样稀释系统，可根据水样浓度自动判定稀释倍数，从而调整至最佳的测量范围，确保测量结果更加稳定可靠；

19.具有仪器基本参数贮存、显示、断电保护与自动恢复功能；

20.同时具备4-20mA、RS-232、RS-485、DI、DO等通讯接口，可满足不同应用场景的对外通讯要求

	20
	系统集成升级和自动质控单元
	套
	各1
	质控模块

1. 仪器介绍

主要用于水质自动在线监测仪的加标回收率、空白核查和标样核查等质控测试。可适用于多种水质在线监测因子的质控，包括但不限于氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等。

2. 仪器特点

2.1单台仪表可同时实现4个测量因子的质控功能，具体包括加标回收率、空白核查、标样核查等功能；

2.2质控功能不受测量因子类型的限制；

2.3空白核查和标样核查配有单独的管路，可根据实际情况任意调整核查液浓度；

2.4加标回收率的标液浓度和标液体积可进行任意设置，同时系统可根据实际水样的测量结果智能调整标液的加入量，确保加标回收率测试过程与实验室保持一致；

2.5具备智能液位检测系统，缺液时仪表会进行告警；

2.6采用高精度注射泵计量标液，标液的加入量控制在水样总体积的1%以内，避免标液对水样的测量影响；

2.7超大水样体积，可满足不同因子、不同品牌的测试需求；

2.8具有故障报警、上电自检和断电保护等功能；

3. 仪器功能

3.1质控仪包括加标回收率和核查模块，其中主机为加标回收率模块，核查模块必须搭配主机方能使用。单台质控仪可同时支持四个不同监测因子的质控功能。

3.2针对加标回收率测试中，采用注射泵进行标液加取，该方式可实现0.1~2.0mL范围内任意标液体积的精确加取，其准确度和精密度分别可达到±1.0%和≤0.5%

3.3质控仪可根据实际水样的浓度调整标液的加入量，确保标液的加入为水样原待测物质的0.5~2.0倍，保证加标回收率的科学性。

4. 应用领域

地表水（江河湖水）在线监测

饮用水（饮用水源地、自来水及地下水）在线监测

工业废水在线监测，如制药、石化、造纸、纺织、化工、冶金、食品、废水处理等行业；

生活污水在线监测

5. 技术参数

5.1质控功能：加标回收率、空白核查、标液核查

5.2质控通道数：4

5.3标液计量重复性：≤0.5%

5.4标液计量准确度：±1.0%

5.5标液计量体积范围：0.1~2.0mL范围内任意体积

5.6加标池定量体积：150mL、200mL、250mL和500mL可选

5.7触发模式：间隔测量（1～9999 min）、整点测量、手动/远程触发测量。

5.8工作环境：+5℃～45℃，RH≤90%

5.9输出及通讯：RS-232

5.10功耗：＜300W

系统集成功能

1.具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

2.具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

3.具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

4.能够实现对铜、锌、铅、镉、汞、砷、六价铬等进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，提供质量控制相关认证证书等证明材料，并具备自动留样功能；

5.确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

6.具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

7.具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

8.存储不少于10年的原始数据和运行日志；

9.水质在线分析仪及控制单元须具有三级管理权限；

10.系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

预处理单元

1.投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

2.配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

2.1配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2.2配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

2.3配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；


2.4具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

2.5能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

2.6配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

2.7所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

2.8针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

控制单元

控制单元对预处理单元、分析单元（分析仪）、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

功能

1.具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2.具备自动采集数据功能，包括自动采集水质在线分析仪数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3.具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4.具备对水质在线分析仪的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5.具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

6.能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

7.具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

8.具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

9.具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

自动采样器

根据水质自动监测站的建设模式配备相应采样装置，水质自动监测站必须配备自动采样装置。采样方式可编程多种采样模式如超标留样、常规留样和紧急留样等方式。

1.留样瓶数：24个瓶，由惰性材料制成，易清洗，容量1000mL；

2.采样方式：可实现时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式；

3.留样方式：可实现超标留样、同步留样等多种留样方式；

4.润洗：仪器采样前自动润洗采样管路，保证每次采集样品的独立性和代表性；

5.排空：每次完成采样，可自动排空管内水样，以保证采样和留样管路不会残留水样或杂物；

6.支持RS232、RS485通讯接口以及MODBUS通讯方式；

7.采用触摸屏，中文界面显示，具有的用户权限管理；

8.低温冷藏：压缩机制冷方式；

9.历史记录：具有告警记录、采样记录、开关门记录；

10.断电保护：断电仪器自动保护，上电自动恢复工作，仪器参数保持不变；

数据采集传输单元

1.数据采集与存储

1.1采集水质在线分析仪的监测数据，并分类保存；

1.2采集水质在线分析仪和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

1.3能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

1.4断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.数据传输与通讯

2.1设备数据接口同时满足有线网络和无线网络传输方式，满足数据传输要求;

2.2具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

废液处理装置

根据水质自动监测站的建设模式配备相应废液处理装置，废液处理装置需采用三级废液处理装置。

	21
	便携式全自动紫外分光测油仪
	台
	1
	1.功能指标
△1.1设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机集成在一个机箱内（需提供实物整体照片证明），光学系统设计稳定性好、抗震性能高，可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。
△1.2具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式传感器探测方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%（需提供经由国家相关资质第三方机构出具的计量证书证明），广口瓶直接上机萃取。
△1.3仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量等过程全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器（需提供经由国家相关资质第三方机构出具的计量证书证明）注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。（需提供实物照片证明）
△1.4具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。（提供实物安装照片证明）
1.5具备自动破乳功能：多通阀与注射泵相结合，自动滴入破乳液。（提供实物安装照片证明）
1.6具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。
△1.7具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（提供实物安装照片证明）
1.8具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件，集扫描、分析、计算于一体。
1.9具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。
1.0分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。
1.11交直流两用：可使用内置锂电池，亦可使用220伏交流电。
1.12便携式外箱尺寸≤420（L）×280（B）×600（H）mm，整机重量≤20kg。
2.技术指标
2.1一键定标：仪器自动稀释单标制作标准曲线，标准油样自动检测。
2.2基线稳定性：零点实时自动调整，消除基线漂移影响。
2.3仪器检出限：≤0.005mg/L。
2.4准确度误差：±2%。
2.5重复性：RSD≤2%。
2.6测量范围：样品无稀释情况下0-16mg/L，高浓度（>16mg/L）条件下触发自动稀释。
3.配置
3.1便携式测油仪一体机1套（内置锂电池）。
3.2数据处理工作站1套。
3.3比色皿2套。
3.4充电器1套。
3.5硅酸镁4根
3.6萃取瓶：2个
3.7锂电池：另配1个

	22
	便携式水质氨氮检测仪（中浓度）
	台
	1
	1.测量模式

1.1测量范围：0.00 to 3.00 mg/L（mg/L）NH3-N
1.2解析度：0.01 mg/L（mg/L）
1.3精度@25ºC/77ºF：读数 ±4% ± 0.04 mg/L（mg/L）
1.4标准方法：改编ASTM水和环境技术手册，D1426-93 奈斯勒方法
2.光学系统

2.1光源模式：硅光电池，LED @ 420 nm
2.2滤波器带宽：8 nm ±1.0 nm
3.其他指标

3.1数据管理：50个读数存储
3.2电源模式：3×1.5AAA高性能电池，在测量模式下，15分钟不用后自动关机
3.3使用环境：0 to 50°C（32 to 122°F），RH max 100%，符合IP67防水标准
3.4尺寸重量：主机尺寸：≤142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")，主机重量：≤380 g (13.4 oz.)
4.专属附件
玻璃比色皿：HI731397 玻璃比色皿（HI731331+HI731336），规格：外径24.6mm（内径22mm），4套/组
5.测量试剂

HI93700-01 氨氮LR试剂，预测次数：100次；HI93700-03 氨氮LR试剂，预测次数：300次
6.标准曲线核定组

HI97700-11 氨氮NIST测量曲线标定组，标准值@25ºC：0.00 and 1.50 ± 0.01 ppm（mg/L）NH3-N

	23
	便携式水质氨氮检测仪（低浓度）
	台
	1
	1.测量模式

1.1测量范围：0.00 to 10.00 mg/L（mg/L）NH3-N
1.2解析度：0.01 mg/L（mg/L）
1.3精度@25ºC/77ºF：读数 ±5% ± 0.05 mg/L（mg/L）
1.4标准方法：改编ASTM水和环境技术手册，D1426-93 奈斯勒方法
2光学系统

2.1光源模式：硅光电池，LED @ 420 nm
2.2滤波器带宽：8 nm ±1.0 nm
3.其他指标

3.1数据管理：50个读数存储
3.2电源模式：3×1.5AAA高性能电池，在测量模式下，15分钟不用后自动关机
3.3使用环境：0 to 50°C（32 to 122°F），RH max 100%，符合IP67防水标准
3.4尺寸重量：主机尺寸：≤142.5 * 102.5 * 50.5 mm (5.6* 4.0* 2.0")，主机重量：≤380 g (13.4 oz.)
4.专属附件

玻璃比色皿：HI731397 玻璃比色皿（HI731331+HI731336），规格：外径24.6mm（内径22mm），4套/组
5.测量试剂
HI93715-01 氨氮MR试剂，预测次数：100次；HI93715-03 氨氮MR试剂，预测次数：300次
6.标准曲线核定组

HI97715-11 氨氮NIST测量曲线标定组，标准值@25ºC：0.0 and 6.0 ± 0.2 ppm（mg/L）NH3-N

	24
	应急现场环境勘察所用的无人机（VOC、C12、HCl、SO2、CO、NOx、HCHO）
	台
	1
	1.无人机

1.1称电机轴距：643mm

1.2外包装箱尺寸 ：≤790mm×390mm×290mm

1.3外形尺寸（折叠） 折叠（不包含桨叶和起落架）：722×247×242 mm（长×宽×高）

1.4最大起飞重量：6.14kg 

1.5最大额外负载：1.4 kg

1.6 GPS 定位悬停精度绝对值 垂直：± 0.5 m，水平：± 1.5 m

1.7视觉定位悬停精度绝对值 垂直：± 0.1 m，水平：± 0.3 m

1.8最大上升速度 垂直：5 m/s 最大下降速度 垂直：3 m/s

1.9最大水平飞行速度 ：80 km/h（S 模式/A 模式）61.2 km/h（P 模式）

1.10最大飞行海拔高度 普通桨：3000 m 最大可承受风速： 12 m/s

1.11最长飞行时间（空载、大容量电池）： 38 分钟（空载） 工作环境温度： -20°C 至 50° C

1.12机体外观：飞行器外观完整，无导线裸露在外

1.13单人作业前准备时间 ：为了提升效率，单人必须在 3 分钟内完成作业前准备

1.14单人更换螺旋桨时间：为了提升效率，在更换桨叶时，单人必须在1分钟内完成螺旋桨更换

1.15无人机防雨等级：多旋翼无人机的防雨等级IP43

1.16夜航灯：具备夜航灯，并可通过 App 控制夜航灯开关，提升夜间飞行的安全性

1.17机臂灯可关闭：支持关闭机臂灯，以便执行隐蔽任务

1.18图传加密：图传链路通过 AES-256 技术进行加密

1.19最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：不小于 8 km（FCC）

1.20时间同步：支持飞机各模块和负载之间的时间同步，满足精准测绘的需求

1.21遥控器：支持同时接收 FPV 镜头和主相镜头的两路画面； 

1.22具有 HDMI、SDI 视频输出接口，USB、CAN 总线扩展接口；

1.23支持不少于 10 个自定义按钮；

1.24同时支持数传链路与图传链路；

1.25配置 LCD 屏幕，可直接显示飞行器飞行信息，包括飞行器电池电量，飞行高度，飞行距离，飞行速度，相机参数设置；

1.26软件功能

1.27双信号控制传输 支持双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信

飞行参数记录 具备飞行参数记录单元，其记录包括身份识别编码、速度、高度、航迹、飞行姿态、航向、地面站规划记录、通讯链路异常报告、地面站操纵记录、传感器记录、系统故障记录、卫星数量记录、电量和电压记录等，飞行参数可存储、导出并回放；

1.28无人机可持续存储数据能力≥50h

1.29航线规划功能：具备地图轨迹显示功能和导航控制功能，包括飞行轨迹在地图上实时显示、预定飞行轨迹与实时飞行轨迹同步显示、地图数据库管理、导航控制、相关坐标等。

1.30具备无人机遥控、更改飞行高度和速度、在地图上设置编辑或更改航点信息与航线并实时显示、预设多条任务航线等任务规划功能。

1.31在软件地图页面选取需要飞行的任务航点后，软件可将这些任务航点自动生成为飞行航线，进行自动飞行拍照，无需用户干预。

1.32能够自定义设置最大飞行高度、最远飞行距离、返航高度等参数。

1.33自检功能：当飞行控制、电池电压、发动机转速、遥控遥测等信号模块或部件发生故障时，控制站应能进行声、光报警，自动锁定多旋翼无人机、禁止飞行

1.34低电返航功能：飞行器应能判断电池电量。电量不足时，地面站软件应能提示用户执行返航。若用户在设定时间内未做选择，则飞行器将自动返航 链路中断返航功能 当多旋翼无人机处于飞行状态，发生通信链路与控制站中断时间超过预设安全阈值时，应能立即执行预设的安全返航。

1.35遥控信号中断返航功能：当飞行器与遥控器失去通讯信号时，飞行器能够终止飞行任务并按照原路径自动返回航点并降落；在返航过程中，如信号恢复正常，用户可以通过遥控器取消返航。

1.36异常情况报警功能：当无人机发生电量不足、超速或失速飞行、姿态角超过规定范围、定位卫星数量不足、发动机异常、通信中断等情况时，控制站应能进行声、光报警

1.37测绘航拍区域：可根据用户设定的飞行区域以及飞行器相机参数，智能规划飞行航线，执行航拍任务，并支持将航线任务保存至本地。支持将拍摄得到的照片导入电脑端 2D、3D 重建软件，生成拍照区域的二维、三维地图。

2.搭载气体监测仪
▲2.1可同时监测VOC、Cl2、HCl、SO2、CO、NOx、HCHO多种特征污染参数，配合无人机气体实时监测软件系统实时查看无人机所处环境的气体实时数据。检测气体：VOC、Cl2、HCl、SO2、CO、NOx、HCHO等可灵活替换。
2.2检测原理：电化学原理；

2.3重量：≤600 克（标准 6 参数）； 

2.4尺寸：≤240×140×60mm；

2.5供电：12-24V；

2.6数据传输方式：GPRS /数传； 

2.7工作环境温度：(-20~+60)℃； 

2.8工作环境湿度：＜95%  RH； 

2.9设备寿命：气体器件寿命 2 年
▲3.配置：无人机1台、气体监测仪1台、镜头1个、遥控器1个、起落架2个、螺旋桨1对（4个）、174.6Wh智能电池2个、37.39Wh智能电池1个、充电器1个、电源线1根、双A口USB连接线1根、USB延长线1根、遥控器背带1根、MicroSD卡（64G）1张、云台减震球3个、螺丝刀组合（H1.5内六角、一字螺丝刀）1套、Cendence摇杆防尘罩1对、安装工具1个、尾部接口保护盖螺丝6个
包含无人机、镜头保险，无人机操作培训

	25
	真空箱环境气体采样器
	台
	1
	1.技术特点 
采样气袋被动采样法，采集样品无过程污染
▲通过国家本安防爆认证，Ex ib ⅡA T3 Gb防爆证书
多种采样方式，满足各类采样控制的需求
实时压力监测，气袋采满自动保护
整机模具化生产，美观，轻巧，携带方便
可充电高性能锂电池，支持长时间采样
▲具备气袋自动清洗功能，配可调高度三脚支架
宽温LCD显示屏，中文菜单操作，操作简单，良好的人机交互界面
专门研制的采样泵，长寿命，高可靠性，采样速度分级控制
2.技术指标 

主要参数

参数范围

分辨率

采样时间

99h59min内任意设置

1 min

定时采样

24小时制

采样速度

1～4（档）

清洗次数

1～4（次）

▲压力

采样 吸气: （-1～-6）kPa （可调）

0.01kPa

清洗 排气: （+1～+6）kPa （可调

0.01kPa

清洗 吸气: （-1～-6）kPa （可调）

0.01kPa

限制 吸气: -8kPa（保护压力）

0.01kPa

环境温度

(-30～99)℃

0.1℃

外型尺寸(长×宽×高)≤395mm×170mm×270mm
主机重量≤ 2.0kg
工作电源 内置锂电池（DC12.6V）
防爆类型 本安型
防爆标志 Ex ib ⅡA T3 Gb

	26
	大流量低浓度烟尘/气测试仪
	台
	1
	1.设备用途
1.1采用重量法或β射线吸收法进行污染源烟尘浓度测试；采用定电位电解法和溶液吸收法测量烟气浓度；烟尘烟气可同步采样或测量，可选配多种采样管，一机多用。
2.主要参数
2.1△一台主机可以实现重量法烟尘采样、β射线烟尘浓度测量、电化学法烟气测量、溶液吸收法烟气采样等多种功能；
2.2基于皮托管平行法等速采样原理，能够自动测量、跟踪烟气流速，等速采集烟尘，采样精度高；
2.3添加气体交叉干扰修正算法，具有CO对SO2的自动修正功能（符合HJ 57-2017标准），配置抗H2干扰的CO传感器（符合HJ 973-2018标准）；
2.4仪器具有防倒吸功能，采用多级滤尘滤芯保护气路及采样泵；
2.5采用不小于7寸高亮触摸彩屏的同时设有按键区，兼具触屏及按键两种操作方式；
2.6可连接上位机平台或手机APP，随时检测仪器的运行状态及现场数据；
2.7配置高速微型热敏打印机，方便现场数据打印。
2.8▲支持β射线吸收法（预留功能）质量测量原理，产品通过第三方机构认证，具有计量器具型式批准证书及型式评价报告。
3.主机技术指标

参数范围
分辨率
示值误差
采样流量
烟 尘
(10.0～100.0)L/min
0.1L/min
优于±2.5%
▲烟 气
（0.1～2.0）L/min
0.001L/min
优于±2.5%
流量控制稳定性
<±2% (电压在180~250V，阻力在3~6kPa内变化)
烟气动压
(0～2000)Pa
1Pa
优于±2%FS
烟气静压
(-25.00～+25.00)kPa
0.01kPa
优于±4%FS
流量计前压力
(-50.00～0.00)kPa
0.01kPa
优于±2.5%FS
流量计前温度
(-55.0～125.0)℃
0.1℃
优于±2℃
烟气温度
(0～500)℃
1℃
优于±3℃
干、湿球温度
(0～100.0)℃
0.1℃
优于±1℃
O2
(0～25.0/30.0)%
0.1%
示值误差：优于±2.5%；
重复性：≤2%；
响应时间：≤90s；
稳定性：1小时内示值变化≤5%。
SO2 
(0～5700/15000)mg/m3
1mg/m3
NO 
(0～1300/6700)mg/m3
1mg/m3
NO2 
(0～200/2000)mg/m3
1mg/m3
CO （带H2补偿）
(0～5000/25000)mg/m3
1mg/m3
大气压
(50.0～115.0)kPa
0.1kPa
优于±2.5%
烟尘泵负载能力
≥40.0L/min (阻力为 -20kPa时)
最大采样体积
99999.9L
0.1L
优于±2.5%
数据存储能力
40000组
整机重量 
≤8.0  kg
4.低浓度烟尘采样管技术参数：
4.1主 要 特 点
适用于捕集固定污染源废气中浓度低于50mg/m3的颗粒物；
结构紧凑，适用于新标准HJ836-2017的相关要求；
采用24V直流电源加热，加热温度可以设定并自动调节；
采用钛合金材料，重量轻、耐腐蚀、自损耗低、性能稳定；
采用直径Ф47mm的滤膜收集颗粒物；
采用整体称重方式，一体式采样嘴整体称重；
高效滤膜加热装置，针对高湿低尘的工况；
将滤膜、滤膜上游部件和滤膜托架作为一个整体进行称重。

仪器配置：1、主机 1台  

4.2附件箱1套（含打印机（打印机 + 信号线）1套、锂电池(25.6AH)  + 充电器1套、四合一组合管线1套、干燥缓冲瓶（带硅胶连接管）1套、玻纤滤芯1个、外连接管1根、电源线1根、烟气过滤芯1个、打印纸1卷、3#滤筒3个、烟枪接地线1根、标定专用接头1个） 

4.3主机说明书2份 

4.4合格证+保修卡+装箱单各一份 

4.5钛合金烟尘采样管(1.5m)1根 

4.6烟气取样管/含湿量采样管1套  

4.7 采样嘴(6、8、10、12、14、16)各一个 

4.8背带1根，1.5采样枪一支整体钛合金材质带加热，一体式采样头一箱24只钛合金材质。

主要参数
参  数  范  围
材  质
钛合金
重  量
约2.15kg
最低检出限
1.0 mg/m3（采样体积1m3时）
皮托管系数
0.84±0.01
滤膜直径
Ф47mm
加热温度
（80～160）℃
取样管长度
标准1.5m,可定做
测孔直径要求
≥Ф80mm
工作电压
DC24V
加热功率
200W


	27
	紫外差分烟气综合分析仪
	台
	1
	一、技术特点：

1.采用差分吸收光谱技术，热湿法，全程伴热，采样过程中水分完全气化。

▲2.采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段，SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程控制。

3.长光程设计，检出下限低，量程范围宽。

4.具备气密性自动检测、自动/手动校零、采样结束后自动清洗气路等功能。

5.烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数。

△.6双操控系统，支持手操器遥控和主机按键触控两种操控模式，各烟气成分浓度曲线实时显示，显示比例最大放大32倍。

7.配置高速低噪声微型热敏打印机。

8.配备丰富人机接口，支持鼠标、U盘、键盘、触摸板、打印机等设备。

△9.预留物联网模块接口，可拓展物联网功能。

▲10.采用一体化设计，功能高度集成，无需繁琐的管路连接，取样管可拆卸，可另外根据需要选配不同长度的取样管。

11.交、直流双供电工作模式，保证在无交流电的场所也能正常工作。

▲12.与一体式烟气流速监测仪搭配使用，工况测量数据一键获取。

13.具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能。

二、技术参数：

1.▲SO2
低量程：(0～430)mg/m3  分辨率0.1mg/m3
高量程：(0～4300)mg/m3
＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3

≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3


示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s

稳定性：1h内示值变化不大于5％ 

2.NO量程范围(0～1340)mg/m3

＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3

≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3  示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s  稳定性：1h内示值变化不大于5％
3.NO2量程范围(0～1030) mg/m3

＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3

≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3  示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s  稳定性：1h内示值变化不大于5％
4.O2量程范围(0～30)%
分辨率0.01%
  ＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3

≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3  示值误差：不超过±5％，重复性：≤2％，响应时间：≤90s  稳定性：1h内示值变化不大于5％

5.烟气湿度
(0～40)%
分辨率0.1%
准确度不超过±2%


       (40～60)%
分辨率0.1%
准确度不超过±4%

6.△主机重量
＜5.0kg

三、仪器配置：

主机1台、平板手操器1台、电源适配器1套、一体式烟气流速监测仪1套、蓝牙热敏打印机1套、其他必要的配件1套。

	28
	多功能声级计
	台
	8
	1.基本性能
1.1执行标准
GB/T 3785.1—2010 1级/ IEC 61672-1：2013 Class 1；
GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1。
1.2传声器：预极化测试电容传声器。
1.3声压级测量范围：
A计权声级20 dBA～143 dBA；

C计权声级25 dBC～143 dBC；

Z计权声级30 dBZ～143 dBZ；

C计权峰值声级60 dB～146 dB。

1.4频率范围：10 Hz～20 kHz。
1.5本机电噪声：10 dBA，15 dBC，20 dBZ（以1 μV为0 dB）；

1.6Ａ/Ｄ位数：24位。
1.7采样频率： 48 kHz。
1.8检波特性：真有效值数字检波。
1.9显示器：4.3英寸电容型触摸屏。
1.10主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

1.11主要测量功能：积分、统计分析、24小时自动监测；

1.12主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；

（注：x为A，C，Z，y为F，S，I，N为5，10，50，90，95）。

1.13测量时间：1 s到96 h任意设置。
1.14数据存贮：16 G内部存储，最大支持64 G TF卡（选配）。
1.15输出接口：AC（交流）、DC（直流）、RS-232、USB接口、Lan网口、4G、WIFI、蓝牙。
1.16电池： 10000 mAh锂电池，正常模式续航8小时以上，24小时测量模式续航1天以上。
1.17电源：9V DC电源（20W）快充
2其它性能
2.1 GPS定位功能：

测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录。还可利用GPS定位信息测量运动方向、两点直线距离；

2.2 TF卡大容量存贮功能（选配）：

测量结果以文本文件格式保存在TF卡中，这些文件可用PC记事本软件直接打开（外部修改过的文件放入仪器将不能被识别）；

当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘。

2.3录音功能：

录音格式：48000采样频率，24位精度；

文件格式：WAV格式；

录音时间：无限，直到内存满（连续录音时录音文件每小时会拆分成一个文件）；

回放：可用仪器播放，也可用PC播放。

配置清单：户外监测箱、打印机、测试杆、延伸电缆。

	29
	声校准器
	台
	6
	1.符合GB/T 15173-2010/IEC 60942：2017对1级声校准器的技术要求。具有声负反馈功能，稳定性好，有94dB和114dB两个声压级。
    2.准确度 1级
    3.标称声压级 94 dB和114 dB
    4.声压级准确度 ±0.25 dB
    5.频率 1000 Hz
    6.频率准确度 ±1%
    7.总失真 ≤2.5%
    8.外形尺寸（mm）≤72×72×42
    9.适用传声器尺寸 Φ23.77 mm（1″）
    10.工作温度范围 - 10 ℃～50 ℃

	30
	流速仪
	台
	3
	1.技术要求：
1.1旋桨回转直径：Φ70mm
1.2旋桨水力螺矩：H=120mm
1.3仪器起转速度：V0≤0.050m/s
1.4测量误差：＜1%
1.5最小采样水深0.03m
1.6仪器测速范围：0.060～8.000m/s
1.7流量容量显示：0-99.9999m3/S
1.8仪器工作水深：标准1.6m
1.9涉水测量方式：测杆安装Φ16mm×1.6m(可卸成四节，测杆带测度，

可以测量水深)
1.9管道测流安装：内撑式专用测杆
1.10讯号频率：每转两个信号
1.11使用环境水温：0～35℃
1.12连续工作时数：24h
1.13检定公式均方差：m≤1%，V<0.2m/s时，
1.14相对误差δ≤±5%
1.15带第三方传感器校准证书
1.16带采集软件，可以通过电脑实时采集，实时打印
1.17存储形式：内存卡（可以连续存储一年数据）
1.18数据导出：EXCEL表格
1.19数据连接方式：USB接口
1.20存储方式：存储卡，自动存储功能
1.21测量介质：淡水，海水，污水，清油等

	31
	溶解氧测量仪
	台
	2
	一、技术特点

1.用户可自行更换探头和电缆，野外可选择极谱法或原电池法传感器，实验室可选择自带搅拌的BOD 探头

2.快速反应时间：使用标准膜，8秒即可达到最终值的95％
3.按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准，并自动

获得气压补偿
4.IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，即使电

池仓进水也不影响或损坏仪器电路
5.MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固
6.不锈钢探头保护套，坚固耐撞，更易于沉入水中夜光键盘和背景光显

示屏便于在昏暗环境下操作
7.夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作
8.寿命长、耗材少，平均使用成本低
9.可存储50组数据，无需手动记录数据
二、技术参数
1.1溶解氧（%空气饱和度）

测量范围：0至500%；
分辨率：0.1%或1%空气饱和度（可选）；
准确度：0至200%：读数之±2%或2%空气饱和度，以较大者为准；
200至500%：读数之±6%
1.2溶解氧（毫克/升）
测量范围：0-50 毫克/升；
分辨率：0.01毫克/升或0.1 毫克/升（可选）；
准确度：0-20毫克/升；读数之±2%或0.2 毫克/升，以较大者为准；
20-50 毫克/升：读数之±6%
1.3温度（野外耐用电缆）
测量范围：-5 至 70℃；
分辨率：0.1℃；
准确度：±0.2℃
1.4温度（实验室级电缆）
测量范围：-5 至 70℃；
分辨率：0.1℃；
准确度：±0.35℃
1.5盐度补偿：0-70ppt（手动输入，自动补偿）
主机规格：216mm× 83mm× 23mm
重 量：475克（含电池）
电 源：2节2号碱性电池，可工作不低于400小时；低电量指示
电 缆：备有1、4、10、20、30米和100米标准电缆可供选择，特制长度可达100米
三、保 修 期
主机:三年；电缆:两年；极谱法传感器:一年；原电池法传感器:半年
盐度补偿 0-70ppt（手动输入，自动补偿）
数据记录 可存储50组数据（含日期和时间）

配置：主机1台，备有4米标准电缆

	32
	林格曼烟气浓度图
	台
	2
	产品参数：
1.林格曼黑度等级0～5级；
2.外形尺寸：105×35CM；
3.每一等级林格曼图尺寸：21×14CM；
4.可观测距离10～50米；
5.可放置在三脚架上使用亦可手持使用。

	33
	测烟气黑度望远镜
	台
	1
	产品参数：
1.林格曼黑度等级0～5级；
2.视角放大率10倍；
3.可观测距离10～1000米；
4.物镜通光孔径50毫米；
5.分划面摄像倍率2倍；
6.误差不大于0.5级。

	34
	手持GPS
	台
	6
	1.GPS性能:72通道  北斗B1、GPS L1、GLONASS L1支持SBAS, 定位精度：单点定位< 3-5米(2D RMS)，1-3米(MSAS/WAAS/EGNOS)。

2.GPS模式：支持室内模拟定位，支持北斗单独解算，支持用户自定义定位模式。

3.电源：三种供电方式：两节AA碱性电池可工作12小时以上、两节AA镍氢电池可工作15小时以上、锂电池可工作20小时，支持USB供电。

4.屏幕特性、及按键：不得小于2.4英寸TFT彩色非触摸屏幕，阳光下可读，240×320像素。

5.按键：电源键、翻页键、菜单键、2个地图缩放键、摇杆方向键（便于野外单手操作机器）。

6.物理指标：尺寸不大于112mm*68*37,重量约126g（不含电池）。

7.环境特性：IP67防尘防水等级，不能为IPX7，主机必须具备防尘等级，抗1.5米跌落。

8.数据通讯与存储：数据接口-USB、支持NMEA0183输出；存储-4G内存、支持Micro SD/Micro SD卡，可扩展至32G。

9.导航：内置全国高等级路网图，村级以上城镇点图，支持直线和沿路导航，内置各种兴趣点信息，支持兴趣点查询和导航。

10.坐标系统：支持WGS84、北京54、西安80、CGCS2000和用户自定义坐标系统

11.配套软件：配备GIS数据处理软件-GIS OFFICE软件，采集后数据成图、编辑属性特征库。兼容gmt、gmf等数据格式，同时兼容Shp、mif、dxf、csv通用数据格式、可转换各种坐标系，可自定义设置坐标系和投影，对无法到达及没信号的地方能实现偏移测量。

12.电子罗盘和气压测高。

	35
	数显风速仪
	台
	5
	技术指标：

1.风速技术指标：

1.1测定方法： 三杯式

1.2杯体材质： 采用优质铝合金材料

1.3测量范围： 0 30m/s

1.4起动风速： 0.8m/s

1.5测量精度 0.3 + 0.03×V m/s V 实际风速）

1.6可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高

1.7显示分辨率 ：风速 :0.1m/s ；风级 1 级；浪高： 0.1m

2 .风向技术指标：

2.1测量范围 0～360 度； 16 个方位

2.2磁罗盘标示 ：采用 E 、 S 、 W 、 N 国际制符号

2.3起动风速 1.0m/s

2.4测量精度 ：：±½ 方位

2.5风向定北 ：自动定北

3 .行标准： Q/SOUJUI 2006

4 .工作环境温度 10 45 ℃℃；湿度 ≤100%RH （无凝结）

5.供电电源 DC3V 3.4 2.68V 2 节 5 号电池

	36
	测深仪
	台
	2
	1.最大量程：100m 

2.测精度：±0.5%F.S（基于20℃水中的标准平面）

3.检测盲区：≤800mm（atF0~FS，根据量程及传感器不同）

4.吃水深度：≥800mm

5.侦测方式：0.1～100Hz/s（订货无特别要求时，默认1Hz/s）波 束 角：18°±2°

6.工作频率：50kHz～200kHz（根据配套传感器而不同）

7.输出信号：4~20mA、RS485（可定制其它信号输出）

8.仪表工作参数：

8.1显    示：LCD背光多信息屏，四位水深值+15种现场数据显示

8.2显示分辨率：d=1mm/1cm（用户自己设定）

8.3键　　盘：五位轻触按键

8.4测量温度：- 30℃～70℃ ；存储温度：- 20℃～70℃

8.5工作湿度：≤80％RH 无结露（仪表）

8.6存储湿度：≤70％RH 无结露（仪表）

8.7外形尺寸：235×115×70mm

8.8工作电压：内置充电锂电池供电，间歇待机时间约6小时

9.传感器工作参数：

9.1应用介质：淡水,海水（定货时确定）

9.2传感器引线：10m, 引线在出厂前已作声学匹配

9.3机器重量：整机净重≤3.5Kg，含手提箱包装后毛重≤4.5Kg

9.4包装尺寸：含手提箱37×25×37Cm

9.5安装方式：仪表手持便携式；传感器1吋螺纹安装。

9.6专用充电器：输入电压：110~240VAC 50/60Hz

9.7输出电压：12.6VDC 350mA

	37
	样品储存车载冰箱
	台
	2
	1.容    积30L 

2.温度范围-19~10℃（每度可调可控）

3.额定电压DC12-24V （AC220V）

4.额定功率45W

5.外形尺寸560×400×397mm

6.商品重量18kg

7.制冷剂用量R134a

8.功能特点

采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、精准。可调范围 -19℃～10℃；

9.保温时长：放入温食物可保持温度40℃以上6-8小时；

10.保冷时长：配合冰块使用可保冷长达48小时以上；

11.选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；

12.高密度无氟绝热层，保温效果良好；

13.采用优质蒸发，实现高效制冷效果；

14.停断电保温测试均达到规定的各项指标；

15.车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；

16.室内使用：接室内220V交流电源；

17.产品配置清单

17.1说明书1本

17.2保修卡1张

17.3合格证1张

17.4汽车点烟插头电源线

17.5 20ml冰袋5个

	38
	颠倒式水温计
	台
	4
	1.执行标准：GB13195-91

2.测量地表水（河流、湖泊和水库等）的温度计，适合科研、环保和水文领域等用户野外工作时使用。

3.使用方法：

将水温计放入水中待测位置后停留5－8分钟，提出水面读数，显示数值即测定水层的温度。从水温计离开水面至读数完毕应＜20秒。

4.技术参数

4.1保护套：不锈钢

4.2长度：30cm 

4.3测温范围：-6℃~41℃

4.4测温精度：0.2℃

4.5测温误差：+/-0.2℃

	39
	测距仪
	台
	2
	1.测量范围 1000m

2.测速功率 0-300km/h（通常情况垂直纵向测量误差5km/h）

3.望远镜倍率 （6.0±5%）X

4.视场 6.0°±10%

5.扫描测距功能 有

6.示值误差 ±（1.0m+Dx0.2%）（高反射面）

7.测速精度 ±5 km/h

8.测高功能 有 

9.测角范围 ±90°C

10.视度调节范围 ±6°屈光度

11.测量单位 m（米），Y（码）

12.望远镜物镜孔径 23.7mm

13.望远镜目镜孔径 15.0mm

14.出瞳直径 3.7mm

15.电池 750mAh锂电池

16.电池寿命 可充/放电800次

17.显示方式 LCD屏

18.防护等级 IP54

19.激光等级 Class 1

	40
	储存试剂立式三门冰箱
	台
	1
	1.箱门结构：三门
2.总容积(L)：325
3.能效等级：1级
4.面板材质：钢化玻璃
5.重量(kg)：83
6.产品尺寸(宽*高*深)mm：≥635*1770*680
7.面板颜色：金色
8.冷藏室容积(L)：≥186
9.冷冻室容积(L)：≥118
10.额定电压/频率(V/Hz)：220V/50HZ
11.综合耗电量(kW·h/24h)：0.65
12.噪声dB(A)：35
13.冷冻能力(kg/12h)：5.5
14.压缩机：变频
15.制冷方式：风冷
16.速冻功能：有
17.按键方式：触摸
18.童锁功能：有
19.控温方式：电脑
20.开门报警：有

	41
	便携式比色计（余氯检测仪
	台
	2
	1.用途：
便携袖珍式比色计，可用于测量水厂中水加氯消毒过程中的余氯、总氯浓度。
2.工作条件：
2.1电源：4节AAA碱性电池供电。
2.2温度：0～50℃
2.3湿度：0~90％相对湿度，无冷凝
3.技术性能指标：
3.1测量原理：DPD比色法； 
3.2测量范围：0.02~2.00mg/L；0.10~8.0mg/L；
3.3 测量波长：528nm
3.4光源：LED；
3.5检测器：硅光电二极管；
3.6光谱带宽：15nm；
3.7吸光度范围：0～2.5Abs；
3.9显示：LCD背光显示屏；
3.10仪器防护等级：IP67；
4.配置：
主机、便携箱、比色皿、碱性电池、余氯/总氯预制试剂

	二、商务要求表

	▲1.商务条款

	售后服务要求
	1、免费送货上门、安装、调试；免费提供相关技术指导、维护及培训服务。

2、质保期后根据签订的维保合同提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。

3、售后服务以生产厂家的售后服务承诺书为标准；

4、质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）；

5、如设备在质保期内使用过程发生质量问题，在接到通知后中标人的技术人员必须在24小时内响应，48小时内到达现场处理；

6、免费对采购人的2名操作人员进行不少于两天的技术培训，安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训；

7、投标人应有售后服务维修机构，必须常年备有投标产品足够的易损易耗件、备品备件，以保证采购人的需要；

8、投标须提供质保期满后服务维修的收费标准及提供零配件优惠清单；

9、中标人应与招标人就售后服务方面内容签订维保合同；

投标设备在质保期内所有非操作失误发生的质量问题由中标人免费维修、免费更换损坏的零部件；

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起15日内

	交付时间及地点
	交付时间：签订合同之日起60个日历日内送货上门，在接到用户通知后10个工作日内需安排有2年相关工作经验以上的工程技术人员到用户现场完成仪器设备安装、调试工作，交付使用。
交付地点：采购单位指定地点

	▲2.商务条款其他要求

	服务标准、期限、效率
	1．中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内对用户的服务要求做出响应，48小时内现场维修（技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准）。

1.3技术升级在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。

1.4质量保证期内的费用质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

2.质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

	质保期
	1.自安装调试验收合格并交付使用之日起不少于壹年，质保期内免费维修、保养、检查、更换配件。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，在保修期内，所有服务及配件全部免费，质保期外免费维修，只收取零配件费用（需求中有特殊要求的，按需求中的要求执行）

2.中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的相应标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

	付款条件
	签订合同生效后，15天内采购人支付给中标人合同总金额40%的预付款。同时，中标人向采购人提交合同总额55%的预付款保函和合同总额5%的质保保函，保函有效期至少为18个月；采购人收到中标人提交的预付款保函和质保保函后，15天内向中标人一次性支付合同总金额60%的款项。设备进场且安装、调试、验收合格后，采购人在收到中标人的退还预付款保函申请后，7个工作日内退还预付款保函；质保期满一年后，采购人在收到中标人的退还质保保函申请后，7个工作日内退还质保保函。

	备品备件及耗材等要求
	1、备件供应：

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常使用的需要。

2、检验和维修设备及工具：

①中文操作维修手册应免费提供。

3、所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。

	▲3.核心产品

	本表的核心产品为第1、9项产品

	▲4.其他要求
	1.双方合同签订后，中标方按招标文件的供货要求供货并申请验收，采购人按照中标供应商的投标文件内货物性能、技术要求、质量标准进行验收，中标供应商所供货物如与其投标文件不符，视为中标供应商虚假投标，采购人有权终止合同并追究一切损失。

2.本项目中的150位自动进样器样品盘、微波消解萃取仪、便携式水质氨氮检测仪（中浓度）、便携式水质氨氮检测仪（低浓度）、溶解氧测量仪已办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但入选的进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进去中国境内且产自关境外的产品，投标时需提供相关证明文件，否则投标无效），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采供向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新的供应商的进口产品。除上述5项货物外，其余货物不允许进口产品参加投标。

	▲5.进口产品说明

	进口产品说明
	本项目中的150位自动进样器样品盘、微波消解萃取仪、便携式水质氨氮检测仪（中浓度）、便携式水质氨氮检测仪（低浓度）、溶解氧测量仪已办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但入选的进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进去中国境内且产自关境外的产品，投标时需提供相关证明文件，否则投标无效）；供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采供向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新的供应商的进口产品。除上述5项货物外，其余货物不允许进口产品参加投标，否则作无效标处理。


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求详见“招标公告”。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 无

	7.2
	■不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	11.2
	■不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

■不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	报价文件：

投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一加盖电子印章并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	资格证明文件

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年1月至2021年7月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年1月至2021年7月连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人财务状况报告[供应商是法人的，应提供2020年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)或者其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织或者自然人的，应提供2020年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)或者银行出具的资信证明]；新成立的投标人（指成立不足12个月），按实际经营情况提供财务报表；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】

除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）（授权委托人需为本单位职工，需提供投标截止时间前近一个月社保证明）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人加盖电子印章，并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】； 

4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

5.产品出厂标准、质量检测报告及“采购需求”内有要求必须提供的材料【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（必须提供）

6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	13.2
	本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子标），供应商应当在上传投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。

a.供应商应在上传投标文件截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。）

■投标报价包含验收费用

□投标报价不包含验收费用

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 60日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
■本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金的交纳方式：详见招标公告

投标保证金的金额：详见招标公告

相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。
4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份 

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

4.本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子标），供应商应当在上传投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。

a.供应商应在上传投标文件截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告，本项目实施电子标，不要求供应商到达开标现场。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	评标委员会的人数：5人

	29.1
	评标方法：

■综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为/项（详见采购需求）。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

■政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； 

□随机抽取

	35.1
	履约保证金金额：按中标金额的3%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件： 自项目验收合格之日起5个工作日内，中标人递交政府采购履约保证金退付意见书至采购人处办理退还履约保证金手续  。采购人在收到退还履约保证金申请函5个工作日内无息原额退还。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心
开户银行：农行梧州潘塘支行
开户行行号：103621030533
银行账号：20310101040001563
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，若中标人为小微企业，免于收取履约保证金。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司梧州分公司招标部门，联系电话：0774-2031238（项目所在部门电话），通讯地址：梧州市新兴二路132号1栋3单元402房（项目所在部门地址）

现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

■本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

■以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。

□固定采购代理收费              。
3.账户名称： 广西同泽工程项目管理股份有限公司梧州分公司

开户银行：工行梧州大东支行

银行账号： 2104350209201005587
开户行行号：102621035002

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处加盖电子印章。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	41
	采购计划文号：广西政采[2021]11611号-001、广西政采[2021]11611号-002、广西政采[2021]11611号-003、广西政采[2021]11611号-004、广西政采[2021]11611号-005、广西政采[2021]11611号-006、广西政采[2021]11611号-007、广西政采[2021]11611号-008、广西政采[2021]11611号-009、广西政采[2021]11611号-010、广西政采[2021]11611号-011、广西政采[2021]11611号-012、广西政采[2021]11611号-013、广西政采[2021]11611号-014、广西政采[2021]11611号-015、广西政采[2021]11612号-001、广西政采[2021]11612号-002、广西政采[2021]11612号-003、广西政采[2021]11612号-004、广西政采[2021]11612号-005、广西政采[2021]11612号-006、广西政采[2021]11612号-007、广西政采[2021]11612号-008、广西政采[2021]11612号-009、广西政采[2021]11612号-010、广西政采[2021]11612号-011、广西政采[2021]11612号-012、广西政采[2021]11613号-001、广西政采[2021]11613号-002、广西政采[2021]11613号-003、广西政采[2021]11613号-004、广西政采[2021]11613号-005、广西政采[2021]11613号-006、广西政采[2021]11613号-007、广西政采[2021]11613号-008、广西政采[2021]11613号-009、广西政采[2021]11613号-010、广西政采[2021]11614号-001、广西政采[2021]11614号-002、广西政采[2021]11614号-003、广西政采[2021]11614号-004、广西政采[2021]11614号-005


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件从同一IP地址上传的；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。
11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。 

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。
 19.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

 19.3  投标文件须由投标人在规定位置盖电子公章，否则作无效投标处理。
 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及电子公章一致，否则作无效投标处理。

20.投标文件的密封

20.1投标人应当按照招标文件和电子采购平台的要求加密投标文件。

20.2未按本章第20.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

21.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

21.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条加盖电子印章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。
22.2采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序
主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单； 

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
（5）不同投标人的投标文件从同一IP地址上传的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

31. 结果公告
31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人加盖电子印章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人加盖电子印章，并加盖电子公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.采购计划文号：

广西政采[2021]11611号-001、广西政采[2021]11611号-002、广西政采[2021]11611号-003、广西政采[2021]11611号-004、广西政采[2021]11611号-005、广西政采[2021]11611号-006、广西政采[2021]11611号-007、广西政采[2021]11611号-008、广西政采[2021]11611号-009、广西政采[2021]11611号-010、广西政采[2021]11611号-011、广西政采[2021]11611号-012、广西政采[2021]11611号-013、广西政采[2021]11611号-014、广西政采[2021]11611号-015、广西政采[2021]11612号-001、广西政采[2021]11612号-002、广西政采[2021]11612号-003、广西政采[2021]11612号-004、广西政采[2021]11612号-005、广西政采[2021]11612号-006、广西政采[2021]11612号-007、广西政采[2021]11612号-008、广西政采[2021]11612号-009、广西政采[2021]11612号-010、广西政采[2021]11612号-011、广西政采[2021]11612号-012、广西政采[2021]11613号-001、广西政采[2021]11613号-002、广西政采[2021]11613号-003、广西政采[2021]11613号-004、广西政采[2021]11613号-005、广西政采[2021]11613号-006、广西政采[2021]11613号-007、广西政采[2021]11613号-008、广西政采[2021]11613号-009、广西政采[2021]11613号-010、广西政采[2021]11614号-001、广西政采[2021]11614号-002、广西政采[2021]11614号-003、广西政采[2021]11614号-004、广西政采[2021]11614号-005

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

未响应招标文件实质性要求的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准1（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）

注：货物类项目价格分不低于30分
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

价格分=(评标基准价／评标报价)×30 分

	2
	技术分

（满分55分）
	技术性能分（满分40分）
	1. 投标文件的技术需求中非实质性要求（指没有标注“▲”及没有标注“△”的技术需求）无负偏离的得15分，满分15分 。

非实质性要求（指没有标注“▲”及没有标注“△”的技术需求）的技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离或漏项的扣0.5分，最多扣至15分）。
2.货物技术参数中标注“△”的技术需求：有满足招标文件要求且被评标委员会接受的，每满足一项加1分；满分25分。

注：上述加分项的技术参数及功能有优于或满足的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供产品生产厂家或区域总代理商出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章，否则评标委员会有权不予接受。

	
	
	技术及项目实施方案分

（满分15分）
	评委对投标人的投标文件中技术及项目实施方案中的内容进行独立打分，投标文件未提供技术及项目实施方案的不得分。

一档（5分）：方案简单，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施，整体方案基本可行的。

二档（10分）：方案完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性强，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，可行性高。

三档（15分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强，有项目管理组织机构图，能说明项目风险管理措施，能提供项目联调及验收方案，方案全面、描述详细，有常见故障的排除、紧急情况的处理，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠。

	3
	商务分(满分15分)
	售后服务分

（满分9分）
	评委对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案其他优惠措施等方面，由评委根据各供应商的承诺的内容进行独立打分。

一档（3分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修 ，到达现场处理故障时间、排除故障时间满足招标文件要求的定为"一般"。

二档（6分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，质保期内接到故障通知，投标人应在18小时内响应；需要到现场维修的，应在二个工作日内到达仪器现场；一般问题应在36小时内解决，送货方案，评定为"良好"，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求。

三档（9分）：延长质保期半年或半年以上，具有保修期满后维修零配件优惠，投标人应在12小时内响应；需要到现场维修的，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，送货方案，评定为"优秀"，包含技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于用户需求。

	
	
	履约能力分（满分1.5分）
	1.投标人提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证等证书的每一项得0.5分，满分1.5分。

	
	
	业绩

（满分2.5分）
	2018年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得0.5分，满分2.5分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】

	
	
	政策分（满分

2分）
	节能、环境标志及区内产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。
（4）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 
备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某个供应商属于优先采购环境标志的产品总值占本投标报价的比例为33.8%，那该项得分为0.5×33.8%=0.169分；

	总得分=1+2+3。


评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明
（一般货物类）
《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类（参考）： 

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本
合同编号：
采购人（甲方）                            采 购 计 划 号             

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号             

签  订  地  点                              签 订 时 间             

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：（1）签订合同生效后，15天内采购人支付给中标人合同总金额40%的预付款。同时，中标人向采购人提交合同总额55%的预付款保函和合同总额5%的质保保函，保函有效期至少为18个月；采购人收到中标人提交的预付款保函和质保保函后，15天内向中标人一次性支付合同总金额60%的款项。设备进场且安装、调试、验收合格后，采购人在收到中标人的退还预付款保函申请后，7个工作日内退还预付款保函；质保期满一年后，采购人在收到中标人的退还质保保函申请后，7个工作日内退还质保保函。
（2）每次付款前，成交供应商需向采购人提供请款函和对应的合法发票。本合同使用货币币值未作特别说明均为人民币。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的×3%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式 
投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封
                        年    月    日
二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
报价文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人加盖电子印章:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                          年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	货物名称
	品牌
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人加盖电子印章:                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人加盖电子印章:
投标人（盖公章）：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人加盖电子印章:
投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别
签署，否则投标无效。
                                                法定代表人加盖电子印章:
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

商务文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人的投标文件从同一IP地址上传的；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

3.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
4.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人身份证号码：                              

                                            法定代表人加盖电子印章:   

                                              投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
法定代表人授权委托书
（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本

5.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	售后服务要求
	
	
	

	交付或者实施时间及地点
	1.交付时间： 

2.交付地点：
	
	

	付款条件
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人加盖电子印章:
投标人盖公章：               

日  期：         
6.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人加盖电子印章:
投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。
法定代表人加盖电子印章:
投标人（盖公章）：                          日  期：          
4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人加盖电子印章:
投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.拟投入人员应为本单位在职人员，需提供投标截止时间前近一个月社保证明（如为退休人员则需提供退休证件）、劳动合同复印件、资格证书复印件（如有）。

法定代表人加盖电子印章:
投标人（盖公章）：                          日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人加盖电子印章:
投标人（盖公章）：                          日 期：            
六、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书
 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份
证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
……

 
年 
月 
日

中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（盖公章）： 

                               日  期：         
注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                          邮编：            
被投诉人1：

地址：                                          邮编：           

联系人：                                      联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

PAGE  
1

