广西壮族自治区来宾生态环境监测中心关于岛津气相色谱-质谱联用仪（GCMS-QP2010）的维修和维护保养服务采购需求

1、项目名称:岛津气相色谱-质谱联用仪（GCMS-QP2010）的维修和维护保养服务

2、故障情况：我中心现用的岛津气相色谱-质谱联用仪（GCMS-QP2010）发生故障，涡轮分子泵2报错，仪器无法启动。经厂家工程师上门检查后，判断是GCMS-QP2010的分子泵2出现故障。

3、维修需求：需更换全新的分子泵，使仪器能正常运行，并对GCMS进行整体维护保养。

4、售后服务：从仪器正常运行第二天算起，维修配件免费保修6个月。并对GCMS-QP2010进行整体维护保养，提供不少于90天的基本保修服务。

5、其他：我中心配合乙方上门查看仪器状态，查看过程产生的一切费用由乙方承担。