招标项目采购需求
说明：
1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
6. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。
	序号
	采购内容名称
	数量
	项目概况及需求

	1
	广西近岸海域水质自动监测网络运行维护服务
	1项
	详见附件一


附件一:
项目概述及运营维护内容说明
1. 项目概述
广西近岸海域水质自动监测系统位于广西沿海近岸海域，项目总设置16台海水监测浮标。对广西沿海及重点防控海域实施在线24小时自动监测。监测项目包括：水温、电导率、盐度、溶解氧、pH、浊度、叶绿素、蓝绿藻、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、活性磷酸盐等12项指标，还对气象五参数、海流进行实时监测，对于自然灾害（如：赤潮）及突发的环境水质变化及污染提供最快、最准确的数据资料。为国家环保部门提供一个完整、有效的监控平台。
2. 运营维护内容说明
中标人负责对广西近岸海域16个浮标水质自动监测系统：包括浮标体、气象参数仪、太阳能储电设备、远程通讯设备、锚系设备、GPS设备、雷达反射器和航标灯、在线监测仪器（包括海水水质八参数在线监测仪（水温、pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素和蓝绿藻）和营养盐在线监测仪（活性磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮））、海流计、数据采集和传输设备（包括MODEN、数据采集仪）及软件（如浮标系统数据采集传输与应用软件）等进行运营维护管理。
表一：自动监测站编号、类别及所在海域情况
	站位编号
	浮标类别
	所在海域

	GX01
	B型
	北仑河口（中越交界中国海域）

	GX02
	B型
	江山半岛防城港港口区海域

	GX03
	A型
	企沙海域

	GX04
	A型
	茅尾海海域

	GX05
	B型
	龙门海域

	GX06
	A型
	钦州港海域

	GX07
	B型
	三娘湾海域

	GX08
	B型
	大风江口海域

	GX09
	A型
	南流江口海域

	GX10
	A型
	冠头岭排污区海域

	GX11
	B型
	银滩海域

	GX12
	A型
	涠洲岛南湾港海域

	GX13
	B型
	营盘海水养殖区

	GX14
	B型
	铁山港混合排污区海域

	GX15
	B型
	合浦县白沙镇海水养殖区

	GX16
	B型
	广西、广东交界（合浦儒艮保护区）海域


注：B型自动监测站监测水温、溶解氧、pH、电导率、盐度、浊度、叶绿素、蓝绿藻共8项指标；A型自动监测站除监测上述指标外，还监测硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮及活性磷酸盐；GX02、GX06、GX09、GX14站位还监测海流。
运营维护服务要求：
浮标系统仪器设备运营维护要求
1、当浮标系统或仪器设备等出现故障时，中标人应在2小时内查明原因，在天气及风浪条件允许下，在48小时到现场进行修复，在完成修复后24小时内向采购人的浮标系统管理人员提交系统或仪器设备的故障报告单，故障报告单内容应包含故障仪器设备的名称、故障产生的时间、现象、原因及解决方法等（如故障已解决，则应包括故障排除时间、解决办法及处理结果）。已损坏的易耗品或设备等应保存完整，以便交由采购人设备管理员负责接收。
2、中标人负责所有易耗品与配件的采购安装调试工作。当系统或仪器设备因易耗品或配件损坏或老化等原因导致系统或仪器设备无法正常运行时，中标人应在2日内更换易耗品或配件，保证系统或仪器设备及时恢复正常运行。如预计仪器设备可能停止运行超过48小时的，应按招标书中“投标人其他要求，第4项”条款的要求执行，或与采购人管理员协商解决办法。
3、中标人应按照采购人认可或采购人指定的工作表格做好维护计划、记录、报告，并按规定及时上报采购人，日常运营维护记录的内容应包括试剂配制、试剂更换，系统及仪器维护情况，数据异常、仪器故障情况，质控考核、水样比对情况等。
(1)仪器检验校准、质控考核等工作应在1个工作日内将检验校准记录或考核报告电子文档上报采购人；
(2)每月结束前5天，应将下个月维护计划及电子文档上报采购人，并参加会议决定下一个月维护计划；
(3)每月结束后5个工作日内将上月浮标运行有效性统计报表和电子文档发送采购人存档；
(4)每月结束后5个工作日内提交上月运营维护工作报告，每季度结束后5个工作日内提交上季运营维护工作报告内容见“采购人对运营维护服务考核的要求，第二项”条款。
4、中标人每次维护应检查整个浮标系统的所有设备、仪器的运行和通讯情况，检查各个仪器、设备电缆接口是否正常，保证浮标的安全、供电、监测、通讯状况良好；每次维护应进行多参数水质监测仪及营养盐监测仪进行校准，校准参数包括：pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、磷酸盐等；每次维护应进行多参数水质监测仪主机及营养盐监测仪和所有传感器（温度/电导探头、溶解氧探头、pH探头、浊度探头、叶绿素探头和蓝绿藻探头）的除藻、除贝类和清洗。
5、中标人每次维护应检查浮标系统在线监测仪器的试剂、标样使用情况，按照规定更换试剂。所有在用试剂保存袋外壁应粘贴标签，标签上标明试剂名称、配制时间、保存时间、试剂浓度等内容。浮标系统水质自动监测中仪器分析产生的废液应及时按有关规定进行处理，不得对监测水体造成污染。
6、中标人应了解浮标系统所在海域监测数据正常水平情况。如发现数据严重异常且非仪器故障方面引起，或判断为可能发生污染事件后，中标人应及时将异常情况通知采购人的浮标系统管理人员。
7、中标人每个维护周期必须对仪器外部和内部进行清洁，保持仪器设备整洁和良好运行；每个维护周期应清洗、检查仪器的各种进样管路，并根据损耗情况进行维护和更换。
8、中标人每月应对仪器和各传感器做防护处理。
9、中标人每年应进行一次系统维护性检修，对浮标系统（包括整个标体和锚链系统）进行检查，更换老化配件与管路；每年应对传感器和浮标体更换一次牺牲阳极。
10、在线仪器校准要求：
 （1）维护周期要求（不超过15天维护一次），中标人每个维护周期应对浮标监测仪器进行检查、清洗和全参数校准，并应出具有效的校准报告。
 （2）如在线监测数据出现异常值，应分析原因，当怀疑是仪器设备方面的问题时，应采用有证标准物质对仪器进行检验，检验不合格时应重新校准。
 （3）每次更换试剂后应对仪器进行校准。
 （4）仪器停止运行后，如时间超过一天，重新启动后，应先进行管路清洗，再进行校准。
 （5）清洗仪器管路或更换仪器的易损耗零件后，应进行校准。
11、化学品的管理必需按照相关规定和要求的化学品管理程序进行。
12、中标人应根据现有仪器说明书（由采购人提供）规定，定期更换仪器易耗件（泵管、进样管、光源等）。
13、中标人应按照《近岸海域水质自动监测技术规范》和采购人制定的质量控制方案，进行自动站运行的质量控制和保证：
（1）每个维护周期维护前和校准后均要对所有的参数进行精密度和准确度考核。
（2）每半年对硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、磷酸盐、叶绿素、蓝绿藻进行标准曲线考核。
（3）每半年对硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、磷酸盐、叶绿素、蓝绿藻的检出限进行考核。
（4）对维护周期取回准确度和精密度达不到要求的，在要求限值的1.5倍范围以上时，自动监测系统的上一个周期监测结果为无效数据。
(5)中标人必需确保备用机处于正常状态，根据维护计划安排做好备用机的质量控制措施，在维护时可以用备用机进行替换以减少数据空缺时间。
14、投标人需列出维护服务期内自动监测系统和仪器设备所需更换的配品配件清单，在签订合同2个月内向采购单位交付，同时建立服务期间清单之外的配品配件保障机制确保故障时及时更换。
配件清单至少包含以下内容：
	名称
	规格型号
	数量
	类型
	备注

	叶绿素探头
	6025
	10个
	仪器
部分
	更换老化配件

	蓝绿藻探头
	6132
	10个
	
	更换老化配件

	浊度探头
	6136
	10个
	
	更换老化配件

	溶解氧探头
	6150
	10个
	
	更换老化配件

	PH探头(低阻抗专用探头)
	6589
	32个
	
	更换老化配件

	温度电导综合探头
	6560
	20个
	
	更换老化配件

	MODEM天线底座
	NA
	2个
	浮标配件部分
	更换老化配件

	6600V2水下仪器电缆
	062620 6056 10 ft Underwater Cable
	4根
	
	更换老化配件

	电子舱太阳能供电电缆防水接头底座
	NA
	1个
	
	更换老化配件

	电子舱太阳能供电电缆
	NA
	1根
	
	更换老化配件

	GPS全球定位仪
	NA
	6个
	
	更换老化配件

	GPS接头底座
	NA
	2个
	
	更换老化配件

	充电控制器
	NA
	2个
	
	更换老化配件

	标灯
	NA
	20座
	
	更换老化配件

	pH=7校准溶液（6瓶/箱）
	3822
	5箱
	耗材部分
	耗材

	pH=10校准溶液 （6瓶/箱）
	3823
	5箱
	
	耗材

	浊度校准溶液
	6072-1
	2箱
	
	耗材

	电导率校准液50ms/cm （8瓶/箱）
	3169
	5箱
	
	耗材

	光学垫片
	6144
	5包
	
	耗材

	6600V2专用“O"型防水圈
	65871
	50个
	
	耗材

	光学探头转刷（铜材质）
	NA
	50个
	
	耗材


（二）异常情况的处置要求
1.如发生异常情况，中标人应在2小时内查明原因并报告采购人，应在8小时之内到达现场处理，48小时之内解决问题，并填写《浮标系统异常情况记录及处理表》（中标人自行设计，报采购人审核），及时反馈给采购人。
2.如果发生污染事故等应急突发事件，无论是否节假日，中标人都应安排专人到现场配合环保部门开展工作，保证在污染事件结束前在线监测系统和仪器设备正常运行，在线监测数据准确，传输畅通，同时协助采购人进行手工监测直到污染事件结束。
（三）浮标系统自动监测数据要求
1. 以每年365天计算，中标人应保证在线监测系统的正常运行（所有监测因子）天数在310天以上（累积计算），每个月不少于25天。
2.中标人应保证：水温、pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素和蓝绿藻等8个在线监测项目每天每个项目每半小时1个实际水样监测数据；磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮及氨氮等4个在线监测项目每天每个项目每4个小时共6个实际水样监测数据；在出现污染事件等情况下，应保证所有在线监测仪器应设置为连续监测工作方式。
3.中标人在进行可能影响在线监测数据有效性的工作时，应事先通知采购人的浮标系统管理人员。中标人应在进行校准、检验等工作后1个工作日内将校准或质控原始数据以书面报表形式上报采购人。
4.中标人应确保各浮标每月每个在线监测项目的监测数据有效率在85%（磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮指标为70%）以上，监测数据有效率＝(实际接收到的有效监测数据个数/现场设备测量的数据个数)×100％。有效监测数据的规定见“浮标系统自动监测数据要求，第6项”条款要求。其中，浮标多参数数据：水温、pH、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素和蓝绿藻等8个在线监测项目每天以48个监测数据（每半小时一个数据）进行统计；磷酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氨氮4个在线监测项目每天以6个监测数据（4小时一个数据）进行统计。
5.如因台风、地震、连续多天阴雨天气（7天以上）等以及不可抗拒的原因（被盗或船撞）造成浮标系统无法运行，该期间的所有缺失数据不纳入数据有效性考核。
6.有效监测数据规定如下：
(1)监测值为负值（浊度与叶绿素数值以0临界值）、低于或高于正常水平范围的30%以上（藻类明显爆发阶段除外）可视为无效数据，予以剔除；
(2)在线监测仪器检验、校零、准确度测试、精密度测试和质控样考核等质量控制期间的数据作无效数据处理，不纳入数据有效性考核，但对该时段数据应作标记，作为监测仪器检查和校准的依据予以保留；
(3)中标方应保证在线监测仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据的一致性；
(4)进行在线监测仪器设备的质量保证考核时，监测数据有效性“按浮标系统仪器设备运营维护要求，第13项”要求进行统计；
（四）运营费用要求
除明确规定由采购人负责的费用外（包含自动站因不可抗拒原因（被盗或船撞）导致的丢失或损坏，产生的设备购置或维修费用由采购人负责），其它费用均由中标人负责。中标人应承担所有运行产生的易耗品与配件采购费用、试剂费（包含标准样品）、运营维护人员差旅费（包括车船费用、燃油费）、仪器设备故障时的分析及返修费用；仪器调试与校准费、日常维护费、管理费；公司的税金及其他各种费用等。
（五）采购人对运营维护服务考核的要求
1.采购人可根据浮标系统运行情况，监督和参与进行全项目或单项目的准确度、精密度、检出限与标准曲线考核；或进行盲样考核及实际水样比对考核。中标人应积极配合，指定专人负责。
2.采购人的自动监测室浮标系统管理人员定期到浮标系统现场或仪器设备维护现场进行运营维护工作检查。中标人应积极配合，指定专人负责。中标人应每月以书面形式上报采购人关于运营维护服务的工作报告，每月的书面报告作为运营维护考核依据之一，运营维护报告的具体内容至少应包括：
浮标系统月总体运行情况。
浮标系统月运行数据报表统计，包括数据有效率的统计结果。
浮标系统日常维护情况并提供相关记录证明。
浮标系统仪器设备异常、故障及排除情况。
浮标系统备品备件使用及更换情况等。
（六）其他要求
1.需要时，中标人应接受采购人上级主管部门的工作检查及质量考核。
2.不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。
▲3. 投标人须在投标文件中提供承诺投标人在以往环境监测服务活动中没有因自身或产品质量或运营、服务等问题，被政府相关部门或招标人公开行政处罚、或公开通报，记不良记录或记过的承诺书（加盖公章）。
4.中标人应严格遵守国家相关法律法规，对于监测数据要确保真实性，当出现疑似弄虚作假行为时依据国家环保部颁布的“环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法”进行行为判定及处理。
5.不接受联合体投标，中标人不得将合同所要求的服务内容分包或转包给其他单位（第三方），否则将视为中标人违约。
6.如遇台风、雷电、碰撞、失窃等自然灾害或不可抗拒因素导致的自动监测站跑标和故障，中标人必须进行故障处理及修复。在台风高发期（6月份）之前应仔细检查锚链系统的可靠性，确保能在13级台风下不会发生较大的位置偏移或跑标。台风来临前，中标人必须按采购人要求进行自动监测仪器的应急处理。发生偏移或跑标时，在风浪允许的条件下立即出海处理。
7.在运营维护服务期间，中标人人为因素造成设备和相关配件损坏、遗失的，由中标人负责，中标人须照价赔偿或免费更换同等性能质量的设备。
▲8.中标人须在投标文件中承诺在签订合同时提供本项目(海洋环境在线监测数据应用系统)开发商的技术支持承诺函及系统应用免费升级服务。
9.采购人如需要增加个别探头或监测项目时，中标人应负责配合设备的安装调试工作，并在双方协商后，负责新增设备的运营维护工作。
（七）投标人其他要求（达到服务质量标准的保证措施）：
1、投标人应有与海洋自动监测站维护相匹配的足够工作和实验场所及专业维护技术人员，并指定专人负责浮标系统的运营维护工作。应配备专业技术人员负责浮标系统日常维护工作；并确保维护人员按照操作规程（或仪器说明书要求）对浮标系统进行操作；确保所配置的各种试剂和标准溶液的准确性；维护人员应熟悉浮标系统的常规维护程序及内容；熟练掌握浮标系统的数据采集传输和数据处理软件的应用，能够在系统出现故障时及时查明原因并解决好。
2、中标人应具备各种情况下的快速反应能力，如有证明文件请在投标文件中提供，中标后必须在浮标所在地设立售后服务点，并有同类型项目2年以上运营维护经验（投标时如有请提供合同或其他证明文件）；投标人应具有相应浮标设备厂家培训证明材料和系统软件平台的技术培训证明等（投标时如有请提供，中标后必须提供相关证明文件），制定相应的应急响应机制与具体的应急响应方案；保证浮标系统的正常运转；保证浮标监测仪器设备的监测数据及时、准确、可靠。
3、投标人应具有应急保障能力，配置有专用车辆和船舶【如租用的，需提供长期合作的当地船舶（投标文件中需提供证明文件）】；安排专人负责每天监控浮标系统在线监测数据。安排专人负责每天监控浮标系统在线监测数据。每天应进行一次数据采集与数据备份；如发现数据异常或接到采购人异常数据通知时，应立即分析原因，同时在2个小时内将情况向采购人的浮标系统管理人员汇报，如需到现场处理，天气及风浪条件允许情况下（非雷、雨天气、风力小于4级、浪高小于1.5米）应立即派技术人员到现场进行确认、处理，处理结果（应包括数据异常原因、处理方式及处理结果）应以书面方式向采购人的浮标系统管理人员汇报。
4、投标人必须具有满足浮标系统正常运行所需的备品备件库存量。投标人应提供采购人所运营的浮标系统所有应定期进行更换的易耗品清单（包括价格）及所有仪器设备在使用年限可能需要更换的备件清单（包括价格）。中标后应在三个月内将备件采购齐全。未在上述清单上列出的易耗品和备件，由中标人自行采购与更换。如在线监测仪器设备发生故障且预计无法在48小时内修复时，中标人必须提供相应的备用仪器设备或其他合格的设备进行在线监测，且备用仪器设备调试至正常准确运行状态的时间不能超过24小时。中标人如无法提供备用机，应在仪器设备发生故障时按照《海洋监测规范》（GB 17378.3-2007）“样品的采集、贮存与运输”的要求每天至少进行1次人工采样，并委托具有海洋水质监测相关的CMA计量认证资质的实验室进行水样分析直到仪器设备修复，分析数据应在结果出来后1日内报送采购人。由此产生的费用由中标人负责。
5、中标人需符合《近岸海域水质自动监测技术规范》中相关要求。
（八）运营维护内容
  1、定期维护工作内容（软件及通信部分）
⑴每日数据每天对自动监测站数据进行三次（08：30—11：30、15：30—17：30、22：00—00：00）实时监控，通过对数据的分析、判断，及时发现仪器或附属设备的异常状态、及时进行应急处置和开展维护工作。
每日工作内容
	浮标数据部分
	浮标软件通讯部分

	接收、查看各站点数据，分析自动监测站仪器设备工作状态。
	检查个自动监测站通讯MODEM在线情况。

	分析和判断监测参数数据情况，对于异常数据进行判定。
	测试浮标远程控制手动启动功能，确认应急实时监测功能是否正常。

	分析和判定浮标基础设备（GPS和CSI）数据情况，确认浮标是否漂移和电子舱电压及温湿度是否正常。
	检查数据服务器在线情况，确保能保持通讯畅通。

	分析6600V2数据，判定是否需要提前开展维护工作。
	测试自动监测站GPRS通讯信号情况，确保通讯稳定。

	分析NPA数据，判定试剂使用情况和是否需要提前开展维护工作。
	确认GPS在线情况，确保以为报警功能能正常触发。

	分析海流计数据，判是否需要开展维护工作。
	确认海流计在线情况，确保数据正常传输。 


每月定期维护内容（软件通讯部分）
	1
	网络通讯的检查
	1次/月·台
	1.检查无线通讯信号强度
2.查询无线资费卡的余额，确保数据传输通畅
3.浮标报警手机短信测试
4.最大流量负载测试

	2
	数采软件检查
	1次/月·台
	1.数据传输错误率测试及判断
2.服务器接收发送平台检查
3.网络响应时间及网络状态测试，关系到接受响应等待时间设置。
4.数据完整性编辑和备份


每季度维护内容（软件通讯部分）
	1
	网络通讯检查
	1次/季·台
	1.检查无线通讯信号强度
2.查询无线资费卡的余额，确保数据传输通畅
3.浮标报警手机短信测试
4.最大流量负载测试

	2
	数采软件
及数据接收检查
	1次/季·台
	1.数据传输错误率测试及判断
2.服务器接收发送平台检查
3.网络响应时间及网络状态测试，关系到接受响应等待时间设置。
4.数据完整性编辑和备份
5.数据服务器系统检查和维护


每年度维护内容（软件通讯部分）
	1
	网络通讯检查
	1次/季·台
	1.检查无线通讯信号强度
2.查询无线资费卡的余额，确保数据传输通畅
3.自动监测站报警手机短信测试
4.最大流量负载测试

	2
	数采软件及数据
接收检查及更新
	1次/季·台
	1.数据传输错误率测试及判断
2.服务器接收发送平台检查
3.网络响应时间及网络状态测试，关系到接受响应等待时间设置。
4.数据完整性编辑和备份
5.数据服务器系统检查和维护
6.更新浮标韧件版本
7.重装数据服务器系统及软件


    2、定期维护、校准、保养工作内容（仪器部分和标体部分）
按照自动监测站维护规程要求，对自动监测站进行系统的维护保养；对标体部分实施工作效能维护保养；对仪器部分实施“数据可行性”的维护校准和保养。确保数据的真实性；还包括耗材更换、浮标附属配件及设施的保养、检修、更换（如：标灯；太阳能板；雷达反射装置；GPS；GPRS天线；气象探头； “X”标志；标体喷绘标识别；锚系系统等）。
（1）每月定期维护内容（标体部分）
	序号
	服务项目
	频率
	工作内容

	1
	标灯检查、清洁
	1次/月·台
	1.查看灯内是否有水气挡住标灯感光部位
2.查看是否正常闪烁
3.检查标灯固定螺丝是否松动
4.清理标灯的太阳能板及其外表附着的盐垢

	2
	浮体检查、清洁
	1次/月·台
	1.查看浮体是否有被碰撞的痕迹
2.查看安全保护架是否被撞坏
3.查看甲板固定支架底座螺丝是否松动
4.清理浮体表面上的附着物

	3
	GPS
及雷达反射器
检查、清洁
	1次/月·台
	1. 检查GPS是否被撞
2. 检查GPS固定底座是否腐蚀
3. 检查GPS固定螺丝是否松动
4. 清理GPS上附着的盐垢
5. 检查雷达反射器外客是否开裂变形
6. 雷达反射器固定扎带是否牢固

	4
	水密通讯、全向
天线检查、清洁
	1次/月·台
	1. 检查通讯全向天线是否被撞，外表是否被刮破
2. 检查通讯全向天线皮套是否漏气
3. 检查通讯全向天线固定螺丝是否松动
4. 清理通讯全向天线上附着的盐垢

	5
	太阳能板检查、清洁
	1次/月·台
	1. 查看表面是否有刮痕
2. 查看太阳能板保护膜是否脱胶
3. 检查太阳能板固定螺丝是否松动
4. 检查水密太阳能板接线合是否漏水、松动
5. 清理太阳能板表面上附着的盐垢

	6
	数据采集电子舱检查、清洁
	1次/月·台
	1. 查看6600V2的电缆接头底座是否松动、进水
2. 查看太阳能板的电缆接头底座是否松动、进水
3. 查看GPS的电缆接头底座是否松动、进水
4. 查看通讯全向天线的电缆接头底座是否松动、进水
5. 查看NPA的电缆接头底座是否松动、进水
6. 查看诊断电缆接头底座是否松动、进水
7. 查看气象五参数的电缆接头底座是否松动、进水
8. 清理电子仓表面上附着的盐垢
9. 清理各个接线头底座的附着物
10. 给各个接线头底座的O型圈涂上硅油，做好防水处理。

	7
	电缆接口检查、清洁
	1次/月·台
	1. 检查各个电缆接口是否松动、漏水
2. 清理电缆接口边缘的杂质

	8
	海流计系统检查、维护
	1次/月·台
	1. 海流计连接电缆检查
2. 线路、设备防水检查
3. 设备螺丝固定检查
4. 太阳能板清洁和保养


（2）每月定期维护内容（仪器部分）
	序号
	服务项目
	频率
	工作内容

	1
	6600V2多参数
水质分析仪清洁
	2次/月·台
	1. 清理6560电导率/ 温度探头外表及其圆孔内部生物附着物
2. 清理6561 pH探头外表及其玻璃泡表面生物附着物
3. 清理6136浊度探头外表生物附着物
4. 清理6025叶绿素探头外表清理
5. 清理6150光学溶解氧探头外表生物附着物
6. 清理6132藻红蛋白探头外表生物附着物  
7. 清理6600V2多参数水质分析仪主机外表生物附着物
8. 清理6600V2多参数水质分析仪主机电缆线外表生物附着物

	2
	6600V2多参数
水质分析仪保养
	2次/月·台
	1. 涂刷6600V2主机底座防生物附着污染漆
2. 涂刷保护探头保护架防生物附着污染漆
3. 涂刷6561 pH探头外表防生物附着污染漆
4. 涂刷6560电导率/ 温度探头外表防生物附着污染漆
5. 涂刷6136浊度探头外表防生物附着污染漆
6. 涂刷6025叶绿素探头外表防生物附着污染漆
7. 涂刷6150光学溶解氧探头外表防生物附着污染漆
8. 涂刷6132藻红蛋白探头外表防生物附着污染漆
9. 更换6136浊度探头6144光学垫片
10. 更换6025叶绿素探头6144光学垫片
11. 更换6150光学溶解氧探头6144光学垫片
12、更换6132藻红蛋白探头6144光学垫片
13、更换6445PH 清洁扫
14、给6600V2多参数水质分析仪主机外表上保鲜膜。

	3
	6600V2多参数水质分析仪检查
	2次/月·台
	1. 检查仪器的气密性（对拆卸部件涂抹硅油）
2. 检查探头表面是否被氧化，如被氧化则须更换新的半透膜
3. 检查转刷停位是否正确，如不正确则将其复位
4. 检查牺牲阳极是否严重腐蚀（如严重腐蚀，则需更换）

	4
	6600V2多参数水质分析仪校准
	2次/月·台
	1. 比电导（50ms/cm标准液）
2. 溶解氧（100%空气饱和度）
3. 酸碱度（PH=7、PH=10两点校准）
4. 叶绿素（纯净水，500 ug/L Rhodamine，两点校准）
5. 浊度0（纯净水做本体，123NTU+，两点校准）
6. 6132藻红蛋白探头（纯净水，100ug/L Rhodamine，两点校准）
7. 在每次维护前及校准后对所有参数进行精密度和准确度考核。

	5
	营养盐分析仪的清洁
	2次/月·台
	1. 清理NPA仪器外表生物附着物
2. 清理NPA仪器采样头生物附着物
3. 清理固定安全支架外表生物附着物
4. 清理NPA仪器排液管生物附着物
5. 清理、更换采样过滤头

	6
	营养盐分析仪的保养
	2次/月·台
	1. 涂刷防生物附着污染漆
2. 清洗试剂仓内部及试剂袋
3. 清洗试剂仓与电子仓的连接管
4. 给NPA的电子仓和试剂仓外表上保鲜膜
5. 安装安全支架

	7
	营养盐分析仪检查
	2次/月·台
	1. 检查仪器的气密性
2. 对拆卸部件涂抹硅油
3. 检查试剂袋是否漏液
4. 检查链接管是否畅通
5. 检查紧固螺丝是否上紧
6. 检查采样管是否通畅

	8
	NPA化学试剂的配制
	2次/月·台
	1. C1的配制
2. C2的配制
3. C3的配制
4. C4的配制
5. C5的配制
6. 标准海水的配制
7. 亚硝酸盐母液的配制
8. 硝酸盐母液的配制
9. 磷酸盐母液的配制
10. C9中间液的配制
11. C9标准工作的配制

	8
	营养盐分析仪校准
	2次/月·台
	1. 填装NPA试剂仓C1试剂
2. 填装NPA试剂仓C2试剂
3. 填装NPA试剂仓C3试剂
4. 填装NPA试剂仓C4试剂
5. 填装NPA试剂仓C5试剂
6. 填装NPA试剂仓标准海水试剂
7. 连通试剂仓与电子仓，做好校准前准备
8. 校准NO2
9. 校准NO3
10. 校准氨氮
11. 校准PO4
12. 下载数据
13. 更新数据
14. 自动运行24小时数据稳定并正常后重新投放
15. 在每次维护前及校准后对所有参数进行精密度和准确度考核。


每季度维护内容（浮标标体部分）
（等同于每月维护内容，与每月维护同步进行）
（4）年终维护内容（浮标标体部分）
	序号
	服务项目
	频率
	工作内容

	1
	浮体整体检修
	1次/年·台
	1.检查更换锚系配件
2.更换浮标钢架上面的牺牲阳极
3.更换生锈的螺丝，更换老化的扎带
4.清除浮体上附着生物
5.给浮体刷防护漆
6.重新张贴新的浮标标识

	2
	浮标附属
部件检修
	1次/年·台
	1.检查电子仓气密性，更换O型圈、防水堵头、干燥剂
2.检查蓄电池容量，更换新电瓶
3.检查太阳能板完整性，测量输出电压值
4.检查GPS防水性能
5.检查EPRS天线保护橡胶气囊有无老化破损
6.超声波清洗各连接导线，做好放水接头保养及防水配件更换

	3
	海流计系统保养
	1次/年·台
	1. 海流计及支架附着物清理
2. 线路、设备防水检查
3. 水密舱O型圈更换及维护
4. 设备螺丝固定检查及更换
5. 太阳能板清洁和保养
6. 更换老化的蓄电池


（5）年终维护内容（仪器部分）
	序号
	服务项目
	频率
	工作内容

	1
	6600V2多参数
水质分析仪清洁
	1次/年·台
	1. 清理6560电导率/ 温度探头外表及其圆孔内部生物附着物
2. 清理6561 pH探头外表及其玻璃泡表面生物附着物
3. 清理6136浊度探头外表生物附着物
4. 清理6025叶绿素探头外表清理
5. 清理6150光学溶解氧探头外表生物附着物
6. 清理6132藻红蛋白探头外表生物附着物  
7. 清理6600V2多参数水质分析仪主机外表生物附着物
8. 清理6600V2多参数水质分析仪主机电缆线外表生物附着物

	2
	6600V2多参数
水质分析仪保养
	1次/年·台
	1. 涂刷6600V2主机底座防生物附着污染漆
2. 涂刷保护探头保护架防生物附着污染漆
3. 涂刷6561 pH探头外表防生物附着污染漆
4. 涂刷6560电导率/ 温度探头外表防生物附着污染漆
5. 涂刷6136浊度探头外表防生物附着污染漆
6. 涂刷6025叶绿素探头外表防生物附着污染漆
7. 涂刷6150光学溶解氧探头外表防生物附着污染漆
8. 涂刷6132藻红蛋白探头外表防生物附着污染漆
9. 更换6136浊度探头6144光学垫片
10. 更换6025叶绿素探头6144光学垫片
11. 更换6150光学溶解氧探头6144光学垫片
12. 更换6132藻红蛋白探头6144光学垫片
13. 更换6445PH 清洁扫
14. 给6600V2多参数水质分析仪主机外表上保鲜膜

	3
	6600V2多参数
水质分析仪检查
	1次/年·台
	1. 检查仪器的气密性（对拆卸部件涂抹硅油）
2. 检查探头表面是否被氧化，如被氧化则须更换新的半透膜
3. 检查转刷停位是否正确，如不正确则将其复位
4. 检查牺牲阳极是否严重腐蚀（如严重腐蚀，则需更换）

	4
	6600V2多参数
水质分析仪校准
	1次/年·台
	1. 比电导（50ms/cm标准液）
2. 溶解氧（100%空气饱和度）
3. 酸碱度（PH=7、PH=10两点校准）
4. 叶绿素0（纯净水，500 ug/L Rhodamine，两点校准）
5. 浊度0（纯净水做本体，123NTU+，两点校准）
6. 6132藻红蛋白探头（纯净水，100ug/L Rhodamine，两点校准）

	5
	营养盐分析仪的清洁
	1次/年·台
	1. 清理NPA仪器外表生物附着物
2. 清理NPA仪器采样头生物附着物
3. 清理固定安全支架外表生物附着物
4. 清理NPA仪器排液管生物附着物
5. 清理、更换采样过滤头

	6
	营养盐分析仪的保养
	1次/年·台
	1. 涂刷防生物附着污染漆
2. 清洗试剂仓内部及试剂袋
3. 清洗试剂仓与电子仓的连接管
4. 给NPA的电子仓和试剂仓外表上保鲜膜
5. 安装安全支架

	7
	营养盐分析仪检查
	1次/年·台
	1. 检查仪器的气密性
2. 对拆卸部件涂抹硅油
3. 检查试剂袋是否漏液
4. 检查链接管是否畅通
5. 检查紧固螺丝是否上紧
6. 检查采样管是否通畅


3、应急维护工作说明及内容
通过每日的数据检查或现场巡检发现仪器问题时，及时将检修内容详实填写在维护表及设备故障报修单上。紧急维修主要针对发生故障的设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人应立即进行免费替换。如无法进行零件更换，中标人应采取更换备机的措施。
（1）仪器应急维护
	序号
	服务项目
	工作内容

	1
	6600V2多参数
水质分析仪主机
	1. 查看分析数据，确认6600V2多参数水质分析仪主机是否损坏
2. 联系船只
3. 准备浮标维护工具及材料
4. 出海仔细检查仪器
5. 现场评估
6. 取回仪器
7. 联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8. 如不能修复，则寄回厂家维修

	2
	6560电导率
/ 温度探头
	1.查看分析数据，确认6560电导率/ 温度探头是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修

	3
	6136浊度探头

	1.查看分析数据，确认6136浊度探头
是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修

	4
	6561 pH探头

	1.查看分析数据，确认6561 pH探头是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修

	5
	6025叶绿素探头

	1.查看分析数据，确认6025叶绿素探头是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修

	6
	6150光学溶解氧探头

	1.查看分析数据，确认6150光学溶解氧探头是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修

	7
	6132藻红蛋白探头

	1.查看分析数据，确认6132藻红蛋白探头是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修

	8
	NPA营养盐分析仪
	1.查看分析数据，确认NPA营养盐分析仪是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修

	9
	GPS
	1.查看分析数据，确认GPS是否损坏
2.联系船只
3.准备浮标维护工具及材料
4.出海仔细检查仪器
5.现场评估
6.取回仪器
7.联系厂家工程师远程诊断，指导维修
8.如不能修复，则寄回厂家维修


（2）浮体及配套设施应急维护
	序号
	服务项目
	工作内容

	1
	浮标跑标
	收到报警短信
通知采购人
查看GPS数据，确认浮标当前的位置
计算浮标跑标距离
联系船只
联系车辆
准备工具（便携式GPS、绳子等）
出海寻浮标
拉回原点，重新投放（或拉回陆地）

	2
	浮标被船撞坏
	1. 联系船只
2. 准备浮标维护工具及材料
3. 出海仔细查看被撞标体
4. 现场评估损坏程度
5. 如不是很严重，则现场维修处理
6. 如果严重损坏，则把浮标拉回码头进行维修
7. 维修完成后，把浮标拉出海重新投放

	3
	台风来临前应急措施
	1.加固浮标结构部件
2.将迎风面的可能存在安全隐患的浮标拖回港口避风或调运到安全区域，等待台风过后重新投放
3.24小时监控，提前做好预警准备工作


4、服务期限：自动监测网络运行与维护保养期限为1年。
5、合同付款方式：合同签字生效后的两周内，采购人支付给中标人一年服务费用的30%；合同履行5个月后,支付年度款额的55%；合同期满，经双方验收合格后,支付年度款额的15%。
6、履约保证金：合同签订后两周内，中标人需向采购人支付合同总价的15%履约保证金；合同执行5个月后退还履约保证金总额的50%；合同履约期满2个月后，退还剩余部分给中标人（不计利息）。
