项目需求
采购项目技术规格、参数及要求

说明：

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供所竞标产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖供应商公章），否则相应竞标无效。本项目中打▲号及表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，谈判供应商必须满足或优于该要求和条件，否则谈判无效。
一、采购项目编号：                   

二、采购项目类别：货物

三、采购项目需求一览表

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	多参数水质监测仪
	1
	台
	一、设备用途：
应急保障设备，用于解决广西近岸海域水质自动监测网络核心设备突发故障，保障系统的正常运行。
二、系统基本功能及要求
▲1. 水质多参数仪必须具有同时接入温度、电导、PH、ORP、溶解氧、浊度、总藻类、fDOM传感器功能，可同时测量上述所有水质参数。
2. 仪器必须具有自动抑制海洋水生物生长和附着的功能（如：自动清洁转刷、铜或者钛合金材质电极或保护套等），响应文件中须提供照片或文字说明或其他证明材料等可证明具备此项能力。
3. 设备具有在水下10米以上工作能力，设备是带有通用接口可被装配不同传感器的平台，它可被用户在野外及任何时间使用或者重新装配。类似的，传感器应具有可湿插拔接头，允许被可更换的接入主机平台上的任意传感器接口。
▲4.仪器设备投入海上浮标运行后需提供维护、保养服务，维护周期15天/次，服务期限至少1年。
▲5.与现有的自动监测站数据采集及控制系统无缝链接，设备外形及结构满足自动监测浮标搭载要求。
三、技术参数：
1. 温度（温度/电导传感器的一部分）
测量方法：热敏电阻法
量程：0～＋50℃
分辨率：0.01℃
准确度：±0.15℃
自动清洗
2.电导率（温度/电导传感器的一部分）
测量方法：四电极电流法
量程：0～200mS/cm（自动量程选择）
▲分辨率：0.0001mS/cm～0.01mS/cm（视量程而定）
准确度：0-100读数之±0.5% ；100-200读数之±1%
自动温度补偿
3.盐度
测量方法：由电导率和温度计算
量程：0～70 ppt
分辨率：0.01 ppt
准确度：±1％或≥0.1 ppt
自动温度补偿
4.pH

测量方法：玻璃复合电极法
量程：0～14
分辨率：0.01
准确度：校准温度±10℃范围内±0.1；全温度量程±0.2
自动清洗；3点校准
自动温度补偿
6.溶解氧
测量方法：荧光寿命法
量程：0～50mg/L
分辨率：0.01mg/L
准确度：0～20mg/L： ±1%或0.1mg/L；20～50mg/L： ±5%以大者为准
无须搅拌（不受流速影响）
自动清洗
自动温度补偿
自动盐度补偿
7.浊度
测量方法：90°光散射法
量程：0 - 4000 FNU 
分辨率：0-999FNU= 0.01 FNU；1000-4000FNU=0.1 FNU
准确度：0 - 999 FNU：0.3 FNU或读数之±2%；1000 - 4000 FNU：读数之±5% 
自动清洗
8.叶绿素α和蓝绿藻

▲8.1原理：单一传感器的双荧光通道，可同时测量蓝绿藻和叶绿素α，并对数据互补修正。

8.2藻蓝蛋白：
量程：0～100ug/L；
准确度：
线性：线性：R²＞0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0～100μg/mL）；
检出限：0.04μg/LPC；
分辨率：0.01ug/L；

8.3叶绿素α：
量程：0～399ug/L ；
线性：R²＞0.999，与罗丹明WT连续稀释相关 （0 - 400μg/mL）；
检出限：0.09μg/LPC；
分辨率：0.01ug/L； 

10．fDOM
量程：0～300 PPb（QSE）；
分辨率：0.01PPb（QSE）；
线性：R²＞0.999，300 PPb QS（硫酸奎宁）溶液连续稀释；；检出限：0.07 PPb QSE；
▲四、配置清单 
1.水质监测仪主机：1台
2.温度/电导传感器：1个
3.PH/ORP传感器：1个
4.溶解氧传感器：1个
5.总藻类传感器：1个
6.fDOM传感器：1个
7.中央清洁刷：1个
8.野外手持仪（含野外电缆）：1个
9.DCP信号输出器：1个
10.USB信号输出器：1个
11.专用校准标液（1年用量）：1套

	2
	在线营养盐监测仪（氨氮/硝酸盐/亚硝氮/磷酸盐）
	1
	台
	一、设备用途：
应急保障设备，用于解决广西近岸海域水质自动监测网络核心设备突发故障，保障系统的正常运行。
二、系统基本功能及要求：
▲1.营养盐监测仪必须具有同时监测氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐和磷酸盐的功能。进水口必需有水样过滤装置，保证水样的代表性。 

▲2.仪器设备投入海上浮标运行后需定期提供维护、保养以及程序升级等服务，服务期限至少1年。
▲3.与现有自动监测站控制系统无缝链接，设备外形及结构满足自动监测浮标搭载要求。
三、技术参数及配置
1.可用于海水原位潜水式在线监测，可同时分析硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮等四个营养盐参数。
2.仪器适应海上浮标工作条件，仪器轻便，可放置至少一个月的试剂使用量。
3.检测器: 多波长双光束，硅光比色检测器。
4.分析周期：50分钟内完成一个样品分析，可根据需要设置更改分析间隔时间。
▲5.仪器采样方式：潜水式原位水体采样测量，最大在线潜水深度可达10m 。
6.仪器废液须回收，不向环境水体排放有毒有害废液。
7.试剂存放周期：野外条件下至少存放4-10周。
8.仪器数据信号输出：RS232，RS422或RS485可选，方便外部数据采集器系统集成。
▲9.配置清单
9.1主机（氨氮/硝酸盐/亚硝酸盐/磷酸盐）：1台。
9.2仪器安装固定支架：1个。
9.3电源适配器：1个。
9.4水下电缆：1根。
9.5试剂舱：1个。
9.6试剂填充配件：1个。
9.7资料光盘及配件包：1套 。
四、技术指标
1.硝酸盐
测量方法：(DTPA+Tris)UV还原+Griess反应法
量程：0.010～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L
分辨率：0.001mg/L
准确度：±10％
2.亚硝酸盐
测量方法：Griess反应法
量程：0.002～0.3mg/L，稀释量程至1mg/L
分辨率：0.001mg/L
准确度：±10％
3.磷酸盐
测量方法：磷钼蓝分光光度法
量程：0.002～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L
分辨率：0.001mg/L
准确度: ±10％
4.氨氮
测量方法：荧光邻苯二甲醛方法
量程：0.010～0.7mg/L，稀释量程至3mg/L
分辨率：0.001mg/L
准确度: ±10％

	采购预算：人民币790000.00元 

本项目核心产品为第1项货物“多参数水质监测仪”。


