广西大德项目管理有限公司

项目名称：2020年小型仪器设备采购

项目编号：GXZC2020-J1-001898-GXDD

采购人:广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

采购代理机构：广西大德项目管理有限公司

2020年6月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 项目需求	23

第四章 响应文件格式	47

第五章 拟签订的合同文本	61

第六章 评审方法	69

## 第一章 竞争性谈判公告

广西大德项目管理有限公司受广西壮族自治区柳州生态环境监测中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现对2020年小型仪器设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：2020年小型仪器设备采购

二、采购项目编号：GXZC2020-J1-001898-GXDD

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述：详见附件

采购预算金额（人民币）：壹佰贰拾玖万元整（￥1290000.00）

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

五、谈判供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目不接受未获取本谈判文件的供应商竞标。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目  不接受  联合体竞标。

六、竞争性谈判文件的获取

1.获取时间：自本公告发布之时起至2020年6月18日止的正常工作时间，正常工作时间是指每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到5时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2.获取地点：柳州市潭中东路17号华信国际B座910（广西大德项目管理有限公司）。

3.竞争性磋商文件售价每本250元，不办理邮寄，售后不退。

4.获取竞争性谈判文件的方式：法定代表人(负责人或自然人)或委托代理人持身份证正反面复印件，主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；非法定代表人(负责人或自然人)还须携带法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（复印件均须加盖单位公章或自然人加盖手指指印）。

已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

七、谈判保证金：人民币壹万贰仟元整（￥12000.00）

谈判保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在首次响应文件递交截止时间前交到广西大德项目管理有限公司指定账户【开户名称：广西大德项目管理有限公司，开户银行：中国光大银行柳州分行营业部，银行账号：79000188000228569】；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效谈判保证金。

八、首次响应文件开始接收时间、递交截止时间、递交地点：

首次响应文件开始接收时间：2020年6月19日下午3时00分；

首次响应文件递交截止时间：2020年6月19日下午3时30分；

首次响应文件递交地点：柳州市潭中东路17号华信国际B座910（广西大德项目管理有限公司），逾期送达或未按照竞争性谈判文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

递交首次响应文件时须出示的材料：供应商法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须出示本人有效的身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件，对于材料不全或无效的响应文件将予以拒收。

九、谈判时间及地点：

2020年6月19日下午3时30分截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：柳州市潭中东路17号华信国际B座910（广西大德项目管理有限公司），参加谈判的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人必须持有效身份证原件依时到达指定地点等候当面谈判。

十、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

十一、联系事项：

1. 采购人：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

联系人：龙旺               联系电话：0772-2120997

联系地址：柳州市三中路70号

2. 采购代理机构名称：广西大德项目管理有限公司

联系人：覃炳、邱光旭       联系电话：0772-2120191

联系地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910

3.政府采购监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

附件：采购项目的名称、数量及单位、规格描述：

广西大德项目管理有限公司

2020年6月15日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：2020年小型仪器设备采购 项目编号：GXZC2020-J1-001898-GXDD |
|  | 3 | 供应商的基本条件 3.1 供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第五条规定。 |
|  | 4.2 | 代理服务费：本项目的代理服务费按本须知第19.1款规定的标准采用差额定率累进计费方式计算（取整到元），由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 6.6.1 | 价格文件【第（1）项必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件，其他如有请提供】： 1.报价表（必须提供，按第四章响应文件格式要求填写）； 2.中小企业声明函（按第四章响应文件格式要求填写）； 3.残疾人福利性单位声明函（按第四章响应文件格式要求填写）； 以上文件均须法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（自然人竞标加盖手指指印），否则作竞标无效处理。 |
|  | 6.6.2 | 商务技术文件【第（1）至（12）项必须提供并且法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印），其中第（5）项由供应商法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供，如未提供谈判小组有权拒绝其响应文件；供应商属于第（13）项条款情形的，其竞标无效。】： - 谈判书及竞标声明书（按第四章响应文件格式要求填写）； - 供应商合法的主体资格证明复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）； - 保证金证明（按第四章响应文件格式要求填写）； 4.法定代表人（负责人或自然人）身份证明（按第四章响应文件格式要求填写）； 5.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时按第四章响应文件格式要求填写，法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供）； 6.供应商2019年12月至今任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所属地相关部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，新成立不足一个月的供应商不须提供）； 7.供应商2019年12月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所属地相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，新成立不足一个月的供应商不需提供）； 8.供应商2019年财务状况报告复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料； 9.商务响应表（按第四章响应文件格式要求填写）； 10.技术响应表（按第四章响应文件格式要求填写）； 11.供货清单（必须提供，按第四章响应文件格式要求填写）； 12.项目实施方案（必须提供）； 13.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。由代理机构提供相关网页截图进行评审； 14.供应商可根据第三章《项目需求》中评审要素提供相关的证明材料； 15.供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料或认为需要提供的有关资料。 分支机构投标说明： 1.供应商如为分支机构竞标的须提供其总公司主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）、竞标授权书和相关获奖证书或证明材料复印件，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审要素。 2.如供应商社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料： 上级公司营业执照副本复印件；上级公司社保缴纳情况的说明原件；上级公司于2019年12月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证并附供应商拟投入员缴纳社会保险的明细。 |
|  | 6.7 | 响应文件电子版，供应商在递交首次响应文件时，应同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。 2.响应文件电子版份数：1份。 3.响应文件电子版形式：可编辑的Word文档格式或已签字盖章的响应文件正本的扫描件（pdf格式等）。 4.响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版（光盘或U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 注：竞标时提供的光盘或U盘由供应商自行准备，递交文件后不退还。 |
|  | 6.8 | 响应文件有效期：自首次响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
|  | 6.9 | 谈判保证金金额：按第一章《竞争性谈判公告》。 谈判保证金应在响应文件有效期内保持有效。 谈判保证金交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 1.谈判保证金采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在首次响应文件递交截止时间前从供应商账户交到指定账户，供应商将银行转账、电汇或网上支付形式底单的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中。本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，否则其竞标无效。 保证金账户信息： 开户名称：广西大德项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行柳州分行营业部 银行账号：79000188000228569 2.谈判保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则竞标无效。在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在首次响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。 3.谈判保证金采用银行、担保机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则竞标无效。在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在首次响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。 备注： 1. 谈判保证金不足额缴纳的，或银行、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于竞标有效期的，其竞标无效。 2.采用银行、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则其竞标无效。 3.供应商存在“供应商须知”中谈判保证金不予退还的情形的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的银行、担保机构承担供应商违约赔付责任。 供应商为联合体的(若供应商资格允许联合体竞标的)，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 注： 1.谈判保证金的退还均以非现金形式退回供应商。 1.1供应商采用银行转账、电汇或网上支付形式的，谈判保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。 1.2供应商使用支票、汇票、本票的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续或以转账形式退回到供应商银行账户，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续或以转账形式退回到供应商银行账户。 1.3供应商使用银行、担保机构出具的保函的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。 1.4未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。 1.5成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同之日起五个工作日内退还。 2.有下列情形之一的，谈判保证金的不退还。 2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的； 2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 2.5法律法规规定的其他情形。 |
|  | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本二份和电子版一份。 |
|  | 10.1 | 首次响应文件递交截止时间：按第一章《竞争性谈判公告》。 |
|  | 10.2 | 首次响应文件递交地址：按第一章《竞争性谈判公告》。 |
|  |  | 谈判时间：按第一章《竞争性谈判公告》。 谈判地点：按第一章《竞争性谈判公告》。 |
|  | 13.2 | 采购人或采购代理机构对供应商进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询截止时间：首次递交响应文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 14.2 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和中标（成交）金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
|  | 15.1 | 履约保证金： 合同签订前2日内，成交供应商必须以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目政府采购合同金额的5%收取。如成交供应商未按合同履约的，采购人有权没收成交供应商全额履约保证金，并按合同相关条款追究成交供应商的责任。成交供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。 履约保证金指定账户： 名 称：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心 开户行：中国建设银行股份有限公司柳州三中路支行 账 号：4500 1623 8580 5050 4086 |
|  | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）原件、授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 17 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 20 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西大德项目管理有限公司招标部，联系电话：0772-2120191，通讯地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910。 |
|  |  | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人，分支机构负责人等，视同为负责人。 |

供应商须知

一、总　则

1.适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：广西大德项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的基本条件：详见须知前附表。

4.谈判费用、代理服务费、谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在递交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在递交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延递交首次响应文件截止之日。

5.联合体竞标

若供应商资格允许联合体竞标的，方才适用本条款。

5.1联合体竞标要求:

5.1.1两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议》。

5.1.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

5.1.3联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并递交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标。否则，与之相关的响应文件作废。

5.1.4竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5.1.5竞标联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

二、响应文件的编制

6.响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商递交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件电子版：详见须知前附表

6.8响应文件有效期：详见须知前附表

6.9谈判保证金：详见须知前附表

7. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1报价是履行合同的最终价格，应包括货款（服务费）、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的份数和封装

9.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册。因响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。并且响应文件的正、副本，电子版尽量装入文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章（自然人竞标加盖手指指印）或法定代表人（负责人或自然人）签字或委托代理人签字以示密封。

9.2响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）供应商名称。

9.3未按规定密封、标记或活页装订的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

11.迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.2.1资格性与符合性审查

（1）按“供应商须知”审查响应文件的有效性、完整性；

（2）按“项目需求”审查响应文件的符合性。

13.2.2在技术要求符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效。

（1）未提供或未如实提供竞标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假应标的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术性能、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“项目需求”规定项（含）以上的；

（4）与其他参加本次竞标供应商的响应文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

13.2.3无效的响应文件

13.2.3.1响应文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

（1）应交未交谈判保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

（6）提出了采购人不能接受的商务条款或其他条件或其他要求的。

13.2.4出现下列情形之一的，采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形或采购任务取消的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

项目终止后，采购代理机构将把项目终止理由通知所有谈判供应商。

13.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新递交响应文件的，视同放弃递交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.4.6谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。

13.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.6在采购过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

13.7.1出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标（成交）后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

七、确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

八、履约保证金（如有）

15.1成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的形式及金额缴纳。否则，不予签订合同。

15.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3履约保证金按本须知前附表规定的时间和条件退还。

15.4以电汇、转帐、网上银行支付方式缴纳的在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

九、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十、政府采购合同公告

17.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十二、其它内容

19.1招标代理服务收费标准：

| 费率 中标（成交）金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算，取整到元。

20.询问、质疑和投诉

20.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

20.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

20.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

20.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

20.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

20.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函参考格式可以按下列网址自行下载查阅：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

如不按政府采购相关规定及上述要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉。

21.其他内容

采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第三章 项目需求

说明：

1.本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品（服务）的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第六章《评审方法》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物（服务）的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物（服务）的，视同为大型企业。

5.本一览表中参考型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

6.供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

7.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章或自然人竞标加盖手指指印），否则相应竞标无效。

8.货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行。

9.需求一览表中标“▲”的技术指标、主要功能项目必须满足或优于，否则竞标无效。

10.本项目允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达2项（含）数以上的，竞标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 水浴锅 |  | 2台 | 1.规格：至少1孔 2.使用温度范围：RT+5~100℃ 3.温度分辨率：≤0.1℃ 4.温度波动度：≤±0.5℃ 5.温度均匀度：≤±1.0℃ 6.内胆材质：不锈钢 7.外壳材质：冷轧钢板静电喷涂 8.加热元件：不锈钢加热管 9.额定功率：≤0.3KW 10.温度控制：PID 11.温度设定：按键设定 12.定时范围：0~999min 13.工作室容量：≥2.5L |
| 2 | 水浴锅 |  | 1台 | 1.规格：不低于6孔 2.使用温度范围：RT+5~100℃ 3.温度分辨率：≤0.1℃ 4.温度波动度：≤±0.5℃ 5.温度均匀度：≤±1.0℃ 6.内胆材质：不锈钢 7.外壳材质：冷轧钢板静电喷涂 8.加热元件：不锈钢加热管 9.额定功率：≤1.5KW 10.温度控制：PID 11.温度设定：按键设定 12.定时范围：0~999min 13.工作室容量：≥14L |
| 3 | 抽滤装置 |  | 2台 | 1.该装置需由溶剂过滤瓶和无油真空泵组成。 2.溶剂过滤瓶： 2.1特硬玻璃材料。 2.2壁厚均匀，需具备良好耐压性。 2.3标准尺寸，需具有互换性。 2.4过滤瓶包括：滤杯(300ml)、中间烧结滤头、三角集液瓶（1000ml)、铝合金夹子。 3.无油真空泵： 3.1真空压力：0-85 Kpa。 3.2压力：>400Kpa。 3.3流量：≤25L/min。 3.4功率: ≤50W。 3.5泵体部件需采用聚苯硫醚或铝合金等耐腐材料。 3.6需有正压、负压独立接口，可适用于不同场合。 3.7需为无油型、噪音低，压力需可调。 3.8泵内活塞与缸体表面均需烧结有特氟龙等耐腐蚀材料。 |
| 4 | 标签打印机 |  | 1台 | 1.幅面：A6 幅面 2.打印速度：不低于0.3英寸/秒 3.需可选择多种不同的色带宽度 4.打印方式：热敏 5.打印精度：不低于180dpi 6.配置： 6.1 主机，1台 6.2 标签色带，5盒 6.3电源适配器，1个 6.4 可充电电池，1个 6.5 USB数据线，1根 6.6 便携式手提箱，1个 |
| 5 | 真空泵 |  | 1台 | 1.抽气速度：≥60L/min。 2.极压力真空度：≥0.08Mpa。 3.正压力：≥30Psi。 4.电机功率：≤160W。 5.进气口、出气口：≥φ6mm。 6.不能使用任何工作介质，不能产生污染，气体交换仓需内置有过滤材料，保证空气的纯净。 7.电机需装有过热断电保护器，在泵体温度过高时具有自动断电功能。 8.机体内需设计有自动冷却排风系统，可保证至少2小时连续运转。 9.需采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。 10.需具备防腐功能：与气体接触的部位需用特氟龙等表面处理，满足抗化学腐蚀能力。 11.为方便移动、维修和保养，要求尺寸不大于：350×200×250mm 12.重量：不超过10Kg |
| 6 | 空气发生器 |  | 2台 | 1.输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下） 2.输出压力：0-0.4MPa 3.压力稳定性：< 0.003MPa 4.工作噪音：< 35dB(A) 5.不能产生大量粉尘及有害气体 6.消耗功率：≤150W |
| 7 | 氢气发生器 |  | 2台 | 1.氢气纯度: ≥99.999% 2.氢气流量:0-500ml/min 3.工作压力:需可根据需求可调 4.消耗功率: ≤200W |
| 8 | 涡旋振荡器 |  | 1台 | 1.工作方式：连续振荡/点动振荡 2.工作平台尺寸：≥30mm 3.转速范围：600-2800rpm 4.加/减速时间：≤3s 5.驱动方式：电机直接驱动 6.控制方式：无极变速调频 7.转速范围：600-3200rpm 8.配置要求： 8.1主机，1台 8.2杯式垫片，1个 8.3三英寸平板垫片，1个 |
| 9 | 数字风向风速仪 |  | 4台 | 1.测量范围:风向16个方位0~360°；风速0.6 ~30m/s 2.启动风速:不大于0.6 m/s 3.测量精度: 风向±1个方位；风速±(0.5+0.05V)m/s 4.使用环境温度:-40℃~+45℃ 5.外形尺寸: ≤¢130×290mm 6.重 量:≤0.50kg 7.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格 |
| 10 | 金属套温度计 |  | 6个 | 1.外形尺寸: ≤290mm 2.示值误差: 0.2℃ 3.结构型式: 内标式 4.测量范围: -7~42（℃） 5.类型:管式玻璃温度计 6.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格 |
| 11 | 数字式精密气压表 |  | 4个 | 1.采用硅压阻式数字气压传感器。 2.气压测量范围:1070.0hPa~500.0hPa 3.气压测量分辨率:0.1hPa(0.01KPa) 4.气压测量精度:±1.0hPa 5.工作环境:温度:-15~50°C；湿度≤90%RH(无凝结) 6.供电电源:DC 4.5V(3节5号电池或者220V转5V的电源适配器) 7.仪器耗电:<7mA(投电状态)；<5uA(断电状态) 8.外形尺寸:≤185mm×133mm×60mm 9.重 量: ≤450g(含电池) 10.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格 |
| 12 | 便携式标签打印机 |  | 6台 | 1.打印宽度：50mm 2.打印方式：热敏 3.打印精度：203dpi |
| 13 | 多功能声级计（1型） |  | 8台 | 1.仪器精度等级：1级 2.声压级测量范围： 低量程：(20～132)dBA，(25-132)dBC，(30-132)dBZ。 高量程：(30～142)dBA，(35-142)dBC，(40-142)dBZ。 3.频率范围：10Hz～20kHz。 4.Ａ/Ｄ位数：24位。 5.采样频率： 48 kHz。 6.执行标准：GB/T 3785.1-2010 1型，GB/T 3241-2010。 7.显示器：背光亮度可自动调节或手动调节。注：关背光时屏幕不显示。 8.数据存储：存储积分测量结果不少于3328组。 9.电源：4节LR6碱性电池，可连续工作不小于30小时，关背光测量时，可连续工作36小时以上；可用5V外接电源。 ▲10.主要测量指标（统计分析）：Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL 。 11.积分时间：1s到99h59m59s任意设置。 12.主要功能（1/1OCT分析）：1/1倍频程频谱分析、积分测量。 ▲13.主要测量指标（1/1 OCT分析）：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq,T)、噪声评价数NR。 14.积分时间：1s到99h59m59s任意设置。 15.显示分辨率：0.1 dB，醒目下0.01 dB。 16.配置：声级计每台含（说明书1份、合格证1份、出厂检验证书1份、电源线1根、防风罩1个、打印机1个、配套固定声级计的三脚架1个, 铝合金材质，承重大于3kg、自重大于1.2kg）。 17.需通过省级或省级以上计量院检定合格。 |
| 14 | 多功能声级计（2型） |  | 20台 | 1.仪器精度等级：2级。 2.线性测量范围：28dBA～133dBA。 3.频率范围：20Hz～12.5kHz。 4.A/D位数：24位。 5.采样频率：48 kHz。 6.级线性范围：105dB（A计权）。 7.时间计权：并行（同时）F﹑S﹑I。 8.频率计权：并行（同时）A、C、Z。 9.执行标准：GB/T 3785.1-2010 2型， GB/T 3241-2010。 10.显示器：背光亮度可自动调节或手动调节。 11.电源：4节LR6碱性电池，可连续工作不小于30小时，关背光测量时，可连续工作36小时以上；可用5V外接电源。 12.主要显示内容：可实时测量及显示多个测量指标、统计分布图、24小时列表值等。 13.主要测量功能：统计分析功能（内含24小时自动监测功能）。 14.主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL等。 15.数据存贮：3300组带分布图的单统计分析结果，2600组带分布图的双统计分析结果。 16.测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置。 17.配置：声级计每台含（说明书1份、合格证1份、出厂检验证书1份、电源线1根、防风罩1个、打印机1个、配套固定声级计的三脚架1个, 铝合金材质，承重大于3kg、自重大于1.2kg）。 18.需通过省级或省级以上计量院检定合格。 |
| 15 | 声校准器 |  | 5台 | 1.声压级：94.0±0.3 dB及114.0±0.3 dB（以2×10-5Pa为参考）。 2.频率：1000 Hz±1% 。 3.谐波失真：≤1% 。 4.电池：叠层电池6F22，9V。 5.尺寸：约Ф53 mm×117 mm。 6.重量：约480 g（含电池及配合器）。 7.稳定时间：不大于3 s。 8.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 |
| 16 | 抽滤一体机 |  | 2台 | ▲1.现场采样过程中可实现对采样点及经纬度精准定位，快速实时打印样品标签。实验室可扫码跟进样品状态，实现样品溯源管理。 2.连接方式：蓝牙。 3.采用针式过滤器，拆卸方便。 ▲4.能采集采样现场点位及经纬度、现场采样照片等相关信息。 ▲5.一体式密闭抽滤，真空套筒内可放不同规格的采样瓶。 6.采用进口真空泵，负压能力大、抽滤速度快。 7.过滤夹采用聚四氟乙烯材料，防腐耐酸。 8.具有溢液保护功能，溢液自动停机。 9.可交直流电两用。 10.抽滤流量：≥7L/min。 11.抽滤时间：≤50s。 12.负压能力：-100kpa。 13.打印速度：不小于3张/s。 14.采样瓶规格： 250ml 500ml 1000ml。 15.真空套筒尺寸：直径不小于110mm。 16.滤膜规格：直径不小于100mm。 17.电源：DC24V，5A。 18.满电续航时间≥10h。 |
| 17 | 激光测距测高仪 |  | 8台 | 1.最大测量距离：不小于1500米 2.测量准确度：±1米 3.测量单位：M(米）、Y(码） 4.可测距、测高、测角三合一 5.测角范围：±60度 6.变焦倍数：≥6倍 7.视度可调范围：±6度 8.激光波长：905nm 9.主机尺寸：≤104*76.5*41mm |
| 18 | 便携式交直流电源 |  | 2台 | 1.输出功率：不小于1500W 2.峰值功率：不小于3000W 3.输出电压：AC纯正弦波 220V，50Hz；DC 12V，10A 4.电池容量：不小于25.2V，51Ah 5.电池类型：锂离子电芯 6.使用寿命：不小于1000cycle 7.充电时间：不大于6H 8.充电电压及电流：DC29.4V，10A 9.带过压、低压、过温、过载、交流短路保护 10.工作环境温度：(-20～60)℃ 11.重量：≤12.7kg 便携式交直流电源1台、充电器1个、电源包1个、说明书1份、合格证、保修卡。 |
| 19 | 小型离心机 |  | 2台 | ▲1.最高转速： ≥3800r/min ▲2.最大相对离心力： 4400×g 3.最大容量：不低于6×50ml 4.转速精度：±10r/min 5.定时范围：1min～99min 59sec 6.整机噪声：≤65dB(A) 7.电源：AC220V，50/60Hz 10A 8.整机功率：≤400W 9.需为微机控制，触摸面板、大屏幕液晶显示。 10.需具有电子门锁，不锈钢内腔。 11.体积：≤55×45×40cm 12.重量：≤40kg 13.配置要求： 13.1台式高速离心机主机，1台 13.2 32*15ml水平转子（10/5ml适配器），8*50ml管架，适用于分离尖底离心管，1个 13.3配套可精准定量尖底离心管15ml500个以及50ml500个 |
| 20 | 自动液液萃取仪 |  | 1台 | 可通过更换配套分液漏斗即可满足测定LAS、挥发酚及石油类等项目。 技术指标要求： 1.规格要求： 1.1萃取单元：不少于6位 1.2主机额定功率：≤460W 1.3萃取时间：0-999S 1.4萃取频率：10-100% 1.5清洗时间：0-999S 2.技术要求： 2.1系统须包含六套自动萃取单元、六套自动清洗单元、六套碗状废液收集槽、内置废液收集箱、一套活性炭过滤装置、一套平板控制器操作程序。 2.2萃取单元： 2.2.1 需由不低于六套带聚四氟乙烯阀门的萃取瓶组成，容量可选（250ml、500ml、1000ml）。工作位数不低于6路。 2.2.2 萃取单元需设计有可插入萃取瓶底部的聚四氟乙烯管，并可通过内置气泵连续鼓气等工作方式使瓶内液体混合均匀。 ▲2.2.3 萃取时可通过外置式液晶可触摸平板控制器遥控操作，可一键启动自动萃取，萃取过程需满足自动放气，自动完成萃取作业。 2.2.4 萃取试剂具具备自动混匀功能，混匀时间需可根据实际需求设定。 ▲2.3需具备自动清洗功能，萃取完成后无需拆卸萃取瓶即可通过触摸屏点击操作一键清洗。 ▲2.4排废单元： 2.4.1需配备废液收集槽，可连通仪器内部废液箱，具备废液自动流出并收集至废液箱的功能。 2.4.2 废液箱需设有液位报警装置，到达高水位后需可自动启动废液排放程序，并可经由活性炭等过滤部分有毒有害物质后统一收集。 三、配置要求： 1.自动液液萃取仪主机，1台； 2.手持式控制系统，1套； 3.配套500ml分液漏斗，不低于12支； 4.配套250ml分液漏斗，不低于6支； 5.配套1000ml分液漏斗，不低于6支； 6.磨砂口清洗塞，不低于6支； 7.废液收集槽，不低于6个； 8.活性炭储罐，2个。 |
| 21 | 高通量真空平行浓缩仪 |  | 1台 | - 仪器用途： 可用于环境土壤、环境水等样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。 二、技术指标要求： 1.主机模块： 1.1样品需在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。 ▲1.2批处理能力：需支持不少于16个260ml带定容尾管样品同时进行浓缩，样品管可配置浓缩尾管，可在浓缩尾管内直接定容。 ▲1.3 试管架和浓缩腔需为分体式设计，样品架不少于16位360 ml试管架。 1.4 浓缩杯具备0.5 ml或1 ml刻度线，可直接在浓缩杯上完成定容。 ▲1.5 浓缩腔体需不小于8L，需为三面透明，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。 1.6 加热模块：水浴加热，温度需可设定（室温~90℃），加热模块通过水浴进行温度传递，腔体温度需均一。 ▲1.7 仪器需具备自动给排水功能：需可通过软件控制在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作。 1.8 程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度需可根据软件进行梯度设定，方法运行过程中需可自动进行真空度调节，时间范围0- 99小时59分钟。 1.9 水平振荡转速范围：0-300 rpm。 1.10 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm。 1.11 每个样品管需含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。 1.12 真空盖板需采用耐腐蚀PFA涂层。 1.13 泵速：≥1.2 m3/h。 1.14 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar。 1.15 耐腐蚀真空系统需与真空低温溶剂回收主机直接相连，冷凝回收主机需实时显示各级冷肼温度。 1.16 真空泵膜片需为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料需为PEEK，PTFE，PP，玻璃等抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。 2.浓缩过程产生的有机蒸汽需可进行冷凝回收处理。 3.集成控制系统 ▲3.1 主机集成软件控制，不小于7寸LED屏幕进行参数显示及仪器控制，可按设定进行真空度梯度的实时调节。 3.2 终点控制需设定，具有定时模式。 3.3需置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压。 3.4需浓缩数据库，并包含多种溶剂的挥发设定程序，可根据自身实验条件进行数据存储和调用。 三、配置要求： 1.真空平行浓缩仪主机（带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统），1台； 2.溶剂回收系统，1套； 3.真空控制系统，1套； 4.冷却循环系统，1套； 5.至少16位样品架，1套； 6.至少16位真空盖板，1套； 7.体积不低于260ml玻璃试管，580支；玻璃试管专用收纳箱，1套；8.配套工作站控制及输出系统，1套。 |
| 22 | 紫外可见分光光度计 |  | 1台 | 技术指标要求： 1.分光系统 1.1光学系统: 双光束； ▲1.2分光器: 双单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 1.3设定波长范围: 185~1400nm； 1.4测试波长范围: 185-900nm； 1.5衍射光栅刻线数: ≥1300 lines/mm； ▲1.6波长准确性: ≤±0.1nm（656.1nm），≤±0.3nm(全波段)； ▲1.7波长重复精度: ≤±0.05nm； ▲1.8波长扫描速度: 波长移动速度≥ 14000nm/min；最大扫描速度≥4000nm/min； 1.9波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位； 1.10需满足光源切换波长，可和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm； 1.11谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式）； 1.12分辨率: ≤0.1nm； ▲1.13杂散光: KCI < 1%T（198nm）；NaI < 0.00005%T（220nm)；NaNO2 < 0.00002%T（340nm)； 1.14光方式: 双光束测光方式 ； 1.15测光类型需为吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）等； ▲1.16测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs； 1.17光度准确性： ≤±0.002Abs(0.5Abs) ≤±0.003Abs(1Abs) ≤±0.006Abs(2.0Abs) ≤±0.3%T 1.18光度重现性： ≤±0.001Abs(0.5Abs) ≤±0.001Abs(1Abs) ≤±0.003Abs(2Abs) ≤±0.1%T ▲1.19噪音：≤0.00005Abs RMS (500nm)； ▲1.20基线稳定性：< 0.0003Abs/hour； 1.21基线平直度：≤±0.0004Abs(200-860nm) 1.22记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs；透射率-999.9~9.999%； 1.23漂移：小于0.0003Abs/h； 1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）； 2.光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）； 3.检测器：光电倍增管； 4.安装调试完成后需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 三、配置要求： 1.紫外-可见分光光度计主机，1台； 2.长光程池架，1个； 3.石英比色皿，5套； 4.配套工作站控制及输出系统，1套； 5.稳压电源，1套。 |
| 23 | 智能高精度综合标准仪 |  | 1台 | 一、执行标准； HJ/T368-2007标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法；JJG 640-2016 差压式流量计检定规程；JJG 875-2005 数字压力计检定规程。 二、技术指标要求： 1.一机多用，可完成小、中、大多量程流量测量。 2.直读流量，自动换算标况流量或者刻度下实流。 3.大气压可输入、可测量。 4.▲主机为手持式设计，方便携带。 触摸式彩色显示屏，适用于高寒和野外地区。采样数据可存储、打印。 5.▲内置大容量锂电池，可便携使用。 多种状态下的流量可自动换算，且可显示累积体积。标准仪可定制多种类型的转接嘴，方便与多家厂家生产的仪器进行对接校准。 6.流量 6.1.小流量孔口流量计(0.2～6.0)L/min、中流量孔口流量计(5～130)L/min、大流量孔口流量计(800～1200)L/min； 6.2.流量分辨率0.1mL/min； 6.3.流量准确度不超过±1%； 6.4.流量重复性：不超过±0.5%。 7.微压(0～2500)Pa、分辨率0.1Pa、准确度不超过±1.3Pa。 8.表压(-60～60)kPa，分辨率0.01kPa、准确度不超过±0.5%FS。 9.电池工作时间不低于4h。 10.主机重量不大于1.0kg。 11.通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 三、配置要求： 1.主机1套； 2.附件箱1套； 3.压力发生器1个； 4.大流量孔口流量计1套； 5.Φ90mm玻璃纤维滤膜1盒； 6.充电器1套； 7.阻力模块1套； 8.测温线1根。 |
| 24 | 台式冷冻干燥机 |  | 1台 | 一、技术指标要求： 1.可实现手动，自动两种程序冻干，外置真空泵； 2.冷阱温度：≤-58℃，压缩机：7/8HP，最大容量：≥3L，冻干量：≥2L/24h； ▲3.温度高于-40℃时，真空泵不能被启动，从而有效保护真空泵，防止进水； 4.真空泵抽速为62L/min，极限真空2×10-4Torr；配油雾过滤器； 5.反填气体及加热除霜程序控制； ▲6.压缩机具备延时启动功能，间隔时间为2分钟，最大限度保护压缩机； ▲7.真空泵停止，自动反填纯净气体，防止真空油逆喷入冷阱或冻干仓； 8.显示器：实时数字显示真空度、冷阱温度； 9.可以选配纯净N2反填或空气过滤反填功能； 10.透明冻干仓： 10.1有机玻璃透明冻干仓≥Φ260mm，外覆防爆涂层； 10.2四层隔板≥Φ230mm。 二、配置要求： 1.台式冷冻干燥机主机，1台 2.透明冻干仓，1个 3.不锈钢托盘，4个 4.1L装真空泵油，1桶 5.VF真空脂 ，1个 |
| 25 | 风速温湿度计 |  | 7个 | 1.能够测量风向、风速、温湿度等。 2.风速：0.4-40m/s。 3.空气温度：-29℃~70℃。 4.相对湿度：5~95%。 5.气压：300~1100hPa。 6.海拔：-2000m~9000m。 7.风寒：0.4~40m/s, -45.6~10.0℃。 8.热力指数：21.1~54.4℃, 0 to 100%RH。 9.露点温度：-29.0~70.0℃, 20.0~95.0%RH。 10.湿球温度：0~37.8℃，5.0~95.0 %RH,-2000.0~9000.0 hPa,<6000m。 11.密度高度0.0~37.8℃, 5.0~95.0%RH, -2000~9000hPa, <6000 m。 12.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 |
| 26 | 水质多参数仪 |  | 2台 | ▲1.电极通道：三通道，可任接3支数字pH、ORP、溶氧、电导率或浊度传感器。 ▲2.显示:可同时显示三根电极测试参数。 3.自动读数：AR自动/手动稳定控制。 ▲4.无线功能: 控制器和电极之间可实现无电缆线连接, 最大传输距离10米。 5.工作环境：保存温度－25℃~+65℃；工作温度:－10℃~+55℃。 6.电源：电池充电器或4*1.2V 充电电池/碱性电池。 7.数据存储：自动不少于10000组，手动不少于500组。 8.数据传输：可通过USB接口传输数据。 9.温度修正/补偿：所有电极可自动实现温度补偿。 10.pH量程：0-14；准确度：±0.004 pH；自动1-5点校准。 11.mV量程: ±1200 mV；准确度：±0.2mV。 12.电导率量程: 0.0µS/cm~2000mS/cm；盐度量程: 0.0~70.0 ppt；TDS量程: 0~1999 mg/ l；电阻率量程: 0.00~20MΩ• cm；准确度：±0.5%测量值。 ▲13.荧光法溶氧电极，实现自动气压补偿、自动盐度补偿。 14.溶氧量程: 0.00~20.00 mg/l；饱和度量程/准确度：0-200.0%；溶氧分压量程/准确度：0~400.0 Pa；准确度：±1.5%测量值。 15.温度量程: -5.0~+105°C；准确度±0.1 °C。 16.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 17.仪器配置 水质多参数仪主机，数字pH电极（不小于1.5米电缆），数字溶解氧电极（不小于1.5米电缆），电导率电极（不小于1.5米电缆），手提式便携箱。 |
| 27 | 便携式浊度仪 |  | 2台 | 1. 电源要求：110~230 Vac，50/60 Hz；4节AA电池；可充电电池。 2.操作温度：0~50℃。 3.湿度：非冷凝，0~90%（30℃），0~80%（40℃），0~70%（50℃）。 4.符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求。 ▲5.原理：比例测量技术-使用主要的散射光度散射信号（90度）与投射光散射信号确定比浊。 6.光源：钨灯。 7.检测器：硅光电检测器。 8.测量范围：0~1000 NTU。 9.准确度：读数的± 2%+杂散光。 10.可重复性：读数的±1%或者0.01NTU，取大者。 11.分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU。 12.杂散光：<0.02NTU。 ▲13.具有信号平均功能。 ▲14.双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰。 15.具有多种语言选择，可选中文。 16.具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单。 17.USB数据传输，无需软件进行数据下载。 ▲18.具有快速沉淀浊度模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值。 19.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 20.配置要求： 便携式浊度仪主机，6个样品池、装在密封小瓶中的一级标准液、10NTU的一级验证标准液、硅油、4节碱性电池、用户手册。 |
| 28 | 便携式浊度仪（传感器法） |  | 1台 | 1.电源要求 ：4节AA可充电电池。 2.工作温度：–10～+60℃。 3.技术性能指标。 4.数据存贮量：可手动或自动存贮不少于100000组数据。 ▲5.显示：可同时测试pH/ORP/温度，电导率/盐度/TDS，溶解氧/饱和度，浊度/悬浮固体，污泥界面等所有参数。 6.数据记录器：手动/自动控制。 7.温度自动补偿、溶解氧自动盐度补偿。 8.具有大气压测试功能，并可在显示屏上实时显示当前的大气压值。 9.自动识别校准液。 ▲10.所有电极均为数字化电极，能够自动识别电极信息，电极连接后自动登录主机系统，互不干扰，自动存储校正记录。 ▲11.可拓展pH/ORP、电导率、溶解氧、温度等参数。 ▲12.可拓展光度计探头，可测试COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、硫酸根、硝酸盐、亚硝酸盐、余氯、六价铬、氰化物、Al、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等多种参数。 ▲13.可拓展野外测试多功能箱，在水污染意外事故发生时，能够在野外连续测试，多功能箱可自带电源能够给仪器连续供电。 14.浊度测量原理：90°光散射法。 15.浊度：4种量程，量程可自动切换 0~50NTU 0~200NTU 0~1000NTU 0~4000NTU 16.悬浮固体量程：0~4500mg/l。 17.光度计探头可用波长：639nm，591nm，518nm，468nm，400nm 18.检测器：硅光二级管。 19.测量结果可直接表示为浓度、吸光率或透光率。 20.需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 21.仪器配置： 便携式多参数仪主机、便携箱、浊度电极、PC连接线、软件光盘、充电器、4节5号可充电电池、中英文操作手册 21.其他要求 |
| 29 | 超声波测深仪 |  | 8台 | 1.频率：400khz(波束角为6度)。 2.测深范围：2~260英尺或者0.6~79米。 3.电源：标准的9伏的干电池(间隔十秒的读数可以读不少于500次)。 4.尺寸：≤7.7×1.7英寸(198×42mm)。 5.重量：≤300克。 |
| 30 | 瓶口分液器 |  | 3个 | 1.类型：有机型； 2.调节方式：数字可调； 3.量程：5-50 ml； 4.最小刻度：≤0.2ml； 5.需带安全回流阀，可回流试剂； 6.最大蒸汽压：不低于600 mbar； 7.最大黏度：不低于500 mm2/s； 8.最大密度：2.2 g/cm3； 9.需采用浮动活塞原理； 10.需适用于大多数强酸与有机溶剂； 11.试剂接触部件的材料可为ETFE、FEP、PFA及PP等材质； 12.可121℃高压湿热灭菌。 |
| 31 | 紫外-可见分光光度计（便携式） |  | 1台 | 一、总体要求： 1.要求该仪器储存不低于200种水质分析方法。 2.需可用于环境监测领域的水质分析。 3.具备网络智能功能，可轻松嵌入内网实现数据传输，可直接上网更新软件和用户手册。 4.需具有比色皿自动识别和错误报警等功能。 二、技术指标要求： 1.读数模式可选择浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）等。 ▲2.已存储校准曲线需大于200条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等至少80个水质参数分析，用户测量程序需不少于100个。数据存储不少于2000组。 3.比色皿适用型号：1-5厘米方形；1英寸圆形等。 4.波长范围：320~1100 nm。 5.波长准确度：≥±1.5 nm（340~900nm时）。 6.波长分辨率：≥1nm。 7.光谱带宽：5nm 。 8.需具有波长自动校准模式。 ▲9.可基于测试方法的自动选择波长或根据原厂试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；除预存储程序外所有模式在手动情况下需均可以使用。 10.扫描速度：≥8 nm/s，步进1nm。 11.吸光度测量范围：≥± 3.0 Abs （波长340~900nm 范围内）。 12.吸光度测量准确度： ≤5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；≤1% （0.50~2.0 Abs）。 13.吸光度测量线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时）。 14.杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）。 15.数据传输接口需为USB、网络等接口。 16.需可自动更新软件。 17.需为彩色触摸屏显示操作界面。 18.需具有中文操作界面。 ▲19.需具有屏幕显示在线帮助指引及提示操作步骤。 20.需满足开放式、无需使用遮光盖的测量模式。 21.外壳防护等级：IP30。 22.需可自动识别条形码，智能测试样品。 23.光源：卤素灯。 24.需具有以太网接口。可通过网线连接互联网或内部网络，升级程序或下载文档，并可将数据实时传输至本地网、LIMS系统等。 ▲25.需具有AQA质量保证功能。并可提供AQA提醒、数据和方法存档等功能。 ▲26.安装调试完成后需通过省级或省级以上计量院检定/校准合格。 四、配置要求： 1.仪器主机，1台 2.电源线，1根 3.比色皿适配器，圆形（适用1英寸、10mm比色皿）、矩形（适用于30mm比色皿），各1套；比色皿：1英寸，1对比色皿适配器，1套；比色皿：1英寸，2对 4.防尘罩，1个 5.用户手册，1套 6.帮助向导软件，1套 7.配套原厂COD试剂（不低于150支/盒 2小时经典法），高、低浓度各2盒 8.配套原厂氨氮试剂（氨氮水杨酸法高量程试剂，0.4-50.0 mg/L HN3-N，50支/盒），1盒 9.配套原厂总氮试剂（0.06-3.50，50支/盒），1盒 10.配套原厂总磷试剂（0.5-25.0mg/L，50支/盒），1盒 11.配套工作站控制及输出系统，1套 12.稳压电源，1套 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修期为验收合格后不少于1年，质保期内免费上门维修、免费更换零配件，免费定期巡检、保养、维护，并提供终身维修服务,必须制定并提供相关方案。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）。 2.对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于2天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 3.按厂家承诺保修，保修期间免费上门服务，保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 4.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后2小时内响应，最迟48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备相当的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 6.为采购人设备建立档案，提供终身维保服务。 7.供应商须在响应文件中提供售后服务方案（含质保期承诺，回访方案，技术服务，技术培训，质保期后零配件优惠等）以供评审。 |  |  |
| 交付期及地点 |  | 1.交付期：自合同签订之日起30天内安装调式完毕验收合格并交付使用。 2.交付地点：柳州市采购人指定地点。 |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自成交通知书发出之日起30日内。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订生效并具备实施条件后15日内支付合同金额的30%，全部货物交货安装调试完毕验收合格交付使用后，采购人支付剩余合同金额的70%；在每次付款前，成交供应商须开具同等金额发票给采购人，否则采购人不予支付货款。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 5.成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.采购人有权委托第三方进行履约验收 ，履约验收费用由成交供应商支付。供应商在报价时自行考虑。 |  |  |
| 原厂家授权 |  | 竞标产品为进口产品的，供应商须在响应文件中提供生产企业或中国总经销或区域代理对本次竞标项目产品有效的销售授权证书和售后承诺书原件，否则竞标无效。 |  |  |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本项目序号21“高通量真空平行浓缩仪”，序号28“便携式浊度仪（传感器法）”为核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定一家供应商获得成交供应商推荐资格。 |  |  |
| 进口产品 |  | 本项目序号25“风速温湿度计”、序号26“水质多参数仪”、序号28“便携式浊度仪（传感器法）”、序号29“超声波测深仪”、序号30“瓶口分液器”、序号31“紫外-可见分光光度计（便携式）”货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品竞标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |  |

## 第四章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件 (封面)

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

报  价  表

| 序号 | 产品名称 |  | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位① | 单价（元）② | 金额 （元） ③＝①×② | 小微企业（如有） | 政策功能编码 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间：自合同签订之日起 天内安装调式完毕验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：柳州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小微企业是指制造厂商（提供服务厂商）为“小型企业”或者“微型企业”；政策功能编码是指竞标产品（服务）的中国环境标志认证证书编号或节能标志认证证书号；并在本表后附相关证明材料。如因供应商未提供证明材料而导致谈判小组无法评判或无法计分而给供应商造成的损失由供应商自行负责，如因供应商提供虚假材料以谋取中标（成交）的责任亦由供应商自行负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

供应商不具备的无须提供，如提供的真实性由供应商负责！

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

供应商不具备的无须提供，如提供的真实性由供应商负责！

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

谈  判  书（格式）

广西大德项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称）/ （项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本两份和电子版一份。

1.价格文件；

2.商务技术文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

- 将在竞标有效期内按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                     电子函件：

开户银行：                      帐号/行号：

对公公文往来联系电子邮箱:

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

竞标声明书（格式）

致：广西大德项目管理有限公司：

_______（供应商名称）系中华人民共和国合法企业（或自然人），经营地址      。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商全称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的_              _     __项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：       （项目名称）        ；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中选择一项,否则视为响应文件内容未涉及商业秘密）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）签字：

年     月     日

保证金证明格式：

保证金证明（格式）

供应商应在此按“供应商须知”的相应要求提供谈判保证金证明材料复印件并加盖供应商公章（或自然人加盖手指指印）。（采用支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函等形式的，在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交首次响应文件的同时递交单独密封的保函原件。）

法定代表人（负责人或自然人）身份证明书

单位名称（自然人不需填写）：

单位性质（自然人不需填写）：

地    址（自然人不需填写）：

成立时间（自然人不需填写）：       年       月       日

经营期限（自然人不需填写）：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人（负责人或自然人）。

特此证明。

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）签字：

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（背面）

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（正面）

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：                  （采购单位、代理机构名称） ：

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、谈判、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理期限从           年    月   日至          年    月    日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人（负责人或自然人）签字：

所在部门职务：                                                       职务：

被授权人身份证号码：

被授权人手机号及邮箱：

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

年    月    日

被授权人

第二代居民身份证复印件（背面）

被授权人

第二代居民身份证复印件（正面）

商务响应表（格式）

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  |  |
| 原厂家授权 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

技术响应表（格式）

| 项号 | 竞争性谈判文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 型号或规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.响应文件承诺不得直接复制竞争性谈判文件需求，如果竞争性谈判文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数，否则谈判小组有权拒绝其响应文件。

2.当响应文件的技术参数或商务内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

供货清单（格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

项目实施方案（格式）

由供应商按第三章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 第五章 拟签订的合同文本

说明：

1.以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

柳州市政府采购合同（格式）

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                         采购计划表编号：柳政采

供 应 商（乙方）：                         项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                         签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招响应文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                   、地点：                     。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                                         。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：         财政性资金        。

2.付款方式：                                                          。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　履约保证金

合同签订前2日内，乙方必须以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目政府采购合同金额的5%收取。如乙方未按合同履约的，甲方有权没收乙方全额履约保证金，并按合同相关条款追究乙方的责任。乙方在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则乙方在设备质量保证期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

履约保证金指定账户：

名  称：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

开户行：中国建设银行股份有限公司柳州三中路支行

账  号：4500 1623 8580 5050 4086

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列第  2  种方式解决：

⑴向                 仲裁委员会申请仲裁；

⑵向   甲方所在地     人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

合同文件组成及与本合同相互不一致，其优先解释权顺序为：

1.招标（采购）文件；

2.乙方提供的投标（或响应）文件；

3.乙方提供的投标（竞标）承诺书；

4.中标（成交）通知书；

5.合同协议书；

6.其他合同文件。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方一份，财政部门（政府采购监管部门）一份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章 评审方法

谈判小组以竞争性谈判文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品（服务）全部为小型和微型企业产品（服务）的，对其竞标价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-6%）（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评审依据，供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任）；

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-2%）；

（3）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的声明函（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《残疾人福利性单位声明函》为评审依据，并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任）。

（5）除上述情况外，评标价＝最后报价。