广西壮族自治区北海生态环境监测中心非甲烷总烃、环境空气自动监测站（清洁对照点）运行维护服务采购项目询价公告

根据我单位工作需要，拟就聘请第三方机构开展非甲烷总烃、环境空气自动监测站（清洁对照点）运行维护服务项目实施采购，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定要求，本着公开、公平、公正的原则，现邀请符合条件且有意向承接该项工作的供应商参加报价。具体要求如下：

一、项目名称

聘请第三方机构开展非甲烷总烃、环境空气自动监测站（清洁对照点）运行维护服务项目。

二、项目预算

20万元整。供应商的报价不得超出项目预算,否则按无效报价文件处理。

三、项目基本概况介绍，需求内容及要求

（一）项目概况

北海市非甲烷总烃、环境空气自动监测站运行维护服务项目，共2个站点（新市环保局非甲烷总烃自动监测站、牛尾岭水库环境空气自动监测站），运行维护时间: 2022年～2023年为期一年，且需要与原运行维护公司完成工作交接，具体运行维护时间、服务费用支付方式及服务内容以合同约定条款为准。

服务范围包含所有监测仪器。一是新市环保局非甲烷总烃自动监测站点：主要包括非甲烷总烃分析仪、全惰性化精密动态校准仪、氢气发生器、零气发生器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等工作，以及承担标准气体购买、站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。二是牛尾岭水库环境空气自动监测站点：主要包括PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分析仪、动态校准仪、零气发生器、监控设备、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等工作，以及承担标准气体购买、站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。

（二）运行维护的具体要求

服务商必须从人员、车辆、站点交接、运行维护日常维护、工作目标、质量控制、备机、快速反应等方面为服务项目提供保障，确保仪器的正常运行、数据的真实有效和按时完成数据审核。

（三）监督考核要求

运行维护工作接受广西壮族自治区北海生态环境监测中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、国家环境监测总站质量检查和考核并满足附件1、附件2、附件3要求，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并联网正常。对达不到运行维护要求或违规操作的，采购人可以根据实际情况延长相应的运行维护时间，并有权追究相应责任。

四、供应商资格要求：

（一）供应商须具有独立法人或独立承担民事责任的能力资格，为国内注册且有效经营范围具备生产或经营本次采购项目要求的供应商；

（二）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、企业经营异常名录和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参与本次采购活动；

（三）不接受联合体报价及项目分包：

五、供应商提交材料要求

（一）有效的营业执照、资质证书或事业单位法人证书复印件（须盖公章）；

（二）有效的企业法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（须盖公章）；

（三）有效的法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，须盖公章）；

（四）报价人参加本项目无串通行为的承诺函（附件4）及近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（须盖公章），有行贿犯罪记录的不得参与本次采购活动；

（五）关于本项目的报价文件及服务承诺（须盖公章）；

（六）联系人姓名及联系方式；

（七）供应商认为需要提供的其他说明和资料（如有请提供）。

六、成交规则

根据供应商提交的材料进行综合评分，按照得分由高到低顺序得出成交候选人名单，评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高排序，评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣排序。成交原则为得分排序第一的报价人，如报价人因不可抗力提出不能履行合同，顺位选择第二排名的报价人，以此类推。

七、材料提交要求、地点及时间

参与报价供应商按上述要求准备材料进行装订并密封，一式2份。于2022年4月27日前（以邮寄发出时间为准）提交或邮寄至广西壮族自治区北海市海城区北海大道198号广西壮族自治区北海生态环境监测中心五楼自动监测科。材料接收人：符荣  13977986863，逾期送达的将予以拒收（或作无效报价文件处理）。

本单位将于2022年4月27日15时30分在广西壮族自治区北海生态环境监测中心5楼会议室开启报价文件，邀请所有报价供应商参加开启仪式，供应商可自主决定是否参加，未参加的，视同认可开启结果。

八、项目联系人及联系方式

联系人及联系电话：符荣，13977986863。

附件：1. （新市环保局站点）

2. （新市环保局站点）

3. （牛尾岭水库站点）

4. 报价人参加本项目无串通行为的承诺函

广西壮族自治区北海生态环境监测中心

2022年4月18日

附件1（新市环保局站点）

一、运行维护工作目标

站点的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足（参照）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.各项指标监测数据捕获率达到90%（以小时值计）以上。

3.各项指标监测数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上。

4.运行维护任务完成率100%。

5.异常情况处理率100%。

二、运行维护工作要求

（一）运行维护工作一般要求

1.保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

2.保持站房外20m以内的环境清洁。

3.检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

4.保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下。

5.指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

6.定期检查消防和安全设施；

7.每次维护后做好系统运行维护记录；

8.进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

（二）每日工作内容

每天上午和下午两次远程查看区控城市站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

1.判断系统数据采集与传输情况；

2.发现监测数据异常，立即通知驻市生态环境监测中心，在每日6时～23时出现的异常，在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

3.发生重污染天气等特殊情况后，在4小时内开展相应的运行维护工作；

4.根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；对于非甲烷总烃设备，须检查分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。

5.每日检查数据是否及时上传自治区生态环境监测中心、中国环境监测总站并正常发布，发现数据断网及时恢复。

6.驻市中心对区控城市站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交自治区生态环境监测中心。

每日12时前完成区控空气自动监测站前日各站点原始小时值的审核，报送自治区生态环境监测中心复核。对复核不通过的数据，需于次日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区生态环境监测中心最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送自治区生态环境监测中心复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送自治区生态环境监测中心。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区生态环境监测中心最终复核结果为准。

对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向自治区生态环境监测中心报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

（三）每周工作内容

每周至少巡视区控城市站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1.查看区控城市站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

3.检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4.检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

5.对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

6.对非甲烷总烃设备，须对气相色谱、检测器的参数设置和运行情况进行检查并做好记录，包括氢气发生器、载气、零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展空白检查、标点（甲烷2000ppb和丙烷500ppb）检查，若空白检查测定浓度大于方法检出限或者定量误差超出10%，应进行校准。

7.按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

8.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

9.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

10.检查城市站的通讯系统，保证区控空气自动监测站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

11.对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

12.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

13.在冬、夏季节注意区控城市站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

14.及时清除区控城市站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

15.经常检查避雷设施是否可靠，区控城市站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统安全运行。

16.检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

17.每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

18.每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

19.每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向自治区生态环境监测中心汇报。

20.每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（四）每月工作内容

1.清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

2.检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、非甲烷总烃分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准。

3.备份数据，包括监测数据、日常的质控核查记录等。

（五）每季度工作内容

1.采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

2.对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

3.采用臭氧传递标准对区控城市站臭氧工作标准进行标准传递；

4.检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

5.对非甲烷总烃分析仪进行多点校准曲线检查，曲线至少包含5点。要求甲烷和非甲烷总烃校准曲线的相关系数R2≥0.999，校准曲线上各浓度点残差与理论浓度的比值应在±10%以内。

（六）每半年工作内容

1.对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

2.对动态校准仪流量进行多点检查；

3.更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

4.对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

5.对能见度仪器进行校准。

（七）每年工作内容

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换耗材和备件。保养与维修后，须进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定，测定结果须满足国家相关规范要求。

附件2（新市环保局站点）

自治区环境空气质量监测网城市站

运行维护质量考核办法

自治区生态环境监测中心（以下简称区中心）对区控城市站运行维护质量每季度考核1次，考核采取单站考核、单站百分制的方式，即：在每次考核中，每个站点逐一考核，每个站点考核满分为100分。

一、单站考核指标

考核指标包括：单站监测数据有效性、单站监测数据捕获率、单站监测数据质控合格率、单站运行维护4部分内容，其中数据有效性、数据捕获率、数据质控合格率的界定如下：

1.单站点监测数据有效性：指单个站点考核时段内的各项监测项目的有效监测数据量必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求。

2.单站监测数据捕获率：指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

3.单站监测数据质控合格率：是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

4. 非甲烷总烃设备监测项目参照气态污染物执行。

二、单站考核评分

常规六参数和非甲烷总烃设备分别核算，若在同一个站点，得分取两者的平均值。

1.数据有效性

单站监测数据有效性必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站单月监测数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计；单站单月监测数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计。

2.两率考核评分（满分70分）

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)—90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

3.运行维护部分(满分30分)

运行维护部分每季度由区中心组织检查，检查内容包括日常运行维护任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分30分，具体评分见附表1和附表2。

4.考核总分（100分）

考核总分=两率考核得分+运行维护考核得分

5.其他规定

有下列情形之一的，区中心将视情况在运行维护部分扣除相应站点当月运行维护分：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向区中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运行维护单位未达到生态环境厅运行维护质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度运行维护分3—10分；如未及时整改，加倍扣分。

三、考核评价

1、若数据有效性满足要求，两率均大于等于90%，运行维护得分很高，考核总分≥94分，运行维护评价为优秀；

2、若数据捕获率≥90%，质控合格率≥80%，运行维护得分较高，94分＞考核总分≥88分，运行维护评价良好；

3、若数据捕获率≥90%，质控合格率≥80%，运行维护得分在及格线（18分）以上，88分＞考核总分≥74分，运行维护评价合格；

4、若数据有效性不满足要求，或两率满足基本要求，但运行维护分数不及格（小于18分），运行维护评价不合格。

附件3（牛尾岭水库站点）

一、运行维护工作目标

站点的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足（参照）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.各项指标监测数据捕获率达到90%（以小时值计）以上。

3.各项指标监测数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上。

4.运行维护任务完成率100%。

5.异常情况处理率100%。

二、运行维护工作要求

2.每日工作

每天上午和下午两次远程查看国控城市点位数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知总站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

(4)在重污染天气等特殊情况结束后，应在4小时内开展相应的运行维护工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传至地市级监测站、省级监测站和总站并正常发布，发现数据断网及时恢复。

(7)对国控城市点位监测数据进行审核，并将审核数据按时提交总站。

3.每周工作

每周至少巡视国控城市点位1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看国控城市点位设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查国控城市点位的通讯系统，保证国控城市点位与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(12)在冬、夏季节应注意国控城市点位房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(13)应及时清除国控城市点位房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，国控城市点位房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(16)每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

(17)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

(18)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向总站汇报。

(19)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.每月工作

(1)清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

(3)每月对数据和运行维护记录进行备份。

5.每季度工作

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3)采用臭氧传递标准对国控城市点位臭氧工作标准进行标准传递；

(4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

6.每半年工作

(1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

(5)对能见度仪器进行校准；

- 检查和校准气象五参数设备。

7.每年工作

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

每个站点每年开展一次PM2.5自动监测仪器准确度审核。

8. 建立国控城市点位维护档案

对国控城市点位的运行维护工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运行维护中使用运行维护相关记录至少应包括：

(1)国控城市点位运行维护记录；

(2)颗粒物监测仪校准检查记录；

(3)气态污染物监测仪校准检查记录；

(4)空气自动监测系统仪器设备维修记录；

(5)空气自动监测系统备品备件管理记录；

(6)国控城市点位主要消耗材料使用记录；

(7)多点线性校准表格；

(8)国控城市点位室内外环境记录；

(9)标准物质使用记录；

(10)空气自动监测系统仪器资料保管清单。

附件4

报价人参加本项目无串通行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通报价的情形（包括但不限于）：

1.不同报价人的报价文件由同一方或者某个人编制或授意编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形（包括但不限于）：

1.报价人直接或者间接从采购相关方获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件；

2.报价人按照某个采购相关方的授意撤换、修改报价文件或者报价文件；

3.报价人之间协商报价；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定报价人成交，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人名称（公章）

年月日