附件2

农村环境质量监测项目2022年第三季度考核评分情况

监测公司	负责地市	评分意见	区中心

确认得分	总分
中检	南宁	无不规范行为	100.0	100.0
华测	桂林	现场空白采集时未过采样工具，经市中心提醒后重采。（-0.5分）

硫化物采样未使用200ml棕色磨口玻璃瓶，属于监测不规范。（-0.5分）

环境空气采样切割头较脏。（-0.5分）

五日生化需氧量分析记录部分信息不全。（-0.5分）

硫化物样经前处理后才加标，不符合方法要求前处理之前加标。（-1分）

原始记录砷样品加标未给出加标量及评价，未开展基体重复加标；汞加标原始记录填写有误。（-1分）	96.0	96.5
贺州	部分点位影像资料不全。（-1分）

部分点位未及时填写现场原始记录。（-1分）

部分点位车载冰箱配备不足（-0.5分）

部分点位未按规范采集臭氧空白样品，经现场监督后更正。（-0.5分）	97.0
新桂	梧州	部分点位采样人员未穿救生衣，点位附近有船只租用时仍在岸边采样。

（-1分）

硫化物未使用200ml采样瓶，未完全符合规范要求。（-0.5分）

环境空气采样时仪器高度过低，经驻市中心指出后现场整改。（-0.5分）

部分点位五日生化需氧量、氟化物样品采集后保存未避光，经提醒后避光保存。（-0.5分）

部分点位六价铬样品未使用玻璃瓶，经现场提醒后重采。（-0.5分）

细菌类样品采集时经分水器取样，经提醒后重采。（-0.5分）

提交的报告部分点位名称录入有误。（-0.5分）	96.0	96.0
玉林	部分点位未使用石油类采样器采样，属于监测不规范。（-1分）

部分点位测量浊度时未现场校准，经指出后按标准重测。（-1分）

部分点位未填写河宽、水深等基础信息。（-1分）

部分点位未及时填写仪器使用记录。（-1分）	96.0
博测	河池	点位周边环境信息未填写完整。（-1分）

现场采样记录中部分样品信息未填写完整。（-1分）

未及时填写部分现场仪器出入库记录。（-0.5分）

实验室记录中部分质控记录信息未填写完整（-0.5分）	97.0	94.8
柳州	部分点位采样深度不符合规范，指出后重新采样；采样人员未穿救生衣，点位附近有船只租用时仍在岸边采样。（-1分）

部分仪器检定标识模糊，未进行流量校准及气密性检查，颗粒物采样切割头未清理干净，浊度计现场未校准。（-1分）

硫化物、六价铬、阴离子表面活性剂用聚乙烯瓶而不是玻璃瓶进行采样；挥发酚固定剂添加顺序错误、固定氰化物未使用固体氢氧化钠、石油类添加硫酸固定而不是盐酸；总磷记录上为添加硫酸至ph小于等于2，方法要求小于1；全程序空白未采够，以上经市中心提出后重采。（-1分）

未用石油类采样器采样，未去除水面油膜；细菌类采样前放水未将龙头开至最大，消毒后未放水即开始采样；自然沉降时间未足半小时；硫化物采样时未荡洗；未采够空白样品，以上经市中心提出后重采。（-1分）

样品交接记录中编号有重复，且部分点位未记录采集的金属指标是可溶态还是总量，无法从原始记录中溯源。（-1分）

六价铬、氨氮、阴离子表面活性剂标线斜率保留位数未与方法要求一致；氟化物测定用0.2微米孔径滤膜过滤不符合方法要求；挥发酚中间校核点应计算相对误差而不是相对偏差；石油类测定未记录透光率测定。（-1.5分）

监测报告中未明确环境空气检测结果值。（-1分）	92.5
绿保	钦州	测定透明度时未计入塞氏盘到标尺刻度的距离，现场指出后已整改。（-0.5分）

挥发酚样品采样时未使用玻璃瓶塞，现场指出后已整改。（-0.5分）

灵山县新圩镇坪塘村地下水型水源地，由于2022.8.5携带的全程序空白水样用塑料瓶盛装，在现场分装有机类的全程序空白，不符合要求。绿保公司于同月17日重新开展了采样工作。（-0.5分）

部分点位未收集记录附近污染源信息。（-0.5分）

部分点位未及时填写现场原始记录。（-1分）

pH测定时未同步进行标样测试，现场指出后已整改。（-0.5分）	96.5	97.3
北海	部分交接单未确认交接样品数量（-0.5分）

原始记录空白处未划杠或标注空白。（-1分）	98.5
防城港	五日生化需氧量采样瓶内壁有大量水珠，经驻市中心现场指出后完成整改。（-1分）

现场pH测定时携带的现场质控样品多次低于标准值范围，经多次调试后才能进行正常测定，出发前对仪器状况需确认好。（-1分）

阴离子表面活性剂采样固定剂未准备充足，于当天采完样品后立刻送回实验室添加固定剂保存。（-1分）	97.0
民生中检联	来宾	现场采集硫化物使用500ml采样瓶，与标准要求不符。（-0.5分）

监测报告中存在菌落总数结果与原始记录不吻合的情况，经询问是出报告时存在录入失误，在审核过程中遗漏未发现。（-5分）	94.5	95.8
贵港	部分点位现场未按方法要求测量直接填写色度数据，经市中心指出后统一重测色度。（-1分）

部分地下水点位样品分装顺序不符合地下水环境监测技术规范要求的采集顺序采样，现场要求后重采。（-1分）

部分点位携带的硫化物固定剂中抗氧化剂已失效，配置时期较久，不符合方法要求。（-1分）	97.0
广电计量	百色	部分点位视频照片资料不全。（-1分）

部分点位存在样品瓶破损。（-0.5分）

原始记录杠改不规范（-0.5分）

实验记录中挥发性有机物做样先做样品后进行标线测定，属于不规范行为。（-1分）

部分实验室原始记录填写不完整（-0.5分）	96.5	95.8
崇左	采样时存在人员未穿救生衣，采集有机样品时未使用棉手套。（-1分）

现场原始记录存在不规范填写，周边环境条件记录不完整，部分点位未及时填写采样记录。（-1分）

硫化物采样使用1L玻璃瓶采样，使用已清洗过但曾采集过废水的样品瓶采样，已现场整改重采样品。（-1分）

采集金属可溶态水样未过滤，部分水样加固定剂后未测pH，现场经提醒后整改（-1分）

氟化物加标要求使用100mg/L标液，记录上写的是20 mg/L标液加标，不符合方法要求。（-1分）	95.0