附件2

农村环境质量监测项目2023年第一季度考核评分情况

| 中标单位 | 负责辖区 | 评分意见 | 区中心 确认得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生中检联公司 | 来宾 | 无不规范行为 | 100 | 100 |
|  | 贵港 | 无不规范行为 | 100 |  |
| 广电计量公司 | 百色 | 无不规范行为 | 100 | 99.8 |
|  | 崇左 | 原始记录空白处未划斜杠或缺少“以下空白”标识。（-0.5分） | 99.5 |  |
| 绿保公司 | 钦州 | 无不规范行为 | 100 | 99.2 |
|  | 北海 | 采样箱未能保持干燥。（-0.5分） | 99.5 |  |
|  | 防城港 | 1.竹山村在小雨时开展环境空气质量监测，经提醒后重采。（-0.5分） 2.在妙断面监测溶解氧时未搅动探头，经提醒后重测；竹山村空气质量监测时直接用手取滤膜，经提醒后重采。（-1分） 3.监测人员开展县域地表水、农业面源水质采样时未穿戴救生衣。（-0.5分） | 98.0 |  |
| 新桂公司 | 梧州 | 1.氮气标准气体过期，替换标气校准后重采。（-1分） 2.无组织原始记录未及时填写气象参数及天气状况。（-0.5分） 3.平行样未同步分装。（-0.5分）） | 98.0 | 98.5 |
|  | 玉林 | 个别点位仪器使用记录及仪器保养记录信息不全。（-1分） | 99.0 |  |
| 华测公司 | 桂林 | 1.采样点位坐标录入错误，经指出后更改。（-0.5分） 2.采集地表水时存在抛撒采样器进行采样的情况，经提醒后重采。水样散乱堆放在样品箱中，未使用减震材料进行固定，经指出后整改。（-1分） 3.测定pH值时未按标准要求测试平行样，经提醒后重测。（-0.5分） 4.分析总大肠菌群的样品未按标准要求培养24h，经指出后整改。（-0.5分） | 97.5 | 97.8 |
|  | 贺州 | 1.个别点位坐标录入错误，经指出后更改。（-0.5分） 2.部分点位周围环境拍摄不全。（-0.5分） 3.PM2.5原始记录未附标准滤膜称重原始记录，经指出后补齐。（-0.5分） 4.化学需氧量原始记录缺少氯离子粗判记录，经指出后补齐。（-0.5分） | 98.0 |  |
| 博测公司 | 河池 | PM10、PM2.5分析方法未加“及修改单”，已自行纠正。（-1分） | 99.0 | 97.5 |
|  | 柳州 | 1.砷原始记录样品编号涂改后未签字，原始记录与机打记录编号不一致。（-0.5分） 2.原始记录分析测试日期在质控报告日期之后，经查证，分析人日期录入错误，已改正。（-1分） 3.原始记录有效位数保留不规范，个别点位未出具现场平行样数据。（-0.5分） 4.有的断面质控报告出具了全程序空白项目的数据，在采样记录上未查询到全程序空白样品。（-0.5分） 5.质控报告只经过二级审核，未经过三级审核。（-0.5分） 6.PM10、PM2.5分析方法未加“及修改单”，已自行纠正。（-1分） | 96.0 |  |
| 中检公司 | 南宁 | 1.电子版报告与纸质版报告数据不一致，经核查为录入错误，已改正。（-2分） 2.氟离子积分不规范，经指出后改正。（-1分） | 97.0 | 97.0 |