附件1

2025年大气降水自动监测站运维

服务采购需求

- 项目名称

2025年大气降水自动监测站运维服务。

- 项目背景

因贵港市大气降水自动监测站运维服务于2025年3月31日到期，为确保大气降水自动监测能稳定运行，样品及时送达，取得有效的自动监测数据，实时掌握贵港市市区降水质量动态，拟采购2025年大气降水自动监测站维护服务。

- 项目预算

- 人民币拾伍万陆仟元整（¥156000.00）。

- 项目需求

- （一）服务内容

本项目主要对贵港市庆丰一中、市监测站、平南县监测站、桂平市监测站等4个站点的大气降水监测仪器、辅助设备及系统开展运行维护，采集站点雨水样品送至我中心样品交接室，支付运维期间各监测站点的水、电、通讯网络、场地租赁费（如有）、采送样等产生的费用。项目需派技术人员到我中心提供驻点运维服务。监测仪器品牌型号详见表1。

表1  大气降水自动监测站点位及主要设备信息表

| 站点名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 点位地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 庆丰一中站 | 瑞士DIGITEL | RAM-12MON | 贵港市港北区庆丰一中 |
| 市监测站 | 浙江恒达 | ZJC-VⅢPro | 贵港市港北区荷城路1128-1号 |
| 平南县监测站 | 青岛鲁海光电科技 | SCJ-600 | 平南生态环境局 |
| 桂平市监测站 | 青岛鲁海光电科技 | SCJ-600 | 桂平生态环境局 |

- （二）服务要求

1.运维服务时限

本项目运维时限为2025年4月1日至2026年3月31日。

2.运维服务主要内容

运维服务主要内容包括所有监测仪器、气象仪器、辅助设备设施等的日常维护、质量控制、故障维修和样品采集及运输等，确保各站点监测仪器正常、稳定地运行以及承担站房用电和网络通信、检定维修等相关费用。工作上接受质量监督和考核。

3.对运维服务方的要求

(1)具有酸雨自动监测成熟运维案例。

(2)具备完善的设备配件和耗材供应渠道。

(3)具备酸雨自动监测系统运维及管理的人才、技术，能熟练操作酸雨自动监测系统以及解决各类故障和异常情况。

(4)在运维期间，运维服务方应严格按照自治区生态环境监测中心及我中心制订的操作规范和规章制度，对所运维管理的4个大气降水自动监测站点仪器设备进行规范操作、精心维护和必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到自治区生态环境监测中心及我中心提出的考核指标要求。运维服务方须接受自治区生态环境监测中心及我中心的定期或不定期检查和考核。

(5)运维期间大气降水自动监测所发生的费用（用电、网络、耗材、仪器设备维修、维护保养等）均由运维服务方支付。

(6)运维服务方必须积极配合自治区贵港生态环境监测中心，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通。

(7)运维服务方在运维管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

(8)运维服务方须承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料以任何方式和渠道对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

(9)运维期间,委托运维管理的全部资产（包括设备、软件、配套设施、大气降水自动监测信息及相关文档资料）属自治区贵港生态环境监测中心所有。运维服务方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

(10)在运维过程中由于人为原因造成业主方损失的，由运维服务方负责赔偿。

(11)在运维过程中须注意安全，应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。出现安全事故由运行维护服务方负全部责任。

(12)运维服务方在运维管理期间必须保证仪器设备客观、真实地反映酸雨质量状况，严禁出现遮盖雨量计、擅自调整改动采样管路连接方式、更改仪器参数设置等一切弄虚作假行为。

(13)对参与本项目的技术人员均需按有关规定购买社保、医保和工伤保险等。

(14)运维服务方在以往的环境监测服务活动中被政府相关部门行政处罚、通报、记不良记录或记过或存在弄虚作假等不良行为记录的公司，不得参加本项目的询价。

4.对人员、车辆、设备配备要求

(1)至少配置1名专职技术人员。技术人员须熟悉并严格执行国家、自治区酸雨自动监测相关法律、标准规范及运维合同中的各项要求。

(2)至少配备1辆运维车辆，以满足样品运送和运维时效性要求。

(3)配备必要的质量控制设备：每个站点配备标准溶液，标准溶液须为生态环境部标准样品研究所或中国计量院生产的有证标准物质。

(4)耗材和备件分别按不少于半年、1年的使用量配置。须为原厂生产的备品备件和耗材，保证货物是全新、未使用过、符合性能要求，并在质保期内。出现质量问题由运维单位负责更换。

(5)至少配备1套专用仪器维护维修工具。如：便携式电脑、万用表、通讯调试工具、远程数据查询系统等。

5.对提供服务的要求

(1)做好大气降水自动监测所有监测设备及其它辅助设备日常运行的检查校准、维护保养、耗材更换、故障维修、质量控制等技术服务工作，并按要求填写运维记录。

(2)做好样品采集及运输工作，按照规定时间送达实验室。

(3)做好数据采集及传输系统的维护，保障数据通讯正常。

(4)安排有专人负责管理和监控数据，发现数据异常须第一时间检查仪器设备状况，做到早发现早处理。

(5)当仪器设备出现故障，在24小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），并同时报告我中心。

(6)保持仪器设施内外清洁整齐，协助接待参观、检查、考核等。

(7)运维服务方承担站点运维管理相关的用电、通讯网络、设备检定校准、标准物质和耗材备件购买、故障维修等费用。

- （三）运行维护技术要求

运维服务方须遵守生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测中心关于酸雨自动监测运行管理的各项标准、规定及合同要求，如运维期间出台新的标准、规定，则运维工作按最新标准、规定执行。

（四）日常运维要求和内容

1.运维工作一般要求

(1)保持设备固定牢固，仪器放置地点环境清洁，仪器干净清洁，设备标识清楚，检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行。

(2)指派专人维护，每次维护后做好系统运行维护记录，进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

(3)指派专人进行采样/送样工作，采样人员送样时需提供手机拍摄的证明照片，证明样品采集的位置，样品的性状。照片水印信息包括：点位经纬度、点位所在地名称、时间信息。照片内容包括：样品量、样品与仪器的合影、仪器与其周边环境。

2.每日工作内容

(1)每日通过远程平台查看仪器状态，远程判断系统是否出现故障，若出现故障，则24h内去到现场处理。

(2)逢雨必采，按照规范收集酸雨样品，上午9:00至次日9:00的降雨视为一个样品，须在次日15:00时前送到我中心并填写《大气降水采样交接记录表》。

(3)采样瓶按照《酸沉降监测技术规范 HJ/T 165—2004》要求清洗，晾干备用；放置洗涤干净的采样瓶，恢复仪器原始瓶数。

3.每月工作内容

(1)每月对仪器至少进行两次维护保养，内容包括系统诊断、防尘盖检查、感雨传感器灵敏度检查、添加pH及电导率保养液、标定pH及电导率电极、添加清洗液、对管路进行清洗、对雨量计漏斗和计量槽清洗、采样器整体外壳维护等，维护后填写《大气降水自动监测系统维护记录表》，并提交我中心。

(2)每月每个站点至少采集一次样品空白，做法：取两个样品瓶装入去离子水，与降水样品进行同步处理（放入冰箱或加入固定剂、同步运输等），并在交接记录表中注明。

(3)每月进行一次在线设备pH值和电导率考核，由我中心通过发放盲样的方式进行考核。

(4)每月每个站点至少进行一次在线设备pH与实验室间比对工作，pH值偏差不能超过±0.3个pH单位，如超过范围，由我中心提供pH值有证标准样品，运维服务方人员上机操作，如仪器监测结果在标准样品浓度范围内，则判定仪器正常。如仪器监测结果超出范围，则由运维服务方校准设备，再次监测标准样品，直到合格为止。

4.每季度工作内容

每季度至少清洗一次仪器的集雨桶和雨量桶，清洗干净后采集一个全程序空白样品，做法：实验室的去离子水从集雨器进入样品瓶，然后送我中心实验室分析，填写样品交接记录，注明质控措施内容。

5.运维结束前工作内容

合同结束前20日内，须向我中心提交每个站点的运维总结报告，报告内容至少包含下列内容：仪器运行情况总结、运维质量总结、仪器潜在问题、耗材使用估算、供电及网络通信情况说明等等。

对于未修复的仪器，须于合同结束后30日内完成修复，并通过对各站点的仪器设备和性能测试的验收。

（五）故障检修

1.对pH及电导率电极、冷藏箱等普通易损件维修后，须进行校准和温度检查。对防尘盖和感雨传感器等关键部件维修后，须进行灵敏度测试，测试合格后方可投入使用。

2.因洪水、地震、台风、火灾等不可抗力因素导致仪损坏报废后，运维服务方须及时使用备机或手工采样器开展降水采集工作，同时报告我中心。

3.故障的零配件、部件需要更换的，包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修等所涉及费用均由运维服务方负责。

（六）质量保证与质量控制

运维服务方需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系。运维期间，运维服务方必须确保仪器的校准、降雨量等一系列质控措施满足国家和自治区相关最新标准规范要求。

1.校准控制要求

pH及电导率电极进行单点质控，如数据超出理论值允许的范围（pH±0.1，电导率±2%F.S），则进行仪器校准，并做已知浓度的标准样品单点测量，如在范围内则校准合格。

- 2.质量检查要求

- 运维服务方必须接受自治区生态环境监测中心、自治区贵港生态环境监测中心的质量监督和检查。

（七）记录

1.运维服务方日常运维中使用的相关记录表格，统一使用自治区生态环境监测中心或我中心制定的统一样式表格。

2.运维服务方须对巡检、校准、耗材使用、备品备件更换、维修、异常情况处置等进行记录，保证涉及各项工作内容的记录完整、全面、准确，所有记录须字迹清晰，不得模糊潦草。对出现的问题和处理描述要详实、连续、有结论或有处理结果。运维记录拍照上传，纸质记录均放在仪器内现场备查。

五、考核与付费机制

我中心组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

我中心自运维合同正式生效起每季度对运营维护服务方进行1次考核（考核内容详见《广西壮族自治区贵港生态环境监测中心大气降水监测站运维服务考核表》），考核采取百分制的方式，考核满分为100分。每次考核得分小于80分为不合格，大于80分（含）为合格。＜80分≥60分的给予警告，并责令整改；＜60分的解除合同关系。考核合格后按照合同规定支付运营维护费。

（一）其他规定

1.运维服务方须维护采集的数据必须真实客观，如有弄虚作假的，采购人有权终止合同，同时运维服务方须按当季维护费的双倍支付违约金。

2.运维服务方有下列情形之一的，将视情况扣除相应当季运维经费的10%：被中国环境监测总站、自治区生态环境监测中心书面通报批评的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向自治区贵港生态环境监测中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

3.运维期间，考核首次未达到80分的，给予警告并进行整改，单季累计两次未达到80分的，不予支付当季度运维费用，或通过协商、签订补充协议延长运维时限。累计三次未达到80分的，我中心有权终止运维合同，且保留向运维服务方追究责任和赔偿的权利。

4.因运维不当或者管理不到位，导致仪器设备等损毁造成损失的，运维服务方应依照运维合同的约定，给予等价赔偿。

5.采购人有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展与大气降水自动监测运维管理相关的工作。

（二）付款方法

1.支付时间：运维服务费用分三次付清，第一次双方签订合同后15个工作日内，采购人按合同总价的40%支付，第二次在2025年6月25日前支付合同总价的30%，第三次在2025年12月15日前支付剩余款项。贵港监测中心收到中标商开具的发票、付款申请后，20个工作日内支付。

2.付款条件：考核总分高于80分（含）的，支付该站点当期全额运维费；考核总分在80（不含）-60（含）分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费；考核总分低于60分（不含）的，不予支付该站点当期运维费。为保障驻点运维人员正当权益，中标商在提交付款申请时需一同提交驻点运维人员工资正常支付证明材料以及有关差旅等费用支付证明材料。