附件1

项目采购需求

一、项目名称：广西壮族自治区百色生态环境监测中心 实验室纯水系统维护服务采购

二、项目背景：目前我中心实验室配备有3台纯水机（各纯水机型号详见附表一），因纯水机在长期使用中各种耗材有不同程度的老化、损耗，影响纯水水质等级，从而影响检测分析结果。为更好保障实验室纯水机正常运行，出水水质质量满足实验分析用水要求，确保各项分析测试任务顺利进行、数据准确可靠，因此，各纯水系统需进行经常性、周期性的维（修）护（包括基本耗材的更新）。

三、项目概算（万元）：伍万元整（¥50000.00）

四、项目需求：

（一）仪器保养服务

每月定时一次上门保养，服务内容包含但不限于以下内容：

1.纯水主机各功能测试；

2.仪器外部清洁、内部管道消毒清洗。

（二）仪器维护服务

根据仪器设备正常要求的频率更换耗材（如系统提示或水质不达标等），更换耗材包含但不限于附表一的耗材。

（三）仪器维修服务

如任意一台仪器发生故障时，2小时内响应并提供电话技术支持，无法处理的，6小时内安排技术人员上门检测维修，当所发生的故障不涉及更换零配件时，应免费修复。

（四）工作要求

按规定要求开展纯水机维（修）护保养服务工作，确保各纯水机水质满足日常检测用水抽检要求，并于2025年年中提供由有资质单位出具的一份（3个一级水水样、2个三级水水样）盖CMA章水质检测报告，水质检测结果必须满足《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682—2008）的要求。

五、商务要求：

（一）报价要求

1.总报价不超过人民币伍万元整（50000.00元）。本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，报价必须含以下部分：1）基本耗材费用（附表1）；2）定期上门保养、维修和更换耗材等服务费用。

2.采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

（二）项目服务时间及服务地点

1.服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

2.服务地点：广西百色市中山二路金怡巷27号（广西壮族自治区百色生态环境监测中心）

（三）付款条件

1.自双方签订合同生效之日起20个工作日内，采购人收到请款材料后向成交供应商支付维保费的50%，请款材料包括：①请款函；②相应金额的正式发票；

2.在2025年12月20日前经采购人考核合格后于7个工作日内向成交供应商支付剩余合同款的50%，成交供应商须提交的请款材料包括：①请款函；②相应金额的正式发票。

附表1 纯水机型号和基本耗材清单一览表

纯水机型号和基本耗材清单一览表

仪器名称	仪器型号	仪器厂家	配件名称	配件货号	配件数量
纯水机（包含超纯水系统和纯水系统）	Mini-Q Integral10	Mini-Q仪器有限公司	预纯化柱	PR0G0T0S2	2根
精纯化柱	QTUM0TEX1	1根
终端过滤器	MPGP04001	1个
水箱空气过滤器	TANKMPK01	1个
紫外灯	ZFA10UVM1 A10 TOC	1个
紫外灯	ZLXUVLP01	1个
紫外灯	ZMQUVLP01	1个
预处理棉芯	JMCFCNF1L	1箱
纯水机

（包含超纯水系统和纯水系统）	Direct-Q8 UV-R	默克化工技术（上海）有限公司	纯化柱	SPR08SIA1	1根
终端过滤器	MPGP04001	1个
水箱空气过滤器	TANKMPK01	1个
预处理棉芯	JMCFCNF1L	1箱
纯水机

（包含超纯水系统）

ULUP-III-20T	成都超纯科技有限公司的优普	超纯化柱	/	1套
预处理柱	/	1套
100G反渗透膜	/	1支
终端过滤器	/	1个