附件4

采购需求

（一）项目名称

茅尾海立体智能综合监测基地采水及在线仪器设备运维服务。

（二）项目概况

对茅尾海立体智能综合监测基地水质自动站的采水系统及各类仪器设备开展维护保养服务，包括水泵、取水管道、营养盐在线分析仪、多参数水质在线分析仪、海水中油在线分析仪、海漂垃圾智能摄像及传输设备、安防系统等各类设施的清洁保养、功能检査、校准以及常规故障诊断、处理和维修以及基地的水电、网络运行保障等，确保基地和水质在线监测仪器设备正常运行,并对基地的站房箱体外观进行定期清洁保养，提供基地定点安全日巡查服务。

（三）采购项目预（概）算

总 预 算： 人民币195900.00元

（四）技术要求

- 总体运维服务要求

1、服务期限及范围

1.1.服务期限：运维期为2025年4月14日至2026年4月13日。运维交接期为运维服务开始前，服务期限内正式运维考核。中标方应按采购方规定的运维交接要求进行站点接收和运维工作。

1.2服务站点：茅尾海立体智能综合监测基地

1.3 服务内容简述：对茅尾海立体智能综合监测基地水质自动站的采水系统及各类仪器设备开展维护保养服务，包括水泵、取水管道、营养盐在线分析仪、多参数水质在线分析仪、海水中油在线分析仪、海漂垃圾智能摄像及传输设备、安防系统等各类设施的清洁保养、功能检査、校准以及常规故障诊断、处理和维修以及基地的水电、网络运行保障等，确保基地和水质在线监测仪器设备正常运行,并对基地的站房箱体外观进行定期清洁保养，提供基地定点安全日巡查服务。

1.4水质自动站监测指标服务：包含pH、溶解氧、水温、电导率、浊度、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、活性磷酸盐、石油类指标的运维服务。

2、对供应商的要求

2.1中标方应有成熟的运维管理制度、方案。具备完善的系统配件和仪表配件供应渠道，具有专用的备机备件仓库储备耗材、备品备件和备机。

2.2在运维及管理期间，中标方应严格按照采购方制订的操作规范和规章制度，对所管理的水质自动监测站仪器设备进行规范操作、精心维护和必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购方提出的考核指标要求。中标方须无条件接受采购方例行的检查和考核，填写所有相关运维现场记录。

2.3运维期间茅尾海基地水质自动监测站所发生的采水系统和站房维护、试剂耗材、仪器设备维修和保养、废液合理处置，基地围栏养护喷漆、站房箱体外观清洁保养，供水、供电、网络以及基地安全值守、海漂垃圾智能摄像及传输设备的故障维护等所有的费用（除特别重大自然灾害等不可抗力因素产生的维修费用外），均由中标方支付。

2.4中标方须始终承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据或用于商业用途。中标方在运维管理期间应保证仪器设备能客观反映真实水质状况，不得弄虚作假。

2.5中标方应按照采购方的要求开展运维交接工作，包括进入运维期前的水质监测仪器相关测试工作（准确度和精密度测试、标样核查、实际水样比对、多点线性测试、集成干预检查等），以及运维期满后与下一运维方做好交接工作。进入运维期后仍未能完成交接的，若属于中标方责任的，后果由中标方承担，若属于原运维方责任的，由采购方督促原运维方做好交接工作，中标方负责协助处理。

2.6中标方须确保运维人员稳定和能力符合要求，并专职投入本项目中，如中标方指派的运维人员无法胜任运维工作，采购方有权要求中标方更换运维人员。

2.7发生水质污染事件时，中标方应无条件配合采购方对水站开展应急性运维。

2.8若水站出现仪器设备故障且无法修复运行的情况，中标方应启用备机保障水站稳定运行。

3、对中标方提供运维服务的要求

3.1 取水系统。为保证取水设备清洁，不受杂物干扰，取水点距离岸边不应小于10米（如河流宽度不足20米则放置于河流中间位置），取水点位不能随意调整。

3.2 预处理装置。保持预处理设备的清洁与正常处理效果。每周清洗预处理装置，及时更换易损备件，保证工作正常。

3.3 仪表系统。每月检查试剂是否需要更换，确保试剂在保质期内使用；每月检查易损耗备件和电极液是否需要更换；每月清洗一次仪表电极、管路、测量室、阀门及其他与水样、试剂接触的零件。

3.4 数据管理。安排专人专职负责管理和监控数据，每日按采购方要求对数据进行审核并标记异常和无效数据。发现数据异常须第一时间检查仪器设备状况，若仪器设备故障，须立即赶赴现场进行维修维护，并向采购方报告。

3.5辅助设施。每周检查辅助设备运行状态，确保辅助设备运行正常。

3.6 资料档案。中标方应提供完整的运维管理实施方案，每月月初7个工作日前报送上月的运维情况报告，按照采购方的要求进行运维记录档案存档。

3.7耗材备件储备。仓库里须储备有充足的试剂和常用的耗材备件并且规范管理，确保水站仪器配件故障时，更换备品备件时间最长不超过48小时。

3.8安全保障。每年应对站房进行保养维修、对站点进行防雷检查；应保证防火器材在有效期内，过期更换须是对人体和设备无害的六氟丙烷/七氟丙烷气体灭火器；应检查站房防火、防水、防盗、防人为干扰（任何涉及人为干扰情形应第一时间汇报）、线路老化等安全隐患；应保障仪器设备资产安全，应保证工作人员的安全。

4.对中标方运维效果的要求

- 4.1运维管理期内，中标方应确保所有参数数据有效率≥80%（按月考核，停运期间可不参与计算有效率），监测数据实时传输至广西近岸海域水质自动监测预警监控平台，数据传输率不小于90%。每月应进行1次的实际水样比对、多点线性核查、集成干预检查、标样核查，测试结果应满足采购方的质控要求（见附件表1）。监测数据有效率＝（现场设备测量的数据个数-无效数据）/（理论测量的数据个数-维护数据)×100％。（备注：“无效数据”包含故障数据、不合格数据和维护数据；“故障数据”指仪器或探头故障导致的无效数据；“不合格数据”指质控或维护不合格（准确度和精密度达不到要求）导致的无效数据；“维护数据”指正常维护期间产生的无效数据<含不可抗力导致的故障维修>）。

4.2配备用于实际水样比对的常规五参数便携式仪器（需附有效的计量检定合格证），每月对水站进行实际水样比对，对于五参数中标方可自行开展比对也可委托具备资质的第三方监测机构开展比对；对于五参数以外的指标实际水样比对，具备实验室分析能力的，可自行按照相关技术规范要求开展实际水样比对，也可委托具备资质的第三方监测机构开展比对工作。采购方不定期开展实际水样比对抽查。

- 4.3发生因不可抗力因素导致仪器无法正常运行情形时可申请停运，中标方应开展手工采样，样品由有资质的实验室分析。停运时间低于24小时无需开展手工补测、在24小时至72小时内应开展一次手工补测、超过72小时每周应开展2次手工监测且前后2次间隔不低于3天。手工监测工作由中标方安排有资质的人员进行采样和运输，手工监测样品由中标方委托具有资质的实验室进行分析，监测数据须在14日内提供给采购方。

4.4海漂垃圾智能摄像及传输设备、安防系统等各类设施发生故障时，采购方应立即响应，远程排查问题，需要到现场排除故障的，在4小时内到现场维护；一般问题在24小时内解决，预计故障将超过48小时的，需提出明确解决方案经采购方确认。

二、技术规格和要求

1、每日检查要求

1.1安排专人负责管理和检查数据，应每日上午10点前和下午16点前查看并分析水站监测数据和海漂垃圾监测数据，若发现数据异常或故障，须立即向采购方报告，同时检查仪器设备状况，根据故障报警信号判断现场状况。若仪器设备故障，须在48小时内解决；若经排查仪器设备正常后确认为水质异常，须再次向采购方报告并增加监测频次。

1.2每日按时对监测数据进行审核，并标记异常和无效数据，注明原因备查。对因故障或其他原因未能按时审核的要及时向采购方报告，并尽快处理问题。

1.3 每日9点前对氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、活性磷酸盐等参数进行标样核查，核查结果须满足采购方质控准确度及相对误差要求（见表1），如当日标样核查未合格的参数应排查原因，并重新启动1次测试，重新核查结果合格的则当天的质控数据有效，否则应立即排查故障，24小时内解决，预计故障将超过48小时的，需提出明确解决方案经采购方确认。

1.4 每日安排专人对基地进行安全巡查，检查基地各项设施、设备、监控的运行状态，保障基地的安全。

2、每周巡检要求

2.1检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

2.2检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况（须有明显标识），水泵运行情况等；每月清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

2.3检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

2.4查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

2.5检查试剂使用状况，试剂标签须内容完整清晰，及时添加、更换试剂，禁止使用过期试剂；

2.6做好运维水站的废液收集，并妥善处理处置废液，并做好台账，废液桶应标识清晰；

2.7每周对水站仪器进行一次现场的标准样品核查，两次核查时间间隔不能超过10天。核查时要求连续测定2次，五参数仪器标样核查结果应满足采购方质控要求（见表1）。

2.8 每周做好站房内外清洁卫生，防虫除蚁，清除站房周围杂草、遮挡物和积水，保持环境整洁，检查海漂垃圾视频监控有无异常、视频是否正常上传和摄像头监控位置是否正确无遮挡。发现有人为干扰情况须第一时间报采购方。

2.9 按照采购方要求填写所有相关运维现场记录表。

2.10 检查水站资产安全情况，确保站房与浮筒安全、牢固、不漏水，做好防火防盗防人为干扰工作。

3、每月检查要求

3.1例行巡查和维护：包括采配水系统、水路电路系统是否正常、中央控制系统的巡检及维护（滤芯等清理）、水质仪器及辅助设备运行状态、试剂情况等，并做好废液收集及处置工作。对分析仪器（营养盐在线分析仪、多参数水质在线分析仪、海水中油在线分析仪）进行校准及试剂填充、对采水系统进行清理（包括水浮筒、泵、管等检查），海漂垃圾智能摄像及传输设备、安防系统等各类设施是否正常运行。

3.2每月20日前对所有参数进行一次实际水样比对测试。测试结果须满足采购方质控相关要求（见表1）。

3.3每月进行一次多点线性核查（除五参数外的参数），在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择4个浓度标准溶液（包括空白）。测试结果须满足采购方质控相关要求（见表1）。

3.4 当分析仪器更换试剂或更换零部件等维护后，应进行标样核查测试，测试结果应满足采购方质控相关要求（见表1）；标样核查通过后进行24小时量程漂移核查，如核查结果不合格，则重新进行仪器维护。

3.5应对水质自动监测站的校准、质控、异常、故障等情况下出现的数据做出标识，并做好日常记录，以备抽查。

3.6每月编制月度运维报告，质控情况应作为月度运维报告的附件。

3.7监测过程全程留痕，所有维护及质控测试均应形成记录并上报采购方。对无法上传质控数据的仪器，暂时按照现场端仪器和手工同时记录质控数据备查的方式进行考核评分。

3.8定期检查通信单元、电源系统、防雷设施以及消防设施的运行情况。

3.9 每月对站房箱体外观进行清洁保养，保障箱体外观的干净整洁。对基地围栏进行保养，视围栏的海水腐蚀情况及时进行喷漆保养。

- 3.10 各单元具体维护要求

- （1）采水单元保养与维护要求

对水泵密封性、运行性能等定期检查维护，确保运行正常；

对采水管道定期检查维护，清理过滤网格杂物，确保所采水样通行正常；

按维护规程详细记录维护过程的异常现象。

- （2）多参数水质在线分析仪保养与维护要求

多参数水质在线分析仪及传感器校准；

多参数水质在线分析仪主机和所有传感器除藻、除贝类、剔除玷污并进行清洗；

常规故障诊断、处理和解决；

定期比对和评价仪器性能状况；

定期检查连接电缆；

按规程详细记录校准数据和维护过程的异常现象。

- （3）营养盐在线分析仪保养与维护要求

配制和封装各种化学试剂和标液，校准测试；仪器清洗；

常规故障的诊断和维修处理；

定期比对和评价仪器性能状况；

详细记录校准数据和维护过程的异常现象。

- （4）海水中油在线分析仪保养与维护要求

常规检查、敏感膜检查测试；

仪器清洗、除藻、除贝类；

常规故障的诊断和处理；

定期评价仪器性能状况；

按规程详细记录维护过程的异常现象。

- （5）海漂垃圾智能摄像及传输设备

对海漂垃圾智能摄像及传输设备进行日常检查、进行内外清洁；

常规故障的诊断和处理；

定期检查和评价仪器性能状况；

对监控设备和避雷设备进行日常检查，确保性能正常。

- （6）安防系统

对安防系统进行日常检查；

常规故障的诊断和处理，确保性能正常。

三、处罚措施

1、甲方定期进行盲样质控考核，考核结果不合格的项目，经校准调试后仍然考核不合格的，每个监测指标扣人民币500元。

2、若发现乙方存在恶意篡改数据、涉嫌数据弄虚作假或数据等严重人为干扰环境监测情形的，经核查情况属实的，甲方有权终止运维合同，并扣除当月及剩余月份运维费（若运维费已提前支付的，予以追回相应扣款）。

3、乙方有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当月运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的，甲方有权终止运维合同。

（1）监测数据传输中断，但未及时向甲方报告并说明原因的。

（2）拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

（3）发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购方报告的。

（4）未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

4、发现监测指标仪器无故不运行超过15天的（正常停运除外），扣除该指标当月运维费，运维费按每月每指标2000元进行扣除（常规五参数按一个指标计算）。

附件一

表1考核质控措施要求

| 监测 项目 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准溶液考核 |  | 实际水样比对 |  |
| 水温℃ | / |  | ±0.5 |  |
| pH （无量纲） | ±0.15 |  | ±0.5 |  |
| 溶解氧mg/L | ±0.3 |  | ±0.5 |  |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |
| 盐度‰ | ±0.5 |  | ±0.5 |  |
| 电导率 μS/cm | 标准溶液值＞100 | ±5% | 电导率＞100 | ±10% |
|  | 标准溶液值≤100 | ±5 | 电导率≤100 | ±10 |
| 浊度 NTU | 浊度≤30； 浊度≥1000 | 不考核 | 浊度≤30； 浊度≥1000 | 不考核 |
|  | 30＜浊度≤50 | ±15% | 30＜浊度≤50 | ±30% |
|  | 50＜浊度＜1000 | ±10% | 50＜浊度＜1000 | ±20% |
| 氨氮 mg/L | ±10% |  | 浓度C≤0.10 mg/L，相对偏差≤±40%； 浓度C＞0.10 mg/L，相对偏差≤±30% |  |
| 亚硝酸盐氮 mg/L | ±10% |  | 浓度C≤0.10 mg/L，相对偏差≤±40%； 浓度C＞0.10 mg/L，相对偏差≤±30% |  |
| 硝酸盐氮 mg/L | ±10% |  | 浓度C≤0.20 mg/L，相对偏差≤±40%； 浓度C＞0.20 mg/L，相对偏差≤±30% |  |
| 磷酸盐 mg/L | ±10% |  | 浓度C≤0.030 mg/L，相对偏差≤±40% 浓度C＞0.030 mg/L，相对偏差≤±30% |  |
| 石油类 mg/L | ±10% |  | ±10% |  |
| 备注 | 其他技术要求按照HJ731-2014《近岸海域水质自动监测技术规范》附录A的要求参照执行。 |  |  |  |

表2 每月运维考核表

| 考核内容 |  | 考核要求及扣分条件 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量保证和质量控制（68分） | 数据有效率 | 每月所有参数数据有效率≥80%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购方认为可以扣除的时间段），数据有效率每降低1%（四舍五入），扣2.5分，扣完为止。注：考核单参数最低的有效率。 | 50 |  |  |
|  | 每周标样核查 | 每周对所有参数（除执行日质控的参数外）进行标样核查/周质控，两次核查时间间隔不能超过10天，核查结果满足表1要求，如未能满足核查时间间隔的1次扣1分。如有核查参数未达到要求，按一个指标1次扣1分，如当月存在未开展周核查的1次扣2分，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 每月实际水样比对 | 每月20日前开展一次所有参数实际水样比对，比对结果满足表1要求。如不按时开展比对监测，一次扣完4分。开展比对监测结果，如有比对结果未达到要求，按照一项指标一次扣1分方式统计，扣完为止。 | 7 |  |  |
|  | 每月多点线性核查 | 每月对所有参数（除五参数外）开展多点线性核查，核查结果满足表1要求。如果不开展该项工作，一次扣完2分，如果核查未达到要求，按照一项指标一次扣0.5分方式统计，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 每月集成干预检查（浮船不做） | 每月对所有参数（除五参数外）开展集成干预检查，检查结果满足表1要求。如果不开展该项工作，一次扣完2分，如果检查未达到要求，按照一项指标一次扣0.5分方式统计，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 运行与日常维护（26分） | 站房、辅助设备 | 保持站房周围防护设施安全完整，内外环境卫生干净整齐，防虫防蚁，无杂物堆积，站房所有辅助设备、安防设备工作正常，标识牌清晰，海漂垃圾摄像头监控位置正确无遮挡，视频正常上传。分数视现场检查情况打0-3分。有安全隐患不得分。 | 3 |  |  |
|  | 采水、排水及内部管路 | 取水口位置根据水位调整，现场可以实现切换采水泵采水管路，定期检查和维护采水浮筒固定情况（须有明显标识）和水泵运行情况，定期维护和清洁采配水系统（包括浮筒、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等），保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。分数视现场检查情况打0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 取水点代表性 | 浮船位置出现变化或浮筒取水口位置不具备代表性（包括采水口受干扰、采水泵靠岸不处理等）的，分数视现场检查情况打0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 自动分析仪 | 查看仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；定期清洗和更换试剂（标签清晰内容完整），更换易耗品，定期校准仪器。要求留样器正常工作。分数视现场检查情况打0-2分。试剂过期0分。 | 2 |  |  |
|  | 电路、仪器传输 | 保持电路、仪器联网传输系统正常工作，定期检查上传至平台数据和现场监测仪器数据的一致性，视实际情况打0-1分。 | 1 |  |  |
|  | 废液处理 | 做好废液收集并妥善处理处置废液，废液桶标识清晰，分数视现场检查情况打0-4分。废液放置站房外长期存放打0分。 | 4 |  |  |
|  | 监测数据审核和管理 | 安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据应核实原因并及时汇报。分数视现场检查情况打0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 人员配备 | 指定1人专职负责运维工作，视实际情况打0-3分。 | 3 |  |  |
|  | 基础保障、耗材、备品备件 | 做好水站基础保障，仓库应储备有充足的常用试剂、耗材、备品备件并规范管理，分数视现场检查情况打0-3分，故障更换备品备件时间超过2天或管路污染严重的情况都打0分。 | 3 |  |  |
|  | 异常情况响应速度 | 仪器设备出现异常或故障时须在4小时内响应，立即向采购方汇报，并在24小时内解决，且更换设备或修复后的仪器在运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到要求。分数视现场检查情况打0-4分。有异常、超标、故障或紧急情况未汇报扣2分。 | 4 |  |  |
| 仪器技术档案（6分） | 每周运维记录 | 按要求填写记录清单、巡检汇总表、巡检表、校准核查表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 每月运维记录 | 按要求填写设备检修、参数设置、更换试剂、废液处置、耗材更换、多点线性、集成干扰、加标回收、试剂水样比对和月运维报告，并且记录清晰、完整，则视现场检查情况打0-2分。 | 2 |  |  |
|  | 运维记录档案 | 按要求分类装订整理运维记录，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-2分。 | 2 |  |  |
| 加分 | 水站固定资产 | 出现在自然灾害（如洪水、火灾等）中积极抢救水站固定资产情形的，经采购方审核同意可加2分。 |  |  |  |
|  | 上报污染事故 | 及时准确上报预警信息、预警预报重大或流域性水质污染事故，经采购方审核同意可加2分。 |  |  |  |
|  | 上报数据造假 | 运维方发现并上报涉嫌数据弄虚作假和严重人为干扰环境监测情形的，经采购方审核同意可加4分。 |  |  |  |
|  | 技术能力 | 提出对提升水站数据质量和运行维护合理化建议或发表关于环境类省级以上期刊的，经采购方审核同意可加2分。 |  |  |  |
|  | 虚假记录 | 更改仪器关键参数设置无记录，实际工作与记录填报不一致，无主观恶意篡改，且对站点运行及数据质量没有影响的，每发现一项扣2分，不封顶。 |  |  |  |
|  | 国家站废液处理 | 不及时、不规范处理处置所负责辖区内的国家站废液的，每个站点均扣1分。 |  |  |  |
|  | 其他存在问题（最高扣2分） |  |  |  |  |

考核日期：                                           检查人员：                        运维公司代表（电话）

表3运行与数据接收情况表（日巡查）

| 时间 | 运行与数据接收情况 | 异常情况说明 | 故障处理 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据是否出现0值、负值、未收回的情况；标样核查是否正常 |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |
|  | 正常 异常 |  |  |  |

| 表4水质自动监测系统（周巡查表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  | 巡查时间 |  |  |  |  |  |
| 巡查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站房、围栏、栈桥、监控杆 |  |  |  | 正常 | 异常 |  | 供电、UPS |  | 正常 | 异常 |  |  |
| 空调 |  |  |  | 正常 | 异常 |  | 淡水供应系统 |  | 正常 | 异常 |  |  |
| 中央控制及环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件 |  |  |  | 正常 | 异常 |  | 软件 |  | 正常 | 异常 |  |  |
| 网络、通讯 |  |  |  | 正常 | 异常 |  | 数据采集、推送 |  | 正常 | 异常 |  |  |
| 环境监控系统 |  |  |  | 正常 | 异常 |  | 海漂垃圾 监控系统 |  | 正常 |  |  | 异常 |
| 采配水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样泵、管道 |  |  |  | 正常 |  | 异常 | 样杯、样品供应 |  | 正常 | 异常 |  |  |
| 自来水供应 |  |  |  | 正常 |  | 异常 | 纯水供应 |  | 正常 | 异常 |  |  |
| 水质参数、水中油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质多参数 |  |  |  | 正常 | 异常 |  | 水中油 |  | 正常 | 异常 |  |  |
| 分析仪器（试剂剩余量ml） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数名称 | 状态 |  |  | R1 |  | R2 | R3 | R4 | R5 |  | 废液量 |  |
| 磷酸盐/氨氮模块 |  | 正常 | 异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐/亚硝酸盐模块 |  | 正常 | 异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人员： |  |  |  | 复核人员： |  |  | 审核人员： |  | 审核时间： |  |  |  |

| 表5 在线监测仪记录表(标样核查) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试时间 | 样品 项目 | 标样浓度 （mg/L） | 空白 （mg/L） | 测试浓度 （mg/L） |  | 平均值（mg/L） | 准确度% | 检查 结果 |
| 多 参 数 |  | pH |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电导率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营 养 盐 |  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PO4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  | - pH准确度核查按照pH=4、7和10的样品进行检查；pH、电导率准确度采用绝对误差进行计算，营养盐准确度（相对误差）计算公式参照HJ731-2014（准确度检查）进行计算，pH、电导率准确度±0.2，营养盐准确度±10%，当准确度合格时检查结果为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

测试人员：                                       复核人员：                              审核人员：

| 表6 水质自动站现场维护过程记录表（月巡查） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站位名称 |  | 维护日期 |  |  |
| 到达时间 |  | 离开时间 |  |  |
| 温度 |  | 湿度 |  |  |
| 维护人员 |  |  |  |  |
| 常规检查内容（在“正常”或“异常”的框内打“√”，异常情况在“备注”写明） |  |  |  |  |
| 站房外观 | 正常 |  | 异常 |  |
| 水电供应 | 正常 |  | 异常 |  |
| 系统设备 | 中央控制单元 | 正常 |  | 异常 |
|  | 采配水单元 | 正常 |  | 异常 |
|  | 纯水机 | 正常 |  | 异常 |
| 仪器设备 | 水中油传感器 | 正常 |  | 异常 |
|  | 氨氮/磷酸盐模块 | 正常 |  | 异常 |
|  | 硝酸盐/亚硝酸盐模块 | 正常 |  | 异常 |
|  | 多参数水质分析仪 | 正常 |  | 异常 |
| 安全设备 | 门禁、监控 | 正常 |  | 异常 |
|  | 烟感、温湿度 | 正常 |  | 异常 |
| 辅助设备 | 空调 | 正常 |  | 异常 |
| 备注 |  |  |  |  |
| 是否现场采样 | 是 |  | 否 |  |
| 物品清理 并摆放整齐 | 是 |  | 否 |  |
| 故障描述 |  |  |  |  |
| 现场处理记录 |  |  |  |  |
| 现场处理图片 |  |  |  |  |
| 故障是否排除 | 是 |  | 否 |  |
| 后续计划 |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |  |
| 记录人员： | 审核人员： |  | 审核时间： |  |

| 表7 水质自动站巡查表（月巡查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及辅助设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站房、围栏、监控杆 |  |  | 正常 |  |  | 异常 |  |  |  | 供电、UPS |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  |  |
| 空调 |  |  | 正常 |  |  | 异常 |  |  |  | 淡水供应系统 |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  |  |
| 中央控制及环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件 |  |  | 正常 |  |  | 异常 |  |  |  | 软件 |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  |  |
| 网络 |  |  | 正常 |  |  | 异常 |  |  |  | 数据采集、推送 |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  |  |
| 环境监控系统 |  |  | 正常 |  |  | 异常 |  |  |  | 海漂垃圾监控 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  | 异常 |  |
| 采配水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样泵、管道 |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  | 样杯、样品供应 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  |
| 自来水供应 |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  | 纯水供应 |  |  |  | 正常 |  |  |  | 异常 |  |  |
| 水质参数、水中油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质多参数 |  |  | 正常 |  |  | 异常 |  |  |  | 水中油 |  |  |  |  | 正常 |  |  | 异常 |  |  |
| 化学分析仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数名称 | 状态 |  |  |  | R1 |  |  | R2 |  | R3 | R4 |  |  |  |  | R5 |  |  |  | 废液量 |
| 磷酸盐/氨氮模块 |  | 正常 |  | 异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐/亚硝酸盐模块 |  | 正常 |  | 异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人员： |  |  |  |  | 复核人员： |  |  |  |  | 审核人员： |  |  |  |  |  | 审核时间： |  |  |  |  |

| 附件8水质自动站化学仪器校准记录表（月巡查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站位名称： |  |  |  | 温度/℃ : |  |  | 相对湿度/% : |  |  |  | 日期时间： |  |  |
| 参数 |  | 标准系列（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准曲线相关系数 r | 是否 合格 |
|  |  | 空白 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 磷酸盐 | 标液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 响应值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | 标液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 响应值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐 | 标液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 响应值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 | 标液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 响应值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 标准曲线相关系数: r≥0.995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人员： |  |  | 复核人员： |  |  |  | 审核人员： |  |  | 审核时间： |  |  |  |

| 附件9 比对录入区域（月巡查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 年月日 时分 | 水温 | 盐度 | 电导率 | 溶解氧 | pH | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 活性磷酸盐 | 石油类 |  |
| 1 | 比对结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岸基站数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝对偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 比对结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岸基站数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝对偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 比对结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岸基站数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝对偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 比对结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岸基站数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝对偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |