高压蒸汽灭菌器采购需求

| 参数 | 指标 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 一、设备用途 | 用于总氮、总磷、大肠菌群等实验分析。 |
|  | 二、基本要求 | 1、★开盖方式：翻盖式。 2、★腔体材质：SUS304不锈钢及以上。 3、★安全保护：必须具备完善的安全保护装置，如压力联锁装置、安全阀、超温保护、超压保护、断电保护等，确保设备在异常情况下能够自动停机并发出警报。 4、★设备具有第三方机构出具的灭菌效果检测报告，提供相关证明。 5、★厂家要求：灭菌器生产厂家须具备7年以上压力容器制造资质，不接受第三方资质，须办理特种设备使用登记。 6、 提供上门安装调试及免费培训服务，至少提供1年的质保期。 |
| 技术参数 | 三、技术参数及性能 | ▲1、容量:50L~70L，立式结构，底部带脚轮。 ▲2、全自动立式压力蒸汽灭菌器温度和压力: 最高工作温度≥135℃，设计压力≥0.42Mpa。（提供技术参数证明文件） 3、安全装置：超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置，盖锁异常、记忆异常、压力安全阀、水位监测等。 4、标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。 |
|  | 四、验证方法 | 1、高压蒸汽灭菌器现场安装运行正常后，本站检测仪器运行工作温度示值误差≤±1℃、工作压力＞0.14MPa。 2、除前项外的其他基本要求参数和配置清单等验收采用现场勘察核对进行验证。 |
| 其他 | 五、配置清单 | 1、高压蒸汽灭菌器1台。 |
|  |  | 2、备用发热管1根。 |
|  |  | 3、其他必要的配件（提篮等）。 |