附件1

广西壮族自治区玉林生态环境监测中心

超高效液相色谱仪荧光检测器（FLR）维修及维保服务采购需求

项目名称:超高效液相色谱仪荧光检测器（FLR）维修及维保服务

故障情况：我中心超高效液相色谱仪荧光检测器（FLR）现仪器不能正常工作，表现为归一化失败,经尝试更换流通池、灯均无效，初步判断是仪器光路问题。

维修需求：1.维修更换配件为仪器原厂新件;2.维修后性能指标达到:a.参比能量大于500;b.水峰在416正负3以内;c.归一化结果拉曼增益在800以内。

售后服务：12个月内出现质量本身问题(非人为原因)提供保修服务。

其他：我中心配合乙方上门查看仪器状态，查看过程产生的一切费用由乙方承担且如需邮寄仪器产生的费用也由乙方承担。