附件1

2025—2026年崇左市区控水站仪器设备

维修管理服务项目采购需求

- 一、项目名称

2025—2026年崇左市区控水站仪器设备维修管理服务项目。

- 二、项目背景

自动监测系统已成为环境监测与管理体系中重要的组成部分，自动监 测数据是管理部门开展污染预警、实施精准防控的重要依据，为污染防治攻坚战提供坚实的数据支撑。为加强崇左市地表水水质自动监测站的管理，提高自动监测系统仪器设备故障响应、维修速度，确保监测数据“真、准、全”，广西壮族自治区崇左生态环境监测中心（以下简称崇左中心）拟采购2025—2026年崇左市区控水站仪器设备维修管理服务项目。

- 项目预算

- 人民币玖万玖仟元整（¥99000.00）。

- 项目需求

- （一）服务内容

本项目主要为崇左市辖区内14个区控水站基础设施、仪器设备，提供故障诊断、维修服务，协助崇左中心开展周边环境、站房基础设施、仪器设备故障巡检等工作。崇左市辖区内14个区控水站仪器品牌型号见表1。

表1  崇左市区控水质自动监测站点位及主要设备信息表

| 点位名称 | 监测项目 | 仪器型号 | 仪器 生产厂家 | 仪器 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客兰水库 | 五参数 | DO-200、EC-200、TUR-200、 DO-200、pH-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 安定 | 五参数 | LFWCS-2008 | 湖南力合 | 2018年10月 |
|  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn） | 湖南力合 | 2018年10月 |
|  | 氨氮 | LFS-2002(NH) | 湖南力合 | 2018年10月 |
|  | 总磷 | LFS-2002(TP) | 湖南力合 | 2018年10月 |
|  | 总氮 | LFS-2002(TN) | 湖南力合 | 2018年10月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2018年10月 |
| 上洞 | 五参数 | MODEL 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | MODEL 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 氨氮 | MODEL 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总磷 | MODEL 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | MODEL 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
| 彬桥大桥 | 五参数 | MODEL 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | MODEL 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 氨氮 | MODEL 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总磷 | MODEL 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | MODEL 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 伏漫水库 | 五参数 | MUC-200 | 桂林云璟 | 2020年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | YJ-CODmn | 桂林云璟 | 2020年8月 |
|  | 氨氮 | YJ-NH3N -Ⅱ | 桂林云璟 | 2020年8月 |
|  | 总磷 | YJ-TP | 桂林云璟 | 2020年8月 |
|  | 总氮 | YJ-TN | 桂林云璟 | 2020年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2020年8月 |
| 新立 | 五参数 | SC1000 | 哈希 | 2019年1月 |
|  | 高锰酸盐指数 | COD-203A | DKK-TOA | 2018年12月 |
|  | 氨氮 | ATMAX sc | 哈希 | 2018年10月 |
|  | 总磷 | TP/TN二合一在线分析仪DKK NPW160H-0-11EA00 | 哈希 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | TP/TN二合一在线分析仪DKK NPW160H-0-11EA00 | 哈希 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2018年10月 |
| 木排 | 五参数 | S310 | 中兴 | 2018年7月 |
|  | 高锰酸盐指数 | E310 | 中兴 | 2018年7月 |
|  | 氨氮 | C310 | 中兴 | 2018年6月 |
|  | 总磷 | C310 | 中兴 | 2018年6月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2018年7月 |
| 新湾 | 五参数 | MODEL 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | MODEL 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 氨氮 | MODEL 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总磷 | MODEL 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | MODEL 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 公益 | 五参数 | MODEL 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | MODEL 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 氨氮 | MODEL 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总磷 | MODEL 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | MODEL 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 黑水河大桥 | 五参数 | MODEL 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | MODEL 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 氨氮 | MODEL 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总磷 | MODEL 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | MODEL 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 新龙 | 五参数 | MODEL 2000 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | MODEL 9811 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 氨氮 | MODEL 9820 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总磷 | MODEL 9840 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 总氮 | MODEL 9850 | 北京雪迪龙 | 2019年8月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 德天 | 五参数 | SC1000 | 哈希 | 2009年8月 |
|  | 高锰酸盐指数 | COD-203A | DKK-TOA | 2009年8月 |
|  | 氨氮 | ATMAX sc | 哈希 | 2009年8月 |
|  | 总磷 | PhotoTek 6600 | 深圳朗石 | 2017年11月 |
|  | 总氮 | PhotoTek 6600 | 深圳朗石 | 2017年11月 |
|  | 铜 | LFEC-2006（Cu） | 湖南力合 | 2022年11月 |
|  | 锌 | LFEC-2006（Zn） | 湖南力合 | 2022年11月 |
|  | 铅 | LFEC-2006（Pb） | 湖南力合 | 2022年11月 |
|  | 镉 | LFEC-2006（Cd） | 湖南力合 | 2022年11月 |
|  | 砷 | LFS-2002(As)-Ⅰ | 湖南力合 | 2022年5月 |
|  | 汞 | LFS-2002（Hg） | 湖南力合 | 2022年7月 |
|  | 六价铬 | LFS-2002（Cr） | 湖南力合 | 2014年9月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2014年9月 |
| 八角电站 | 五参数 | WTW | 德国WTW | 2013年1月 |
|  | 高锰酸盐指数 | DIGS-380 | 维斯特 | 2013年1月 |
|  | 氨氮 | JAWA-1005 | 捷安杰 | 2013年1月 |
|  | 铜 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 锌 | MODEL9830-Zn | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 铅 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 镉 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 砷 | PhotoTek6000 | 深圳朗石 | 2019年11月 |
|  | 汞 | PhotoTek6000 | 深圳朗石 | 2019年11月 |
|  | 六价铬 | MODEL9830-Cr | 北京雪迪龙 | 2019年11月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2019年8月 |
| 平而关 | 五参数 | SC1000 | 哈希 | 2012年2月 |
|  | 高锰酸盐指数 | COD-203A | DKK-TOA | 2012年2月 |
|  | 氨氮 | JAWA-1005 | 捷安杰 | 2012年1月 |
|  | 铜 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 锌 | MODEL9830-Zn | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 铅 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 镉 | MODEL9830 | 北京雪迪龙 | 2019年12月 |
|  | 砷 | PhotoTek6000 | 深圳朗石 | 2019年11月 |
|  | 汞 | PhotoTek6000 | 深圳朗石 | 2019年11月 |
|  | 六价铬 | MODEL9830-Cr | 北京雪迪龙 | 2019年11月 |
|  | 系统集成 | / | / | 2012年1月 |

- （二）服务要求

1.服务时限

本项目服务时限为2025年8月1日至2026年6月30日，共11个月。

2.服务主要内容

（1）按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）等地表水自动监测运行维护相关规范、要求，对水站仪器和辅助设备开展例行维护，服务期内至少进行1次保养检修，对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修，维护技术要求详见上述规范。

（2）出现带有标识的异常数据、仪器设备状态参数异常、运行日志异常、不符合逻辑数据等其他情况导致的异常数据时，每日10点前进行远程维护，必要时当天前往现场确认和维护，采取标样核查、现场排查、留样复测、实际水样比对等措施，确认数据是否有效。

（3）确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障时，应尽快前往现场查明原因，处理故障。仪器或系统发生故障时，对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题，应在48小时内解决故障。在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准，并在维修后48小时内提交维修详细情况说明，包括故障情况、更换耗材情况、费用、维修效果等；对于其他不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应及时更换备机，同时应对备机开展多点线性核查，并对监测数据进行分析，监测数据与更换备机前变化较大时，还应开展实际水样比对，并提供故障仪器的维修方案给崇左中心。

（4）2025年8月1日至2025年12月31日维修金额累计5000元以内的由中标单位承担，2026年1月1日至2026年6月30日维修金额累计5000元以内的由中标单位承担，超出部分由崇左中心承担。维修前需经崇左中心同意后方可维修，维修后需提交维修详细情况说明，由崇左中心确认。

（5）配合崇左中心开展水站其他有关工作。

3.人员要求

（1）项目需派1名固定专职技术人员到崇左市开展服务，不得同时兼任其他工作。人员需有2年以上水站运维工作经验，熟悉水站各品牌监测模块操作，熟悉水站常见故障原因分析及故障排除，掌握化学分析的基本技能，应具有较好的沟通协调能力和文字表达能力，熟悉区控水站数据审核要求，身体健康。

（2）合同期间，中标单位应加强所属员工安全知识教育、职业操守教育、技能操作和应急应对训练，采取必要的安全防护及相关措施，保障其在仪器设备维修管理服务活动中的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与崇左中心无关，供应商负责全权处理事故并承担全部费用，且中标单位自愿放弃对崇左中心提起任何索赔及法律责任追究。如因乙方未按照合同约定履行其义务，或者违法违规操作所造成的一切损失，全部由中标单位承担。

4.数据归属及保密

本项目所形成的所有数据、报告等材料归采购人所有。未经崇左中心授权，中标单位无权使用相关内容或发送给任何第三方。工作人员应遵守相关规定，为采购人保密。如因中标单位发生数据泄露、相关材料丢失等情况，由此产生的一切责任全部由中标单位承担。

5.严禁数据弄虚作假行为

严禁数据弄虚作假行为，中标单位不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由中标单位承担。

6.项目分包情况

不允许分包。

五、考核与付费机制

（一）考核办法

崇左中心组织开展区控水站仪器设备维修管理服务成效考核，对达不到维修管理服务要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止合同。

2025年8月1日起至2025年12月10日前、2026年1月1日至2026年6月30日前，分别对维修管理方进行1次考核，考核采取百分制的方式，考核满分为100分。每次考核得分小于80分为不合格，大于80分（含）为合格。小于80分且大于等于60分的给予警告，并责令整改；小于60分的解除合同关系。考核合格后按照合同规定支付服务费。对达不到维修管理服务要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止合同。

（二）付款方法

1.支付时间、方式：维修管理费用分3次付清，第1次双方签订合同后15个工作日内，采购人按合同总价的30%支付，供应商委托银行托管70%合同款的维修管理服务费后，将银行凭证交采购人，采购人拨付70%合同款给供应商。采购人将银行代管70%合同款的维修管理服务费以服务时间分配结算。第2次在2025年12月10日前支付合同总价的30%（以考核结果为准），第3次在2026年6月10日前，支付剩余款项（以考核结果为准）。根据考核情况计算维修管理服务费，按约定支付时间由银行代拨付实际维修管理服务费。

2.付款条件：考核总分高于80分（含）的，支付当期全额服务费；考核总分在80（不含）~60（含）分的，当期服务费=(实际考核总分/100)×当期服务费；考核总分低于60分（不含）的，不予支付当期服务费。