附件6

2025—2026年贺州市区控水站仪器设备维修管理服务项目服务考核表

| 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 得分 | 扣分事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障巡检 | 1 | - 检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路和站房保温等维护工作。 | 3 |  |  |
|  | 2 | 通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况。检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置。 | 3 |  |  |
|  | 3 | 查看站房内外运行环境，保持站房内干净整洁，检查站房内外部安防等设施是否正常。 | 3 |  |  |
|  | 4 | 检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、采水泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障。 | 3 |  |  |
|  | 5 | 查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材。 | 3 |  |  |
|  | 6 | 启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态。 | 3 |  |  |
|  | 7 | 检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据、关键参数和运行日志是否一致。 | 3 |  |  |
|  | 8 | 查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况。 | 3 |  |  |
|  | 9 | 及时清除站房周围的杂草和积水，检查站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没。 | 3 |  |  |
|  | 10 | 清洗采水、配水与预处理单元。 | 3 |  |  |
|  | 11 | 检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态。 | 3 |  |  |
|  | 12 | 启停各泵、阀，检查工作状态是否正常。 | 3 |  |  |
|  | 13 | 检查控制单元软硬件运行状态是否正常。 | 3 |  |  |
|  | 14 | 对站房及仪器设备开展全面养护。 | 3 |  |  |
|  | 15 | 检查站房内消防装置，防雷设施是否过期。 | 3 |  |  |
|  | 16 | 根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品。 | 3 |  |  |
|  | 17 | 检查监测站房内的温度、湿度是否满足要求。 | 3 |  |  |
| 故障处理 | 1 | 按照服务内容及时开展仪器设备维护维修工作，1次不及时或维护维修效果不佳扣3分，扣完为止。 | 30 |  |  |
| 工作记录 | 1 | 按照管理需求记录水站运行情况和维护维修情况。1次不及时扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 数据 保密 | 1 | 承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。若出现擅自向外界传递采购方监测数据的，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 严禁弄虚作假 | 1 | 在仪器维护维修管理任务过程中，造成数据失真，一经发现，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 人员 管理 | 1 | 按合同要求安排工作人员，并按要求积极配合采购方开展各项工作，遵守采购方各项规章制度。工作人员无故缺席的1次扣1分；不配合采购方开展工作、不遵守规章制度的每次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |