附件1：

2025-2026年贺州市区控水站仪器设备

维修管理服务项目采购需求

- 项目名称

2025-2026年贺州市区控水站仪器设备维修管理服务项目

- 项目背景

自动监测系统已成为环境监测与管理体系中重要的组成部分，自动监测数据是管理部门开展污染预警、实施精准防控的重要依据，为污染防治攻坚战提供坚实的数据支撑。为加强贺州市地表水水质自动监测站的管理，提高自动监测系统仪器设备故障响应、维修速度，确保监测数据“真、准、全”，广西壮族自治区贺州生态环境监测中心（以下简称贺州中心）拟采购2025—2026年贺州市区控水站仪器设备维修管理服务项目。

- 项目预算

- 人民币壹拾万元整（¥100000.00）。

- 项目需求

- （一）服务内容

本项目主要为贺州市辖区内10个区控水站基础设施、仪器设备，提供故障诊断、维修服务，协助贺州中心开展周边环境、站房基础设施、仪器设备故障巡检等工作。贺州市辖区内区控10个水质自动站仪器品牌型号见附表1。

- （二）服务要求

1.服务时限

本项目服务时限为2025年8月1日至2026年3月31日共8个月。

2.服务主要内容

协助贺州中心开展以下工作：

（1）按照《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）等水质自动站运行维护相关规范、要求，对水站仪器和辅助设备开展例行维护，服务期内至少进行1次保养检修，对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修，维护技术要求详见上述规范。

（2）出现带有标识的异常数据、仪器设备状态参数异常、运行日志异常、不符合逻辑数据等其他情况导致的异常数据时，每日10点前进行远程维护，必要时当天前往现场确认和维护，采取标样核查、现场排查、留样复测、实际水样比对等措施，确认数据是否有效。

（3）确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障时，应尽快前往现场查明原因，处理故障。仪器或系统发生故障时，对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题，应在48小时内解决故障。在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准，并在维修后48小时内提交维修详细情况说明，包括故障情况、更换耗材情况、费用、维修效果等；对于其他不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应配合贺州中心开展一周两次的手工采样工作直至仪器恢复正常运行，同时提供故障仪器的维修方案给贺州中心。

（4）2025年8月1日至2025年12月31日维修金额累计8500元以内的由中标单位承担，2026年1月1日至2026年3月31日维修金额累计3500元以内的由中标单位承担，超出部分由贺州中心中心承担。维修前需经贺州中心中心同意后方可维修，维修后需提交维修详细情况说明，由贺州中心确认。

（5）配合贺州中心开展水站其他有关工作。

3.人员要求

（1）项目需派1名固定专职技术人员驻贺州市开展服务，不得同时兼任其他工作。驻点人员需有2年以上水质自动监测站运维工作经验，熟悉水站各品牌监测模块操作，熟悉水站常见故障原因分析及故障排除，掌握化学分析的基本技能，应具有较好的沟通协调能力和文字表达能力，熟悉区控水站数据审核要求，身体健康。

（2）合同期间，中标单位应加强所属员工安全知识教育、职业操守教育、技能操作和应急应对训练，采取必要的安全防护及相关措施，保障其在仪器设备维护维修管理服务活动中的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与贺州中心无关，供应商负责全权处理事故并承担全部费用，并且中标单位自愿放弃对贺州中心提起任何索赔及法律责任之追究。如因乙方未按照合同约定履行其义务、或者违法违规操作所造成的一切损失，全部由中标单位承担。

4.数据归属及保密

本项目所形成的所有数据、报告等材料归采购人所有。未经贺州中心授权，中标单位无权使用相关内容或发送给任何第三方。工作人员应遵守相关规定，为采购人保密。如因中标单位发生数据泄露、相关材料丢失等情况，由此产生的一切责任全部由中标单位承担。

5.严禁数据弄虚作假行为

严禁出现数据弄虚作假行为，中标单位不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由中标单位承担。

6.项目分包情况：

不允许分包。

五、考核与付费机制

（一）考核办法

贺州中心组织开展区控水站仪器设备维护维修管理服务成效考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止运维合同。

2025年8月1日起至2025年12月31日，及2026年1月1日至2026年3月31日，分别对运营维护服务方进行1次考核（考核内容详见附表2：2025-2026年贺州市区控水站仪器设备维护维修管理服务项目服务考核表），考核采取百分制的方式，考核满分为100分。每次考核得分小于80分为不合格，大于80分（含）为合格。小于80分且大于等于60分的给予警告，并责令整改；小于60分的解除合同关系。考核合格后按照合同规定支付服务费。对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止运维合同。

（二）付款方法

1.支付时间：运维服务费用分三次付清，第一次双方签订合同后15个工作日内，采购人按合同总价的30%支付，第二次在2025年12月31日前支付合同总价的40%（以最终考核结果为准），第三次在2026年4月15日前，按考核结果核计后支付剩余款项。贺州中心收到中标单位开具的发票、付款申请后，20个工作日内支付。

2.付款条件：考核总分高于80分（含）的，支付当期全额服务费；考核总分在80（不含）~60（含）分的，当期服务费=(实际考核总分/100)×当期服务费；考核总分低于60分（不含）的，不予支付当期服务费。

附表1

贺州市区控水质自动监测站点位及主要设备信息表

| 区县 | 点位名称 | 监测项目 | 仪器型号 | 仪器 生产厂家 | 仪器 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平桂区 | 蒌底 | 水温 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | 电导率 | EC-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | 浊度 | TUR-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | 溶解氧 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | PH | pH-200 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  |  | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年8月 |
|  | 西湾 | 水温 | LHWCS-2007 | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 电导率 | LHWCS-2007 | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 浊度 | LHWCS-2007 | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 溶解氧 | LHWCS-2007 | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | PH | LHWCS-2007 | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODMn） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 氨氮 | LFS-2002(NH) | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 总磷 | LFS-2002(TP) | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 总氮 | LFS-2002(TN) | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 铜 | LFEC-2006（Cu） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 锌 | LFEC-2006（Zn） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 铅 | LFEC-2006（Pd） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 镉 | LFEC-2006（Cd） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 砷 | LFS-2002(As) | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 汞 | LFS-2002（Hg） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 六价铬 | LFS-2002（Cr） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
| 钟山县 | 程石渡口 | 水温 | wcs-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 电导率 | wcs-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 浊度 | wcs-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 溶解氧 | wcs-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | PH | wcs-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 铜 | SIA-2000（TCu） | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 锌 | SIA-2000（TZn） | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 铅 | HMA-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 镉 | HMA-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 砷 | HMA-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 汞 | HMA-2000 | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
|  |  | 六价铬 | SIA-2000（CR） | 杭州聚光 | 2015年6月1日 |
| 富川县 | 龟石 | 水温 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 电导率 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 浊度 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 溶解氧 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | PH | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | Model 9811 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 氨氮 | Model 9820 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 总磷 | Model 9840 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 总氮 | Model 9850 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 铜 | ESTD301-MT（多参） | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 锌 | ESTD301-MT（多参） | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 铅 | ESTD301-MT（多参） | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 镉 | ESTD301-MT（多参） | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 砷 | Model 9830（TAs） | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 汞 | Model 9830（THg） | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 六价铬 | Model 9830（Cr6+） | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  |  | 水温 | Model 2000 | 北京雪迪龙 | 2016年3月1日 |
|  | 龙母寨 | 水温 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 电导率 | EC-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 浊度 | TUR-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 溶解氧 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | PH | pH-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
| 昭平县 昭平县 | 桂花（重金属） | 铜 | LFEC-2006（Cu） | 湖南力合 | 2015年1月1日 |
|  |  | 锌 | LFEC-2006（Zn） | 湖南力合 | 2015年1月1日 |
|  |  | 铅 | LFEC-2006（Pd） | 湖南力合 | 2015年1月1日 |
|  |  | 镉 | LFEC-2006（Cd） | 湖南力合 | 2015年1月1日 |
|  |  | 砷 | LFS-2002(As) | 湖南力合 | 2015年1月1日 |
|  |  | 汞 | LFS-2002（Hg） | 湖南力合 | 2015年1月1日 |
|  |  | 六价铬 | LFS-2002（Cr） | 湖南力合 | 2015年1月1日 |
|  | 西鸦码头 | 水温 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | 电导率 | EC-200 | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | 浊度 | TUR-200 | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | 溶解氧 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | PH | pH-200 | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
|  |  | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年8月1日 |
| 八步区 | 扶隆码头 | 铜 | LFEC-2006（Cu） | 湖南力合 | 2013年12月1日 |
|  |  | 锌 | LFEC-2006（Zn） | 湖南力合 | 2013年12月1日 |
|  |  | 铅 | LFEC-2006（Pd） | 湖南力合 | 2013年12月1日 |
|  |  | 镉 | LFEC-2006（Cd） | 湖南力合 | 2013年12月1日 |
|  |  | 砷 | LFS-2002(As) | 湖南力合 | 2016年11月28日 |
|  |  | 汞 | LFS-2002（Hg） | 湖南力合 | 2020年9月4日 |
|  |  | 六价铬 | LFS-2002（Cr） | 湖南力合 | 2013年12月1日 |
|  |  | pH值 | PhotoLab 600 | 朗石 | 2013年12月20日 |
|  |  | 浊度 | PhotoLab 600 | 朗石 | 2013年12月20日 |
|  |  | 溶解氧 | PhotoLab 600 | 朗石 | 2013年12月20日 |
|  |  | 水温 | PhotoLab 600 | 朗石 | 2013年12月20日 |
|  |  | 电导率 | PhotoLab 600 | 朗石 | 2013年12月20日 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | PhotoLab 360 | 朗石 | 2018年5月21日 |
|  |  | 总氮 | AVVOR9000 | 隆力德 | / |
|  |  | 氨氮 | TresCon UNO(NH) | WTW | 2013年12月20日 |
|  |  | 总磷 | LF-003 | 山东龙发 | / |
|  | 贺街（重金属） | 铜 | LFEC-2006（Cu） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 锌 | LFEC-2006（Zn） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 铅 | LFEC-2006（Pd） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 镉 | LFEC-2006（Cd） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 砷 | LFS-2002(As）-Ⅰ | 湖南力合 | 2023年4月1日 |
|  |  | 汞 | LFS-2002（Hg） | 湖南力合 | 2023年4月1日 |
|  |  | 六价铬 | LFS-2002（Cr） | 湖南力合 | 2015年11月1日 |
|  |  | 锑 | LFS-2002(Sb) | 湖南力合 | 2023年4月1日 |
|  |  | 铊 | LFEC-2006(Tl) | 湖南力合 | 2023年4月1日 |
|  | 平阳村 | 水温 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 电导率 | EC-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 浊度 | TUR-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 溶解氧 | DO-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | PH | pH-200 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | SIA-2000(IMN) | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 氨氮 | NH3N-2000 | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 总磷 | TPN-2000(TP) | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
|  |  | 总氮 | TPN-2000(TN) | 杭州聚光 | 2019年11月1日 |
| 备注：龟石水站的五参数水质分析仪，高锰酸盐指数水质分析仪，铅、镉、锌、铜重金属水质分析仪，砷水质分析仪，汞水质分析仪；程石渡口的铅、镉重金属水质分析仪，汞水质分析仪；西湾的高锰酸盐指数水质分析仪，氨氮水质分析仪，总磷水质分析仪，总氮水质分析仪；桂花（重金属）的铅、镉、锌、铜重金属水质分析仪，砷水质分析仪，汞水质分析仪，六价铬水质分析仪；扶隆码头的氨氮、总氮水质分析仪，目前以上水站的仪器设备均已使用运维提供的备机。如果2025年后自治区不能提供仪器，则已上备机的项目需一周开展两次手工采样。 |  |  |  |  |  |

附表2

2025-2026年贺州区控水站仪器设备维护维修管理服务项目服务考核表

| 项目 | 考核内容 |  | 分值 | 得分 | 扣分事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例行维护 | 1 | - 检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路和站房保温等维护工作。 | 3 |  |  |
|  | 2 | 通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况。检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置。 | 3 |  |  |
|  | 3 | 查看站房内外运行环境，保持站房内干净整洁，检查站房内外部安防等设施是否正常。 | 3 |  |  |
|  | 4 | 检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、采水泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障。 | 3 |  |  |
|  | 5 | 查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材。 | 3 |  |  |
|  | 6 | 启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态。 | 3 |  |  |
|  | 7 | 检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据、关键参数和运行日志是否一致。 | 3 |  |  |
|  | 8 | 查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况。 | 3 |  |  |
|  | 9 | 及时清除站房周围的杂草和积水，检查站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没。 | 3 |  |  |
|  | 10 | 清洗采水、配水与预处理单元。 | 3 |  |  |
|  | 11 | 检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态。 | 3 |  |  |
|  | 12 | 启停各泵、阀，检查工作状态是否正常。 | 3 |  |  |
|  | 13 | 检查控制单元软硬件运行状态是否正常。 | 3 |  |  |
|  | 14 | 对站房及仪器设备开展全面养护。 | 3 |  |  |
|  | 15 | 检查站房内消防装置，防雷设施是否过期。 | 3 |  |  |
|  | 16 | 根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品。 | 3 |  |  |
|  | 17 | 检查监测站房内的温度、湿度是否满足要求。 | 3 |  |  |
| 故障处理 | 1 | 按照服务内容及时开展仪器设备维护维修工作，1次不及时或维护维修效果不佳扣3分，扣完为止。 | 30 |  |  |
| 工作记录 | 1 | 按照管理需求记录水站运行情况和维护维修情况。1次不及时扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 数据 保密 | 1 | 承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。若出现擅自向外界传递采购方监测数据的，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 严禁弄虚作假 | 1 | 在仪器维护维修管理任务过程中，造成数据失真，一经发现，该项不得分。 | 5 |  |  |
| 人员 管理 | 1 | 按合同要求安排技术人员，并按要求积极配合采购方开展水站的维护维修工作，遵守采购方各项规章制度。运维人员无故缺席的1次扣1分；不配合采购方开展工作、不遵守规章制度的每次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |