附件2

广西壮族自治区环境保护科学研究院

2025年专用设备采购需求响应表

时间：   年   月   日

| 服务要求 |  |  | 需求响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 要求 | 序号 | 项目名称 | 要求 |  |
| ## 1 | 石墨消解仪 | 1.最高工作温度≥220℃。 2孔数≥60孔，孔径30~31mm，孔深50~55mm。 3.技术参数： 3.1 立体包裹式加热； 3.2 控温精度：±1℃； 3.3相邻孔间温差≤1.5℃，加热温度均匀； 3.4 加热板块表面需要防腐，加热板材质为石墨； 3.5 配两套带回流盖聚四氟乙烯消解管； 3.6 聚四氟乙烯消解管无重金属溶出； 4.配置要求： 4.1主机1台。 - 4.2需带温度控制器，温控精度小于≤±1℃，控温范围：室温-300℃。 |  |  |  |  |
| ## 2 | 高氯COD消解器 | 1、技术参数： 1.1.消解样品数：≥6个； 1.2消解瓶容量：≥250mL； 1.3.测量范围：30～700mg/L（如最大测量范围＞700mg/L的，视为正偏离）； 1.4.消解时间：2h； 1.5.测量误差：≤500mg/L，相对标准偏差不大于5.0%；≤1000mg/L，相对标准偏差不大于8.0%； 1.6.环境温度：≤35℃； 1.7.加热功率：1600W-3000W； 1.8.加热面板：石墨材质加热板； 1.9.冷却装置：水冷+风冷 2、配置要求： 2.1.高氯COD分析仪主机1台 2.2.高氯回流管6根 2.3.氯气接收瓶（250ml）6瓶 2.4.氯气玻璃排气弯管6根 2.5.氯气排气软管（10米） 2.6.氮气支路进气管6根。 |  |  |  |  |
| ## 3 | pH/氟离子计 | 1.技术参数： 1.1 mV测量范围：（-1999.9~1999.9）mV，测量最小分辨率：0.1mV，测量示值误差：±0.03% 1.2 pH测量范围：（0.000~19.999）pH，测量最小分辨率：0.001pH，测量示值误差：±0.01pH 1.3离子浓度测量范围：（0.00~14.00）pX，测量准确度：±0.02pX， 1.4 温度测量范围：（-10.0~110.0）℃，测量最小分辨率：0.1℃，测量示值误差：±0.4℃ 2.配置要求： 2.1 主机1 台。 2.2 配备相关探头1套，可检测pH、氟离子、温度等3个指标。 2.3 配备氟离子标准溶液1套、离子强度调节计1套、pH校正缓冲溶液1套。 |  |  |  |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据询价函或服务需求响应表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位必须提供所供服务的具体参数值。