附件5

需求响应表

项目名称：2025年环境DNA高通量测序仪技术服务

| 序号 | 项目需求内容 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## （一）项目包含高通量测序仪1台及配套的试剂耗材1套。高通量测序仪符合性参考以下参数： ## 1.仪器功能：可完成样本核酸序列信息的收集、序列信息的识别读取与测序数据的初步分析。 ## 2.下机数据：输出的数据格式应为FASTQ通用格式。 ## ▲3.所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序载片加载文库操作之前完成。 ## 4.测序方式：支持单端测序（SE）和双端测序（PE）。 ## ▲5.读长支持：测序读长单端不低于100个碱基，双端不低于2×300个碱基。 ## 6.操作模式：配置双载片测序平台，支持单载片测序模式和双载片测序模式；双载片测序平台可相互独立运行，支持双载片平台灵活活动上机测序。 ## ▲7.采用测序试剂预置设计，单端测序模式下无需额外加入液体进试剂槽。 ## 8.试剂耗材识别：测序仪具有射频识别（RFID）功能，能够对试剂耗材进行精准识别和跟踪。 ## 9.加载系统：测序仪能满足外置样本加载系统的功能，完成载片制备及样本加载。 ## 10.碱基识别：具备四色荧光技术。 ## ▲11.测序质量：测序结果应给出Q30的数据质量评判结果，读长≤100bp时，测序Q30值≥90%；100<读长≤600bp时，测序Q30值≥85%。 ## 12.标签长度：样本标签序列≥9个碱基（bp）。 ## ▲13.数据通量：每次运行可产生≥96GB碱基数据。 ## ▲14.运行时间：SE100模式下，单次运行时间≤5小时；PE150模式下，单次运行时间≤12小时，包括：样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间。 ## ▲15.信息分析：测序同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。 ## 16.仪器维护：测序流程运行结束后可自动进行自动清洗，无需手动干预。 ## 17.操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作。 ## 18.测序仪内搭载实验室管理系统：测序结束即可直接触发分析，以上报告应可直接在测仪触摸屏上查看，或使用移动介质导出。 ## 19.测序仪内可集成微生物快速识别分析流程、新冠分析流程、流感分析流程和微生物组数据分析流程等。 ## 【标▲为重要技术指标，其他为普通技术指标。】 | ## （由供应商对应项目需求内容逐项响应） |  |
| ## 2 | ## （二）其他要求 ## （1）供应商所提供的设备具有独立产权。 ## （2）供应商需具备近两年环境DNA调查业绩。 ## （3）供应商需具备制定环境DNA标准的能力（提供环境DNA相关的国家、行业、地方或团体标准等不少于3项）。 ## （4）供应商需提供团队技术人员（不含项目负责人和技术负责人）至少2人，可提供设备安装、调试、培训等技术支撑。 |  |  |
| ## 3 | ## （三）商务要求 ## （1）采购标的的时间、地点和服务要求 ## 合同签订后，从设备完成安装、调试并投入正常使用时算起，技术服务期60天。使用地点为广西南宁青秀区佛子岭路16号自治区生态环境监测中心。 ## （2）付款条件：签订合同后，待甲方收到乙方提供相应金额的合法发票后向乙方支付合同总金额100%的款项。 ## （3）项目实施期间，乙方需及时提供技术培训和指导。 ## （4）项目包括1台高通量测序仪和1套配套的试剂耗材。 ## （5）乙方须派技术人员赴监测现场协助甲方安装设备，技术人员协助安装期间产生差旅费用均由乙方承担。设备工作期间，乙方提供必要的技术指导、设备维护等服务，设备维修产生的费用由乙方支付；若无法维修或维修后达不到甲方技术要求的，乙方需更换设备。 ## （6）设备安装后，将协助甲方做好日常数据分析和导出。原始数据需同时备份给甲方。 ## （7）乙方需保障甲方数据安全。依托项目产生的数据未经甲方同意，不能给其他任何第三方使用。 |  |  |

## 报价单位（盖章）：                          单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据本表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明偏离情况，完全响应的填“无偏离”；完全响应且优于需求内容的填“正偏离”；未完全响应的填“负偏离”。属“正偏离”或“负偏离”的具体内容应在“响应内容”一栏中加粗字体标注。