自治区防城港生态环境监测中心

2026年区控水站仪器维护保养与维修项目

采购需求

一、项目名称

2026年区控水站仪器维护保养与维修项目

二、项目背景

自治区防城港生态环境监测中心（以下简称防城港中心）负责辖区内3个区控水站（狗尾濑、木头滩、小峰水库）的运维工作。为确保辖区内自动监测网络稳定高效运行，加强防城港市地表水水质自动监测站的管理，提高自动监测系统仪器设备故障响应、维修速度，广西壮族自治区防城港生态环境监测中心拟采购2026年水质自动监测站维护维修项目。

三、项目预算

人民币壹拾叁万伍仟元整（¥135,000.00元）。

四、项目需求

（一）服务内容

1.本项目主要为防城港市辖区内3个区控水站（狗尾濑、木头滩、小峰水库）基础设施、仪器设备提供故障诊断、维修维护服务，协助采购方开展周边环境、站房基础设施、仪器设备故障巡查等工作，并提供符合3个区控水站仪器运行要求及质量保障的设备耗材、配件、备机等。

防城港市3个区控水站仪器品牌型号分别为：湖南力合、中兴仪器，详见附表1。

（二）服务要求

1.项目服务时间及服务地点

（1）服务时间：合同签订之日起12个月。

（2）服务地点：防城港市（采购方指定地点）。

2.服务主要内容

（1）依据《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）等地表水自动监测运行维护相关规范、要求，对水站仪器和辅助设备开展例行维护（包含定期开展相应质控工作）。

（2）确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障时，应尽快前往现场查明原因，处理故障。仪器或系统发生故障时，对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题，应在48小时内解决故障。在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准，并在维修后48小时内提交维修详细情况说明，包括故障情况、更换耗材情况、费用、维修效果等。对于单次维修价格≤3000元的（含配件、耗材、服务费、工时费等全部维修费用），费用由供应商支付；若单次维修价格＞3000元（含配件、耗材、服务费、工时费等全部维修费用），供应商支付3000元，超出3000元的费用由防城港中心支付。对于其他不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应及时更换备机，同时应对备机开展多点线性核查，并对监测数据进行分析，监测数据与更换备机前变化较大时，还应开展实际水样比对，并提供故障仪器的维修方案给采购方。

（3）备机保障服务：设备出现故障48小时不能处理的，根据区控水站运行需要，提供适用于在用系统、性能安全可靠、稳定运行的备机（每个站点至少4台）。备机需至少满足全区范围内可以调度的基本条件。

（4）站点外围采水系统、供水供电、网络、空调、出入道路、站房等基础设施维修维护工作、防范人为干扰保障。

（5）供应商在项目服务期间需对采购方水站维护人员进行水质监测设备及系统技术指导与培训，每个站点一年不少于4次。

（6）配合采购方开展水站其他相关工作。

（7）供应商至少每15天到各个站点巡检一次。

3.其他服务要求

（1）供应商需安排至少一名专职技术人员协助解决采购方购买的相关服务工作，采购方响应时间为2小时以内。该人员应具有较好的沟通协调能力和文字表达能力，掌握化学分析的基本技能，有5年以上水质自动监测站运维工作经验，熟悉水站各品牌监测模块操作，熟悉水站常见故障原因分析及故障排除，熟悉区控水站数据审核要求，对区控水站运行过程中出现的各类异常情况和故障维修维护等情况能按照采购方要求及时进行现场指导。

（2）合同期间，供应商应加强所属员工安全知识教育、职业操守教育、技能操作和应急应对训练，采取必要的安全防护及相关措施，保障其在仪器设备维修管理服务活动中的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与采购方无关，供应商负责全权处理事故并承担全部费用，且供应商自愿放弃对采购方提起任何索赔及法律责任追究。如因供应商未按照合同约定履行其义务，或者违法违规操作所造成的一切损失，全部由供应商承担。

（3）本项目所形成的所有数据、报告等材料归采购方所有。未经采购方授权，供应商无权使用相关内容或发送给任何第三方。工作人员应遵守相关规定，为采购方保密。如因供应商发生数据泄露、相关材料丢失等情况，由此产生的一切责任全部由中标供应商承担。

（4）供应商拥有管理权和使用权的固定监测活动场所,应满足监测仪器设备放置、样品配制、样品分析、开展质控和监测活动所需的条件要求。

（5）严禁数据弄虚作假行为，供应商不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》《生态环境监测条例》要求，立即终止合同，由此产生的一切责任由供应商承担。

五、项目分包情况

不允许分包。

五、考核与付费机制

（一）考核办法

采购方组织开展区控水站仪器设备维修管理服务成效考核，对达不到维修管理服务要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止合同；对试剂不合格的，亦扣减相应的服务费，且更换试剂后仍不能满足水站运行需要的，采购方有权终止合同。

每月开展1次考核。考核采取百分制的方式，考核满分为100分。每次考核得分小于90分为不合格，大于90分（含）为合格。小于90分且大于等于60分的给予警告，并责令整改；小于60分的解除合同关系。考核合格后按照合同规定支付服务费。对达不到维修管理服务要求或违规操作的，可以扣减相应的服务费，并有权终止合同。

（二）付款方式

1.支付时间、方式：本合同签订生效后，采购人季度第三个月根据《水站考核评分表》对成交供应商进行季度考核，按考核合格结果对应的比例分期支付。成交供应商需凭以下有效的材料向采购方提出支付的申请：①请款函；②相应金额的正式发票。采购方收到请款函、发票后，30个工作日内支付。

2.付款条件：考核总分高于90分（含）的，支付当期全额服务费（每季度全额服务费为合同总金额的25%）；考核总分在90（不含）~60（含）分的，服务费=(实际考核总分/100)×当期全额服务费；考核总分低于60分（不含）的，不予支付当期服务费，考核表详见附表4。

附表1防城港市区控水质自动监测站点位及主要设备信息表

| 点位名称 | 监测项目 | 仪器型号 | 仪器 生产厂家 | 仪器开始使用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 狗尾濑 | 五参数 | LFWCS-2008 | 湖南力合 | 2018年7月 |
|  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(CODmn) | 湖南力合 | 2018年7月 |
|  | 氨氮 | LFS-2002(NH) | 湖南力合 | 2018年7月 |
|  | 总磷 | LFS-2002(TP) | 湖南力合 | 2018年7月 |
|  | 总氮 | LFS-2002(TN) | 湖南力合 | 2018年7月 |
|  | 系统集成 | / | 湖南力合 | 2018年7月 |
| 木头滩 | 五参数 | S310 | 中兴仪器 | 2018年10月 |
|  | 高锰酸盐指数 | E310 | 中兴仪器 | 2018年6月 |
|  | 氨氮 | C310 | 中兴仪器 | 2018年6月 |
|  | 总磷 | C310 | 中兴仪器 | 2018年6月 |
|  | 总氮 | C310 | 中兴仪器 | 2018年6月 |
|  | 系统集成 | / | 中兴仪器 | 2018年6月 |
| 小峰水库 | 五参数 | S310 | 中兴仪器 | 2018年10月 |
|  | 高锰酸盐指数 | E310 | 中兴仪器 | 2018年10月 |
|  | 氨氮 | C310 | 中兴仪器 | 2018年10月 |
|  | 总磷 | C310 | 中兴仪器 | 2018年10月 |
|  | 总氮 | C310 | 中兴仪器 | 2018年10月 |
|  | 系统集成 | / | 中兴仪器 | 2018年10月 |

附表2  仪器备机清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数水质分析仪（水温、电导、pH、浊度、溶解氧） | 3 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质分析仪 | 3 |
| 3 | 氨氮水质分析仪 | 3 |
| 4 | 总磷水质分析仪 | 3 |
| 5 | 总氮水质分析仪 | 3 |
| 6 | 藻密度水质分析仪 | 1 |
| 7 | 叶绿素（叶绿素a）水质分析仪 | 1 |

附表3

水质自动监测站维修服务考核评分表（第    季度）

| 考核内容 |  | 考核要求及扣分条件 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修响应时效性（60 分） | 故障响应及时性 | 接到故障通知后 30 分钟内响应采购人，提出维修建议，得 10 分；30 分钟 - 1 小时响应，得 5 分；超过 1 小时未上报，0 分 | 10 |  |  |
|  | 现场到场时效 | 接到故障通知后 8 小时内抵达现场，得 10 分；12-15 小时到场，得 6 分；15-24 小时到场，得 3 分；超过 24 小时未到场，0 分 | 10 |  |  |
|  | 故障解决时效 | 36 小时内完全解决故障，得 10 分；36-48 小时解决，得 6 分；48-72 小时解决，得 3 分；超过 72 小时未解决，0 分 | 10 |  |  |
|  | 备机更换时效 | 故障 72 小时内无法排除时，按时更换备机得 10分；72-96 小时更换，得 5 分；超过 96 小时未更换，0 分 | 10 |  |  |
|  | 维修效果稳定性 | 更换配件后30天内无同类故障发生，得 10 分；15-30 天内复发，得 8 分；15 天内复发，0 分 | 10 |  |  |
|  | 维修记录完整性 | 详细记录故障原因、维修内容、配件更换记录等，得 10 分；记录不全（缺 2 项以内），得 5 分；记录严重缺失，0分 | 10 |  |  |
| 数据恢复与有效性（20 分） | 数据恢复及时性 | 故障解决后 2 小时内数据正常采集上传，得 10 分；2-4 小时恢复，得 6 分；超过 4 小时未恢复，0 分 | 10 |  |  |
|  | 历史数据完整性 | 维修过程中未造成历史数据丢失，得 10 分；丢失部分非关键数据，得 6 分；丢失关键数据（近 3 个月），0 分 | 10 |  |  |
| 安全与规范执行（15 分） | 安全操作规范 | 维修过程遵守防火、防水、防触电规范，未发生安全隐患，得 7 分；存在轻微安全隐患（如线路临时裸露），得 2 分；发生安全事故，0 分 | 7 |  |  |
|  | 站房环境维护 | 维修后清理现场，站房整洁、设备摆放有序，得 3 分；现场杂乱未清理，得 1 分；造成站房设施损坏，0 分 | 3 |  |  |
|  | 保密规范执行 | 维修过程未泄露监测数据，得 5 分；发生数据泄露，0 分 | 5 |  |  |
| 沟通与反馈（5分） | 沟通与反馈 | 及时响应采购人咨询，维修完成后第一时间汇报维修结果，得 5 分；响应不及时但未影响工作，得 3 分；拒绝沟通或隐瞒进展，0 分 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

考核日期:                                     检查人员:                                维修维护公司代表(电话):