## Sheet1
大气降水自动监测站设备运行维护考核评分表
序号 | 考核内容 |  | 分值 | 评分结果 | 评分说明
1 | 日常运维 | 按照 HJ/T165-2004《酸沉降监测技术规范》要求清洗采样瓶，晾干备用；准备冷藏箱、样品标签（标签内容按照来宾中心的要求填写）。每缺或不满足一项扣1分 | 3
2 |  | 放置洗涤干净的仪器收集瓶，恢复原始瓶数量。每次不满足要求扣一分 | 6
3 |  | 仪器自动换瓶后，无论是否收集到样品，都需要清洗采样瓶。每次不满足要求扣0.5分 | 3
4 |  | 至少每两周进行一次在线设备pH和EC校准。每次每个项目不满足要求扣0.5分 | 6
5 |  | 每个月至少采集一次样品运输空白。每次缺少一项扣1分 | 3
6 |  | 每个月按照来宾监测中心的计划至少开展1场降雨现场比对工作，比对项目包括pH值、电导率。每次每个项目不满足要求扣0.5分 | 3
7 |  | 每季度至少清洗一次仪器的集雨桶和雨量桶。缺少一项扣3分 | 6
8 |  | 填写样品交接记录，注明质控措施内容。每一项不满足要求扣1分 | 2
9 |  | 定期更换大气降水自动监测设备所需耗材。视情况每次扣0.5分 | 2
10 |  | 定期更换大气降水自动监测设备所需备品备件。视情况每次扣0.5分 | 2
11 |  | 定期检修、保养五台降雨自动监测仪。包括及时更换清洁用水、电解液等，感雨器的擦拭保养，测试灵敏度，校准雨量计。视情况每次每项扣0.2分 | 2
12 |  | 设备每月运行情况，正常运转率达到85%以上。每低于一个百分点，扣1分 | 8
13 | 运维记录 | 每季度第一个月15日前以书面形式汇报上季度所有记录。视记录完整性情况，每项扣0.5分 | 2
14 |  | 设备现场维护记录。 | 2
15 |  | 设备故障及排除情况登记表、仪器维修后性能审核记录。 | 2
16 |  | 设备备品备件使用管理登记表。 | 2
17 |  | 设备更换耗材记录表 | 2
18 | 样品采集、质控要求 | 逢雨必采；上午9:00至次日上午9:00的降雨视为一个样品，须在次日15 时前送到实验室。查看仪器状态，确定pH值、电导率、降雨量是否需要实验室分析，并在表格勾选分析项目。每出现一次未按要求采样送样扣2分 | 10
19 |  | 因不可抗拒原因造成的样品采集延迟，该次样品仍需送样，并在送样记录单备注延迟原因。每出现一次未备注延迟原因扣0.5分 | 2
20 |  | 平台有降雨量，不管多少必须到现场。未按要求进行，每次扣1分 | 5
21 |  | 设备每季度质控抽检合格率达到90%以上。低于90%则扣12分 | 12
22 | 网络通讯保障 | 设备网络连接出现断网或故障要及时维修、报修。出现一次断网或故障未及时维修、报修，扣1分 | 2
23 | 故障处理情况 | 系统异常情况处理率达到100%，每低于一个百分点，扣0.5分 | 2
24 |  | 及时排除大气降水自动监测设备的故障，五台降雨自动监测仪出现故障时应及时维修，更换耗材配件（国控点的维修及设备更换除外） | 2
25 |  | 仪器、设备出现故障，必须获得故障通知后2小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。未达到要求的，每次扣0.5分 | 3
26 |  | 系统重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的核心仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，及时报告，提出解决方案并形成书面材料。未达到要求的，扣2分。 | 2
27 |  | 维修、更换主要部件后须进行准确度检查确认，未达到要求的，扣2分。 | 2
28 |  | 按照最有利于系统正常运行原则开展仪器、设备故障维修，故障的零配件、部件需要更换时，报备来宾监测中心确认。 | 2
考核日期： |  | 检查人员： |  | 运维公司代表：