广西壮族自治区来宾生态环境监测中心大气降水自动监测站运维服务项目监测采购需求

	一、项目要求

	名称
	数量
	需求内容

	大气降水自动监测站运维服务项目
	1
	项目概况

开展我中心大气降水自动监测站运维服务，对城区1个国控大气降水自动监测站、2个区控大气降水自动监测站共三台监测仪器、辅助设备及系统开展一年的运行维护，负责党员培训中心站点设备搬迁调试等工作，同时负责对管理期间发生的试剂耗材、配件更换、水、电、通讯、仪器设备维修、采样送样等产生的费用进行支付。
二、服务时间
2026年4月1日至2027年3月31日

三、设备概况

点位名称
设备品牌
设备型号
点位详细地址
来宾市政府
浙江恒达
ZJV—VⅢ Pro
来宾市兴宾区人民路1号
环保监察支队
浙江恒达
ZJV—VⅢ Pro
来宾市兴宾区大桥路190号
党员培训中心
瑞士 DIGITEL
RAM-12MON
来宾市兴宾区桥巩乡岜山村
四、项目内容
（一）运维目标

（1）大气降水自动监测站设备正常运转率达到85%以上；

（2）大气降水自动监测站设备数据捕获率达到85%以上；

（3）大气降水自动监测站设备每季度质控抽检合格率达到90%以上；

（4）系统异常情况处理率达到100%。

（二）运维内容

1.每日工作

（1）按照 HJ/T165-2004《酸沉降监测技术规范》要求清洗采样瓶，晾干备用；准备冷藏箱、样品标签（标签内容按照来宾监测中心的要求填写）。
（2）按规范收集大气降水样品，填写采样/送样交接记录表；查看仪器状态，确定pH值、电导率、降雨量是否需要实验室分析，并在表格勾选分析项目；观察周围环境，是否存在变化和明显污染源；将采集的样品、采样仪器现场拍照，照片需有经纬度及采样时间的水印。

（3）放置洗涤干净的仪器收集瓶，恢复原始瓶数量。

（4）仪器自动换瓶后，无论是否收集到样品，都需要清洗采样瓶。

（5）关闭仪器箱门，并上锁。

2.每半个月工作

（1）放置洗涤干净的仪器收集瓶，恢复原始瓶数量。

（2）至少每两周进行一次在线设备pH和EC校准。先进行单点质控，如数据超出理论值允许的范围（pH±0.1，EC±2%F.S），则进行仪器校准，并做已知浓度值的标准样品单点测量，如在范围则校准合格。

（3）如来宾监测中心未参与校准工作，则将校准原始记录表格及校准现场照片发来宾监测中心备案。

3.每个月工作

（1）每个月至少采集一次样品运输空白；做法：取两个样品瓶装入去离子水，与降水样品进行同步处理（放入冰箱或加固定剂、同步运输等），并在交接记录表中记录采集信息。

（2）每个月按照来宾监测中心的计划至少开展1场降雨现场比对工作，比对项目包括pH值、电导率，对于比对结果不符合要求，需到现场再次比对或核实。

4.每个季度工作

（1）每季度至少清洗一次仪器的集雨桶和雨量桶。

（2）清洗干净后采集一个全程序空白样品。做法：实验室的去离子水从集雨器进入样品瓶，然后从采样到样品过滤等操作的全程序空白试验。

（3）填写样品交接记录，注明质控措施内容。

5.定期更换大气降水自动监测站设备所需耗材。

6.定期更换大气降水自动监测站设备所需备品备件。

7.定期检修、保养大气降水自动监测站设备，及时对五台降雨自动监测仪进行维护保养。包括及时更换清洁用水、电解液等，感雨器的擦拭保养，测试灵敏度，校准雨量计；

8.及时排除大气降水自动监测站设备的故障，降雨自动监测仪出现故障时应及时维修，更换耗材配件；网络连接出现断网或故障要及时维修、报修。

9.配合来宾监测中心进行大气降水自动监测站设备质量保证和质量质控工作；随时接受来宾监测中心的工作考核及质量考核。

10.认真、及时做好维护记录，每季度第一个月15日前将上季度所有记录以书面形式报来宾监测中心，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）大气降水自动监测站设备现场维护记录。

（2）大气降水自动监测站设备故障及排除情况登记表、仪器维修后性能审核记录。

（3）大气降水自动监测站设备每月运行情况。

（4）大气降水自动监测站设备备品备件使用管理登记表。

（5）大气降水自动监测站设备更换耗材记录表

（三）样品采集、质控要求

1.逢雨必采；上午9:00至次日上午9:00的降雨视为一个样品，须在次日15 时前送到实验室。

2.样品与采样送样记录同时交接，记录由送样人员留底。

3.采样人员需给接样人员出示手机拍摄的证明照片，证明样品采集的位置，样品的性状。照片水印信息包括：点位经纬度、点位所在地名称、时间信息。照片内容包括：样品量、样品与仪器的合影、仪器与其周边环境。

4.因不可抗拒原因造成的样品采集延迟，该次样品仍需送样，并在送样记录单备注延迟原因。

5.平台有降雨量，不管多少必须到现场。样品不足50ml 时，需核实在线数据是否有 pH 值、电导率、降雨量数据，如数据有效，当次可不送样，仍需拍照给来宾监测中心备查。

6.因停电造成仪器无法采集样品，若该点位有备用手工采样器采集的样品，该样品是否由第三方采集送样，由来宾监测中心确定，第三方公司需备注样品性状为“手工采样样品”。

（四）相关配件耗材技术参数要求

pH值测量范围 0～14（0～50℃）自动温度补偿；测量分辨率 0.01pH；测量准确度±0.1pH

电导率（EC)值测量范围0.1～500μS/cm；测量分辨率 0.01μS/cm；测量准确度≤±2%F.S

特别说明：该设备由于长期适用于户外，对pH电极、EC电极要求较高，且电极与主机连接在一起，用于数据传输。要求采购厂家专用电极。

（五）系统故障维修

1.点位仪器、设备出现故障，必须获得故障通知后2小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。

2.系统重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的核心仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，中标单位须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报来宾监测中心。

3.维修、更换主要部件后，须进行准确度检查确认正常后才能恢复报数使用。

4.仪器、设备故障维修按照最有利于系统正常运行原则，中标商负责仪器维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，由来宾监测中心确认。

5.如故障严重中标商无法维修的，应在出现故障五日内书面报告并协助返厂维修。

6.中标方负责提供故障需更换的零配件。

（六）培训

1.根据业主需要提供现场培训。

2.免费安排外部培训1次，2-3人。

（七）运行考核

采购方自正式运维期开始每三个月对成交供应商开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，季度考核分满分为100分，根据考核的运维情况支付运维服务费，计算方式如下：

1.季度考核分评分大于等于80分为合格，全额支付季度运行费。一旦发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止合同，并按当季维护费用的双倍进行经济处罚。

2.季度考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改。

3.季度考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的30%，并责令整改。

4.季度考核结果在60分以下，扣除当季度运行费的100%，并责令整改，如采购人拒不整改，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。

5.季度运行维护考核要求详见附件《大气降水自动监测站设备季度运行维护考核评分表》。

	二、商务要求

	1、报价要求

报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、维修、送样、配件更换等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。

采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

2、项目服务时间及服务地点
（1）服务期限：2026年4月1日至2027年3月31日
（2）服务地点：来宾市兴宾区城区范围内
3、付款条件

合同签订后10个工作日内，采购人为中标人支付合同总金额 50%的预付款；服务期间的季度考核合格后，采购人2026年10月30日前支付合同总金额的25%；服务期间的季度考核合格后，采购人在2027年4月前支付合同最后剩余总金额的25%。如中标方季度考核不合格被扣除服务费用，需在每次付款前进行相应扣款。每次付款前，乙方需提供该支付金额的正规合法发票。 

4、其他要求

（1）本次委托项目不允许二次分包。

（2）运维期间采购人和中标人需签订保密协议，仪器运行所需电、通讯及场地租金费用由中标方承担，委托运维及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施及更换下的配件、大气降水自动监测站设备产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押、转移或公开拍卖。中标商负责运维维护及管理维护期间水、电、通讯等故障维修及协助费用缴存，保证其畅通。
（3）做好大气降水自动监测站设备固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（4）在运维维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使大气降水自动监测站设备运行达到国家及行业颁布的技术标准、业主方要求的考核指标要求及区生态环境监测中心的质控要求。


