附件1

2026年环境DNA在线自动采集仪运行维护服务项目

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 |  | 需求内容 |  |
| 2026年环境DNA在线自动采集仪运行维护服务 | 1 |  | 一、项目概况 广西壮族自治区生态环境监测中心拥有环境DNA在线自动采集仪1台，该设备安装在广西桂林漓江双滩水质自动监测站，旨在进行漓江生物多样性长期观测和水生态健康评估。 二、项目内容 环境DNA在线自动采集仪运行与维护，包括定期开展环境DNA在线自动采集仪的例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常维护管理与记录等。 三、工作要求 为保证环境DNA在线自动采集仪能稳定的运行，取得准确、有效的监测数据，以增强我区水生态监测能力，为后期水生态考核提供坚实的技术保障，对运行维护服务要求如下： 1.总体要求 成交供应商须对环境DNA在线自动采集仪开展巡检，按运维服务具体的目标要求进行仪器、附属装置等的定期维护，提供并定期更换环境DNA在线自动采集仪所需耗材、运行试剂等。 2.技术要求 （1）例行维护 例行维护包括环境DNA在线自动采集仪检查、仪器与系统检查、易损件更换、试剂更换、管理清洗等工作。成交供应商定期对环境DNA在线自动采集仪进行巡检，并记录巡检情况。每次对环境DNA在线自动采集仪巡检时进行下列工作： a）查看环境DNA在线自动采集仪的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、供水以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路是否有气泡等；定期清洗进水管道。 b）依据仪器运行情况制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；所有的耗材和零配件应备有库存保证及时更换，易耗品（试剂、垫圈、管路、阀等）应在现场有贮备。 c）检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。试剂配制完成后必须张贴标签，并能够提供试剂来源证明。 d）及时整理环境DNA在线自动采集仪，保持仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器； e）检查采水系统是否正常，如采样器固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。 f）检查环境DNA在线自动采集仪电路系统是否正常，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常。 g）做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。 （2）保养检修 根据环境DNA在线自动采集仪运行的环境状况，在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用配件作为保障时，应用备用配件将环境DNA在线自动采集仪中正在运行的配件替换下来，送往厂家进行保养检修；如没有备用配件保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据仪器设备的配置情况和设备的使用手册的要求制定。 a）成交供应商每周至少检查一次环境DNA在线自动采集仪的整个系统运行状况。 b）按厂家的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换仪器中的泵、接头等关键零部件。 c）对仪器进行液路检漏和压力检查；对液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。 d）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的泵、接头等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。 e）成交供应商接手运维后第一个月按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。 f）当期运维结束前一个月按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。 （3）故障检修 故障检修是指针对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。当系统仪器出现故障，须在一个运行周期内采取响应措施，2天内修复。故障检修应做到： a）环境DNA在线自动采集仪出现故障时，保证在24小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。 b）对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞等问题），则在现场进行检修。 c）对于其他不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修。 d）设备故障须在48小时内排除故障，确保环境DNA在线自动采集仪正常运行。 e）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于易损件的维修（如更换泵管、液路接头或接插件等）需要做标液校准。所有检修内容均按要求做好记录备查。 f）若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。 g）仪器故障维修按照最有利于系统正常运行的原则，由成交供应商负责维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，以单个零配件、部件市场价计算，产生费用不超过1万元的由成交供应商负责，超过1万元的由成交供应商提供一份仪器性能的评估报告，对仪器是否还有维修意义给出合理建议，由采购人组织专家进行评审决定处理方式。 （4）停机维护 短时间停机（停机时间不足24h）：一般关机即可，再次运行时仪器须重新校准。 长时间停机（连续停机时间超过24h（含））：当设备需要停机24h或更长时间时，关闭电源；用清水清洗设备的进水管路并排空。再次运行时仪器须重新校准。 （5）日常管理 必须安排人员每天通过平台软件远程调看环境DNA在线自动采集仪至少一次，对环境DNA在线自动采集仪的情况进行了解，根据所了解的情况组织开展巡检、核查、维修工作。环境DNA在线自动采集仪日常管理工作包括： a）检查环境DNA在线自动采集仪的仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，详细分析并及时处理。 b）发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，对仪器设备开展相关维护维修工作，并登记记录情况。 c）做好数据平台日常管理工作记录。 d）不论何时，成交供应商都应承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人要求报告和传输有关的监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。 （6）在环境DNA在线自动采集仪运行中，成交供应商须对仪器性能核查，巡检、备品备件更换、校准、维修、试剂配制及数据平台日常工作等进行记录，保证涉及各项工作内容的记录完整、全面、准确，所有记录须字体清晰，不得模糊潦草。对出现的问题和处理描述要翔实、连续、有结论或有处理结果。每个季度结束后，下一季度首月需提交环境DNA自动采样工作站监测报告，并将相关记录表格提交至采购人审查存档，并作为运维考核依据之一。 3.质量保证与质量控制 （1）总体要求 成交供应商须按照环境DNA在线自动采集仪设备及运行特点、监测的相关规定开展质量保证和质量控制工作，严格按照“日监控，周核查”的要求做好相关记录表格。采购人会定期地对运维情况进行检查。 （2）仪器运行状态质量要求 a）环境DNA在线自动采集仪每天24小时实时在线，每间隔3天进行1次样品采集。 b）构成环境DNA在线自动采集仪的运行状态参数是否满足使用说明书要求，作为设备运行是否正常的依据。 4.运维服务保障要求 （1）供应商有一整套内部事务（包括岗位职责、物资供应、商务、财务、员工的培训和相关的管理规程等）的管理制度。 （2）供应商应在响应文件中提供完备、详细的项目服务计划方案，方案涵盖系统日常维护、故障检修和质量控制、异常情况（数据）提醒报告等内容。 （3）供应商供应并配制所有的仪器运行所需试剂，必须严格按照国家的相关法律法规及其他要求使用和管理危险管控的试剂。 （4）水、电、通讯及财产保护：运营期间，在业主单位场地开展日常运行与维护时，所需水和电等费用由业主单位承担，在非业主单位场地开展日常运行与维护时，所需水和电等费用由成交供应商承担，通讯费用由成交供应商承担，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部设备、配套设施、环境DNA在线自动采集仪产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。 （5）在运营维护及管理期间，成交供应商遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使环境DNA在线自动采集仪运行真正发挥其效能和作用。完成环境DNA在线自动采集仪的质量保证和质量控制、配合做好环境DNA在线自动采集仪固定资产的管理、备品配件的登记等工作。 （6）成交供应商严格按照国家相关规定要求对环境DNA在线自动采集仪产生的废弃物和废液进行处置，凡是能够经过简单物理化学方法处理就可以转化改性的，必须按其性质进行无害化处理后排放。无法自行处理的，应交由有资质部门处理，并做好相关记录表格。 （7）供应商严格按照仪器操作手册及其他相关技术规范要求对环境DNA在线自动采集仪进行运维。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。 四、监督检查与考核 成交供应商有责任接受采购人定期检查和考核，监督检查与考核内容主要包括成交供应商日常工作情况，现场工作记录、故障响应速度、系统仪器和设备日常运行状态，监测数据质量等。 采购人自正式运维开始每三个月对成交供应商开展运营维护工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次评分小于80分为不合格；评分大于等于80分为合格。 项目验收时，每次考核得分大于等于80分的，不扣款；有一次低于80分的，每低1分扣除合同总额的1%，累计扣款最高不超过合同总金额的10%。供应商将扣款数额转入采购人指定账号，如不执行的，采购人有权以预付款保函向银行索赔。项目通过验收后，采购人依申请退还银行预付款保函。 |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | 成交公告发出之日起15个工作日内。 |  |
| 服务时间 |  |  | 合同签订生效之日起一年。 |  |
| 服务地点 |  |  | 广西壮族自治区生态环境监测中心（南宁市青秀区佛子岭路16号）及采购人因工作需要而指定的工作地点。 |  |
| 质量保障 |  |  | 供应商所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、询价文件、报价文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。 |  |
| 付款方式 |  |  | 1.签订合同后，采购人收到合法合规的发票后，向供应商支付合同总金额50%的预付款。 2.待采购人收到供应商提交的合同总金额50%的银行预付款保函（自保函开具之日起有效期不少于20个月的无条件保函）和合法合规的发票后，向供应商支付合同总金额的50%尾款。 3.项目验收时，每次考核得分大于等于80分的，不扣款；若低于80分的，每低1分扣除合同总额的1%，累计扣款最高不超过合同总金额的10%。供应商将扣款数额转入采购人指定账号，如不执行的，采购人有权以预付款保函向银行索赔。 4.项目通过验收后，采购人依申请退还银行预付款保函。 |  |
| 报价要求 |  |  | 报价为采购人指定服务范围内的全部价格，包含所有服务内容的费用、配件邮寄费、交通费、税费等。 |  |
| 验收要求 |  |  | 1.供应商应按合同、询价文件、报价文件及承诺向采购人提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。 2.供应商提供不符合合同、询价文件、报价文件规定的服务成果，采购人有权拒绝接受。 3.供应商完成服务后应及时书面通知进行验收，采购人应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，供应商可视同验收合格。 4.采购人在初步验收或者最终验收过程中发现供应商提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定的，可暂缓向供应商付款，直到供应商及时完善并提交相应的服务成果且经采购人验收合格后，方可办理付款。 5.采购人验收时发现供应商提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定并以书面形式提出异议的，供应商应自收到采购人书面异议后五个工作日内予以解决，否则采购人有权不出具验收合格单。供应商因解决异议问题而造成逾期的，按供应商逾期交付处理。 |  |
| 售后服务、服务质量 |  |  | 1.供应商应按照国家有关法律法规、合同、询价文件、报价文件所附的《服务承诺》要求为采购人提供相应的服务。 2.供应商提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为/日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 本项目不收取履约保证金。 |  |
| 中小企业说明 |  |  | 不专门面向中小企业。 |  |
| 进口产品 |  |  | 无 |  |
| 原厂商授权及相关要求 |  |  | 无 |  |
| 其他要求 |  |  | 如供应商在合同履行过程中出现5次以上未按技术规范要求开展维护情况时，采购人有权取消合同，并要求成交供应商退回合同款及赔偿采购人的各项损失。 |  |