
[image: image1.jpg]



广西国泰招标咨询有限公司

竞争性磋商采购文件
项目名称：来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务

项目编号：GTGDG3C2025049
采购人：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2025年   月
目  录

2第一章  竞争性磋商公告


4第二章  磋商须知及前附表


12第三章  采购项目需求


22第四章  竞争性磋商响应文件格式


35第五章  合同主要条款


39第六章  评审方法




第一章  竞争性磋商公告

广西国泰招标咨询有限公司来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务（GTGDG3C2025049）竞争性磋商公告
项目概况

来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务采购项目的潜在供应商应在广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司【广西来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区】处获取采购文件，并于2025年    月  日上午09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GTGDG3C2025049
项目名称：来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务
采购方式：竞争性磋商
预算金额：93万元
最高限价：与预算金额一致
采购需求：来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务1项。具体内容和数量以竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求》为准。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）能够提供本次采购服务并具备独立法人资格的供应商；
2、本项目不接受未购买本项目竞争性磋商文件的供应商竞标。

3、本项目不接受联合体竞标。
三、获取采购文件
时间：2025年   月    日公告发布之时起至205年   月    日止（工作日），每天上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司售标书处。
方式：（1）介绍信原件；（2）企业法定代表人(负责人）有效的委托书原件及法定代表人(负责人）身份证复印件（委托代理时）；（3）有效的营业执照副本复印件。（注：以上资料复印件均需加盖单位公章并提供原件核查，复印件须与原件相一致），进行现场报名，并购买竞争性磋商采购文件，已购买竞争性磋商采购文件的竞标人不等于符合本次磋商的竞标人资格，未按要求提供的采购代理机构有权不予以购买。
售价：采购文件工本费300元/份，只收取现金或公对公转账，售后不退。本项目不代办邮购，不提供电子版竞争性磋商采购文件。
开户名称：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司；

开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司迎宾支行；

开户账号：2237 1201 0102 6226 69。
四、响应文件提交
截止时间：2025年 月    日上午09时30分（北京时间）
地点：广西来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司开标厅
五、磋商时间及地点

竞争性磋商响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司评标室，参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件（法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。
六、公告期限
本公告及采购文件公告期限为自发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1、磋商保证金：人民币玖仟元整（9000.00元）；磋商保证金必须足额交纳。

供应商应于竞争性磋商响应文件提交截止时间前将磋商保证金通过银行基本账户以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司账户，并确保到账（需备注项目编号：GTGDG3C2025049，否则视为无效响应）。
账户开户名称：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司；

开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司迎宾支行；

开户账号：2237 1201 0102 6226 69。
2、逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝；没有购买采购文件的供应商的响应文件将被拒绝。
3、网上查询地址：中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn），广西国泰招标咨询有限公司网站（http://www.gtzbzx.com.cn/）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心
地址：来宾市兴宾区康平路与育才路交叉口
联系人：陆美花  联系电话：0772- 6423039 

2.采购代理机构信息
名 称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：广西来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区
联系人：王丽    联系电话：0772-4288801

3.项目联系方式

项目联系人：王丽   联系电话：0772-4288801
                                        广西国泰招标咨询有限公司
                                        2025年    月    日
第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	
	项目名称：来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务
项目编号：GTGDG3C2025049

	2
	
	预算金额（人民币）：93万元；最高限价：与预算金额一致。

	3
	
	是否接受联合体：本项目不接受联合体。

	4
	3.1
	供应商资格：
1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）能够提供本次采购服务并具备独立法人资格的供应商；
2、本项目不接受未购买本项目竞争性磋商文件的供应商竞标。

3、本项目不接受联合体竞标。

	5
	8.1
	磋商报价：供应商可就《采购项目需求》中的服务内容作完整唯一报价。

	6
	9.1
	竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。

	7
	
	磋商有效期：竞争性磋商响应文件提交截止之日起60天内。

	8
	
	磋商保证金：

1、磋商保证金金额为：玖仟元整（9000.00元）；磋商保证金必须足额交纳。

2、磋商保证金应在磋商有效期内保持有效。

3、供应商须按规定提交磋商保证金。否则，其磋商响应无效。

4、保证金交纳形式：磋商供应商必须于磋商截止时间前将磋商保证金通过银行基本账户以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司的银行账户并确保到账（需备注项目编号：GTGDG3C2025049，否则视为无效响应）。开户名称：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司；

开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司迎宾支行；

开户账号：2237 1201 0102 6226 69。

办理磋商保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号、分标号（若有）及“磋商保证金”字样等信息，以免耽误磋商及退款。

5、未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，磋商保证金不计息。

6、供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）其他严重扰乱采购程序的。

	9
	
	竞争性磋商响应文件递交截止时间：2025年    月    日上午09时30分（北京时间）。

地址：广西来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司开标厅

	10
	
	磋商时间：竞争性磋商响应文件提交截止时间后为与磋商供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。
磋商地点：广西国泰招标咨询有限公司评标室。

	11
	
	代理服务费：本项目的代理服务费详见《磋商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。

	12
	
	现场考察：无


磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心。

2.2“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.7“竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“竞争性磋商采购文件”简称“采购文件”。

3. 磋商供应商资格

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）能够提供本次采购服务并具备独立法人资格的供应商。

3.2本项目不接受未购买本项目竞争性磋商文件的供应商竞标。

3.3本项目不接受联合体竞标。
4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国泰招标咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为竞争性磋商采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当参考《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并参考《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司来宾分公司
质疑联系人：王丽  联系电话：0772-4288801  

通讯地址：广西来宾市维林大道68号-来宾国际大酒店15楼A区
二、竞争性磋商响应文件的编制

6.竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与广西国泰招标咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

1）磋商报价表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供，否则磋商响应无效）；

6.6.2 商务技术文件（注明“必须提供”的必须提供，否则磋商响应无效）

1）磋商保证金交纳证明复印件；（采用银行转账或电汇方式的须附基本存款账户信息或备案材料复印件，必须提供）
2）磋商书；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

3）技术质量响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

4）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，必须提供）

5）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

6）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”，（委托代理时必须提供）；

7）供应商2022年或2024年中连续两年的财务审计报告或财务报表复印件或者银行出具的资信证明，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年；（必须提供）
8）①供应商磋商截止之日前半年内连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的供应商按实际情况提供；必须提供]；②供应商磋商截止之日前半年内连续三个月依法缴纳社保的证明（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容；社保证明必须经供应商所在地的社保部门盖章确认，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件；无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印；新成立的供应商按实际情况提供；必须提供）。

9）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）。

10）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则磋商响应无效）。

11）项目实施方案。

12）项目实施人员一览表。（格式详见第四章“竞争性磋商响应文件格式”）。

13）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3 磋商报价表、磋商书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术质量响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表等必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则磋商响应无效。
7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

8.1磋商报价：供应商可就《采购项目需求》中的服务内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4供应商应在磋商报价表上标明总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

9.1供应商应将所有竞争性磋商响应文件按第四章“竞争性磋商响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，竞争性磋商响应文件电子版U盘，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本及电子版U盘一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）签字或委托代理人签字均可），竞争性磋商响应文件须逐页签章，其中正本加盖骑缝章，否则磋商响应无效。

9.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）分标号（如有）；

4）供应商名称。

10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

11. 迟交的竞争性磋商响应文件

11.1按相关规定，广西国泰招标咨询有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商及最后报价

12. 磋商及最后报价

12.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
12.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或者加盖公章。
12.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。
12.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。
12.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

12.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

12.7响应供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13. 磋商响应无效
13.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）应交未交或不足额交纳磋商保证金的；

（2）未按竞争性磋商采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合竞争性磋商采购文件要求的；

（5）报价产品明显不符合竞争性磋商采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；
（6）最终报价超过采购预算或最高限价的；
（7）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的；

（9）未按第四章“竞争性磋商响应文件格式”中的格式要求填写的；
（10）未按规定购买本项目竞争性磋商采购文件的。
六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选人推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn），广西国泰招标咨询有限公司网站（http://www.gtzbzx.com.cn/）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
七、签订合同

15.成交供应商在收到成交通知书后，25日内与采购人签订采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于中华人民共和国相关法律法规及相关规定。

九、特别说明：

17.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

18.供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

19.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时磋商小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

21.代理服务费

21.1本项目的代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准（服务招标类）向成交人收取。领取成交通知书前，成交供应商须向采购代理机构一次付清代理服务费。

第三章  采购项目需求
采购项目需求
说明：
1、磋商供应商所提供的服务应实质上应相当于或优于本需求表中的服务内容及技术质量要求。
2、本一览表的服务内容及技术质量要求不明确或有误的，磋商供应商请以详细、正确的服务内容及技术质量指标同时填写磋商报价表和技术质量响应及偏离情况说明表。
3、本项目中标注“▲”号或表达为“须”或“必须”的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致磋商无效。非标注“▲”号的参数及要求允许负偏离≤3项，否则磋商无效。
	序号
	服务名称
	数量
	技术参数、性能配置及服务要求

	1
	来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务
	1项
	1、项目概述
1.1基本情况
目前，来宾市辖区内有10个区控水质自动站，（垒亭、木乐屯、合山电厂、怀集村、昌林花园、磨东水厂、廖平桥、二塘物流园、石龙，江横屯水质自动监测站），是广西河流水质自动监测网络重要组成部分，在河流水质预警和为政府提供环境保护决策依据中发挥重大作用。参与本次运营服务采购的水站参数配置情况如下：垒亭水质自动监测站配置了雪迪龙的在线重金属分析仪（铜、铅、镉、锌、汞、砷、六价铬）；其余监测站点均配置了五参数（pH、电导、溶解氧、浊度、温度）、氨氮、高锰酸盐指数指数、总氮、总磷监测指标，其中江横屯仪器品牌为云璟科技，石龙仪器品牌为久环，其它站点仪器品牌为力合科技。根据自治区对地表水水质自动监测管理需求，2026年点位如有调整，则按实际点位开展运维工作。

1.2需求及采购内容
本次采购的项目为水质自动监测站的运行技术服务。服务内容包括所有监测仪器、辅助设备、站房设施的运行维护，同时负责所有监测仪器配件、备机备件、耗材和场地租赁、水电（包括2025年12月至项目成交衔接段的产生的费用）、网络、防雷设备维修，试剂的购置和更换，废液的处理处置。运行维护单位采取竞争性磋商的方式确定，具体点位服务期初步定为一年，其间根据自治区管理需要对站点调整删减的，根据实际情况终止删减站点的服务。
1.3人员配置要求

技术主管至少1名，现场技术人员至少4名。
▲2、基本内容
2.1水质自动监测系统的运维管理内容
2.1.1定期更换水质自动站仪表所需耗材。
2.1.2定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件。
2.1.3 对水质自动站系统和仪表进行定期检修、保养。
2.1.4 及时报告并排除水质自动站系统和仪表出现的故障，维修故障过程中的配件及费用。
2.1.5 按规范要求更换相应试剂、标液，定期对水质自动站仪表进行校准、性能测试，并对结果进行拍照及记录。
2.1.6 配合业主进行水质自动站质量保证和质量质控工作。
2.1.7 随时接受业主的工作考核及质量考核。
2.1.8 保证站房内外清洁，整齐，确保站房各项辅助设施可正常运行。
2.1.9 认真、及时在广西水环境监控平台填报维护记录，维护记录作为运行维护考核依据，具体包括：
2.1.9.1自动站数据平台数据一级审核及运维计划，停站，异常情况申请等所有填报工作。
2.1.9.2自动站现场维护记录（值班记录表、维护记录包括：巡检记录表、周核查记录表、校准记录表、配件耗材更换记录表、设备维修记录、试剂配置记录表、水站异常数据记录表等平台包含的所有表格）。

2.2 服务期间，成交人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。
2.3 水、电、通讯及财产保护： 服务期间所需水电通讯所需费用由成交方负责，委托运营管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，成交方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；不得损坏业主各类资产。被委托人服务期间，负责水、电、通讯等故障维修及缴存费用，保证其畅通。

2.4 服务站点产生的废液由成交方负责处理处置。

2.5 来宾市辖区内的4个国控水质自动监测站产生的废液由成交方负责处理处置。
2.6 做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作，并备份给业主。

2.7 积极参加各类相关技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受业主的工作考核和质控考核。

2.8 按照《地表水质量自动监测技术规范（试行）》HJ 915-2017、仪器操作手册及其他相关技术规范要求对水质自动站进行管理。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。

2.9 成交方现场技术人员需常驻来宾市辖区，每月到业主单位报到。

2.10成交方要有至少一套涵盖所有监测项目的备机，垒亭站因铜、锌、铅、镉项目原有仪器损坏难以维修，合同期内需长期使用成交方备机。
▲3、水质自动监测站系统及仪表运行要求
3.1 系统日常维护与保养
3.1.1水质自动站要严格按照《地表水自动监测技术规范》HJ 915-2017规范要求，开展日常维护和质控工作。每天对水质自动站整个系统进行检查且检查次数不少于2次，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周检查试剂剩余量以及试剂使用期限，及时更换试剂，并在现场手动运行系统，至少观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况，及时处理并记录运行过程中存在的各类问题。协助业主开展比对，若比对数据不合格，则运维公司有义务对水质分析仪器进行检查并重新校准。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。
3.1.2每天对软件运行情况、监测数据进行检查。遇到数据异常情况应进行详细记录，分析原因，及时汇报并解决，保证监测数据的连续性和及时性。
3.1.3根据业主方的工作要求，开展软件维护、子站巡检、故障排查及处理、仪器核查及校准、配件耗材更换、环境勘察、数据监控、试剂更换、质量控制、水样采集运输、仪器性能测试等工作，接到工作任务后须及时响应，远程不能解决须4小时内到达现场处理，如遇水质应急事件必须2小时内到达现场（周末或节假日最晚不能超过8个小时需到达现场）。
3.1.4现场巡检包括临时巡检和定期巡检，临时巡检或定期巡检期间的交通工具及费用由被委托人自行负责。临时巡检安排在节假日、领导参观、质控考核前，站点运行异常以及应急事故发生期间；定期巡检为每周1次。巡检中发现问题须及时记录、及时报告、及时解决。
3.1.5定期巡检内容包括： 

3.1.5.1检查监测点周边环境是否仍然保持符合国家关于水质自动站选址的要求。
3.1.5.2检查站房内部环境：温度20-28℃、湿度≤70%、清洁卫生是否合格。
3.1.5.3检查站房内部设施和设备：空调、抽湿机、供电系统、生活供水、稳压电源、防雷系统、通讯系统、照明系统、防盗报警系统、灭火设备、UPS+蓄电池、门窗、排气扇、冰箱、站房漏水、抽排水管是否异常，并维护保养。
3.1.5.4检查站房外部设施：供电系统、栈桥、照明设备、抽排水管、绿化、路面等是否异常，并维护保养。
3.1.5.5检查仪器设备：采水系统、配水系统、监测系统、数据采集系统、辅助装置（空压机、自动采样器、汽油发电机、视频监控系统、工具箱、应急灯）、现场比对设备是否异常，并维护保养。
3.1.5.6现场工控机数据备份；中心站数据库数据备份。
3.1.5.7每周对所有仪器进行标液核查并记录。
3.1.5.8相关技术规范及仪器使用说明里规定的内容。
3.1.6不定期巡检参照定期巡检内容执行。
3.1.7建立耗材、配件更换计划表，以备业主方抽检。
3.1.8年度系统维护
3.1.8.1合同期内按相关技术规范及仪器使用说明书要求对系统进行预防性检修。
3.1.8.2合同期内按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行性能测试及审核。
3.1.8.3合同期内刻录一张水站数据备份光盘。
3.1.8.4合同期内对各子站空调进行清洗保养。

3.1.8.5合同期内对浮筒进行一次彻底清理。

3.1.9成交方建立一系列运营服务记录均以广西水环境监控平台为准，须及时填写，每季度结束后补充填写视为无效。
3.1.9水质自动站运营服务参考技术规范和标准
国家生态环境部发布的相关水质在线监测技术标准
《地表水质量自动监测技术规范（试行）》HJ 915-2017

《地表水水质自动监测站（常规五参数、COD、Mn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》HJ915.3-2024
《水和废水监测分析方法》
《国家地表水自动监测站运行管理办法》
《环境水质监测质量保证手册》
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）
《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）
《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）
《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）
《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）
《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）
《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）
《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《汞水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》HJ 926-2017

如国家、自治区出台新的技术规范，按新技术规范要求执行。
3.1.10采购需求中未明确的质控管理要求，按照国家或广西壮族自治区已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。
3.1.11维护计划
成交方应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。 

3.2 运行状态监控
3.2.1 早上8:00—晚上23:00，专人负责通过数据平台对监测仪器状态实施监控。监控时段内仪器故障发现时间不得超过4小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。
 3.2.2 发现数据异常（缺数、数据突然变大或变小、数据超出地表水三级标准限值等）、仪器故障后须及时通知立即派人现场处理。
3.2.3成交方应承担监测数据的保密责任，未经业主同意不能对外泄露、传递或发布任何涉及本次运维服务水站的监测数据，成交方泄露监测数据造成的后果由成交方承担全部责任。
3.3 系统故障维修
3.3.1仪器、设备出现故障，必须4小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。如遇水质污染应急事件，必须2小时内到达现场。
3.3.2 系统维护、保养过程中发现仪器、设备故障时，若在48小时内故障无法排除或故障无法在现场排除，必须使用备机（由成交商提供）替代，保证自动站正常运行。如备机也工作异常，停站期间，必须委托有相关实验室资质的单位或公司进行手工分析，每周需保证手工监测至少1次（不少于1天，每天1次）或自动监测有2天有效日均值。
3.3.3重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交单位须及时报告，一周内提出解决方案并形成书面材料呈报业主。
3.3.4维修、更换主要部件须进行性能核查确认正常后才能恢复报数使用。
3.4 系统耗材更换
3.4.1本次运行技术支持服务采购由成交方对水质自动监测站所有监测仪器配件、耗材、和试剂进行购置和更换。成交方负责制定耗材采购计划，定期进行更换维护，耗材更换需记录在相应记录表中。
3.4.2 系统耗材更换的项目严格按仪器使用说明书进行，频次根据耗材的实际使用情况更新。
3.5 内部管理
3.5.1 成交单位须严格按照国家、自治区相关要求制订系统维护管理、维修的操作规范和内部管理的规章制度，规范系统现场运行维护和仪器、设备维修操作及成交单位的内部管理。
3.5.2成交单位须对各子站建立专人负责制，按照有关要求建立QA/QC 保证体系，制定日常维护、保养、维修规程，建立日常运行记录和设备台帐，接受业主的监督、检查和考核。
3.5.3 成交单位须根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备高水平维护管理和维修人员。
3.5.4 成交单位须对每个系统维护管理及维修人员配备专用维护维修工具和通讯调试工具，确保现场维护管理及维修的顺利实施。
3.5.5应急措施要求
3.5.5.1 突发污染事故要求
当水质自动站监测数据发现异常（缺数、数据突然变大或变小、数据超出地表水三级标准限值等）或发现所在断面发生污染事故时，须1小时内报告业主，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助业主进行应急处置及手工监测。如出现以下情况之一，业主有权要求成交商采集水样送有资质的实验室进行手工监测并上交监测报告（每周不少于5天.次，一切费用由成交商承担）：
a、仪器核查正常，但监测数据连续两天超出三类水标准限值的项目以及数据突然变大或变小的项目。
b、仪器故障、停电或其他原因导致一周内连续缺数（日监测数据少于4组即为该日缺数）2天的项目。
3.5.5.2 系统仪器故障
当系统仪器出现故障时，保证在4小时内到达现场检修，如无法排除故障，及时报告，并一周内书面形式报告业主。
3.6工作记录与报告
3.6.1 成交单位在系统维护管理及仪器、设备的维修过程中，须按照广西水环境监控平台和业主的要求填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、维修记录、自检等原始记录。
3.6.2 每次仪器、设备维修后一周内向业主汇报维修情况及维修后性能核查情况。
3.7 监督与考核
3.7.1 监督与考核内容
3.7.1.1成交单位日常工作情况；
3.7.1.2系统仪器、设备日常运行状态；
3.7.1.3监测数据质量。

3.7.1.4各类记录表格填写情况。

3.7.2 监督与考核办法
3.7.2.1根据工作记录、故障反应记录对成交单位日常工作情况进行评价考核；
3.7.2.2通过远程控制及业主现场管理对系统仪器、设备日常运行状态的监控情况对成交单位的工作质量进行评价考核；
3.7.2.3根据每日的数据质量审核结果、现场记录的审核结果、不定期盲样考核结果评价成交单位维护管理下的子站监测数据质量。

3.7.2.4根据表格填写内容完整情况以及各类表格完整情况评价成交单位表格填写情况。

3.7.3考核指标
3.7.3.1仪器运行状态指标
3.7.3.1.1所有设备每天24小时实时在线。
3.7.3.1.2水站的每个参数有效数据获取率高于90%（“有效数据获取率” 是指已实际正常运行小时数与应监测小时数之比）。
3.7.3.1.3水站仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。
3.7.3.1.4采用应急连续测定情况下（2小时/次），五参数自动分析仪、高锰酸盐指数水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪等至少每天保证有10组有效数据。
3.7.3.1.5采用间歇测定情况下（4小时/次），所有项目监测数据至少每天保证有4组有效数据，每周保证有5天有效数据。
3.7.3.1.6采用手工分析情况下，所有项目每周保证有1天监测数据（每天至少一组数据）。
3.7.3.2数据质量指标
在仪器稳定性、准确性指标满足国家、自治区相关技术规范要求。
    3.7.4考核与惩罚办法。业主单位每月按附件《来宾市水站考核评分表》（若自治区有新的考核规定，按新的规定执行）对运维服务进行打分，单站点85分以上（包含85分）不扣分；小于85大于等于75分扣1000元；小于75大于等于65分扣2000元，以此类推；盲样考核每一个参数不通过扣500元。
▲4、水质自动监测站配件耗材试剂服务要求
4.1 本次技术服务采购涉及的水质自动监测站所有监测设备备件、耗材、试剂均由成交方采购及更换，同时也需按上述1、2、3条款做好运维服务要求。
4.1.1成交方应做好水质自动监测站配件耗材试剂采购计划，定期进行更换维护，耗材更换需记录在相应记录表中。

4.1.2监测设备除包含参数监测仪器外也包含系统工控机、系统主机、留样器、配水系统、采水系统设施等设备。
4.2 本次技术服务期结束，如若下个服务期成交方不是本次服务期成交方，本次成交方应协助业主做好监测设备及其配件、耗材、试剂的交接工作，不能以任何方式隐瞒设备情况或阻挠与下个服务期成交方的交接工作。

	▲商务要求

	磋商报价要求
	1、报价必须包含以下部分，包括：

（1）服务的价格（其中人员工资不能低于来宾市最低标准）；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）服务内容涉及的所有开支费用；
2、有效的供应商的报价≤本项目的采购预算。

	服务时间、提交服务成果时间及地点
	服务时间：自合同签订期起一年（木乐屯与垒亭站自2026年8月1日开始运维）。根据自治区对地表水水质自动监测管理需求，2026年会对现有点位进行删减，调整。故本项目服务时间根据点位实际运行时间，以月为单位计，不满一个月按一个月计，最长为一年。
提交服务成果时间： 合同期内。

地点：来宾市辖区。

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起15日内必须与采购单位签订合同，如供应商未在指定时间内签订合同的，则视为自动放弃本次项目，采购单位有权顺位取第二名成交候选人为成交供应商，以此类推。

	付款方式
	2026年3月支付40%的合同款。后续款项根据合同价平均分摊到各个站点（重金属站为常规站的120%）除以12个月，再按照实际服务的站点数和时间计算费用。2026年6月根据考核情况支付截至6月实际服务站点产生费用，2026年12月根据考核情况支付截至12月实际服务站点产生费用，运维期结束后，根据考核情况支付剩余应付合同款。

	售后服务要求
	1、质量保证期不少于1年。

2、设有专门的用户反馈系统，方便用户问题咨询与投诉。

3、竞标人在以往环境监测服务活动中未发生过数据弄虚作假行为、无其他生态等部门通报记录、无其他违法行为。（须提供加盖公章的承诺书）。

4、运维服务不接受竞标人联合体竞标，不允许转包（除手工采样及分析项目外）

	服务质量
	须执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。


附件：来宾市水站考核评分表

           水站    月考核评分表

	考核内容
	考核要求及扣分条件
	分值
	评分
	备注

	质量保证和质量控制（55分）
	数据有效率
	扣除停站后每月平均数据有效率≥90%（除特殊情况，以平台为准），考核有效率每降低1%（四舍五入），扣2分，扣完为止。注：整月停站未补测的扣完。
	40
	
	

	
	每周标样核查
	每周对五参数、重金属参数进行标样核查/周质控，两次核查时间间隔不能超过9天，不低于4天，如未能满足核查时间间隔的1次扣1分。如有核查参数未达到要求，按一个指标1次扣1分，如当月存在未开展周核查的1次扣2分，扣完为止。
	5
	
	

	
	每月集成干预检查
	每月对所有参数（除五参数、藻密度和叶绿素a外）开展集成干预检查。如果不开展该项工作，一次扣完2分，如果检查未达到要求，按照一项指标扣0.5分，扣完为止。注：上月平均水质Ⅰ~Ⅱ类可不开展。
	2
	
	

	
	每月加标回收测试
	每月对所有参数（除五参数、藻密度和叶绿素a外）开展加标回收测试。如果不开展该项工作，一次扣完2分，如果测试未达到要求，按照一项指标扣0.5分，扣完为止。注：上月平均水质Ⅰ~Ⅱ类可不开展。
	2
	
	

	
	每月多点线性核查
	每月对所有参数（除五参数外）开展多点线性核查。如果不开展该项工作，一次扣完2分，如果核查未达到要求，按照一项指标扣0.5分，扣完为止。
	2
	
	

	
	季度盲样测试
	每季度第一个月按监测方案要求开展季度盲样测试，并上传测试结果，未按要求开展，每个指标扣1分，扣完为止。
	2
	
	

	
	每季度实际水样比对
	每季度第一个月开展一次所有参数（除生物毒性、藻密度和叶绿素a外）实际水样比对。如果不按时开展比对监测，一次扣完2分。如有比对结果未达到要求，按照一项指标扣1分，扣完为止。
	2
	
	

	运行与日常维护（39分）
	周边环境、卫生
	保持站房内外环境卫生干净，摆放整齐。有蚊虫鼠蚁、蜘蛛网、杂物堆积、标识牌不清晰情况，站房护栏内有杂草、杂木、竹子未清理情况，进出道路和采水口道路有杂草封路等等环境和卫生问题。按照每项问题扣0.5分，扣完为止。
	3
	
	

	
	采水、排水及内部管路
	取水口位置不能根据水位调整，无备用的采水泵和采水管路，采水浮筒固定不牢固，采水浮筒无明显标识，排水口不在采水口下游，采配水系统不干净（包括浮筒、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等），管路存在堵塞或者泄漏等问题。按照每项问题扣0.5分，扣完为止。
	2
	
	

	
	取水代表性
	浮船位置出现变化或浮筒取水口位置不具备代表性（包括采水口受干扰、采水泵靠岸不处理等）的情况扣2分。
	2
	
	

	
	留样系统
	查看留样器的运行状态，无法实现超标留样功能扣2分。
	2
	
	

	
	反清洗系统
	空压机的运行状态不正常扣0.5分，反冲洗功能不正常扣0.5分。
	1
	
	

	
	废液处理
	未做好废液收集、废液管堵塞扣1分，废液桶标识不清晰扣1分，未妥善转移废液、废液堆积扣2分。不及时、不规范处理处置所负责辖区内的国家站废液的情况，每个站点扣1分。废液放置站房外长期存放扣4分，扣完为止。
	4
	
	

	
	监测数据审核和管理
	每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。根据平台审核记录检查，每漏审一次扣1分，扣完为止。
	12
	
	

	
	人员技术
	水站无指定运维负责人、不熟悉水站运维相关规范或者不能独立运维水站扣1分。
	1
	
	

	
	站房安全
	保持站房安全完整。地势低有受灾风险，护栏破损，门锁故障，灭火器不正常，摄像头监控位置不正确、有遮挡，视频上传、存储、回放不正常等安全问题，每项扣0.5分，扣完为止。有重大安全隐患扣3分。
	3
	
	

	
	基础保障、耗材、备品备件
	做好水站基础保障，必须储备有充足的常用试剂、耗材、备品备件并规范管理。纯水不足、试剂过期未更换、采样管路污染严重未更换等每项问题扣1分，扣完为止。
	3
	
	

	
	异常、故障处理
	根据运维记录，仪器设备出现异常或故障时，未在12小时内响应扣1分，无记录解决方案和预计处理时间扣1分，更换设备或修复后的仪器在运行之前无质控记录扣1分，故障超7天无申请报备扣2分，故障超7天未处理完成扣2分，有异常超标、紧急情况1天内未汇报扣4分，扣完为止。
	6
	
	

	仪器技术档案（6分）
	每周运维记录
	填写记录清单、巡检汇总表、巡检表、校准核查表等，出现记录不完整情况，按平台记录每项问题扣0.5分，扣完为止。
	2
	
	

	
	每月运维记录
	填写设备检修、人员来访、参数设置、更换试剂、废液处置、耗材更换、多点线性、集成干扰、加标回收、实际水样比对等表格，出现记录不完整情况，按平台记录每项问题扣0.5分，扣完为止。
	2
	
	

	
	关键记录
	检查仪器关键参数设置与平台备案（更改）记录，发现关键参数记录不一致的情况，无主观恶意篡改且对站点运行及数据质量没有影响的，扣2分。注：平台无关键参数备案记录，考核现场备案不扣分。
	2
	
	

	加分
	水站固定资产
	出现在自然灾害（如洪水、火灾等）中积极抢救水站固定资产情形的，经考核组同意可加2分。
	　
	
	

	
	上报污染事故
	及时准确上报预警信息、预警预报重大或流域性水质污染事故，经考核组同意可加2分。
	　
	
	

	
	技术能力
	提出对提升水站数据质量和运行维护合理化建议或发表关于环境类省级以上期刊的，经考核组同意可加2分。
	　
	
	

	其他
	数据造假
	发现涉嫌数据弄虚作假和严重人为干扰环境监测情形的，当月考核0分。
	
	
	

	
	整改效果
	前一月被扣分项，非客观因素，本月未整改的，一项扣10分
	
	
	

	合计　
	
	

	备注：1、长期停运设备：

故障停运待修设备情况：


检查日期：                                            检查人员：                                      运维人员：

第四章  竞争性磋商响应文件格式

封面：

                                                正本/副本

竞争性磋商响应文件

    采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

分标号（如有）：                      

          （供应商名称）

          年    月    日

一、价格文件
磋商报价表（格式）
	序号
	服务名称
	数量
	备注

	1
	来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务
	1项
	

	磋商总报价
	（人民币大写）：                       （￥                 ）　  

	服务时间
	


注：（1）所有价格均用人民币表示，单位为元。
法定代表人（负责人）及委托代理人（签字）：                  

供应商名称（盖章）：                              

日期：     年     月    日 
二、商务技术文件
磋商保证金交纳证明复印件

磋商书
磋 商 书（格式）
广西国泰招标咨询有限公司：

依据贵方项目名称：   （项目编号：    ）项目采购的磋商邀请，我方（姓名、职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）         提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 报价表；

2. 技术质量响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商采购文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                       

电话/传真：                         电子函件：             
日期：      年   月    日
法定代表人（负责人）及委托代理人签字：                               

供应商名称（盖章）：                                        
开户银行：                         
账号/行号：                        
（三）技术质量响应及偏离情况说明表

技术质量响应及偏离情况说明表（格式）
    分标（若有）
	序号
	竞争性磋商采购文件中的技术要求
	竞争性磋商响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按磋商响应无效处理。应对照竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求》中的“服务内容及技术质量要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离；当竞争性磋商响应文件承诺的服务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假报价。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）及委托代理人（签字）：                  

供应商名称（盖章）：                              

日期：     年     月    日 
（四）商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）
    分标（若有）
	序号
	竞争性磋商采购文件中的商务要求
	竞争性磋商响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按磋商响应无效处理。应对照竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求》中的“商务响应要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商采购文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的响应和偏离；当竞争性磋商响应文件承诺的商务要求低于竞争性磋商采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假报价。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）及委托代理人（签字）：                  

供应商名称（盖章）：                              

日期：     年     月    日 
（五）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件：

（六）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

广西国泰招标咨询有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的项目名称：   （项目编号：    ）采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（盖章）：                       
法定代表人（负责人）（签字）：                     
签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：                           
职务：                     性别：          
身份证号码：                               

3、被授权人身份证复印件

（七）供应商的财务状况报告

（八）依法缴纳税收证明、依法缴纳社保证明

（九）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商诚信声明书（格式）
致：广西国泰招标咨询有限公司
在参加本项目的采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。
特此声明！
法定代表人（负责人）签名：               

供应商盖章：                 

日期：                                                               

（十）采购文件列明的其他资料

（十一）项目实施方案

（十二）项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:                      

供应商名称（盖章）：                              

日期：     年     月    日
（十三）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料

(1)中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第五章  合同主要条款

来宾市2026年区控水质自动监测站运行技术服务合同

合同编号：GTGDG3C2025049
采购人（甲方）：                                      
供应商（乙方）：                                          项目编号：GTGDG3C2025049
签订地点：采购人所在地                                   签订时间：                    

根据相关法律、法规规定，按照竞争性磋商采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务内容一览表

	序号
	服务名称及内容
	金额（万元）

	一
	
	

	二
	
	

	……
	
	

	合计总金额：

	服务时间：


2、合同合计金额包括产品及服务价款，检验及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性磋商采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1、乙方所提供的服务必须与响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的服务质量应达到招标响应文件要求和承诺的质量要求。

第三条　权利保证
乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间完成本项目。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

甲方向乙方支付本项目编制费后，乙方向甲方提供的所有阶段性成果及最终成果的著作权归甲方所有。

乙方应保证其提交的编制成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，否则应由乙方承担责任，甲方不负连带责任。
第四条　交付
（一）服务时间：                       。
（二）服务地点：             。

（三）乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条　付款方式
2026年3月支付40%的合同款。后续款项根据合同价平均分摊到各个站点（重金属站为常规站的120%）除以12个月，再按照实际服务的站点数和时间计算费用。2026年6月根据考核情况支付截至6月实际服务站点产生费用，2026年12月根据考核情况支付截至12月实际服务站点产生费用，运维期结束后，根据考核情况支付剩余应付合同款。
第六条　履约保证金：无。

第七条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第八条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。

第十条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条  签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的响应（或应答）文件；

3、成交通知书。

第十三条  合同效力
本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执二份，采购代理机构执二份。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、后续服务具体事项：

	3、质保期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


注：后续服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法

一、评标原则

（一）磋商小组成员：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、信誉、业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分（10分）

超出预算价和未通过资格、符合性审查的供应商，其报价无效。报价评分以最终磋商报价为依据计算价格分。（小微企业给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。）

                      有效供应商的最低报价

某供应商价格分　=  ---------------------------- × 10分

                   　 某供应商最终磋商报价

2、技术分（55分）

（1）运营维护计划（满分16分）

磋商小组根据供应商提供的“运营维护计划”（内容包括但不限于工作流程、各项管理维护服务项目及环节所需的长远计划和短期安排、每周运营计划及在管理平台中向采购单位公示等的优劣程度进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或方案的，不得分）

一档（5分）：有简单的运营维护计划；工作流程、各项管理维护服务项目及环节所需的长远计划和短期安排、每周运营计划及在管理平台中向采购单位公示等内容简单描述，方案基本满足采购文件要求；

二档（10分）：运营维护计划基本清晰，可实施性较强；工作流程、各项管理维护服务项目及环节所需的长远计划和短期安排、每周运营计划及在管理平台中向采购单位公示等内容具体描述、比较规范、合理，方案具有可行性，能满足采购文件要求。

三档（16分）：运营维护计划详细、清晰、切合本项目服务实际需求、可实施性强；有详细、完整的工作计划、各站点运营维护方案，工作目标、工作流程、维护服务项目计划安排等内容清晰、合理、规范和科学；对项目工作任务及有关各站点的数据有详细深入的合理分析，对项目主要工作内容（日常维护与保养、设备维护维修、定期检修、各站点每日监测数据和设备运行状况、废液存放转移处置）能够详细阐述，方案表述清晰、完整、严谨、合理，可操作性强。

规章管理制度与档案管理制度（满分10分）

磋商小组根据供应商提供的“规章管理制度与档案管理制度” 【内容包括但不限于管理规章制度（执勤、交接班、考勤制度、巡检、维修保养制度、检修更换记录等）、档案管理制度等】的优劣程度进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或方案的，不得分）

一档（3分）：建立有相关的规章管理制度与档案管理制度；

二档（6分）：规章管理制度（执勤、交接班、考勤制度、巡检、维修保养制度、检修更换记录等）和档案管理制度较详细、完整，且相应的制度基本可行、合理；

三档（10分）：规章管理制度（执勤、交接班、考勤制度、巡检、维修保养制度、检修更换记录等）和档案管理制度详细、完善，且相应的制度具有可行性、合理性、规范性、针对性的。
（3））拟投入运营维护人员及物资配置方案（12分）
磋商小组根据供应商提供的“拟投入实施人员及物资配置方案”【内容包括但不限于：①运营维护人员员的配备（包括：经理简历，各类人员配置、文化素质和专业素质等）；②运营维护人员的培训；③管理人员的管理（包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）；④公司团体意外保障；⑤物资装备情况（包括：设备、运营维修专用工具、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品、专用巡检车辆等）等】的优劣程度进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或方案的，不得分）

一档（4分）：有简单的运营维护人员及物资配置表，运营维护人员的培训方案、运营维护人员的管理方案简单描述，运营维护人员及物资配置满足本项目服务需求的；

二档（8分）：方案有运营维护人员表且附有项目经理简历、各类人员岗位配置、文化素质和专业素质等材料或说明，运营维护人员的培训方案（培训目标、培训内容、培训时间节点及考核制度）和运营维护人员员的管理方案（录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）较详细描述，及物资装备情况（拟投入本项目备用设备、运营维修专用工具、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）能满足本项目服务需求且有一项优于竞争性磋商文件要求的；

三档（12分）：方案有运营维护人员表且附有项目经理简历、各类人员岗位配置、文化素质和专业素质等材料或说明；运营维护人员的培训方案详细、完整、具有可行性，且培训目标明确，培训内容、培训时间节点及考核制度清晰、可行、规范；运营维护人员的管理方案（录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）详细描述、且具有合理性、可行性；物资装备情况（拟投入本项目备用设备、运营维修专用工具、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品、专用巡检车辆等）有明确的数量、品牌、规定型号、使用年限、设备（工具、车辆）图片或照片、专用巡检车辆购买发票（或有效租赁合同）及行驶证复印件等内容；能提供由业主单位出具对供应商或供应商在职人员服务能力或工作能力的表扬信（感谢信）或优秀（满意）评价证明材料（证明材料须加盖业主单位公章）；能满足本项目服务需求且有二项及以上优于竞争性磋商文件要求的。

（4）运营管理方式（满分9分）

磋商小组根据供应商提供的“运营管理方式” 【内容结合本项目实际情况拟采取的采取的运营管理方式，包括但不限于内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制等】的优劣程度进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或方案的，不得分）

一档（3分）：建立有基本的内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制；

二档（6分）：建立有较完整的内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制，且相应的管理制度具基本可行、合理；

三档（9分）：建立有完整、详细的内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制，且相应的管理制度具有可行性、合理性、规范性、针对性的。
(5)应急预案（满分8分）

磋商小组根据供应商提供的“应急预案” 【内容包括但不限于安全、消防、自然灾害、设备故障处置等应急措施】的优劣程度进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或方案的，不得分）

一档（3分）：应急预案中有基本的安全、消防、设备故障处置等应急措施的；

二档（5分）：应急预案中有较完整的安全、消防、设备故障处置等应急措施的，且预案基本可行；

三档（8分）：应急预案中有完整、详细的安全、消防、自然灾害、设备故障处置等应急措施，有详细处理流程、步骤、方法及保障措施，且预案具有可行性、合理性、规范性、针对性的。
3、履约能力分（满分24分）

（1）供应商近5年承担过同类或类似运营维护服务项目的,每个项目得2分，满分8分。

注：类似项目是指相关信息网络服务或者办公网络服务类项目，需提供中标（成交）通知书或合同复印件扫描件并加盖竞标人公章，能清晰反映所服务的内容，未提供不计分。

（2）供应商具有 ISO9000 质量管理体系认证、ISO4001 环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并提供有效证书复印件（加盖供应商公章）的，每提供一项，得1分；未提供的，则不得分。满分3分。
 （3）拟投入本项目运营维护人员具有相关行政部门颁发的地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证并提供有效培训合格证复印件及供应商为其缴纳2025年9月以来任意一个月在的社保证明复印件并加盖供应商公章的，每有1人得1.5分，最多得6分。满分6分；其中拟投入本项目技术主管具有环保类中级及以上的职称的得2分，高级职称得3分，满分3分；本项满分9分。
（4）供应商提供本项目运行维护所需的1套设备备机（常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、铜、铅、锌、镉、砷、汞、六价铬）具有CCEP认证证书并提供有效复印件（加盖供应商公章）的，每提供一套产品，得2分，最多4分。满分4分。

4、服务能力分（11分）

 （1）服务承诺方案：满分6分

由磋商小组各成员对各供应商提供的服务承诺方案的完整性、可行性、响应时间、响应保障措施、出现问题解决方案等内容进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或方案的，不得分）

一档（2分）：服务承诺方案基本描述；响应时间明确，响应保障措施、出现问题解决方案基本合理、可行的；

二档（4分）：服务承诺方案较详细描述、具有合理性、可行性、针对性一般，服务经验较丰富，符合本项目需求；响应时间明确且优于竞争性磋商文件要求，响应保障措施、出现问题解决方案较严谨、有力、可行；

三档（6分）：服务承诺方案、响应保障措施、出现问题解决方案详细描述、精准、具有合理性、可行性、针对性强，服务经验丰富，符合本项目需求；响应及到达现场时间（包括但不限于水站仪器、设备出现故障，水质自动站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故，突发和紧急情况等）优于竞争性磋商文件要求；能提供一站式、全面、专业的服务的；服务承诺方案能提供服务保障措施、服务细则、承诺按时间节点完成各项记录、监测工作、服务能力保障及有利于提高本项目服务质量的建议和措施的。

（2）服务保障能力：供应商能提供“水站仪器、设备出现故障或当水质自动站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，4小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行”相应到达各站点（垒亭、木乐屯、合山电厂、怀集村、昌林花园、磨东水厂、廖平桥、二塘物流园、石龙，江横屯水质自动监测站）现场时间的相关证明材料且被磋商小组认可的，每提供一个站点的得0.5分。满分5分。

注：相关证明材料可以是供应商注册地或相应的分公司或售后服务点距项目实施各站点的里程地图截图、相应的营业执照复印件及技术人员的姓名、联系电话等，并加供应商公章，否则，不得分。
（三）、总得分＝1＋2+3+4
三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

1
3

