附件2

农村环境质量监测项目2024年第二季度考核评分情况

中标单位	负责辖区	评分意见	考核得分
广西华测检测认证

有限公司	玉林河池	1.现场采样：火甲水库水源地未进行pH平行样测试，已现场整改；罗田水库

在岸边采样；北流桃冲村农业面源氨氮、总磷采样瓶盖未荡洗2次以上；桃冲村环境空气采样时，个别点位空白滤膜有破损，无备用滤膜。（-2分）

2.样品交接：河池样品交接记录有一处未签字，已整改。（-0.5分）	97.5
广西民生中检联检测有限公司	南宁贺州	无不规范行为	100
广西博测检测技术服务有限公司	桂林 北海钦州	1.现场采样：小马头村点位采样时车辆靠近监测点且未熄火；犀牛脚环境空气现场采样未拍照；现场采样时未携带冷藏箱的校准证书。（-2分）	98
广电计量检测（南宁）有限公司	梧州崇左	1.现场采样：柳桥村环境空气样品未及时放入冷藏箱保存，不符合规范要求；东罗镇客兰水库水源地六价铬全程序空白和平行样未按要求添加保存剂。（-1分）

2.样品交接：样品编号为0148的粪大肠菌群样品交接单未注明领取时间，无法判断分析时效符合性；6月3日样品交接记录表中样品编号填写错误。（-1分）

3.实验室分析：梧州市0063铜铅锌镉铁锰原始记录中，30个样品只进行了一次曲线中间点校验，未按方法要求每分析10个样品分析一次校准曲线中间浓度点；汞砷硒项目未按照方法要求进行曲线零点校核，样品结果多为未检出，加标时加标量过大；总磷分析记录中平行样品结果未根据方法检出限保留小数位数；铁分析记录未扣除空白，结果填写错误；臭氧5天分析使用同一条标准曲线，未对校准曲线进行校核；PM10、PM2.5现场空白、运输空白均未计算样品结果，个别现场空白结果大于检出限；编号为0173的PM10样品和编号为0150的PM2.5样品恒重结果不满足分析方法要求；不同项目的原始记录中同一台仪器填写的溯源有效期不一致；离子色谱测试项目标准溶液配置记录复核人未签名，多份原始记录空白处未划杠；臭氧校准曲线配置记录表中未标出标准物质元素。（-5分）

4.监测报告：质控报告中的质控措施与实际采取的质控措施不一致；未按质控计划对超标项目和处于评价标准限值±10%以内的项目进行复检。（-1分）	92
中国检验认证集团

广西有限公司	柳州

防城港

来宾

来宾	1.现场采样：防城港市现场监测所使用的便携式水质多参数仪校验不合格。（-0.5分）

2.实验室分析：防城港市石油类样品采样体积与分析用量不一致；防城港市汞分析原始记录中前处理设备未体现水浴锅，来宾市高锰酸盐指数分析记录缺少相关前处理设备信息；来宾市环境空气采样依据书写不规范；防城港市金属类原始记录中单位错误；微生物原始记录表头方法与实际分析方法不一致。（-2.5分）

3.监测报告：柳州市农业面源监测报告中硝酸盐氮结果错误，经提醒已更正监测报告。（-5分）	92
广西新桂环保科技集团有限公司	贵港百色	1.现场采样：存在足荣村在铁棚底下采集环境空气样品、姚平村环境空气采样设备不具备恒温功能、采用抛投水质采样器的方式采样、石油类水样采满瓶、粪大肠菌群直接用未经消毒的钢勺采样或直接喷洒酒精后采样、五日生化需氧量水样采集后未水封或未使用封口膜或未正确使用封口膜、重金属全程序空白未与实际样品同步抽滤、测定环境空气一氧化碳未进行调零等问题。（-4分）

2.样品保存：监测硫化物、挥发酚样品加入的保存剂不符合分析方法要求、抗氧化剂的瓶子上有两个不同的试剂标签；（-1.5分）

3.样品交接：样品交接记录与地表水采样原始记录中硫化物水样数量不一致、样品缺乏唯一性标识，无法溯源。（-1分）

4.仪器设备：5台仪器设备不在校准有效期。（-1分）

5.质控记录：缺质控报告。（-2分）

6.监测报告：记录不规范，温度计不符合监测分析方法要求。（-0.5分）	90